## 11
11. GRUPA
Pomoćna i sitna laboratorijska oprema
br. stavke | Naziv i opis predmeta nabave | Jedin. mjera | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a | Ukupno bez PDV-a
1 | Laminar klase II
Namjena: za laboratorijske aplikacije gdje se zahtjeva zaštita uzoraka; Vanjske dimenzije maksimalno (Š x V x D) u mm: 1600 x 1200 x 850 Unutarnje dimenzije radnog prostora cca (Š x V x D) u mm: 1520 x 645 x 585 Predfilter prema EN779, G 3 filter prašine Sustav zaštite: IP 20 Brzina protoka zraka m/s: razina I: 0,15 - 0,25; razina II: 0,36 - 0,45 Intenzitet svjetla lx: > 1000 Razina buke u dB (A) maksimalno: Razina I: 55, razina II: 60 Bočni prozori od sigurnosnog kaljenog stakla; UV lampa koja se može ugraditi u vrh radnog prostora za dezinficiranje radne površine; Fiksno postolje maksimalne visine 760 mm; Električne utičnice unutar radnog prostora 3-5; Ima priključak za vodu.
|  | kom | 1 |  | 0
2 | Priprema za NextSeq (Vacuum concentrator) - sustav za centrifugalno vakuum koncentriranje
Integrirani sustav sastoji se od centrifuge i bezuljne vakuum pumpe; Kapacitet pumpe: najmanje 30 lit/min pri 50 Hz; Najveći vakuum 10 Torr (13 mbar, 1.3 kPa); Mogućnost za najmanje 3 programa rada; Temperaturni raspon od 35 - 65 ºC u razmacima najviše od po 5 ºC; Programiranje rada sustava od 1 minute do 9 sati i 59 minuta/kontinuirano; Najveće dimenzije: Š x D x V (cm): 30 x 65 x 33 cm; Digitalno sučelje za očitanje sljedećih parametara: temperatura, vrijeme trajanja i grijanja; 1 rotor najmanjeg kapaciteta 36 x 1.5/2 mL ili bolje 1 rotor najmanjeg kapaciteta 2 x mikrotitarska pločica ili bolje
|  | kom | 1 |  | 0
3 | Magnetski separator za izolaciju DNA (Magnetic stand)
Magnetski separator mora imati 3 odvojena separatora: Separator (1 kom) za rad s volumenima od 10 µL do 2 mL u tubicama od 1.5/2; najmanje 24 tubice Separator (1 kom) sadrži 24 magneta za rad s mikrotitarskom pločicom 96 mjesta; višestruko procesuiranje uzoraka sa 8 ili 12 kanalnom pipetom; Separator (1 kom) za PCR stripove; za rad sa 8 i 12 tubica
|  | kom | 1 |  | 0
4 | Mikro inkubator (Heat block)
Inkubacijski sustav s grijanim poklopcem najveće dimenzije VxŠxD: 22 x 16 x 32 cm; adapter za vodenu kupelj najmanje volumena 625 mL Temperaturni raspon: temperatura ambijenta +5.0°C do 99.0°C Regulacija temperature: ± 0.1°C 2 grijača bloka: 1 grijaći blok za najmanje 96 x 0.2 mL 1 grijaći blok za najmanje 32 x 1.5 mL
|  | kom | 1 |  | 0
5 | Mućkalica - Microplate shaker
Vanjske dimenzije najviše ( Š x V x D) u mm: 240x300x160; Dimenzije platforme najviše u mm: 220 x 220 Najmanji broj pozicija: 4 (za 4 mikrotitarske ploče) Raspon brzine mućkanja: 250 - 1250 rpm Promjer orbite: 1,5 mm Najveća nosivost: 1 kg Radna temperatura: +4 do +40°C LED displej Podesivi tajmer: od 1 sekunde do 99 sati
|  | kom | 1 |  | 0
6 | Centrifuga hlađena stolna s nosačima za mikrotitarske pločice
Centrifuga mora imati mogućnost hlađenja Temperaturni raspon od -10°C do +40°C Najmanja brzina centrifuge: 15 200 rpm ili bolje Motor: direktni pogonski mehanizam, bez četkica Automatsko zaključavanje/otključavanje rotora Programi: najmanje 6 programa Vremenski raspon programa: 9 sati 59 min; kontinuirano Komora za centrifugiranje: Otporna na koroziju, visoku toplinska provodljivost, izgrađena od nehrđajućeg čelika Rashladni sustav: bez CFC-a Funkcija pred-hlađenja Detekcija imbalansa Razina buke u dB (A) najviše: 61
Slobodnonjišući ovjesni rotor s 4 nosača od 750 mL s poklopcima svaki s adapetrima: - 4 adaptera kompatibilna s koničnim epruvetama od 50 mL, broj mjesta po adapteru najmanje 7 (ukupni kapacitet rotora najmanje 28 mjesta za volumen 50 mL) - 4 adaptera kompatibilna s koničnim epruvetama od 15 mL, broj mjesta po adapteru najmanje 14 (ukupni kapacitet rotora najmanje 56 mjesta za volumen 15 mL) - 4 adaptera kompatibilna s epruvetama od 5/7mL, broj mjesta po adapteru najmanje 27 (ukupni kapacitet rotora najmanje 108 mjesta za volumen 5/7 mL) - adapter za mikrotitarske pločice
|  | kom | 1 |  | 0
7 | Mikrocentrifuga hlađena stolna
Centrifuga mora imati mogućnost hlađenja.Temperaturni raspon od -9 °C do +40 °C; ugađanje temperature u intervalima od po najviše 1 °C. Najmanja brzina centrifuge: 14 800 rpm. Rotor od najmanje 24 mjesta za volumen 1.5/2.0 mL s poklopcem. Rotor od najmanje 36 mjesta: 18 mjesta za volumen 0.5 ml i 18 mjesta za volumen 2.0 mL s poklopcem. Razina buke u dB (A) najviše: 50. Ubrzanje/kočenje: 12/12 sekundi. Vremenski raspon programiranja trajanja centrifugiranja: 1 min - 99 min; u razmacima od po najviše 1 minute. Temperaturni raspon od -9 °C do +40 °C u razmacima od po najviše 1 °C.
|  | kom | 1 |  | 0
8 | Elektroforetski sustav za potrebe molekularne dijagnostike
Sustav uključuje jedinicu za horizontalnu elektroforezu i izvor napajanja. Jedinica za elektroforezu: integrirani sustav za grijanje i hlađenje. Elektrode: duple paralelne u ravnini s gelom (dvožične platina/iridij elektrode) Radna temperatura: + 4 do +55°C ili šire; Integrirani Peltier elementi za zagrijavanje/hlađenje pufera Integrirani mjerač temperature za automatsku kontrolu temperature pufera Integrirana pumpa za cirkulaciju pufera zbog otklanjanja gradijenta u temperaturi i pH Integrirana kontrola za odgodu početka rada pumpe. Jedinica mora imati mogućnost postavljanja gotovih („ready-to-use“) i lijevanih gelova; broj uzoraka: najmanje 100 u gotovim gelovima (ready-to-use); volumen pufera: najviše 2 L; rezolucija: 1 bp; unutarnja površina (odjeljak za gelove): najmanje 10,8x27,8 cm.
Izvor napajanja: napon: najmanje 200 V s graduacijom od najmanje 1 V; jakost struje: najmanje 2000 mA s graduacijom od najmanje 10 mA. timer: od 0 do 9999 minuta; displej s mogućnošću očitavanja postavljene i trenutne temperature, napona i jakosti struje; mogućnost mijenjanja napona, jakosti struje i vremena tijekom rada sustava. Mogućnost spajanja najmanje dvije jedinice za elektroforezu. Uz sustav mora se isporučiti: nosači za izlijevanje gelova, razdjelnici ("češljevi") i učvrščivači za gotove gelove koji služe da gelovi ne plutaju.
|  | kom | 1 |  | 0
9 | Sustav za vizualizaciju i snimanje gelova
Sustav se sastoji od digitalne kamere, transiluminatora, računala i tamne komore (tamna tuba, "dark hood"). Sastavni dijelovi i tehničke specifikacije: a) UV transiluminator Transiluminator je s UV sa zaštitnim poklopcem.Valne duljine: jedna (312 nm) ili više. Veličina filtera: najmanje 23x30 cm. Izvor svjetlosti: 12 lampi (cijevi) od 8 W. Mogućnost postavljanja nekoliko razina intenziteta u rasponu od 10 do 100%. Mogućnost samostalne (bez intervencije servisera) zamjene lampi; b) Digitalna kamera CMOS ili CCD senzor; rezolucija: najmanje 18 Mpixel; leća za povećavanje: najmanje F1.8; filter: za etidij bromid; kabl za spajanje; integriran softver za obradu i upravljanje slikama
c) Tamna komora prijenosna komora (tuba) za postavljanje iznad transiluminatora ili druge površine; površina: najmanje 25x30 cm; mogućnost postavljanja kamere težine do najviše 1 kg; štitnik od UV zračenja d) Računalo Potrebno je isporučiti osobno računalo najmanjih karakteristika: 1,8 GHz procesor, radne memorije 1GB soperativnim sustavom te monitorom i mišem; umjesto osobnog računalamoguće je isporučiti prijenosno računalo jednakovrijednih karakteristika.
|  | kom | 1 |  | 0
10 | Tresilica (Vortex)
Varijabilna kontrola brzine: 200 do 2500 rpm. Promjer orbite: najmanje 4 mm. Kontinuirani način rada.
|  | kom | 1 |  | 0
11 | Tresilica s podesivim grijanjem (Dry Bath Shaker)
Raspon brzine: 300–3,200 rpm u ugađajućim međurasponima od po 100 rpm. Orbitalni promjer: 3 mm. Mogućnost primjene na temp: +4°C do +40°C. Najmanje 4 programa rada i mogućnost manualnog ugađanja. Najveće opterećenje: 0.3 kg. Ubrzanje do najveće brzine: najviše 5 sekundi. Programiranje vremena trešnje 0–60 min (u intervalima od po 15 s) i vremenski neograničene trešnje (non–stop) s manualnim zaustavljanjem. Kontinuirani rad: min 8 sati. Platforma za mikrotitarsku pločicu s 96 mjesta, s 24 tubice od 1,5-2 ml i 32 tubice od 0,5 ml. Razina buke: max 65 dB. Najveće vanjske dimenzije: (D x Š x V) 230 × 220 × 200 mm.
|  | kom | 1 |  | 0
12 | Magnetska miješalica grijana
Materijal ploče: Staklena keramika. Dimenzije ploče najmanje: 150 x 150 mm. Digitalni displej. Grijana površina najmanje: 120 x 120 mm. Raspon brzine miješanja: 100 - 2000 rpm. Najveći kapacitet miješanja: 15 litara. Najviša temperatura ploče: 450 °C.
|  | kom | 1 |  | 0
13 | pH metar
Stolni pH metar s nosačem za elektrode, pH/ORP elektrodama i ATC temperaturnom sondom, te puferima pH 4, 7 i 10; Točnost mjerenja (pH): ±0.01pH; Točnost (mV): ±0.2 mV; Točnost temperature: ±0.1°C; Trajanje baterije: min 2000 sati; Kalibracijske točke: 1 do 3; Rezolucija mjerenja (pH): 0.1, 0.01; Mjerni raspon (pH): -2.00 do 16.00; IP klasa: IP-54; Mogućnost mjerenja: pH /mV /RmV s temperaturom; Memorija: najmanje 50 mjerenja; Sučelje: LCD; Najveće dimenzije (D x Š x V): 25cm x 19cm x 12cm.
|  | kom | 1 |  | 0
14 | Perilica laboratorijskog posuđa
Laboratorijska perilica sa sustavom sušenja i kondenzatorom pare s ubrizgavanjem hladne vode. Pranje do 95 ° C - antibakterijska toplinska dezinfekcija. Programi minimalno: 30. Mikroprocesorska programabilna elektronička kontrola. Grafički zaslon. Serijski port RS232 za povezivanje s vanjskim pisačem ili računalom. Prisilni sustav sušenja vrućeg zraka s filtrom za zrak. Ugrađeni priključci hladne vode, tople vode i demineralizirane vode. Peristaltička pumpa za tekući deterdžent i neutralizator tekućine. Vanjsko kućište izgrađeno od nehrđajućeg čelika AISI 304. Komora za pranje izgrađena od nehrđajućem čelika AISI 316L. Vanjske dimenzije: najviše (Š x D x V): 900 x 650 x 850 mm. Ugrađeni omekšivač vode sa solnim senzorom. Elektronički sustav zaključavanja vrata za sigurnost korisnika. Dvije razine pranja kroz teleskopske vodilice. Uključeni odgovarajući nastavci za pranje boca, čaša i tikvica volumena od 25 ml do 1000 ml izgrađeni od nehrđajućeg čelika.
Uključena žična košara za pranje epruveta s poklopcem najmanjeg kapaciteta 160 kom. Uključeno inicijalno punjenje deterdženta i neutralizatora od najmanjeg 5 litara. Osiguran servisna podrška, s certifikatom proizvođača za odgovornu osobu.
|  | kom | 1 |  | 0
15 | Centrifuga rashladna samostojeća
Centrifuga mora imati mogućnost temperaturnog ugađanje. Temperaturni raspon od -10°C do +40°C. Najmanja brzina centrifuge: 15 200 rpm ili bolje. Motor: direktni pogonski mehanizam, bez četkica. Automatsko zaključavanje/otključavanje rotora. Programi: Najmanja 99. Vremenski raspon programa: 99 sati 59 min; kontinuirano. Zaštita programa i otvaranja poklopca centrifuge zaporkom/šifrom. Komora za centrifugiranje: Otporna na koroziju, visoku toplinska provodljivost, izgrađena on nehrđajućeg čelika. Mogućnost ugađanja temperature uzorka (kalkulacijom) ili zraka u komori centrifuge (direktno). )Rashladni sustav: bez CFC-a. Funkcija pred-hlađenja. Razina buke u dB (A) najviše: 64.
Slobodno-njišući ovjesni rotor sa 4 nosača od 1000 mL s poklopcima, svaki s adapetrima kako slijedi: - 4 adaptera kompatibilna s koničnim epruvetama od 50 mL, broj mjesta po adapteru najmanje 10 (ukupni kapacitet rotora najmanje 40 mjesta za volumen 50 mL) - 4 adaptera kompatibilna s koničnim epruvetama od 15 mL, broj mjesta po adapteru najmanje 24 (ukupni kapacitet rotora najmanje 96 mjesta za volumen 15 mL) - 4 adaptera kompatibilna s epruvetama od 10 mL, broj mjesta po adapteru najmanje 37 (ukupni kapacitet rotora najmanje 148 mjesta za volumen 5/7 mL) - 4 adaptera kompatibilna s epruvetama od 5/7mL, broj mjesta po adapteru najmanje 49 (ukupni kapacitet rotora najmanje 196 mjesta za volumen 5/7 mL) Osiguran servisna podrška, s certifikatom proizvođača za odgovornu osobu.
|  | kom | 1 |  | 0
16 | Hladnjak laboratorijski -80 ºC dvokrilni
Profesionalni vertikalni laboratorijski zamrzivač. Temperaturno područje najmanje -50 do -86 °C. Unutarnjeg volumen najmanje 360 litara. Vanjski izgled vrata: puna vrata s automatskim zatvaranjem i zaključavanjem. Vanjske dimenzije: najveće (Š x D x V): 930 x 850 x 2000 mm. Mikroprocesorska elektronička kontrola. Podesivi alarm previsoke/preniske temperature. Alarm gubitka napajanja. Prekidač za prekid visoke temperature. Najmanje dva pristupa unutrašnjosti zamrzivača od najmanje 25 mm za korištenje sondi ili instrumenta. Zasebni odjeljci s izoliranim vratima radi smanjenja prodora zraka (najmanje 4 odjeljka). Unutrašnjost: najmanje 3 police od nehrđajućeg čelika ili drugog nehrđajućeg materijala otpornog na dezinficijense. Unutrašnjost izgrađena od čelika premazanog zaštitnim slojem otpornim na struganje i hrđu. Zamrzivač je na 4 kotača sa zaključavanjem.
Grafičko snimanje temperature s tintom s mogućnošću snimanja temperature do - 150 °C. Uključena kutija grafikona od najmanje 50 kom. CO2 rezerva (backup) s mogućnošću održavanje temperature do -70 ° C s CO2. Nosači klizne ladice (rack) za 2 kutije kapaciteta od najmanje 60 kom.
|  | kom | 1 |  | 0
17 | Hladnjak laboratorijski +4 ºC dvokrilni
Laboratorijski profesionalni hladnjak temperaturnog raspona od + 2 °C do + 15 °C unutarnjeg volumena najmanje 700 litara. Vanjske dimenzije: najviše (Š x D x V): 700 x 800 x 2000 mm. Mikroprocesorska elektronička kontrola. LCD displej. 1 puna vrata s automatskim zatvaranjem i zaključavanjem. Kapacitet memorije od najmanje 4 MB - 46000 zapisa podataka, posljednjih 20 alarma dostupnih na zaslonu. 7 različitih alarma: visoke temperature, niske temperature, otvorenih vrata, čišćenja kondenzatora, neispravnosti sonde, nestanka struje i pričuvne baterije. USB priključak za preuzimanje podataka. Automatsko odleđivanje. Najmanje 4 podesive police izgrađene od nehrđajućeg čelika.
Najmanja 3 podesive ladice izrađene od nehrđajućeg čelika. Hladnjak je na 4 kotača, a prednja dva su s mogućnošću zaključavanja. Unutrašnjost izrađena od nehrđajućeg čelika. Ekološka poliuretanska izolacija najmanje debljine 60 mm. Grafički zapis temperature.
|  | kom | 1 |  | 0
18 | Hladnjak laboratorijski -20 ºC dvokrilni
Laboratorijski profesionalni zamrzivač temperaturnog raspona od - 10 ° C do - 25 ° C. Unutarnji volumen najmanje 700 litara. Vanjske dimenzije: najviše (Š x D x V): 700 x 800 x 2000 mm. Mikroprocesorska elektronička kontrola. LCD displej. 1 puna vrata s automatskim zatvaranjem i zaključavanjem. Kapacitet memorije od najmanje 4 MB - 46000 zapisa podataka, posljednjih 20 alarma dostupnih na zaslonu. 7 različitih alarma: visoke temperature, niske temperature, otvorenih vrata, čišćenja kondenzatora, nespravnosti sondi, nestanka struje i pričuvne baterije. USB priključak za preuzimanje podataka. Automatsko odleđivanje. Najmanje 4 podesive police izgrađene od nehrđajućeg čelika. Najmanje 3 podesive ladice izgrađene od nehrđajućeg čelika.
Zamrzivač je na 4 kotača, prednja dva sa zaključavanjem. Unutrašnjost izrađena od nehrđajućeg čelika. Ekološka poliuretanska izolacija najmanje debljine 60 mm. Grafički zapis temperature.
|  | kom | 1 |  | 0
19 | Hladnjak LN2 Temperature -140 ºC, 292 L
Kriogeni zamrzivač radne temperature: -140ºC. Unutarnji volumen najmanje 290 litara. Vanjske dimenzije: najviše (Š x D x V): 1800 x 750 x 1100 mm. Sustav hlađenje: jedan kompresor, orbitalno hlađenje. Rashladni sustav: bez CFC-a i HCFC-a. Ugrađeni kondenzatorski filter. Serijski priključak RS232 za povezivanje s vanjskim pisačem ili računalom. Mikroprocesorska elektronička kontrola. Digitalni zaslon. Alarm visoke temperature. Ugrađeni LN2 rezervni sustav (backup).
LN2 spremnik najmanjeg volumena: 180 litara izgrađen od nehrđajućeg čelika radnog tlaka 22 psi (1.5 bar) kompatibilan s ugrađenim LN2 rezervni sustav (backup). Grafički snimač temperature s tintom. Najmanje 18 nosača ("rackova") za 2" krio kutije ukupnog najmanjeg kapaciteta od 216 kutija.
|  | kom | 1 |  | 0
20 | Sustav za pripremu deionizirane vode H2O
Sustav se sastoji od 2 zasebna podsustava: centralnog, kapaciteta za velike potrošače (proizvodi vodu u tri stupnja tj. faze), i manjeg kapaciteta za ultračistu vodu. A: Centralni sustav za proizvodnju vode u tri stupnja za potrebe kliničkih analizatora PRVI STUPANJ Priprema vodovodne vode za podršku kliničkim analizatorima postupkom mehaničke predfiltracije u 3 faze: 1. faza najmanje 10” samočisteći mehanički filter, s ručnim ventilom na dnu kučišta 2. i 3. faza pripreme aktivnim ugljenom, najmanje visine 20”. Automatski omekšivač vode s ugrađenim spremnikom tabletirane soli: najmanje zapremine 25kg Voda dobivena obradom prvog i drugog stupnja, prema kliničkim analizatorima mora biti u vrijednosti iznad 10.0 MΩ.cm, odnosno 0.1 µS/cm temperaturno kompenzirano.
DRUGI STUPANJ Proizvodnje RO vode od najmanje 120 litara na sat; vanjske dimenzije najviše (Š x D x V)155 x 500 x 550 mm; uređaj opremljen senzorima za detekciju curenja vode unutar kučišta konroliran elektroničkim putem s mogućnošću prijavljivanja grešaka zbog nedostatka ulazne vode te podsjetnicima za redovno održavanje; kućište izrađeno od nehrđajućeg čelika; automatska funkciju ispiranja RO membrane u slučaju duljeg nekorištenja uređaja.
TREĆI STUPANJ Primjenjuje smjesu za ionsku izmjenu u kućištu od nehrđajućeg čelika spojeno u seriju protoka vode najmanje 1.000 L/h; kapacitet obrade vode najmanje 12.000 L u rasponu od 0,1 µS/cm do 20.0 µS/cm; najvećih dimenzija Ø 250 mm x 1200 mm visine; kontrolirana putem digitalnih protočnih mjerača vodljivosti, na način da se vodljivost vode mjeri prije ulaska u smjesu za ionsku izmjenu i nakon obrade, odnosno na distribucijskoj liniji prema kliničkim analizatorima. Protočni mjerači vodljivosti moraju imati mogućnost temperaturne kompenzacije i prikaza vodljivosti dobivene vode u µS/cm i MΩ.cm; pokazne jedinice protočnog mjerača vodljivosti/otpornosti vode, mora biti mobilna te je njihova zamjena moguća bez servisne intervencije.
Ostali zahtjevi za sustav A: 1. Spremnik za vodu izrađen od polietilena najmanjeg volumena od 200 litara; 2. Filter spremnika; 3. Distribucijska linija prema kliničkim automatskim analizatorima koja mora biti filtrirana s 0,22 µm filterima te održavati konstantni tlak i protok za potrebe kliničkih analizatora. Nakon instalacije potrebno provesti kvalifikaciju instalacija i operaciju kompletnog sustava s najmanjim zahtjevima za provjeru alarma i svih mjernih ćelija na sustavu za pripremu vode te mjerenje TOC-a na izlazu prema kliničkim automatskim analizatorima.
B: Sustav za proizvodnju ultra čiste vode (tip I) Predfiltracija: uključuje mehanički filter i aktivini ugljen. Ugrađeni spremnik od najmanje 6 litara s ugrađenom UV lampom 85/254 nm. Specifikacije Tip I ultra čiste vode: Električna vodljivost (pri 25°C): < 0,055 µS/cm Otpornost (pri 25°C): > 18 MΩ-cm TOC vrijednost: < 5 µg/L (ppb) Broj čestica većih od 0,22 µm: < 1 čestica/mL Bakterije: < 0,1 CFU/mL Endotoksini: < 0,001 EU/mL Količina RNaza: < 0,01 ng/mL Proizvodnja vode: 3 L/sat Brzina istakanja vode: min. 0,5 L/min Specifikacije Tip III čiste vode: Ionsko odbacivanje: > 96% Odbacivanje bakterija i čestica: > 99% Organska odbacivanja za ultra čistu vodu > 200: > 99 %
|  | kom | 1 |  | 0
21 | Ledomat
Sustav za hlađenje uzoraka s ledomatom za pohranu i proizvodnju leda u granulama. Struktura od nehrđajućeg čelika. Proizvodnja leda najmanje: 100 kg/24h. Kapacitet ladice najmanje: 20 kg. Vanjske dimenzije: najviše (Š x D x V): 600 x 750 x 900 mm. Težina najviše: 70 kg.
|  | kom | 1 |  | 0
22 | "Cool block" za brzo hlađenje ploča
Temperaturni raspon od 0°C do 40°C. Temperaturna točnost ± 1 °C. Tehnologija hlađenja Peltier. Rezolucija prikaza temperature 0,1 °C. LED displej. Uključena posuda i kuglice za hlađenje. Kuglice za hlađenje moraju biti kemijske otporne i imati mogućnost autoklaviranja na 134°C.
|  | kom | 1 |  | 0
23 | Automatske varijabilne pipete
Jednokanalna varijabilna pipeta volumena 0.1 - 2.5 μL - 3 kom. Jednokanalna varijabilna pipeta volumena 2 - 20 μL - 3 kom. Jednokanalna varijabilna pipeta volumena 10 - 100 μL - 3 kom. Jednokanalna varijabilna pipeta volumena 100 - 1000 μL - 4 kom. 8-kanalna varijabilna pipeta volumena 10 - 100 μL - 1 kom. 8-kanalna varijabilna pipeta volumena 30 - 300 μL - 1 kom. Automatsko zaključavanje željenog volumena. 4-znamenkasti pokazivač volumena s preciznošću na dvije decimale – vidljivo pozicioniran i tijekom pipetiranja. Izrađene od ultralakog materijala. Ergonomski oblikovane. Poseban displej na pipeti za namiještanje pipete za pipetiranje viskoznih tekućina. Operacije pipetiranja i izbacivanja nastavka odvojeno kontrolirane s različitim tipkama. Mogućnost autoklaviranja zasebno gornjeg i donjeg dijela pipete
|  | kom | 1 |  | 0
UKUPNO (bez PDV-a): |  |  |  |  | 0
PDV (25 %): |  |  |  |  | 0
SVEUKUPNO (s PDV-om): |  |  |  |  | 0