## 06
06. GRUPA
Atomski apsorpcioni spektrofotometar i VIS/UV spektrofotometar
br. stavke | Naziv i opis predmeta nabave | Jedin. mjera | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a | Ukupno bez PDV-a
1 | Atomski apsorpcioni spektrofotometar
Potpuno automatizirani atomski apsorpcijski spektrometar s plamenom i grafitnom tehnikom.
Sustav mora omogućiti istovremeni rad plamene i grafitne tehnike s deuterijevom korekcijom pozadine (D2) za rad plamene tehnike i Zeeman-ovom korekcijom pozadine za rad grafitne tehnike
Korekcija pozadine s vremenom odziva <2 ms za rad plamene tehnike i korekcija pozadine za rad grafitne tehnike (longitudilana ili tranzverzalna)
Optički sustav mora biti potpuno reflektirajući i ne smije sadržavati nikakve lomljive komponente kao što su leće i / ili optička vlakna kako bi se osigurala optimalna učinkovitost prijenosa.
Optičke komponente moraju biti premazane s kvarcem i montirane na krutu metalnu podlogu i potpuno zabrtvljene od okolnog zraka kako bi se osigurao dugi vijek trajanja.
Optika se sastoji od jednog fiksnog puta svjetla s polarizatorom visoke učinkovitosti.
Performanse optičkog sustava moraju omogućiti mjerenje cezija (Cs) na 852.1 nm i arsena (As) na 189.0 nm koristeći normalne šuplje katodne svjetiljke.
Monokromator žarišne duljine 0.25 m s mikroprocesorom ('micro-stepping driver' ili jednakovrijedan) za poboljšanu razlučivost.
Potrebna je holografska rešetka s najmanje 1200 redaka / mm.
Raspon valnih duljina 185-900 nm.
Računalno kontrolirana spektralna valna duljina i odabir pukotine/slita svjetla s automatskim pikom na svakoj analitičkoj valnoj duljini.
Ponovljivost valne duljine ± 0.040 nm ili bolje.
Automatski odabir pukotine/slit svjetla širina podesiv od 0.2 do 1.0 nm (za rad plamene tehnike)
Potrebna su odstupanja od 0.2, 0.5 i 1.0 nm pune visine plus najmanje jedan 0.5 nm smanjena (reducirana) visina raspora (za rad grafitne peći).
Detekcija svjetlosti mora biti provedena korištenjem jedne odabrane, foto multiplikatorske tube širokog raspona koja pokriva cijeli raspon valnih duljina .
Sustav mora biti sposoban odrediti 10 elemenata u uzorku otopine prije premještanja u sljedeću otopinu, koristeći istu vrstu plamena u uzorku za analizu vremena uzorka od 2 minute ili manje za svih deset elemenata.
Sustav mora omogućiti postizanje 3 ponovljena očitanja iz jednog uzorka korištenjem <8 mL uzorka s vremenom analize od ≤ 1 min. ili bolje. Preciznost od 3 ponovljena očitanja može biti max. 2% RSD.
Instrument mora imati najmanje 4 mjesta za lampe.
Lampe moraju biti montirane na fiksna mjesta.
Sustav mora biti kompatibilan s: • Kodiranim lampama za automatsko prepoznavanje svjetala bez adaptera • Multi-element kodirane lampe za povećanje kapaciteta elemenata i automatsko odabiranje sljedećeg elementa
Pozadinska korekcija potrebna je u rasponu valnih duljina od 185-900 nm do 2.5 jedinica apsorbancije za pozadinski signal.
Snaga polja magneta mora biti promjenjiva i PC kontrolirana u rasponu od 0.1-0.8, što omogućuje optimizaciju osjetljivosti za mogućnosti proširenog raspona i smanjenih smetnji.
Sustav mora omogućiti korekciju pozadine barem dvostruko od primijenjene frekvencije mreže za najbolju točnost korekcije pozadine.
Vremenski razmak između pozadine i ukupno mjerene absorbancije mora biti < 5 milisekundi.
Temperatura magneta mora biti sigurnosno povezana kako bi se spriječilo pregrijavanje.
Grafitna peć mora osigurati zonu konstantne temperature unutar cijevi.
Grafički dizajn peći mora sadržavati zasebne vanjske i unutarnje tokove plina s 2 stupnja vanjskog protoka plina kako bi se omogućilo smanjenje potrošnje plina tijekom smanjenja protoka plina tijekom dugog sušnog stadija programa temperature.
Kontrola temperature grafitne peći mora se postići pomoću prediktivnog mehanizma koji uključuje kontrolu rashladne temperature.
Sustav mora osigurati 20 koraka temperaturnog programa, s programiranom temperaturom od 40 do 3000 °C u koracima od po 1 °C.
Autosampler za grafitnu tehniku: programski kontroliran s najmanje 50 mjesta za posudice različitih volumena.
Načini injektiranja uzorka moraju uključivati višestruko injektiranje s mogućnošću injektiranja do 3 modifikatora (bilo prije, s uzorkom ili nakon uzorka).
Grijani uređaj za injektiranje s mogućnošću programiranja temperature od 40 do 200 stupnjeva °C i programiranu brzinu injektiranja.
Kontrola plina mora omogućiti promjenu protoka plina unutar ≤ 30 ms nakon odabira potrebnih protoka.
Softver za upravljanje instrumentom koji mora podržavati dva načina sekvenciranja: a) svi elementi se određuju uzorak po uzorak, b) u svim uzorcima se određuje element po element
Softver mora podržavati kalibraciju s do 10 standarda u normalnim kalibracijskim i standardnim načinima dodavanja.
Softver mora pružiti sveobuhvatan sustav pomoći s kontekstnim sadržajem, uključujući video i audio upute o radu.
Uz instrument je potrebno isporučiti: -vanjsku jedinicu za hlađenje grafitne tehnike, putem eksterne jedinice za hlađenje zatvorenog tipa ('chiller' ili jednakovrijedno); -sve potrebne otopine za kalibraciju i umjeravanje instrumenta; -kodirane lampe: Cu, Mn, Se, Zn -plamenik N2O - acetilen
Uz instrument je potrebno isporučiti računalo najmanje sljedećih specifikacija: memorija min. 8GB (1x8GB) DDR4-2133 RAM, čvrsti disk memorije najmanje 500GB. Uz to nužna je grafička kartica, tipkovnica, miš, color printer, monitor najmanje veličine 20''
|  | kom | 1 |  | 0
2 | VIS/UV spektrofotometar
Spektrofotometar sa rasponom valnih duljina od 190 do 1100 nm.
Instrument mora sadržavati dva silicijsko – diodna detektora za simultano mjerenje realnog i referentnog uzorka.
Izvor zračenja koje instrument mora imati je xenon „pulse“ lampa.
Optički sustav se mora sastojati od „double beam“ Czerny–Turner monokromatora.
Instrument mora imati fiksnu širinu spektralne linije od 1,5 nm i mora biti imun na vanjsku svijetlost.
Instrument mora imati mogućnost rada s jednom zrakom (single beam).
Instrument mora sadržavati optičke elemente sa zaštitnim slojem kvarca.
UV VIS granična rezolucija: ≤ 1,5nm
Specifikacija odstupanja svjetlosti mora biti: · ≤ 0,187% na 198 nm (12g/L KCl, TGA & BP/EP metoda) · ≤ 0,018 % na 220 nm (ASTM metoda uz 10 g/L NaI) · ≤ 0,008 % na 370 nm (uz 50 mg/L NaNO2)
Raspon mjerenja apsorbancije mora biti najmanje do 4 apsorbancijske jedinice.
Točnost valnih duljina treba biti ± 0,06 nm kod 541,94 nm.
Ponovljivost (preciznost) valne duljine treba biti ± 0,01 nm.
Fotometrička točnost mora biti ± 0,0007 Abs na 1 apsorbancijskoj jedinici uz NIST 930E filtere na jednoj apsorbancijskoj jedinici.
Fotometrička stabilnost na 500 nm, nakon 30 min mora biti < 0.0004Abs/h
Brzina skeniranja instrumenta mora biti najmanje 24 000 nm/min
Uz instrument se mora isporučiti računalo: prijenosno (laptop) računalo karakteristika ne slabijih od: procesor najmanje 3,2 GHz, radna memorija najmanje 4GB DDR, DVD +/-RW pogon, grafička kartica, mrežni priključak ili odgovarajuće računalo istih ili boljih karakteristika od navedenog.
Uz instrument je potrebno isporučiti i isključivo jedan softver s operativnim sustavom koji omogućuje upravljanje instrumentom, kontrolu, obradu i akviziciju podataka.
Uz instrument je potrebno isporučiti najmanje jednu kvarcnu kivetu, dimenzija 1 cm
|  | kom | 1 |  | 0
UKUPNO (bez PDV-a): |  |  |  |  | 0
PDV (25 %): |  |  |  |  | 0
SVEUKUPNO (s PDV-om): |  |  |  |  | 0