## 05
05. GRUPA
Tekućinski kromatograf visoke djelotvornosti s trostrukim kvadropolom masa (LCMSMS )
br. stavke | Naziv i opis predmeta nabave | Jedin. mjera | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a | Ukupno bez PDV-a
1 | Tekućinski kromatograf visoke djelotvornosti s trostrukim kvadropolom masa (LCMSMS )
PUMPE
Dvije izokratne pumpe koje čine binarni sustav
Protok: 0.001 do 5.0000 ml/min
Najviši radni tlak: 1250 bar ili bolje
Preciznost protoka: 0.08% RSD ili bolje
Točnost protoka: ±1%
Senzor curenja mobilne faze
Točnost gradijentnog mješanja: ±0.5% ili bolje
Mikser za binarni gradijent volumena 50 µL ili manje
DODATNA PUMPA (za online SPE analize):
Pumpa protoka 0.01 ml do 10 ml
Najviši radni tlak: 400 bar ili bolje
Točnost protoka: ±1%
Senzor curenja mobilne faze
KONTROLER
Kontoler za komunikaciju instrumenta i računala
OTPLINJAČ
Broj kanala: 4 ili više
AUTOMATSKI UZORKOVAČ (AUTOSAMPLER)
Raspon volumena injektiranja: 0.1 do 50 µL ili bolje
Broj mjesta za uzorke: 100 ili više (za 1.5 ml viale)
Najviši radni tlak: 1250 bar ili bolje
Točnost volumena injektiranja: ±1%
pH područje: 2 do 9 ili bolje
„Cross“ kontaminacija: 0.003% ili bolje
Automatsko ispiranja nakon injektiranja
Senzor curenja mobilne faze
TERMOSTATIRANI PROSTOR ZA KOLONU
Raspon temperatura: 10°C ispod sobne do 80°C
Preciznost temperaturne kontrole: 0.15°C ili bolje
Mogućnost skladištenja do 3 kolona dužine 300 mm
Senzor curenja mobilne faze
Uključen 6-portni ventil za automatsku izmjenu kolona (SPE online analize)
MASENI DETEKTOR
Tip: tzv. trostruki maseni detektor
Struktura: dva kvadropola + tzv. kolizijska ćelija
Tip ionizacije: ESI (elektro sprej ionizacija) i APCI (kemijska ionizacija) zasebno
Raspon masa: 10 do 2000 m/z
Brzina skeniranja: min 15000 u/sec, odnosno Da/sec ili više
Vrijeme promjene polariteta : 30 msec ili bolje
Osjetljivost (1pg reserpina): S/N >150000:1 pozitivan mod
Osjetljivost (1pg kloramfenikol) : S/N >150000:1 negativan mod
Dwell time: <1msec
Stabilnost masa: 0.05u/12h ili 0.1u/24h ili bolje
Primjenjiv HPLC/UPLC protok: do 2ml/min ili bolje
FLUORESCENTNI DETEKTOR
Lampa: Xe lampa
Valno područje: 200 do 600nm
Osjetljivost (tzv.Water Raman pik): SN:2000 ili bolje
Točnost valnih duljina: ±3nm ili bolje
UV/VIS DETEKTOR
Lampa: Deuterijska lampa
Valno područje: 200 do 600nm
Šum: 1.4 x 10-5 AU ili bolje
Točnost valnih duljina: ±1nm ili bolje
MODUL ZA PRIPREMU UZORAKA
Robotizirani predanalitički modul (uređaj za automatsku pripremu bioloških uzoraka sa robotskim rukama) s integriranim barkod čitačem. Mogućnost odvajanja supernatanta nakon dodatka precipitacijskog reagensa i internog standarda centrifugiranjem ili filtriranjem. Mogućnost pipetiranja volumena 30-300 ul. Modul treba imati uključen senzor za detekciju površine tekućine (tzv. liquid sensor).
OSTALO
Računalo, monitor i printer uključeni u konfiguraciju
Odgovarajući softver za upravljanje ponuđenim instrumentom uključen u konfiguraciju.
UPS jedinica odgovarajuće snage
Generator dušika koji zadovoljava potrebe nuđenog instrumenta
Uključen ručni barkod čitač koji je povezan sa softwareom instrumenta, s ciljem jednostavnog unosa podataka.
Tekućinski kromatograf i maseni detektor trebaju biti od istog proizvođača.
|  | kom | 1 |  | 0
UKUPNO (bez PDV-a): |  |  |  |  | 0
PDV (25 %): |  |  |  |  | 0
SVEUKUPNO (s PDV-om): |  |  |  |  | 0