|  | KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SESTRE MILOSRDNICE Vinogradska cesta 29 tel.: 01 3787 294 10000 Zagreb fax.: 01 3768 270 Hrvatska OIB 84924656517 MB 03208036 |
| --- | --- |

Sukladno članku 200. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/2016) (u nastavku teksta : ZJN 2016) utvrđuje se slijedeća

DOKUMENTACIJA O NABAVI

U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE

Nabava analitičke i pomoćne analitičke opreme za realizaciju projekta

Modernizacija i proširenje znanstveno-istraživačke djelatnosti

Kliničkog zavoda za kemiju pri KBC Sestre milosrdnice broj KK.01.1.1.02.0014

CPV oznaka:

38300000-8	Mjerni instrumenti		38436000-0	Sprave za mućkanje i pribor

33192350-0	Kabinet za medicinski uzgoj	38437100-8	Pipete

38416000-4	pH metri		38515200-0	Fluorescentni mikroskopi

38425200-2	Viskozimetri		39711123-7	Zamrzivači uspravnog tipa

38432200-4	Kromatografi		39711130-9	Hladnjaci

38433000-9	Spektrometri		42931110-5	Samostojeće centrifuge

38433100-0	Maseni spektrometri	42931120-8	Stolne centrifuge

38434510-4	Citometri		42912300-5	Strojevi i aparati za filtriranje ili

38434000-6	Analizatori			pročišćivanje vode

evidencijski broj nabave  48/2019

Projektno-tehničku dokumentaciju zainteresirani gospodarski subjekti mogu preuzeti na web-stranici naručitelja http://www.kbcsm.hr/sektori-i-sluzbe/sluzba-nabave/nacrti-i-dokumentacija-o-nabavi/ .

Urbroj: 1/2-6897/19-69

Zagreb, 01. listopada 2019.

S A D R Ž A J

A.	UPUTA PONUDITELJIMA ZA IZRADU PONUDE	5

1.	OPĆI PODACI	5

1.1.	Opći podaci o naručitelju	5

1.2.	Osoba zadužena za komunikaciju s ponuditeljima	5

1.3.	Evidencijski broj nabave	5

1.4.	Popis gospodarskih subjekata s kojima je naručitelj u sukobu interesa	5

1.5.	Vrsta postupka javne nabave	5

1.6.	Procijenjena vrijednost nabave	5

1.7.	Vrsta ugovora o javnoj nabavi (roba, radovi ili usluge)	6

1.8.	Nadmetanje uključuje sklapanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma	6

1.9.	Dinamički sustav nabave	6

1.10.	Elektronička dražba	6

1.11.	Internetska stranica na kojoj je objavljeno izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima	6

2.	PODACI O PREDMETU NABAVE	7

2.1.	Opis predmeta nabave	7

2.2.	Opis i oznaka grupa predmeta nabave, ako je predmet nabave podijeljen na grupe, ili u postupcima velike vrijednosti obrazloženje glavnih razloga zašto predmet nije podijeljen u grupe	10

2.3.	Objektivni i nediskriminirajući kriteriji ili pravila koja će se primijeniti kako bi se odredilo koje će grupe predmeta nabave biti dodijeljene pojedinom ponuditelju, ako je ograničen broj grupa koje se mogu dodijeliti jednom ponuditelju, ili je sudjelovanje ograničeno samo na jednu ili nekoliko grupa	11

2.4.	Količina predmeta nabave	11

2.5.	Tehničke specifikacije	11

2.6.	Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti predmeta nabave (ako se upućuje na marku, izvor, patent, itd.)	11

2.7.	Troškovnik	11

2.8.	Mjesto izvršenja ugovora	11

2.9.	Rok početka i završetka izvršenja ugovora	11

2.10.	Izmjene ugovora, opcije i moguća obnavljanja ugovora	12

3.	OBVEZNE OSNOVE ZA ISKLJUČENJE GOSPODARSKOG SUBJEKTA	13

3.1.	Opće odredbe	13

3.2.	Obvezne osnove za isključenje gospodarskog subjekta	14

3.3.	Mjere za otklanjanje osnova za isključenje	17

4.	KRITERIJI ZA ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA (UVJETI SPOSOBNOSTI)	17

4.1.	Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti	17

4.2.	Uvjeti ekonomske i financijske sposobnosti	18

4.3.	Dokazi tehničke i stručne sposobnosti	18

4.3.1.	Obrazovne i stručne kvalifikacije	19

4.3.2.	Katalozi, prospekti ili drugi dokumenti s tehničkom specifikacijom predmeta nabave	19

4.4.	Oslanjanje na sposobnost drugih subjekata	19

5.	EUROPSKA JEDINSTVENA DOKUMENTACIJA O NABAVI (ESPD OBRAZAC)	20

5.1.	Pojam, oblik i dostava	20

5.2.	Upute za popunjavanje e-ESPD obrasca	20

5.3.	Provjera	21

6.	PODACI O PONUDI	22

6.1.	Sadržaj i način izrade ponude	22

6.2.	Način dostave ponude (elektroničkim sredstvima komunikacije te sredstvima komunikacije koja nisu elektronička)	23

6.2.1.	Više dijelova ponude	23

6.2.2.	Tajnost podataka i pohrana elektroničke ponude	24

6.3.	Varijante ponude	24

6.4.	Način izračuna cijene za predmet nabave, sadržaj cijene i nepromjenjivost cijene	24

6.5.	Valuta u kojoj je izražena cijena ponude	25

6.6.	Kriteriji za odabir ponude	25

6.6.1.	CIJENA	25

6.6.2.	KARAKTERISTIKE ANALITIČKE I POMOĆNE ANALITIČKE OPREME	25

6.6.3.	KRITERIJI ZA ODABIR PONUDE ISKAZANI PO GRUPAMA	26

6.7.	Jezik na kojemu se izrađuje ponuda	41

6.8.	Rok valjanost ponude	41

6.9.	Ponuda dostavljena elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN RH	41

7.	OSTALE ODREDBE	41

7.1.	Podaci o terminu obilaska lokacije ili neposrednog pregleda dokumenata koji potkrepljuju dokumentaciju o nabavi	41

7.2.	Odredbe koje se odnose na zajednicu gospodarskih subjekata	41

7.3.	Odredbe koje se odnose na podugovaratelje	42

7.4.	Vrsta, sredstvo i uvjeti jamstva	42

7.4.1.	Jamstvo za ozbiljnost ponude	43

7.4.2.	Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora	44

7.4.3.	Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku za slučaj da nalogoprimac u jamstvenom roku ne ispuni obveze otklanjanja nedostataka koje ima po osnovi jamstva ili s naslova naknade štete	44

7.5.	Datum, vrijeme i mjesto javnog otvaranja ponuda	45

7.6.	Dokumenti koji će se nakon završetka postupka javne nabave vratiti ponuditeljima	45

7.7.	Posebni uvjeti za izvršenje ugovora – prijedlog ugovora o javnoj nabavi	45

7.8.	Navod o primjeni trgovačkih običaja (uzanci)	46

7.9.	Rok za donošenje odluke o odabiru	46

7.10.	Rok, način i uvjeti plaćanja	46

7.11.	Uvjeti i zahtjevi koji moraju biti ispunjeni sukladno posebnim propisima ili stručnim pravilima	47

7.12.	Rok za izjavljivanje žalbe na dokumentaciju o nabavi te naziv i adresa žalbenog tijela	48

7.13.	Drugi podaci koje naručitelj smatra potrebnim	48

7.13.1.	Naručitelj može izmijeniti ili dopuniti dokumentaciju o nabavi do isteka roka za dostavu ponuda	48

7.13.2.	Dopune, pojašnjenja i nužne informacije sukladno članku 293. ZJN 2016	49

7.14.	Tajnost podataka	49

7.15.	Izmjena, dopuna i odustajanje od ponude	49

7.16.	Klauzula integriteta	49

B.	PRIJEDLOG UGOVORA	50

I.	Predmet nabave	50

II.	Načela Ugovora	51

III.	Cijena	51

IV.	Rok isporuke i jamstveni rok	53

V.	Način i uvjeti plaćanja	53

VI.	Ambalaža i otprema	54

VII.	Preuzimanje i količine	54

VIII.	Jamstvo za dobro izvršenje ovog Ugovora	54

IX.	Prava i obveze Ugovaratelja	55

X.	Prava i obveze Naručitelja	56

XI.	Ugovorne kazne i naknada štete	57

XII.	Predstavnici Naručitelja i Ugovaratelja	57

XIII.	Zajednica ponuditelja	57

XIV.	Podugovaratelji	57

XV.	Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku	58

XVI.	Raskid Ugovora	58

XVII.	Izmjene Ugovora tijekom njegova trajanja	58

XVIII.	Zaštita podataka	60

XIX.	Završne odredbe	60

C.	OBRASCI IZJAVA	61

C.1.	KARAKTERISTIKE ANALITIČKE I POMOĆNE ANALITIČKE OPREME	62

C.2.	OBRAZAC OVLASTI ZA ZASTUPANJE I SUDJELOVANJE PONUDITELJA U POSTUPKU JAVNOG OTVARANJA PONUDA	71

C.3.	IZJAVA O NEKAŽNJAVANJU ZA GOSPODARSKOG SUBJEKTA KOJI IMA POSLOVNI NASTAN U REPUBLICI HRVATSKOJ	72

C.4.	IZJAVA O NEKAŽNJAVANJU ZA OSOBU KOJA JE DRŽAVLJANIN REPUBLIKE HRVATSKE	74

C.5.	IZJAVA O NEKAŽNJAVANJU ZA GOSPODARSKOG SUBJEKTA KOJI IMA POSLOVNI NASTAN IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	77

C.6.	IZJAVA O NEKAŽNJAVANJU ZA OSOBE KOJE NISU DRŽAVLJANI REPUBLIKE HRVATSKE	79

C.7.	IZJAVA O PLAĆANJU DOSPJELIH POREZNIH OBVEZA I OBVEZA ZA MIROVINSKO I ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZA GOSPODARSKOG SUBJEKTA KOJI NEMA POSLOVNI NASTAN U REPUBLICI HRVATSKOJ	81

D.	TROŠKOVNIK	2. cjelina

E.	PROJEKTNO-TEHNIČKA DOKUMENTACIJA	3. cjelina

na web-stranici naručitelja:

http://www.kbcsm.hr/sektori-i-sluzbe/sluzba-nabave/nacrti-i-dokumentacija-o-nabavi/ .

## UPUTA PONUDITELJIMA ZA IZRADU PONUDE

- 1.	OPĆI PODACI

- 1.1.	Opći podaci o naručitelju

Naručitelj je Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice, Zagreb, Vinogradska cesta 29, OIB 84924656517, MB 03208036.

Odgovorna osoba javnog naručitelja je ravnatelj prof.dr.sc. Mario Zovak, dr.med.

Telefon: 01/3787-111, telefax:01/3769-067,

Adresa elektroničke pošte: kbcsm@kbcsm.hr

Web stranica: www.kbcsm.hr

- 1.2.	Osoba zadužena za komunikaciju s ponuditeljima

Za pripremu i provedbu postupka javne nabave zadužena je Služba nabave.

Upiti u svezi postupka javne nabave, pojašnjenje dokumentacije i slično upućuju se u Službu nabave i to isključivo putem Elektroničkog oglasnika javne nabave (u nastavku teksta: EOJN RH) ili na adresu elektroničke pošte: nabava@kbcsm.hr

Osobe zadužene za komunikaciju: Mia Primorac, dipl.iur. i Goran Kuljić, univ.spec.oec.

Broj telefona: 01/3787-977, 099/733-0806, 01/3787-882 ili 01/3787-294.

Broj telefaksa: 01/3768-270.

Web stranica: www.kbcsm.hr

Adresa elektroničke pošte: nabava@kbcsm.hr

- Evidencijski broj nabave

Evidencijski broj ovog postupka nabave je 48/2019

- Popis gospodarskih subjekata s kojima je naručitelj u sukobu interesa

Sukladno članku 80. stavku 2. točki 2. ZJN 2016 naručitelj navodi gospodarske subjekte s kojima su predstavnici naručitelja iz članka 76. stavka 2. ZJN 2016 ili s njima povezane osobe iz članka 77. stavka 1. ZJN 2016 u sukobu interesa sukladno članku 76. ZJN 2016.:

- ETNO GASTRO j.d.o.o. iz Krapine, Trg Ljudevita Gaja 3, OIB 43527261524

- EKOESCO d.o.o., Orahovička 43, Osijek, OIB 59198424658

- MXC d.o.o., Gajnički vidikovac 1 br. 8, Zagreb, OIB 72767106634

- NAŠE VOĆE d.o.o., Jukićeva 2/A, Zagreb, OIB 96115198364

- GRADNJA BOROVJE d.o.o., Jukićeva 2/A, Zagreb, OIB 23905729972

- ZELENA PUNTA RESORT d.o.o., Jukićeva 2/A, Zagreb, OIB 09731956958

- MIME obrt za trgovinu, Darivatelja krvi 1, Makarska, OIB 64835143819.

- Vrsta postupka javne nabave

Otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti.

  - Procijenjena vrijednost nabave

Procijenjena vrijednost nabave temeljena je na ukupnom iznosu, bez poreza na dodanu vrijednost (PDV-a) i iznosi 13.446.931,67 kuna, odnosno po grupama kako slijedi:

- grupa	Sustav za mjerenje reoloških svojstava bioloških kapljevina	220.000,00	kuna

- grupa	Protočni citometar	1.410.000,00	kuna

- grupa	Uređaj za automatiziranu ELISA tehniku	298.000,00	kuna

- grupa	Fluorescentni mikroskop	214.693,00	kuna

- grupa	Tekućinski kromatograf visoke djelotvornosti s trostrukim kvadropolom masa (LCMSMS)	2.067.050,30	kuna

- grupa	Atomski apsorpcioni spektrofotometar i VIS/UV spektrofotometar	437.428,35	kuna

- grupa	Predanalitička i analitička oprema za genotipizaciju	2.867.961,88	kuna

- grupa	Uređaj za umnožavanje, apsolutnu kvantifikaciju i detekciju genetskih mutacija (digitalni PCR)	396.099,00	kuna

- grupa	Uređaj za brzo čitanje koncentracije DNA/RNA u niskim koncentracijskim područjima	118.045,00	kuna

- grupa	Sustavi nove generacije za automatsko sekvenciranje cijelog genoma, transkiptoma i egzona te sekvenciranje manjih fragmenata DNA i RNA	3.786.622,41	kuna

- grupa	Pomoćna laboratorijska oprema	1.409.281,15	kuna

- grupa	Pomoćna sitna laboratorijska oprema	110.035,78	kuna

- grupa	Sustav za vizualizaciju i snimanje gelova	75.140,00	kuna

- grupa	Elektroforetski sustav za molekularnu dijagnostiku	11.744,04	kuna

- grupa	Automatske varijabilne pipete	24.830,76	kuna

Ukupna procijenjena vrijednost nabave u iznosu od 13.446.931,67 kuna osigurana je Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. za projekt broj KK.01.1.1.02.0014 Modernizacija i proširenje znanstveno-istraživačke djelatnosti Kliničkog zavoda za kemiju pri KBC Sestre milosrdnice, od 28. svibnja 2018. (u nastavku teksta: Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava)

  - Vrsta ugovora o javnoj nabavi (roba, radovi ili usluge)

Ugovor o javnoj nabavi roba

  - Nadmetanje uključuje sklapanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma

Nadmetanje uključuje sklapanje ugovora o javnoj nabavi po grupama nabave.

  - Dinamički sustav nabave

Ne uspostavlja se dinamički sustav nabave.

  - Elektronička dražba

Elektronička dražba se ne provodi.

  - Internetska stranica na kojoj je objavljeno izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

https:// eojn.nn.hr/Oglasnik/

http://www.kbcsm.hr/sektori-i-sluzbe/sluzba-nabave/nacrti-i-dokumentacija-o-nabavi/.

Temeljem članka 198. stavka 3. ZJN 2016 naručitelj je glavne projekte i nacrt dokumentacije o nabavi, koji sadrži opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i prijedlog ugovora, dana 23. veljače 2019. stavio na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju do 28. veljače 2019. godine, javnom objavom u EOJN RH https://eojn.nn.hr/Oglasnik/ i na vlastitoj web-stranici http://www.kbcsm.hr/sektori-i-sluzbe/sluzba-nabave/nacrti-i-dokumentacija-o-nabavi/, jer se projektno-tehnička dokumentacija zbog veličine datoteka nisu mogli učitati u EOJN RH prilikom objave.

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju, odnosno o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima, objavljeno je 06. ožujka 2019. u EOJN RH https://eojn.nn.hr/Oglasnik/ i na web-stranici naručitelja http://www.kbcsm.hr/sektori-i-sluzbe/sluzba-nabave/nacrti-i-dokumentacija-o-nabavi/ .

Zbog ex-ante kontrole predmetne dokumentacije o nabavi, temeljem koje su u tekst iste unijete bitne promjene, Naručitelj se odlučio objaviti ovo prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u obliku novog savjetovanja u novom postupku javne nabave.

S obzirom na to da su tijekom novog prethodnog savjetovanja, provedenom javnom objavom u EOJN RH https://eojn.nn.hr/Oglasnik/ i na vlastitoj web-stranici http://www.kbcsm.hr/sektori-i-sluzbe/sluzba-nabave/nacrti-i-dokumentacija-o-nabavi/ u razdoblju od 10. do 17. lipnja 2019., zaprimljeni upiti zainteresiranih gospodarskih subjekata, temeljem kojih je promijenjen ponudbeni troškovnik, naručitelj je glavne projekte i nacrt dokumentacije o nabavi, koji sadrži opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i prijedlog ugovora, dana 13. srpnja 2019. stavio na 2. prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju do 18. srpnja 2019. godine, javnom objavom u EOJN RH https://eojn.nn.hr/Oglasnik/ i na vlastitoj web-stranici http://www.kbcsm.hr/sektori-i-sluzbe/sluzba-nabave/nacrti-i-dokumentacija-o-nabavi/, jer se projektno-tehnička dokumentacija zbog veličine datoteka nisu mogli učitati u EOJN RH prilikom objave.

28. srpnja 2019. naručitelj je objavio izvješće s 2. prethodnog savjetovanja kojim je odgovorio na upite zainteresiranih gospodarskih subjekata, te je, s tim u vezi, ispravio dokumentaciju o nabavi i troškovnike, koji su u obliku 3. nacrta objavljeni na 3. prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u razdoblju od 28. srpnja do 2. kolovoza 2019. na prethodno navedenoj internetskoj stranici EOJN RH i na vlastitoj internetskoj stranici.

12. kolovoza 2019. naručitelj je objavio izvješće s 3. prethodnog savjetovanja kojim je odgovorio na upite zainteresiranih gospodarskih subjekata, te je, s tim u vezi, ispravio dokumentaciju o nabavi i troškovnike, koji su u obliku 4. nacrta objavljeni na 4. prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u razdoblju od 12. do 19. kolovoza 2019. na prethodno navedenoj internetskoj stranici EOJN RH i na vlastitoj internetskoj stranici.

23. kolovoza 2019. naručitelj je objavio izvješće s 4. prethodnog savjetovanja kojim je odgovorio na upite zainteresiranih gospodarskih subjekata, te je istog datuma objavio dokumentaciju o nabavi i troškovnike na prethodno navedenoj internetskoj stranici EOJN RH i na vlastitoj internetskoj stranici.

Napomena:

Temeljem članka 198. stavka 1. ZJN 2016, članka 8. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi, naručitelj je prije pokretanja postupka javne nabave u svrhu pripreme nabave proveo analizu tržišta prikupljanjem potrebnih informacija o predmetu nabave pretraživanjem interneta (Google pretrage), prvenstveno internetskih stranica proizvođača i/ili distributera analitičke i pomoćne analitičke opreme, kao i internetskih stranica drugih naručitelja.

S ciljem upoznavanja javnosti i zainteresiranih gospodarskih subjekata s ugovorenim projektom, u sklopu kojeg se provodi i ovaj postupak javne nabave roba naručitelj je objavio informacije o predmetnom projektu na svojoj internetskoj stranici http://www.kbcsm.hr/o-bolnici/eu-projekti/ , te iste nadopunjava na novog internetskoj stranici http://www.kzzkprojekt.eu/ izrađenoj u sklopu promidžbe i vidljivosti za potrebe projekta u sklopu kojeg se provodi i ovaj postupak javne nabave.

U provedenoj analizi tržišta Naručitelj nije tražio, niti prihvatio savjet neovisnih stručnjaka, nadležnih tijela ili sudionika na tržištu koje je koristio u planiranju i provedbi postupka nabave te izradi dokumentacije o nabavi koji bi doveli do narušavanja tržišnog natjecanja, te kršenja načela zabrane diskriminacije i transparentnosti niti je bilo koji ponuditelj ili gospodarski subjekt bio uključen u pripremu postupka nabave, osim kroz provedeno prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

- 2.	PODACI O PREDMETU NABAVE

  - Opis predmeta nabave

Predmet nabave je: analitička i pomoćna analitička oprema za realizaciju projekta Modernizacija i proširenje znanstveno-istraživačke djelatnosti Kliničkog zavoda za kemiju pri KBC Sestre milosrdnice broj KK.01.1.1.02.0014.

Oznaka i naziv iz Jedinstvenog rječnika javne nabave CPV:

38300000-8	Mjerni instrumenti

33192350-0	Kabinet za medicinski uzgoj

38416000-4	pH metri

38425200-2	Viskozimetri

38432200-4	Kromatografi

38433000-9	Spektrometri

38433100-0	Maseni spektrometri

38434510-4	Citometri

38434000-6	Analizatori

38436000-0	Sprave za mućkanje i pribor

38437100-8	Pipete

38515200-0	Fluorescentni mikroskopi

39711123-7	Zamrzivači uspravnog tipa

39711130-9	Hladnjaci

42931110-5	Samostojeće centrifuge

42931120-8	Stolne centrifuge

42912300-5	Strojevi i aparati za filtriranje ili pročišćivanje vode.

Cjelokupni opis opreme sadržan je troškovniku i sljedećoj projektno-tehničkoj dokumentaciji koju stavljamo na raspolaganje zainteresiranim gospodarskim subjektima na web-stranici naručitelja kako bi mogli biti upoznati s instalacijama i prostorom u kojem će se vršiti isporuka i instalacija roba koje su predmetom ovog postupka javne nabave, kako slijedi:

- IDEJNI PROJEKT oznake 04/16, od srpnja 2016. izrađen po izvršitelju projekta Anina d.o.o. i ovjeren po glavnom projektantu Ani Boljar, d.i.a.

- GLAVNI PROJEKT S TROŠKOVNIKOM, koji se sastoji od sljedećih dijelova:

Arhitektonski projekt, glavni projekt s troškovnikom broj 04/16, od listopada 2016., izrađen po trgovačkom društvu Anina d.o.o. i ovjeren po glavnom projektantu Ani Boljar, d.i.a., koji se sastoji od sljedećih knjiga:

- KNJIGA 1	Glavni arhitektonski projekt s troškovnikom broj TD: 04/06, od listopada 2016., izrađen po trgovačkom društvu Anina d.o.o.

- KNJIGA 2	Glavni projekt elektrotehničkih instalacija broj TD: KB-950/16, od studenog 2016., izrađen po trgovačkom društvu KB projekt d.o.o.

- KNJIGA 3	Glavni projekt instalacije vodovoda i odvodnje broj TD: 05-10-16, od studenog 2016., izrađen po trgovačkom društvu Avoka-ing d.o.o.

- KNJIGA 4	Glavni projekt strojarskih instalacija – hlađenja, grijanja i ventilacije broj TD: 2016/022, od studenog 2016., izrađen po trgovačkom društvu Ured trit d.o.o.

- IZVEDBENI PROJEKT oznake 04/16, od prosinca 2016., izrađen po izvršitelju projekta Anina d.o.o. i ovjeren po glavnom projektantu Ani Boljar d.i.a.

- PROJEKT OPREME I TEHNOLOŠKI PROJEKT, koji se sastoji od sljedećih dijelova:

1.	PROJEKT OPREME oznake 04/16, od rujna 2016., izrađen po izvršitelju projekta Anina d.o.o. i ovjeren po glavnom projektantu Ani Boljar d.i.a.

2.	ELABORAT TEHNIČKO-TEHNOLOŠKOG RJEŠENJA oznake 04/16, od rujna 2016. izrađen po izvršitelju projekta Anina d.o.o. i ovjeren po glavnom projektantu Ani Boljar d.i.a.

Projektno-tehničku dokumentaciju zainteresirani gospodarski subjekti mogu preuzeti na web-stranici naručitelja: http://www.kbcsm.hr/sektori-i-sluzbe/sluzba-nabave/nacrti-i-dokumentacija-o-nabavi/ .

S obzirom na to da dio radnog prostora Kliničkog zavoda za kemiju, obuhvaćen adaptacijom, nije renoviran već više desetljeća uvjeti rada nisu primjereni današnjim standardima laboratorijskog i istraživačkog rada, te je projektno-tehničkom dokumentacijom obuhvaćena adaptacija opisanog dijela prostora i opremanje istog suvremenim uređajima.

Pri tome će se dio postojećih uređaja zadržati, uglavnom uređaji smješteni u laboratoriju imunokemije i imunologije, dok se ostali uređaji planiraju nabaviti novi.

Stoga je projektno-tehničkom dokumentacijom obuhvaćena adaptacija dijela prostora Kliničkog zavoda za kemiju i opremanje istog suvremenim namještajem i novom analitičkom i pomoćnom analitičkom opremom opisanom i ucrtanom u dijelovima projektno-tehničke dokumentacije 4.1. Projekt opreme i 4.2. Elaborat tehničko tehnološkog rješenja koje zainteresiranim gospodarskim subjektima preporučamo da prouče, a koje, kako je prije navedeno, mogu u cijelosti preuzeti na web-stranici naručitelja.

Ponuditelj, odnosno ugovaratelj, je dužan za sve grupe ponuditi i izvršiti sljedeće obveze po grupama nabave:

- isporučiti i instalirati uređaje na radnom mjestu, te pustiti iste u rad

- osigurati validaciju uređaja od strane ovlaštenog servisa proizvođača odmah po izvršenoj instalaciji uređaja uz izdavanje potvrde ugovaratelju o izvršenoj validaciji

- osigurati standardni, osnovni set laboratorijskog potrošnog materijala i reagensa za puštanje uređaja u rad

- osigurati standardni, osnovni set laboratorijskog potrošnog materijala i reagensa za sve edukacije koje će održati

- u jamstvenom roku bez dodatne naknade osigurati preventivne servise i/ili održavanje isporučenih uređaja od strane ovlaštenog servisera, u cijelosti prema uputama proizvođača

- u jamstvenom roku bez dodatne naknade osigurati servis po pozivu naručitelja radi zastoja u radu i/ili kvara uređaja od strane ovlaštenog servisera s vremenom odaziva od:

- za 5., 6., 7., 8., 9., 11., 13., 14. i 15. grupu – najduže 1 (jednog) radnog dana

- za 1., 2., 3., 4. i 12. grupu – najduže 2 (dva) radna dana

- za 10. grupu – sukladno ponuđenom iz točke 6.6.3. Kriteriji za odabir ponude iskazani po grupama ove dokumentacije o nabavi, u dijelu koji se odnosi na 10. grupu

- osigurati edukaciju korisnika za rad na ponuđenim, odnosno isporučenim uređajima, kako slijedi:

- grupa	Sustav za mjerenje reoloških svojstava bioloških kapljevina

- osigurati edukaciju 2 (dva) djelatnika u trajanju od ukupno 16 (šesnaest) sati tijekom 2 (dva) radna dana (za oba djelatnika istovremeno) za rad na uređajima

- grupa	Protočni citometar

- osigurati edukaciju 4 (četiri) djelatnika u trajanju od ukupno 16 (šesnaest) sati tijekom 2 (dva) radna dana (za sva četiri djelatnika istovremeno) za rad na uređaju

- grupa	Uređaj za automatiziranu ELISA tehniku

- osigurati edukaciju 4 (četiri) djelatnika u trajanju od ukupno 16 (šesnaest) sati tijekom 2 (dva) radna dana (za sva četiri djelatnika istovremeno) za rad na uređaju

- grupa	Fluorescentni mikroskop

- osigurati edukaciju 4 (četiri) djelatnika u trajanju od ukupno 16 (šesnaest) sati tijekom 2 (dva) radna dana (za sva četiri djelatnika istovremeno) za rad na uređaju

- grupa	Tekućinski kromatograf visoke djelotvornosti s trostrukim kvadropolom masa (LCMSMS)

- osigurati edukaciju 4 (četiri) djelatnika u trajanju od ukupno 24 (dvadesetičetiri) sata tijekom 3 (tri) radna dana (za sva četiri djelatnika istovremeno) za rad na uređaju

- grupa	Atomski apsorpcioni spektrofotometar i VIS/UV spektrofotometar

- osigurati edukaciju 4 (četiri) djelatnika u trajanju od ukupno 24 (dvadesetičetiri) sata tijekom 3 (tri) radna dana (za sva četiri djelatnika istovremeno) za rad na uređajima

- grupa	Predanalitička i analitička oprema za genotipizaciju

- osigurati edukaciju 4 (četiri) djelatnika u trajanju od ukupno 16 (šesnaest) sati tijekom 2 (dva) radna dana (za sva četiri djelatnika istovremeno) za rad na uređajima

- grupa	Uređaj za umnožavanje, apsolutnu kvantifikaciju i detekciju genetskih mutacija (digitalni PCR)

- osigurati edukaciju 4 (četiri) djelatnika u trajanju od ukupno 16 (šesnaest) sati tijekom 2 (dva) radna dana (za sva četiri djelatnika istovremeno) za rad na uređaju

- grupa	Uređaj za brzo čitanje koncentracije DNA/RNA u niskim koncentracijskim područjima

- osigurati edukaciju 4 (četiri) djelatnika u trajanju od ukupno 16 (šesnaest) sati tijekom 2 (dva) radna dana (za sva četiri djelatnika istovremeno) za rad na uređajima

- grupa	Sustavi nove generacije za automatsko sekvenciranje cijelog genoma, transkiptoma i egzona te sekvenciranje manjih fragmenata DNA i RNA

- osigurati edukaciju 4 (četiri) djelatnika u trajanju od ukupno 16 (šesnaest) sati tijekom 2 (dva) radna dana (za sva četiri djelatnika istovremeno) za rad na uređajima

- Pomoćna laboratorijska oprema

- osigurati edukaciju 4 (četiri) djelatnika u trajanju od ukupno 16 (šesnaest) sati tijekom 2 (dva) radna dana (za sva četiri djelatnika istovremeno) za rad na uređajima.

- Pomoćna sitna laboratorijska oprema

- osigurati edukaciju 4 (četiri) djelatnika u trajanju od ukupno 16 (šesnaest) sati tijekom 2 (dva) radna dana (za sva četiri djelatnika istovremeno) za rad na uređajima.

- Sustav za vizualizaciju i snimanje gelova

- osigurati edukaciju 4 (četiri) djelatnika u trajanju od ukupno 16 (šesnaest) sati tijekom 2 (dva) radna dana (za sva četiri djelatnika istovremeno) za rad na uređajima.

- Elektroforetski sustav za molekularnu dijagnostiku

- osigurati edukaciju 4 (četiri) djelatnika u trajanju od ukupno 16 (šesnaest) sati tijekom 2 (dva) radna dana (za sva četiri djelatnika istovremeno) za rad na uređajima.

- Automatske varijabilne pipete

- osigurati edukaciju 4 (četiri) djelatnika u trajanju od ukupno 8 (osam) sati tijekom 1 (jednog) radnog dana (za sva četiri djelatnika istovremeno) za rukovanje s pipetama.

Konstruktivan opis predmeta nabave opisan je u troškovniku koji je sastavni dio ove dokumentacije o nabavi, dio D.

Sukladno odredbi članka 204. stavka 3. ZJN 2016, ponuditelj može podnijeti ponude za jednu ili više grupa.

Ponuditelj koji podnosi ponudu za određenu grupu obvezan je to učiniti za sve stavke sadržane u toj grupi na način kako je određeno ovom dokumentacijom o nabavi i troškovnikom za grupu koju nudi.

Ukoliko ponuditelj propusti ponuditi neku stavku u troškovniku, njegova će ponuda za tu grupu biti odbijena.

Ponuđena analitička oprema mora u cijelosti zadovoljiti sve tražene tehničke i druge uvjete iz opisa predmeta nabave i specifikacije po grupama koje se nalaze u troškovniku ove dokumentacije o nabavi.

Ponuditelj mora ponuditi cjelokupan predmet nabave za grupu koju nudi.

Ponuditelj je troškovnik dužan dostaviti u istom formatu u kojem je objavljen u EOJN RH (excel dokument).

  - Opis i oznaka grupa predmeta nabave, ako je predmet nabave podijeljen na grupe, ili u postupcima velike vrijednosti obrazloženje glavnih razloga zašto predmet nije podijeljen u grupe

Predmet nabave JE podijeljen na grupe, kako slijedi:

- grupa	Sustav za mjerenje reoloških svojstava bioloških kapljevina

- grupa	Protočni citometar

- grupa	Uređaj za automatiziranu ELISA tehniku

- grupa	Fluorescentni mikroskop

- grupa	Tekućinski kromatograf visoke djelotvornosti s trostrukim kvadropolom masa (LCMSMS)

- grupa	Atomski apsorpcioni spektrofotometar i VIS/UV spektrofotometar

- grupa	Predanalitička i analitička oprema za genotipizaciju

- grupa	Uređaj za umnožavanje, apsolutnu kvantifikaciju i detekciju genetskih mutacija (digitalni PCR)

- grupa	Uređaj za brzo čitanje koncentracije DNA/RNA u niskim koncentracijskim područjima

- grupa	Sustavi nove generacije za automatsko sekvenciranje cijelog genoma, transkiptoma i egzona te sekvenciranje manjih fragmenata DNA i RNA

- grupa	Pomoćna laboratorijska oprema

- grupa	Pomoćna sitna laboratorijska oprema

- grupa	Sustav za vizualizaciju i snimanje gelova

- grupa	Elektroforetski sustav za molekularnu dijagnostiku

- grupa	Automatske varijabilne pipete

jer grupe analitičke i pomoćne analitičke opreme, obuhvaćene prethodno navedenim grupama, predstavljaju logičnu i funkcionalnu cjelinu.

  - Objektivni i nediskriminirajući kriteriji ili pravila koja će se primijeniti kako bi se odredilo koje će grupe predmeta nabave biti dodijeljene pojedinom ponuditelju, ako je ograničen broj grupa koje se mogu dodijeliti jednom ponuditelju, ili je sudjelovanje ograničeno samo na jednu ili nekoliko grupa

Sudjelovanje ponuditelja nije ograničeno na jednu ili više grupa niti je posebnim objektivnim i nediskriminirajućim kriterijima ograničeno dodjeljivanje grupa ponuditeljima.

Ponuditelji stoga, prema vlastitoj procjeni, slobodno odlučuju koliko će grupa ponuditi u ovom postupku javne nabave.

Zainteresirani gospodarski subjekt dužan je ponuditi sve stavke troškovnika za grupu koju nudi.

  - Količina predmeta nabave

Količina predmeta nabave je točna.

Točne količine predmeta nabave određene su troškovnikom, za svaku grupu zasebno, koji se nalazi u dijelu D. Troškovnik ove dokumentacije o nabavi.

  - Tehničke specifikacije

Vrsta robe: analitička i pomoćna analitička oprema za realizaciju projekta Modernizacija i proširenje znanstveno-istraživačke djelatnosti Kliničkog zavoda za kemiju pri KBC Sestre milosrdnice broj KK.01.1.1.02.0014.

Tehnička specifikacija predmeta nabave, vrsta, kvaliteta i točna količina iskazane su i opisane u dijelu D. Troškovnik, po grupama nabave.

  - Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti predmeta nabave (ako se upućuje na marku, izvor, patent, itd.)

Kriteriji jednakovrijednosti nisu primjenjivi jer su stavke troškovnika opisane na jasan i nedvojben način, te se ni u jednoj stavci troškovnika ne upućuje na određenu marku, tip proizvoda i slično.

Samim tim nema potrebe za definiciju kriterija za ocjenu jednakovrijednosti predmeta nabave.

  - Troškovnik

Nestandardizirani troškovnik sastavni je dio ove dokumentacije o nabavi i nalazi se u dijelu D. Troškovnik u excel dokumentu.

Ponuditelj je dužan ispuniti sve tražene stavke u troškovniku na sljedeći način:

- za svaku stavku troškovnika (ponuđeni uređaj) dužan je upisati jediničnu cijenu bez poreza na dodanu vrijednost (u nastavku teksta: PDV), temeljem čega će troškovnik izračunati ukupan iznos svake stavke (bez PDV-a), ukupnu cijenu grupe (bez PDV-a), iznos PDV-a i sveukupnu cijenu grupe (s PDV-om)

- za svaku podstavku troškovnika (svaku traženu karakteristiku proizvoda) dužan je ispuniti ponuđene tehničke specifikacije.

Ukupna cijenu svake pojedine stavke izračunava se kao umnožak količine stavke i jedinične cijene po jedinici mjere.

Cijena grupe predstavlja zbroj umnožaka svih stavki unutar grupe (zbroj svih ukupnih cijena stavki).

Jedinične cijene svake stavke troškovnika i ukupna cijena ponude bez PDV-a moraju biti zaokružene na dvije decimale.

Ukoliko ponuditelj ne ispuni troškovnik sukladno zahtjevima iz ove dokumentacije o nabavi ili promijeni tekst ili količine navedene u troškovniku, smatrat će se da je takav troškovnik nepotpun i nevažeći te će takva ponuda biti odbijena i kao takva neće biti obuhvaćena sustavom bodovanja niti cjenovno rangirana, te neće biti obuhvaćena analitičkim prikazom ponuda.

  - Mjesto izvršenja ugovora

Mjesto izvršenja ugovora (isporuke, instalacije i puštanja u rad analitičke i pomoćne analitičke opreme, te edukacije na istoj) je na lokaciji naručitelja: Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice, Zagreb, Vinogradska cesta 29.

  - Rok početka i završetka izvršenja ugovora

Ponuditelj, odnosno ugovaratelj, je dužan analitičku i pomoćnu analitičku opremu koja je predmetom ovog postupka javne nabave isporučiti, instalirati, pustiti u rad uređaje, te educirati korisnike za rad na istima, sve sukladno točki 2.1. Opis predmeta nabave i dijelu B. Prijedlog ugovora ove dokumentacije o nabavi, u sljedećim rokovima:

- grupa	Sustav za mjerenje reoloških svojstava bioloških kapljevina	veljača/ožujak 2020.

- grupa	Protočni citometar 	veljača/ožujak 2020.

- grupa	Uređaj za automatiziranu ELISA tehniku 	veljača/ožujak 2020.

- grupa	Fluorescentni mikroskop	veljača/ožujak 2020.

- grupa	Tekućinski kromatograf visoke djelotvornosti s trostrukim kvadropolom masa (LCMSMS)	veljača/ožujak 2020.

- grupa	Atomski apsorpcioni spektrofotometar i VIS/UV spektrofotometar	veljača/ožujak 2020.

- grupa	Predanalitička i analitička oprema za genotipizaciju	veljača/ožujak 2020.

- grupa	Uređaj za umnožavanje, apsolutnu kvantifikaciju i detekciju genetskih mutacija (digitalni PCR)	veljača/ožujak 2020.

- grupa	Uređaj za brzo čitanje koncentracije DNA/RNA u niskim koncentracijskim područjima	veljača/ožujak 2020.

- grupa	Sustavi nove generacije za automatsko sekvenciranje cijelog genoma, transkiptoma i egzona te sekvenciranje manjih fragmenata DNA i RNA	veljača/ožujak 2020.

- grupa	Pomoćna laboratorijska oprema	veljača/ožujak 2020.

- grupa	Pomoćna sitna laboratorijska oprema	veljača/ožujak 2020.

- grupa	Sustav za vizualizaciju i snimanje gelova	veljača/ožujak 2020.

- grupa	Elektroforetski sustav za molekularnu dijagnostiku	veljača/ožujak 2020.

- grupa	Automatske varijabilne pipete	veljača/ožujak 2020.

Napomena naručitelja vezana uz prethodno navedeni rok: naručitelj pretpostavlja da će se roba koja se nabavlja ovim postupkom javne nabave isporučivati, instalirati i puštati u rad, te educirati korisnici tijekom veljače i/ili ožujka 2020., nakon završetka građevinskih radova adaptacije prostora dijela laboratorija i završene montaže novog namještaja u istom prostoru.

Ukoliko građevinski radovi budu završeni, odnosno namještaj završen i montiran prije veljače, naručitelj će pisanim putem obavijestiti sve ugovaratelje (po grupama) da je isporuka, instalacija i puštanje u rad s edukacijom korisnika moguća i prije navedenog roka, te će za to zainteresirani ugovaratelji moći svu ili dio ugovorene opreme isporučiti ranije.

Iznimno, ukoliko građevinski radovi i montaža namještaja eventualno ne budu gotovi u planiranim rokovima, naručitelj će pisanim putem o istom obavijestiti sve ugovaratelje (po grupama) kako bi znali da će svoje ugovorne obveze izvršavati tijekom sljedećeg mjeseca.

Nakon što ponuditelj, odnosno ugovaratelj, primi putem elektroničke pošte pisanu obavijest naručitelja o završetku građevinskih radova i završenoj montaži namještaja dužan je u roku od najduže 4 (četiri) radna dana započeti izvršavati svoje ugovorne obveze i o planiranom početku isporuke, instalacije, podešavanja i puštanja u rad opreme pisanim putem obavijestiti ovlaštenog predstavnika naručitelja, te sve svoje ugovorne obveze u cijelosti izvršiti u roku od 10 (deset) radnih dana.

Ugovorne obveze će se smatrati u cijelosti uredno izvršenima nakon uredno izvršene primopredaje uređaja i završene edukacije kako je traženo točkom 2.1. ove dokumentacije o nabavi.

O izvršenoj primopredaji ugovorne strane, odnosno njihovi ovlašteni predstavnici, potpisati će zapisnik o primopredaji uređaja.

Sudionici edukacije potpisati će evidenciju o izvršenoj edukaciji.

  - Izmjene ugovora, opcije i moguća obnavljanja ugovora

Naručitelj smije izmijeniti ugovor o javnoj nabavi tijekom njegova trajanja bez provođenja novog postupka javne nabave samo u skladu s odredbama članaka 316.-320. ZJN 2016, a što je detaljno određeno u dijelu B. Prijedlog ugovora ove dokumentacije o nabavi, članci 20.-24.

Sukladno članku 316. ZJN 2016. naručitelj smije izmijeniti ugovor tijekom njegova trajanja bez provođenja novog postupka javne nabave radi nabave dodatnih roba,od prvotnog ugovaratelja koje su se pokazale potrebnima, a nisu bile uključene u prvotnu nabavu, ako promjena ugovaratelja:

1.	nije moguća zbog ekonomskih ili tehničkih razloga, kao što su zahtjevi za međuzamjenjivošću i interoperabilnošću s postojećom opremom, uslugama ili instalacijama koje su nabavljene u okviru prvotne nabave, i

2.	prouzročila bi značajne poteškoće ili znatno povećavanje troškova za javnog naručitelja.

Svako povećanje cijene ne smije biti veće od 30 % vrijednosti prvotnog ugovora.

Ako je učinjeno nekoliko uzastopnih izmjena, prethodno navedeno ograničenje procjenjuje se na temelju neto kumulativne vrijednosti svih uzastopnih izmjena.

Sukladno članku 317. ZJN 2016. naručitelj smije izmijeniti ugovor tijekom njegova trajanja bez provođenja novog postupka javne nabave ako su kumulativno ispunjeni sljedeći uvjeti:

1.	do potrebe za izmjenom došlo je zbog okolnosti koje pažljiv javni naručitelj nije mogao predvidjeti

2.	izmjenom se ne mijenja cjelokupna priroda ugovora

3.	svako povećanje cijene nije veće od 30 % vrijednosti prvotnog ugovora.

Ako je učinjeno nekoliko uzastopnih izmjena, ograničenje navedenog u 3. točki procjenjuje se na temelju neto kumulativne vrijednosti svih uzastopnih izmjena.

Sukladno članku 318. ZJN 2016. naručitelj smije izmijeniti ugovor tijekom njegova trajanja bez provođenja novog postupka javne nabave s ciljem zamjene prvotnog ugovaratelja s novim ugovarateljem koje je posljedica:

1.	primjene članka 315. ZJN 2016

2.	općeg ili djelomičnog pravnog sljedništva prvotnog ugovaratelja, nakon restrukturiranja, uključujući preuzimanje, spajanje, stjecanje ili insolventnost, od strane drugog gospodarskog subjekta koji ispunjava prvotno utvrđene kriterije za odabir gospodarskog subjekta, pod uvjetom da to ne predstavlja drugu značajnu izmjenu ugovora te da nema za cilj izbjegavanje primjene ZJN 2016

3.	obveze neposrednog plaćanja podugovarateljima.

Sukladno članku 319. ZJN 2016. naručitelj smije izmijeniti ugovor o javnoj nabavi tijekom njegova trajanja bez provođenja novog postupka javne nabave ako izmjene, neovisno o njihovoj vrijednosti, nisu značajne u smislu članka 321. ovoga Zakon prema kojem se izmjena ugovora o javnoj nabavi tijekom njegova trajanja smatra značajnom ako njome ugovor postaje značajno različit po svojoj naravi od prvotno zaključenog, a osobito ukoliko je ispunjen jedan ili više sljedećih uvjeta:

- izmjenom se unose uvjeti koji bi, da su bili dio prvotnog postupka nabave, dopustili prihvaćanje drugih natjecatelja od onih koji su prvotno odabrani ili prihvaćanje ponude različite od ponude koja je izvorno prihvaćena ili privlačenje dodatnih sudionika u postupak javne nabave

- izmjenom se mijenja ekonomska ravnoteža ugovora u korist ugovaratelja na način koji nije predviđen prvotnim ugovorom

- izmjenom se značajno povećava opseg ugovora

- ako novi ugovaratelj zamijeni onoga kojemu je prvotno javni naručitelj dodijelio ugovor, osim u slučajevima iz članka 318. ZJN 2016.

Sukladno članku 320. ZJN 2016. naručitelj smije izmijeniti ugovor tijekom njegova trajanja bez provođenja novog postupka javne nabave ako su kumulativno ispunjeni sljedeći uvjeti:

1.	vrijednost izmjene manja je od europskih pragova iz članka 13. ZJN 2016

2.	vrijednost izmjene manja je od 15 % prvotne vrijednosti ugovora

3.	izmjena ne mijenja cjelokupnu prirodu ugovora.

Naručitelj za primjenu točaka 1.-3- ne provjerava jesu li ispunjeni uvjeti iz članka 321. ZJN 2016.

Ako je učinjeno nekoliko uzastopnih izmjena, ograničenje navedenog u 2. točki procjenjuje se na temelju neto kumulativne vrijednosti svih uzastopnih izmjena.

Ostale opcije i moguća obnavljanja ugovora neće se primjenjivati.

- 3.	OBVEZNE OSNOVE ZA ISKLJUČENJE GOSPODARSKOG SUBJEKTA

  - Opće odredbe

Sve dokumente koje naručitelj zahtijeva u ovom 3. dijelu Obvezne osnove za isključenje gospodarskog subjekta i 4. dijelu Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta (uvjeti sposobnosti) ponuditelji dostavljaju popunjavanjem Europske jedinstvene dokumentacije o nabavi (u nastavku teksta : ESPD obrazac) sukladno članku 260. pododjeljku 1. ZJN 2016.

Elektroničku verziju ESPD obrazca (u nastavku tekta : e-ESPD obrazac), odnosno verziju u obliku web-obrasca, ponuditelj preuzima i popunjava putem EOJN RH.

Sukladno članku 263. stavku 1. ZJN 2016 i članku 20. stavku 1. Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (u nastavku teksta : Pravilnik o dokumentaciji) Naručitelj će prije donošenja odluke u ovom postupku javne nabave od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, koji ne može biti kraći od 5 (pet) dana, dostavi ažurirane sve popratne dokumente ili dokaze, sukladno Odjeljku C Dokazivanje kriterija za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta pododjeljcima 2. i 4., osim ako već posjeduje te dokumente.

Ažurirani dokument je svaki dokument u kojem su sadržani podaci važeći i odgovaraju stvarnom činjeničnom stanju u trenutku dostave naručitelju te dokazuju ono što je gospodarski subjekt naveo u e-ESPD obrascu.

Ostatak teksta o ažuriranim dokumentima je u točki 5.3. Provjera ove dokumentacije o nabavi.

Javni naručitelj može pozvati gospodarske subjekte da nadopune ili objasne dokumente zaprimljene sukladno Odjeljku C Dokazivanje kriterija za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta pododjeljcima 2. i 4.

Ako ponuditelj koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu ne dostavi ažurirane popratne dokumente u ostavljenom roku, koji ne može biti kraći od 5 (pet) dana, ili njima ne dokaže da ispunjava uvjete iz članka 260. stavka 1. točaka 1. do 3. ZJN 2016, naručitelj će odbiti ponudu tog ponuditelja te od ponuditelja koji je podnio sljedeću najpovoljniju ponudu zatražiti ažurirane popratne dokumente u ostavljenom roku, koji ne može biti kraći od 5 (pet) dana, ili poništiti postupak javne nabave ako postoje razlozi za poništenje.

Ponuditelj u ponudi treba priložiti dokumentaciju navedenu u točki 6.1. Sadržaj i način izrade ponude ove dokumentacije o nabavi, a ostale dokumente dostaviti će samo najpovoljniji ponuditelj temeljem zahtjeva naručitelja.

  - Obvezne osnove za isključenje gospodarskog subjekta

Temeljem članka 251. i 252. ZJN 2016 naručitelj je obvezan isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako utvrdi da:

3.2.1.

Javni naručitelj će isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako utvrdi da:

3.2.1.1.	je gospodarski subjekt koji ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta i koja je državljanin Republike Hrvatske pravomoćnom presudom osuđena za:

a)	sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, na temelju

–	članka 328. (zločinačko udruženje) i članka 329. (počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja) Kaznenog zakona

–	članka 333. (udruživanje za počinjenje kaznenih djela), iz Kaznenog zakona (Narodne novine, broj 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12)

b)	korupciju, na temelju

–	članka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 253. (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 254. (zlouporaba u postupku javne nabave), članka 291. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 292. (nezakonito pogodovanje), članka 293. (primanje mita), članka 294. (davanje mita), članka 295. (trgovanje utjecajem) i članka 296. (davanje mita za trgovanje utjecajem) Kaznenog zakona

–	članka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 294.b (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 337. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 338. (zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti), članka 343. (protuzakonito posredovanje), članka 347. (primanje mita) i članka 348. (davanje mita) iz Kaznenog zakona (Narodne novine, broj 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12)

c)	prijevaru, na temelju

–	članka 236. (prijevara), članka 247. (prijevara u gospodarskom poslovanju), članka 256. (utaja poreza ili carine) i članka 258. (subvencijska prijevara) Kaznenog zakona

–	članka 224. (prijevara), članka 293. (prijevara u gospodarskom poslovanju) i članka 286. (utaja poreza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona (Narodne novine, broj 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12)

d)	terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, na temelju

–	članka 97. (terorizam), članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje za terorizam), članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102. (terorističko udruženje) Kaznenog zakona

–	članka 169. (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b (novačenje i obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona (Narodne novine, broj 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12)

e)	pranje novca ili financiranje terorizma, na temelju

–	članka 98. (financiranje terorizma) i članka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona

–	članka 279. (pranje novca) iz Kaznenog zakona (Narodne novine, broj 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12)

f)	dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju

–	članka 106. (trgovanje ljudima) Kaznenog zakona

–	članka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) iz Kaznenog zakona (Narodne novine, broj 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12),

ili

3.2.1.2.	je gospodarski subjekt koji nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta i koja nije državljanin Republike Hrvatske pravomoćnom presudom osuđena za kaznena djela iz točke 1. podtočaka od a) do f) i za odgovarajuća kaznena djela koja, prema nacionalnim propisima države poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno države čiji je osoba državljanin, obuhvaćaju razloge za isključenje iz članka 57. stavka 1. točaka od (a) do (f) Direktive 2014/24/EU.

Način dokazivanja nepostojanje osnova za isključenje gospodarskog subjekta iz točke 3.2.1. podtočke 3.2.1.1. i podtočke 3.2.1.2.

Za potrebu utvrđivanja gore navedenih osnova za isključenje, ponuditelj kao preliminarni dokaz ispunjava ESPD obrazac, Dio III: Osnove za isključenje, Odjeljak A: Osnove povezane s kaznenim presudama za sve gospodarske subjekte u ponudi zasebno.

Ažurirani popratni dokument kojim se dokazuje nepostojanje osnova za isključenje gospodarskog subjekta iz točke 3.2.1. podtočke 3.2.1.1. i podtočke 3.2.1.2. ove dokumentacije o nabavi je Izvadak iz kaznene evidencije ili drugog odgovarajućeg registra ili, ako to nije moguće, jednakovrijedni dokument nadležne sudske ili upravne vlasti u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin.

Ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin ne izdaju gore navedeni dokumenti ili ako ne obuhvaćaju sve okolnosti iz točke 3.2.1. podtočke 3.2.1.1. ili podtočke 3.2.1.2. ove dokumentacije o nabavi, gospodarski subjekt dostavlja izjavu pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, izjavu davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin.

Sukladno članku 20. stavku 10. Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave izjavu iz članka 265. stavka 2. u vezi s člankom 251. stavkom 1. ZJN 2016  može dati osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta za gospodarski subjekt i za sve osobe koje su članovi upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili imaju ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora gospodarskog subjekta.

Gospodarski subjekt koji ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj odnosno osoba koja je državljanin Republike Hrvatske dostavlja izjavu s ovjerenim potpisom kod javnog bilježnika.

Ponuditelj može prilikom dostave ažuriranih popratnih dokumenata koristiti odgovarajući obrazac neke od Izjava iz obrazaca C.3. do C.6. ove dokumentacije o nabavi. Navedeni obrasci su prijedlog naručitelja, a ponuditelji mogu predati svoje obrasce koji sadržajno odgovaraju predlošcima.

S obzirom na to da naručitelj za ponuditelje i članove zajednice ponuditelja ima izravni pristup besplatnoj bazi podataka putem EOJN RH, kao besplatnoj nacionalnoj bazi podataka, naručitelj će za ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu (za gospodarskog subjekta koji ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj i za osobe ovlaštene za zastupanje istog), kao i za članove zajednice ponuditelja, prije donošenja odluke o odabiru, putem EOJN RH zatražiti ažurirane popratne dokumente kao dokaz nepostojanja osnova za isključenje gospodarskog subjekta iz točke 3.2.1. podtočke 3.2.1.1. i podtočke 3.2.1.2. ove dokumentacije o nabavi.

Za gospodarske subjekte koji imaju poslovni nastan u Republici Hrvatskoj, a za koje naručitelj nema pristup elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN RH (npr. podugovaratelji) opisane dokumente dužan je dostaviti ekonomski najpovoljniji ponuditelj na zahtjev naručitelja prije donošenja odluke o odabiru.

Ostali gospodarski subjekti koji imaju poslovni nastan u drugim državama Europske unije dužni su dostaviti dokumente sukladno besplatnoj bazi podataka eCertis za državu njihova poslovnog nastana, pri čemu naručitelj  koristi sustav eCertis radi dobivanja podataka o vrstama i oblicima dokaza kao i o nadležnim tijelima koja ih izdaju u državama članicama, te je dužan zahtijevati prvenstveno one vrste i oblike dokaza koji su obuhvaćeni sustavom eCertis, ako su podaci u sustavu eCertis ažurirani,

Razdoblje isključenja gospodarskog subjekta kod kojeg su ostvarene osnove za isključenje iz točke 3.2.1. podtočke 3.2.1.1. ili podtočke 3.2.1.2., u odnosu na osnove isključenja iz članka 251. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi, je pet godina od dana pravomoćnosti presude, osim ako pravomoćnom presudom nije određeno drukčije.

3.2.2.

Javni naručitelj će isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako utvrdi da gospodarski subjekt nije ispunio obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje:

1.	u Republici Hrvatskoj, ako gospodarski subjekt ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj, ili

2.	u Republici Hrvatskoj ili u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, ako gospodarski subjekt nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj.

Iznimno od odredbe članka 252. stavka 1. ZJN 2016 javni naručitelj neće isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako mu sukladno posebnom propisu plaćanje obveza nije dopušteno ili mu je odobrena odgoda plaćanja.

Način dokazivanja nepostojanje osnova za isključenje gospodarskog subjekta iz točke 3.2.2.

Za potrebu utvrđivanja gore navedene osnove za isključenje, ponuditelj kao preliminarni dokaz ispunjava ESPD obrazac, Dio III: Osnove za isključenje, odjeljak B: Osnove povezane s plaćanjem poreza ili doprinosa za socijalno osiguranje za sve gospodarske subjekte u ponudi zasebno.

Naručitelj će prihvatiti sljedeće kao dovoljan dokaz da ne postoje osnove za isključenje gospodarskog subjekta iz točke 3.2.2.:

-	potvrdu porezne uprave ili drugog nadležnog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta kojom se dokazuje da ne postoje osnove za isključenje iz članka 252. stavka 1. ZJN 2016

-	ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin ne izdaju prethodno navedeni dokumenti ili ako ne obuhvaćaju sve okolnosti iz članka 252. stavka 1. ZJN 2016, oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin.

U tu svrhu ponuditelj koji nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj može prilikom dostave ažuriranih popratnih dokumenata koristiti Obrazac C.7. iz ove dokumentacije o nabavi. Navedeni obrazac je prijedlog naručitelja, a ponuditelji mogu predati svoje obrasce koji sadržajno odgovaraju predlošcima.

S obzirom na to da naručitelj za ponuditelje i članove zajednice ponuditelja ima izravni pristup besplatnoj bazi podataka putem EOJN RH, kao besplatnoj nacionalnoj bazi podataka, naručitelj će za ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu (za gospodarskog subjekta koji ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj), kao i za članove zajednice ponuditelja, prije donošenja odluke o odabiru, putem EOJN RH zatražiti ažurirani popratni dokument kao dokaz nepostojanja osnova za isključenje gospodarskog subjekta iz točke 3.2.2. ove dokumentacije o nabavi.

Za gospodarske subjekte koji imaju poslovni nastan u Republici Hrvatskoj, a za koje naručitelj nema pristup elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN RH (npr. podugovaratelji) opisane dokumente dužan je dostaviti ekonomski najpovoljniji ponuditelj na zahtjev naručitelja prije donošenja odluke o odabiru.

Ostali gospodarski subjekti koji imaju poslovni nastan u drugim državama Europske unije dužni su dostaviti dokumente sukladno besplatnoj bazi podataka eCertis za državu njihova poslovnog nastana, pri čemu naručitelj  koristi sustav eCertis radi dobivanja podataka o vrstama i oblicima dokaza kao i o nadležnim tijelima koja ih izdaju u državama članicama, te je dužan zahtijevati prvenstveno one vrste i oblike dokaza koji su obuhvaćeni sustavom eCertis, ako su podaci u sustavu eCertis ažurirani,

  - Mjere za otklanjanje osnova za isključenje

Temeljem članka 255. ZJN 2016 gospodarski subjekt kod kojeg su ostvarene osnove za isključenje iz točke 3.2.1. podtočke 3.2.1.1. ili podtočke 3.2.1.2. ove dokumentacije o nabavi može naručitelju dostaviti dokaze o mjerama koje je poduzeo kako bi dokazao svoju pouzdanost bez obzira na postojanje relevantne osnove za isključenje.

Način dokazivanja mjera za otklanjanje osnova za isključenje

Za potrebu utvrđivanja gore navedenih osnova za isključenje, ponuditelj kao preliminarni dokaz ispunjava ESPD obrazac, Dio III: Osnove za isključenje, Odjeljak A: Osnove povezane s kaznenim presudama za sve gospodarske subjekte u ponudi zasebno, i to opisati poduzete mjere vezano uz “samokorigiranje”.

Poduzimanje navedenih mjera gospodarski subjekt dokazuje:

- plaćanjem naknade štete ili poduzimanjem drugih odgovarajućih mjera u cilju plaćanja naknade štete prouzročene kaznenim djelom ili propustom

- aktivnom suradnjom s nadležnim istražnim tijelima radi potpunog razjašnjenja činjenica i okolnosti u vezi s kaznenim djelom ili propustom

- odgovarajućim tehničkim, organizacijskim i kadrovskim mjerama radi sprječavanja daljnjih kaznenih djela ili propusta.

Pojašnjenje:

Mjere koje je poduzeo gospodarski subjekt naručitelj ocjenjuje uzimajući u obzir težinu i posebne okolnosti kaznenog djela ili propusta te je obvezan obrazložiti razloge prihvaćanja ili neprihvaćanja mjera.

Javni naručitelj neće isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako je ocijenjeno da su poduzete mjere primjerene.

Gospodarski subjekt kojem je pravomoćnom presudom određena zabrana sudjelovanja u postupcima javne nabave ili postupcima davanja koncesija na određeno vrijeme nema pravo korištenja mogućnosti iz ove točke do isteka roka zabrane u državi u kojoj je presuda na snazi.

Razdoblje isključenja gospodarskog subjekta kod kojeg su ostvarene osnove za isključenje iz članka 251. stavka 1. ZJN 2016 iz postupka javne nabave je pet godina od dana pravomoćnosti presude, osim ako pravomoćnom presudom nije određeno drugačije.

- 4.	KRITERIJI ZA ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA (UVJETI SPOSOBNOSTI)

Gospodarski subjekti dužni su dokazati sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti, ekonomsku i financijsku sposobnost te tehničku i stručnu sposobnost popunjavanjem e-ESPD obrasca sukladno članku 260 ZJN 2016, kako je opisano u točki 3. Razlozi isključenja ponuditelja podtočki 3.1. Opće odredbe, sve sukladno odredbama ZJN 2016 i ove dokumentacije o nabavi, te su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

  - Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Temeljem članka 257. stavka 1. ZJN 2016 naručitelj traži da gospodarski subjekt u ovom postupku javne nabave dokaže sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti.

Način dokazivanja sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti

Za potrebu utvrđivanja gore navedene osnove za isključenje, ponuditelj kao preliminarni dokaz ispunjava ESPD obrazac, Dio IV. Kriteriji za odabir, odjeljak A Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti za sve gospodarske subjekte u ponudi zasebno.

DOKAZI:

Naručitelj će prije donošenja odluke o odabiru od ponuditelja koji je dostavio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 (pet) dana, dostavi ažurirane popratne dokumente kojima dokazuje uvjete sposobnosti:

- sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

U slučaju zajednice ponuditelja, svi članovi zajednice ponuditelja dužni su pojedinačno dokazati postojanje navedene profesionalne sposobnosti.

S obzirom na to da naručitelj za ponuditelje i članove zajednice ponuditelja ima izravni pristup besplatnoj bazi podataka putem EOJN RH, kao besplatnoj nacionalnoj bazi podataka, naručitelj će za ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu (za gospodarskog subjekta koji ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj), kao i za članove zajednice ponuditelja, prije donošenja odluke o odabiru, putem EOJN RH zatražiti ažurirani popratni dokument kao dokaz nepostojanja osnova za isključenje gospodarskog subjekta iz točke 3.2.2. ove dokumentacije o nabavi.

Za gospodarske subjekte koji imaju poslovni nastan u Republici Hrvatskoj, a za koje naručitelj nema pristup elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN RH (npr. podugovaratelji) opisane dokumente dužan je dostaviti ekonomski najpovoljniji ponuditelj na zahtjev naručitelja prije donošenja odluke o odabiru.

Ostali gospodarski subjekti koji imaju poslovni nastan u drugim državama Europske unije dužni su dostaviti dokumente sukladno besplatnoj bazi podataka eCertis za državu njihova poslovnog nastana, pri čemu naručitelj koristi sustav eCertis radi dobivanja podataka o vrstama i oblicima dokaza kao i o nadležnim tijelima koja ih izdaju u državama članicama, te je dužan zahtijevati prvenstveno one vrste i oblike dokaza koji su obuhvaćeni sustavom eCertis, ako su podaci u sustavu eCertis ažurirani,

  - Uvjeti ekonomske i financijske sposobnosti

Temeljem članka 258. stavka 1. ZJN 2016 gospodarski subjekt mora u postupku javne nabave dokazati da mu račun u posljednjih šest mjeseci nije bio u blokadi duže od šest dana u kontinuitetu, odnosno ne više od dvanaest dana sveukupno za navedeno razdoblje, čime dokazuje da ima stabilno financijsko poslovanje.

Način dokazivanja uvjeta ekonomske i financijske sposobnosti

Za potrebu utvrđivanja gore navedenog uvjeta sposobnosti, ponuditelj kao preliminarni dokaz ispunjava ESPD obrazac, Dio IV.: Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta, Odjeljak B: Ekonomska i financijska sposobnost, točka broj 6 na način da u istu upiše tekst : "račun u posljednjih 6 mjeseci nije bio u blokadi duže od 6 dana u kontinuitetu, odnosno ne više od 12 dana sveukupno za navedeno razdoblje".

DOKAZI:

Naručitelj će prije donošenja odluke o odabiru od ponuditelja koji je dostavio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 (pet) dana, dostavi ažurirane popratne dokumente kojima dokazuje uvjete sposobnosti:

- odgovarajući bankovni izvadak, ili financijsko izvješće ili izvadci tih izvješća ili bilo koji drugi odgovarajući dokument gospodarskog subjekta iz kojeg je vidljiv podatak da račun istog nije bio blokiran u posljednjih šest mjeseci duže od 6 dana u kontinuitetu, odnosno ne više od 12 dana sveukupno za navedeno razdoblje.

Datum od kojega se računa ispunjavanje postavljenog uvjeta je bilo koji dan nakon isteka roka za dostavu ponuda, što znači da prvorangirani ponuditelj može dostaviti odgovarajući dokument pribavljen bilo kojeg datuma nakon otvaranja ponuda pa tako i nakon što ga naručitelj pozove na dostavu dokaza.

  - Dokazi tehničke i stručne sposobnosti

    - Obrazovne i stručne kvalifikacije

Ponuditelj je dužan u postupku javne nabave dokazati naručitelju obrazovne i stručne kvalifikacije stručnjaka kojima raspolaže, a koji posjeduju stručno znanje potrebno za isporuku, instalaciju i puštanje u rad robe koja je predmetom nabave grupe koju nudi.

Za potrebu utvrđivanja gore navedenog uvjeta sposobnosti, ponuditelj kao preliminarni dokaz ispunjava ESPD obrazac, Dio IV. Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta, odjeljak C Tehnička i stručna sposobnost: točka 6. i točka 10. (ako je primjenjivo).

DOKAZI:

Naručitelj će prije donošenja odluke o odabiru od ponuditelja koji je dostavio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 (pet) dana, dostavi ažurirane popratne dokumente kojima dokazuje stručne kvalifikacije osobe koja će izvršiti isporuku, instalaciju i puštanje u rad robe koja je predmetom nabave grupe koju ponuditelj nudi.

Pod stručnom kvalifikacijom osobe podrazumijeva se da je ista ovlašteni serviser za ponuđenu opremu, što se dokazuje dostavom certifikata, potvrdom proizvođača ili drugim odgovarajućim dokumentom.

Jedna osoba može biti navedena kao ovlašteni serviser za više grupa ovog postupka javne nabave.

    - Katalozi, prospekti ili drugi dokumenti s tehničkom specifikacijom predmeta nabave

Ponuditelj je dužan u postupku javne nabave katalogom, prospektom, drugim dokumentom s tehničkom specifikacijom proizvoda ili izjavom proizvođača, ovlaštenog zastupnika proizvođača ili distributera dokazati naručitelju da ponuđena roba iz grupe koju nudi ima najmanje karakteristike tražene ponudbenim troškovnikom.

Za potrebu utvrđivanja gore navedenog uvjeta sposobnosti, ponuditelj kao preliminarni dokaz ispunjava ESPD obrazac, Dio IV. Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta, odjeljak C Tehnička i stručna sposobnost: točka 11.

DOKAZI:

Naručitelj će prije donošenja odluke o odabiru od ponuditelja koji je dostavio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 (pet) dana, dostavi ažurirane popratne dokumente kojima dokazuje uvjete sposobnosti:

- katalozi, prospekti ili drugi dokumenti s tehničkom specifikacijom predmeta nabave kojim se nedvojbeno dokazuje, a Naručitelj može prepoznati da ponuđeni predmet nabave odgovara navedenom u specifikaciji.

U stupcu ponuđenih tehničkih karakteristika ponuditelji su uz opis ponuđenih tehničkih karakteristika dužni upisati naziv dokumenta i broj stranice kataloga ili drugog odgovarajućeg priloženog dokumenta gdje se nalazi tekst kojim se potvrđuje tražena tehnička karakteristika iz troškovnika.

Karakteristike ponuđenog proizvoda koje nisu vidljive iz kataloga ili drugog priloženog dokumenta moraju biti dokazane izjavom i/ili potvrdom proizvođača, ovlaštenog zastupnika proizvođača ili distributera.

  - Oslanjanje na sposobnost drugih subjekata

Gospodarski subjekt može se u postupku javne nabave, radi dokazivanja ispunjavanja kriterija za odabir gospodarskog subjekta iz dijela 4. ove dokumentacije o nabavi, osloniti na sposobnost drugih subjekata bez obzira na pravnu prirodu njihova međusobnog odnosa.

Javni naručitelj obvezan je, sukladno Dijelu drugom ZJN 2016 Glavi III. Poglavlju 4. Odjeljku C pododjeljcima 1.-3., provjeriti ispunjavaju li drugi subjekti na čiju se sposobnost gospodarski subjekt oslanja relevantne kriterije za odabir gospodarskog subjekta te postoje li osnove za njihovo isključenje.

Javni naručitelj će od gospodarskog subjekta zahtijevati da zamijeni subjekt na čiju se sposobnost oslonio radi dokazivanja kriterija za odabir ako, na temelju provjere iz prethodnog stavka ove točke, utvrdi da kod tog subjekta postoje osnove za isključenje ili da ne udovoljava relevantnim kriterijima za odabir gospodarskog subjekta.

- 5.	EUROPSKA JEDINSTVENA DOKUMENTACIJA O NABAVI (ESPD OBRAZAC)

  - Pojam, oblik i dostava

Gospodarski subjekt je obvezan je u svojoj ponudi dostaviti ESPD obrazac (European Single Procurement Document – ESPD) koja je ažurirana formalna izjava gospodarskog subjekta, a služi kao preliminarni dokaz umjesto potvrda koje izdaju tijela javne vlasti ili treće strane, te se njime potvrđuje da taj gospodarski subjekt:

-	nije u jednoj od situacija zbog koje se gospodarski subjekt isključuje ili može isključiti iz postupka javne nabave (osnove za isključenje) – točka 3. ove dokumentacije o nabavi

-	ispunjava tražene kriterije za odabir gospodarskog subjekta – točka 4. ove dokumentacije o nabavi

-	može dostaviti dokumente iz točaka 3. i 4. ove dokumentacije o nabavi.

Sukladno članku 452. ZJN 2016 od 18. travnja 2018. primjenjuje se obveza dostavljanja e-ESPD obrasca isključivo u elektroničkom obliku.

E-ESPD obrazac, odnosno verzija u obliku web-obrasca, preuzima se i popunjava putem platforme EOJN RH.

Servis za elektroničko popunjavanje ESPD-a (xml. format) je dostupan i na internetskoj adresi https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=hr.

Gospodarski subjekt koji samostalno podnosi ponudu, nema podugovaratelja i ne oslanja se na sposobnost drugih gospodarskih subjekata, u ponudi dostavlja samo jedan e-ESPD obrazac .

Ako gospodarski subjekt samostalno podnosi ponudu, ali se oslanja na sposobnost drugog subjekta, obvezan je u ponudi dostaviti e-ESPD obrazac za sebe i e-ESPD obrazac za svakog gospodarskog subjekta na čiju se sposobnost oslanja.

U slučaju zajednice gospodarskih subjekata svi članovi zajednice gospodarskih subjekata obavezni su dostaviti zasebne e-ESPD obrasce.

Ako gospodarski subjekt za izvršenje dijela ugovora angažira jednog ili više podugovaratelja na čiju se sposobnost ne oslanja, obvezan je za svakog podugovaratelja u ponudi dostaviti zaseban e-ESPD obrazac kojim potvrđuje da svaki podugovaratelj nije u jednoj od situacija zbog koje se gospodarski subjekt isključuje ili može isključiti iz postupka javne nabave (osnove za isključenje) sukladno točki 3. ove dokumentacije o nabavi.

U e-ESPD obrascu navode se izdavatelji popratnih dokumenata te ona sadržava izjavu da će gospodarski subjekt moći, na zahtjev i bez odgode, naručitelju dostaviti te dokumente.

Ako naručitelj može dobiti popratne dokumente izravno, pristupanjem bazi podataka, gospodarski subjekt u e-ESPD obrascu navodi podatke koji su potrebni u tu svrhu, npr. internetska adresa baze podataka, svi identifikacijski podatci i izjava o pristanku, ako je potrebno.

  - Upute za popunjavanje e-ESPD obrasca

Popunjeni ESPD obrazac ne mora biti potpisan niti ovjeren.

U Dijelu I. Podaci o postupku nabave i javnom naručitelju ili naručitelju, Informacije o objavi ponuditelji su dužni navesti broj objave u Službenom listu EU i broj obavijesti u EOJN RH

U Dijelu II. Odjeljku A: Podaci o gospodarskom subjektu

- Identifikacija – ponuditelji su dužni popuniti tražene podatke, te pod poreznim brojem upisati osobni identifikacijski broj (OIB) ponuditelja

- Opće informacije – kod navođenja podataka o tome je li gospodarski subjekt mikropoduzeće, malo ili srednje poduzeće, podatak se unosi sukladno napomeni u obrascu i služi isključivo u statističke svrhe

- Oblik sudjelovanja – gospodarski subjekt popunjava podatke u slučaju zajednice gospodarskih subjekata ili sudjelovanja trećih osoba te je potrebno napisati:

-	koji član zajednice gospodarskih subjekata je odgovoran za određene zadaće, odnosno za potpisivanje ugovora o javnoj nabavi, te koja je uloga trećih koji sudjeluju

-	koji član zajednice gospodarskih subjekata je zadužen za komunikaciju s naručiteljem u smislu eventualnih zahtjeva za pojašnjenje ponude, upotpunjavanja ponude, prihvata ispravka računske pogreške, dostave popratnih ažuriranih dokumenata i sl.

U Dijelu II. Odjeljku B: Podaci o zastupnicima gospodarskog subjekta podaci se ispunjavaju isključivo ako gospodarski subjekt, koji dostavlja ESPD obrazac za potrebe konkretnog postupka nabave, ima osobu ovlaštenu za zastupanje različitu od osobe navedene u sudskom registru (npr. na temelju punomoći i sl.).

U Dijelu II. Odjeljku C: Podaci o oslanjanju na sposobnosti drugih subjekata, Oslanjanje, ponuditelji su dužni navesti podatke oslanjaju li se na sposobnost drugih subjekata te, ukoliko se oslanjaju navesti u toj rubrici i podatak o nazivu i sjedištu/adresi subjekta na čiju se sposobnost oslanja kao i naznaku relevantnog uvjeta sposobnosti iz dokumentacije o nabavi glede kojeg se ponuditelj oslanja na tog gospodarskog subjekta navođenjem relevantne točke dokumentacije o nabavi.

U ovom dijelu navode se svi subjekti na čiju se sposobnost ponuditelj oslanja, neovisno o tome radi li se o članovima zajednice gospodarskih subjekata, podugovarateljima ili trećim subjektima

U Dijelu II. Odjeljku D: Podaci o podugovarateljima na čije se sposobnosti gospodarski subjekt ne oslanja, Podugovaranje, ponuditelji su dužni navesti podatke (naziv/tvrtku, sjedište/adresu i OIB) o podugovarateljima na čiju se sposobnost ne oslanjaju

U Dijelu III. Odjeljku A: Osnove povezane s kaznenim presudama ponuditelji su dužni popuniti točke 1. do 6., te, ukoliko je potrebno, opisati poduzete mjere vezano uz „samokorigiranje“

U Dijelu III. Odjeljku B: Osnove povezane s plaćanjem poreza ili doprinosa za socijalno osiguranje ponuditelji su dužni popuniti tražene podatke

U Dijelu IV. Odjeljku A: Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti ponuditelji su dužni popuniti tražene podatke o upisu u strukovni ili obrtni registar.

U Dijelu IV. Odjeljku B: Ekonomska i financijska sposobnost, ponuditelj odnosno član zajednice gospodarskih subjekata dužan je ispuniti točku 6. na sljedeći način: „račun u posljednjih 6 mjeseci nije bio u blokadi duže od 6 dana u kontinuitetu, odnosno ne više od 12 dana sveukupno za navedeno razdoblje“.

U Dijelu IV. Odjeljku C Tehnička i stručna sposobnost ponuditelj popunjava

- točku 6) Obrazovne i stručne kvalifikacije na način da upiše podatke o najmanje 1 (jednom) serviseru ovlaštenom za instalaciju i servisiranje opreme koju ponuditelj nudi

- točku 10) Podugovor na način da upiše podatke o postotku ugovora koji namjerava dati u podugovor (ako je primjenjivo)

- točku 11) Za ugovore o javnoj nabavi robe na način da upiše podatke o dokumentima kojima će nedvojbeno dokazati naručitelju da ponuđeni predmet nabave ima najmanje karakteristike tražene troškovnikom grupe koju ponuditelj nudi (npr. katalozi, specifikacije s tehničkom specifikacijom predmeta nabave i dr.), te da navede web-adresu ukoliko je relevantna dokumentacija dostupna u elektroničkom obliku

  - Provjera

Naručitelj može u bilo kojem trenutku tijekom postupka javne nabave, ako je to potrebno za pravilno provođenje postupka, provjeriti informacije navedene u e-ESPD obrascu kod nadležnog tijela za vođenje službene evidencije o tim podacima (npr. kaznena evidencija) sukladno posebnom propisu i zatražiti izdavanje potvrde o tome, uvidom u popratne dokumente ili dokaze koje već posjeduje, ili izravnim pristupom elektroničkim sredstvima komunikacije besplatnoj nacionalnoj bazi podataka na jeziku iz članka 280. stavka 2. ZJN 2016.

Ako se ne može obaviti opisana provjera ili ishoditi potvrda, javni naručitelj može zahtijevati od gospodarskog subjekta da u primjerenom roku, ne kraćem od pet dana, dostavi sve ili dio popratnih dokumenata ili dokaza.

Javni naručitelj će zatražiti, prije donošenja odluke u ovom postupku javne nabave, od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu da u primjerenom roku, ne kraćem od pet dana, dostavi ažurirane popratne dokumente u skladu s točkama 3. i 4. ove dokumentacije o nabavi, osim ako već posjeduje te dokumente.

Ažurirani popratni dokument je svaki dokument u kojem su sadržani podaci važeći, odgovaraju stvarnom činjeničnom stanju u trenutku dostave naručitelju te dokazuju ono što je gospodarski subjekt naveo u e-ESPD obrascu.

Smatra se da naručitelj posjeduje ažurirane popratne dokumente ako istima ima izravan pristup elektroničkim sredstvima komunikacije putem besplatne nacionalne baze podataka na hrvatskom jeziku ili putem EOJN RH.

Sukladno članku 20. stavku 9. Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave oborivo se smatra da su dokazi iz članka 265. stavka 1. ZJN 2016 ažurirani ako nisu stariji od dana u kojem istječe rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje.

Ako se pristup bazama podataka obavlja putem EOJN RH, isti generira izvještaj s podacima u vezi s ažuriranim popratnim dokumentima.

Ažurirane popratne dokumente ponuditelji mogu dostaviti u neovjerenoj preslici elektroničkim sredstvima komunikacije ili na drugi dokaziv način, pri čemu se neovjerenom preslikom smatra i neovjerena preslika elektroničke isprave na papiru. U navedenim slučajevima naručitelj može u svrhu dodatne provjere zatražiti dostavu ili stavljanje na uvid izvornika ili ovjerenih preslika jednog ili više traženih dokumenata.

Javni naručitelj može pozvati gospodarske subjekte da nadopune ili objasne dokumente zaprimljene sukladno točkama 3. i 4. ove dokumentacije o nabavi.

Ako ponuditelj koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu ne dostavi ažurirane popratne dokumente u ostavljenom roku ili njima ne dokaže da ispunjava uvjete iz točaka 3. i 4. ove dokumentacije o nabavi, naručitelj je obvezan odbiti ponudu tog ponuditelja te postupiti sukladno stavku članku 263. stavku 1. ZJN 2016 u odnosu na ponuditelja koji je podnio sljedeću najpovoljniju ponudu ili poništiti postupak javne nabave, ako postoje razlozi za poništenje.

Temeljem članka 263. stavka 2. ZJN 2016 naručitelj može tražiti dopunu ažuriranih popratnih dokumenata ukoliko ponuditelj dostavi njihov dio u ostavljenom roku, odnosno iste je moguće nadopunjavati sukladno citiranoj odredbi ukoliko postoje kontradiktorni navodi ili nejasnoće u dostavljenim dokumentima.

- 6.	PODACI O PONUDI

  - Sadržaj i način izrade ponude

Ponuda je izjava volje ponuditelja u pisanom obliku da će isporučiti, instalirati i pustiti u rad ponuđenu robu, te educirati korisnike za rad na istoj, u skladu s uvjetima i zahtjevima iz ove dokumentacije o nabavi.

Pri izradi ponude ponuditelj se mora pridržavati zahtjeva i uvjeta iz dokumentacije o nabavi te ne smije mijenjati ni nadopunjavati tekst dokumentacije o nabavi.

U roku za dostavu ponude ponuditelj može izmijeniti svoju ponudu ili od nje odustati.

Ako ponuditelj tijekom roka za dostavu ponuda mijenja ponudu, smatra se da je ponuda dostavljena u trenutku dostave posljednje izmjene ponude.

Nakon isteka roka za dostavu ponuda, ponuda se ne smije mijenjati.

Ponuda obvezuje ponuditelja do isteka roka valjanosti ponude, a na zahtjev javnog naručitelja ponuditelj može produžiti rok valjanosti svoje ponude.

Ponuda sadrži najmanje:

- Popunjeni ponudbeni list, uključujući uvez ponude

- Popunjen ESPD obrazac za ponuditelja, a u slučaju zajednice gospodarskih subjekata ESPD obrazac za svakog pojedinog člana zajednice

- Popunjen ESPD obrazac za svakog podugovaratelja i za svaki gospodarski subjekt na čiju se sposobnost ponuditelj ili zajednica gospodarskih subjekata oslanja sukladno ovoj dokumentaciji o nabavi, ukoliko je primjenjivo

- Popunjen troškovnik za grupu koju gospodarski subjekt nudi

- Obrazac karakteristika analitičke i pomoćne analitičke opreme ispunjen u dijelu/dijelovima koji se odnose na grupu koju ponuditelj nudi (Obrazac C.1. ove dokumentacije o nabavi) – ako je primjenjivo

napomena uz točku 5.

Ukoliko ponuditelj u svojoj ponudi ne dostavi Obrazac C.1. prilikom pregleda i ocjene ponude uzet će se da ponuđena analitička i pomoćna analitička oprema nema dodatne karakteristike istaknute predmetnim obrascem, te će ponuda ostvariti 0 bodova, ali ponuda neće biti odbijena.

Traženo jamstvo za ozbiljnost ponude koje u ovom trenutku nije moguće slati i primati kao elektronički dokument, zainteresirani gospodarski subjekt u roku za dostavu ponuda, dostavlja naručitelju u zatvorenoj poštanskoj omotnici sukladno odredbama točke 6.2.1. Više dijelova ponude ove dokumentacije o nabavi.

Sukladno praksi Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave naručitelj preporučava zainteresiranim gospodarskim subjektima da u elektroničku ponudu prilože skenirano bankovno jamstvo za ozbiljnost ponude, odnosno potvrdu o uplaćenom novčanom pologu jamstva za ozbiljnost ponude na račun naručitelja.

Ponuditelj se pri izradi ponude dužan pridržavati zahtjeva i uvjeta iz ove dokumentacije o nabavi koja je objavljena u EOJN RH.

Tekst dokumentacije o nabavi ne smije se mijenjati i/ili nadopunjavati.

Ponuditelj obrazac ponudbenog lista ispunjava unutar aplikacije za izradu elektroničke ponude u EOJN RH.

Troškovnik se dostavlja kao dio ponude, popunjen po stavkama, a čini sastavni dio dokumentacije o nabavi.

  - Način dostave ponude (elektroničkim sredstvima komunikacije te sredstvima komunikacije koja nisu elektronička)

Sukladno članku 68. stavku 2. ZJN 2016 u ovom postupku javne nabave obvezna je elektronička dostava ponuda.

Elektronička dostava ponuda provodi se putem EOJN RH, vezujući se na elektroničku obavijest o nadmetanju te na elektronički pristup dokumentaciji o nabavi.

Naručitelj otklanja svaku odgovornost vezanu uz mogući neispravan rad EOJN RH, zastoj u radu EOJN RH ili nemogućnost zainteresiranoga gospodarskog subjekta da ponudu u elektroničkom obliku dostavi u danome roku putem EOJN RH.

Detaljne upute vezane za elektroničku dostavu ponuda dostupne su na stranicama EOJN RH, na adresi https://eojn.nn.hr/Oglasnik/ .

Postupanje u slučaju nedostupnosti EOJN RH propisano je člancima 32.- 42. Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave.

Ako tijekom razdoblja od četiri sata prije isteka roka za dostavu zbog tehničkih ili drugih razloga na strani EOJN RH isti nije dostupan, rok za dostavu ne teče dok traje nedostupnost, odnosno dok javni naručitelj produlji rok za dostavu sukladno članku 240. stavku 3. ZJN 2016.

    - Više dijelova ponude

Ako se elektronički dostavljena ponuda sastoji od više dijelova, EOJN RH osigurava sigurno povezivanje svih dijelova ponude.

S tim u vezi, troškovnik koji je priložen uz dokumentaciju o nabavi ponuditelj ne mora dodatno ovjeravati elektroničkim potpisom.

Ukoliko ponuditelju iz tehničkih razloga nije moguće sigurno povezivanje svih dijelova ponude, Naručitelj prihvaća dostavu u papirnatom obliku onih dijelova ponude koji se zbog svog oblika ne mogu dostaviti elektronički ili dijelova za čiju su izradu, zbog specifičnosti predmeta nabave nužni posebni formati dokumenata koji nisu podržani kroz opće dostupne aplikacije (npr. bankarske garancije) ili dijelova za čiju su obradu, zbog specifičnosti predmeta nabave nužni posebni formati dokumenata obuhvaćeni shemama licenciranih prava zbog kojih naručitelju nisu dostupni za izravnu uporabu ili uporabu na daljinu.

Ponuditelj je u tom slučaju dužan u elektronički dostavljenoj ponudi naznačiti koje dijelove ponude dostavlja u papirnatom obliku, a dijelove ponude koji se ne mogu dostaviti putem EOJN RH, dostavlja u zatvorenoj omotnici neposredno ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu naručitelja: Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice, Vinogradska cesta 29, 10000 Zagreb.

Na omotnici mora biti naznačeno:

- na prednjoj strani:

KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SESTRE MILOSRDNICE

Vinogradska cesta 29

10000 Zagreb

Nabava analitičke i pomoćne analitičke opreme za realizaciju projekta

Modernizacija i proširenje znanstveno-istraživačke djelatnosti Kliničkog zavoda za kemiju pri

KBC Sestre milosrdnice broj KK.01.1.1.02.0014

_____ GRUPA

Evidencijski broj nabave: 48/2019

„Dio/dijelovi ponude koji se dostavljaju odvojeno od elektroničke ponude“

››NE OTVARAJ‹‹

- na prednjoj strani u lijevom gornjem kutu ili na poleđini:

NAZIV I ADRESA PONUDITELJA/ZAJEDNICE PONUDITELJA

Naručitelj ujedno naglašava ponuditeljima da dijelovi ponude koji se dostavljaju u papirnatom obliku moraju biti zaprimljeni u urudžbenom uredu naručitelja najkasnije do roka dostave ponuda navedenom u točki 7.5. Datum, vrijeme i mjesto javnog otvaranja ponuda ove dokumentacije o nabavi.

    - Tajnost podataka i pohrana elektroničke ponude

Gospodarski subjekt u postupku javne nabave smije na temelju zakona, drugog propisa ili općeg akta određene podatke označiti tajnom, uključujući tehničke ili trgovinske tajne te povjerljive značajke ponuda, pri čemu je obvezan navesti pravnu osnovu na temelju koje su ti podaci označeni tajnima.

S obzirom na to da je naručitelj sukladno odredbama ZJN 2016 dužan provjeriti postojanje pravne osnove, odnosno preispitati osnovanost primjene i označavanja dokumenta ili podataka tajnim, gospodarski subjekt je dužan na zahtjev naručitelja dostaviti naručitelju važeći opći akt na koji se poziva kako bi naručitelj mogao provjeriti je li taj akt važeći, odnosno postoji li pravna osnova za oznaku tajnosti.

Gospodarski subjekt ne smije označiti tajnom: cijenu ponude, troškovnik, katalog, podatke u vezi s kriterijima za odabir ponude, javne isprave, izvatke iz javnih registara te druge podatke koji se prema posebnom zakonu ili podzakonskom propisu moraju javno objaviti ili se ne smiju označiti tajnom.

Prilikom elektroničke dostave ponuda, sva komunikacija, razmjena i pohrana informacija između ponuditelja i naručitelja obavlja se na način da se očuva integritet podataka i tajnost ponuda. Ovlaštene osobe naručitelja imat će uvid u sadržaj ponuda tek po isteku roka za njihovu dostavu.

U slučaju da Naručitelj zaustavi postupak javne nabave povodom izjavljene žalbe na dokumentaciju o nabavi ili poništi postupak javne nabave prije isteka roka za dostavu ponuda, za sve ponude koje su u međuvremenu dostavljene elektronički, EOJN RH će trajno onemogućiti pristup tim ponudama i time osigurati da nitko nema uvid u sadržaj dostavljenih ponuda. U slučaju da se postupak javne nabave nastavi, ponuditelji će morati ponovno dostaviti svoje ponude.

U svrhu pohrane dokumentacije postupka javne nabave, EOJN RH će pohraniti elektronički dostavljene ponude na način koji omogućava čuvanje integriteta podataka i pristup integralnim verzijama dokumenata uz istovremenu mogućnost pohrane kopije dokumenata u vlastitim arhivima naručitelja.

  - Varijante ponude

Varijante ponuda nisu dopuštene.

  - Način izračuna cijene za predmet nabave, sadržaj cijene i nepromjenjivost cijene

Cijena ponude u elektroničkom obrascu izražava se u hrvatskim kunama bez PDV-a za cjelokupan predmet nabave grupe koju gospodarski subjekt nudi

Cijena ponude je nepromjenjiva tijekom trajanja ugovora o javnoj nabavi.

Cijena ponude piše se brojkama.

U cijenu ponude uračunati su svi troškovi i popusti (primjerice troškovi prijevoza, dostave, instalacije, puštanja u rad, validacije, edukaciju korisnika za upotrebu s standardnim osnovnim setovima laboratorijskog potrošnog materijala i reagensa za puštanje uređaja u rad i edukaciju korisnika, osiguravanje preventivnih servisa i/ili održavanja isporučenih uređaja od strane ovlaštenog servisera, u cijelosti prema uputama proizvođača, tijekom jamstvenog roka osiguravanje servisa po pozivu naručitelja radi zastoja u radu i/ili kvara uređaja od strane ovlaštenog servisera s propisanim vremenom odaziva ovisno o grupi), a sve sukladno opisu predmeta nabave iz točke 2.1. ove dokumentacije o nabavi.

Cijena ponude iskazuje se bez poreza na dodanu vrijednost.

Porez na dodanu vrijednost iskazuje se zasebno iza cijene ponude.

Ako ponuditelj nije u sustavu poreza na dodanu vrijednost ili je predmet nabave oslobođen poreza na dodanu vrijednost, u ponudbenom listu, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s porezom na dodanu vrijednost, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez poreza na dodanu vrijednost, a mjesto predviđeno za upis iznosa poreza na dodanu vrijednost ostavlja se prazno.

Gospodarski subjekt treba popuniti priloženi troškovnik sukladno odredbama točke 2.7. Troškovnik ove dokumentacije o nabavi.

Kada cijena ponude bez poreza na dodanu vrijednost izražena u troškovniku ne odgovara cijeni ponude bez poreza na dodanu vrijednost izraženoj u ponudbenom listu, vrijedi cijena ponude bez poreza na dodanu vrijednost izražena u troškovniku.

  - Valuta u kojoj je izražena cijena ponude

Cijena ponude mora biti izražena u hrvatskim kunama.

  - Kriteriji za odabir ponude

Temeljem članka 283. ZJN 2016, kriterij za odabir ponude u ovom postupku javne nabave je ekonomski najpovoljnija ponuda.

Ako su dvije ili više valjanih ponuda jednako rangirane prema kriteriju za odabir ponude, javni naručitelj će sukladno članku 302. stavku 3. ZJN 2016 odabrati ponudu koja je zaprimljena ranije, pri čemu se kao vrijeme zaprimanja ponuda uzima u obzir vrijeme kada je zaprimljena elektronička ponuda putem EOJN RH.

Kao kriteriji za odabir ekonomski najpovoljnije određuju se po grupama sljedeći ponderi :

Radi lakšeg računanja svakom kriteriju prema njegovom relativnom značaju dodijeliti će se maksimalni broj bodova (zaokruženo na dvije decimale), što će se iskazati u podtočki 6.6.3. za svaku grupu zasebno.

    - CIJENA

Maksimalni broj bodova dodijelit će se ponudi s najnižom cijenom po grupi bez poreza na dodanu vrijednost (PDV-a).

Ovisno o najnižoj cijeni ponude ostale ponude će dobiti manji broj bodova, sukladno formulama koje će biti iskazane u podtočki 6.6.3. za svaku grupu zasebno.

    - KARAKTERISTIKE ANALITIČKE I POMOĆNE ANALITIČKE OPREME

Bodovi će se dodijeliti ponudama prema karakteristikama ponuđene opreme i bodovnim skalama iskazanim u podtočki 6.6.3. za svaku grupu zasebno.

Ponuditelj u ponudi dostavlja Obrazac C.1. Karakteristike analitičke i pomoćne analitičke opreme popunjen u dijelu koji se odnosi na grupu koju nudi, te u kojem u prazno polje treba upisati da li ponuđena roba ima ili nema tražene karakteristike, odnosno kod stavki gdje se nudi više mogućnosti označiti koju od ponuđenih mogućnosti ima.

Ukoliko ponuditelj u svojoj ponudi dostavi nepopunjen Obrazac C.1. Karakteristike analitičke i pomoćne analitičke opreme, kako je prethodno opisano, kao i ukoliko u svojoj ponudi uopće ne dostavi Obrazac C.1. Karakteristike analitičke i pomoćne analitičke opreme, prilikom pregleda i ocjene ponude uzet će se da ponuđena roba nema tražena svojstva te će za svaku od karakteristika ostvariti 0 bodova, ali ponuda neće biti odbijena.

    - KRITERIJI ZA ODABIR PONUDE ISKAZANI PO GRUPAMA

- grupa	Sustav za mjerenje reoloških svojstava bioloških kapljevina

-	Ponderi

1.	Cijena iskazana u ponudi ocjenjuje se relativnim ponderom	65%	65 bodova

2.	Volumen uzorka za mjerenje	25%	25 bodova

3.	Viskozimetar detektira nehomogenost uzorka i prisutnost

mjehurića zraka u uzorku	10%	10 bodova

Formula po kojoj se izračunava ekonomski najpovoljnija ponuda je:

B = C + 2. + 3.

B	ukupan broj bodova

C	broj bodova koji je ponuda dobila za ponuđenu cijenu

2.	broj bodova koji je ponuda dobila za karakteristiku pod rednim brojem 2.

3.	broj bodova koji je ponuda dobila za karakteristiku pod rednim brojem 3.

-	Izračun bodova za cijenu

C = NC / CP x 65

C	broj bodova koji je ponuda dobila za ponuđenu cijenu

NC	najniža cijena ponuđena u postupku nabave

CP	cijena ponude koja je predmet ocjene

65	maksimalni broj bodova

-	Izračun bodova za karakteristike ponuđene analitičke i pomoćne analitičke opreme

|  |  | maksimalni broj bodova |  | bodovi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Volumen uzorka za mjerenje | 25 | 1 mL i manje od 1 mL | 25 |
|  |  |  | 1,1 – 2,0 mL | 10 |
|  |  |  | 2,1 – 2,9 mL | 5 |
|  |  |  | 3 mL i više | 0 |
| 2 | Viskozimetar detektira nehomogenost uzorka i prisutnost mjehurića zraka u uzorku | 10 | DA | 10 |
|  |  |  | NE | 0 |

- grupa	Protočni citometar

-	Ponderi

1.	Cijena iskazana u ponudi ocjenjuje se relativnim ponderom	60%	60 bodova

2.	Dodatni laseri	30%	30 bodova

3.	Akvizicija volumena uzorka < 30 µL	10%	10 bodova

Formula po kojoj se izračunava ekonomski najpovoljnija ponuda je:

B = C + 2. + 3

B	ukupan broj bodova

C	broj bodova koji je ponuda dobila za ponuđenu cijenu

2.	broj bodova koji je ponuda dobila za karakteristiku pod rednim brojem 2.

3.	broj bodova koji je ponuda dobila za karakteristiku pod rednim brojem 3.

-	Izračun bodova za cijenu

C = NC / CP x 60

C	broj bodova koji je ponuda dobila za ponuđenu cijenu

NC	najniža cijena ponuđena u postupku nabave

CP	cijena ponude koja je predmet ocjene

60	maksimalni broj bodova

-	Izračun bodova za karakteristike ponuđene analitičke i pomoćne analitičke opreme

|  |  | maksimalni broj bodova |  | bodovi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dodatni laseri | 30 | Konfiguracija s minimalno 3 osnovna funkcionalno aktivna lasera | 0 |
|  |  |  | Uz 3 osnovna lasera, dodatno 1 funkcionalno aktivni laser u žuto-zelenom području s najvećim brojem detektora koje proizvođač ima u programu za navedeni laser | 10 |
|  |  |  | Uz 3 osnovna lasera, dodatna 2 funkcionalno aktivna lasera s najvećim brojem detektora koje proizvođač ima u programu za pojedini laser: jedan laser u žuto-zelenom području i drugi u području od 375 nm do 408 nm | 20 |
|  |  |  | Uz 3 osnovna lasera, dodatna 3 funkcionalno aktivna lasera s najvećim brojem detektora koje proizvođač ima u programu za navedeni laser: jedan laser u žuto-zelenom području, drugi u području od 375 nm do 408 nm i treći u infracrvenom području | 30 |
| 2 | Akvizicija volumena uzorka < 30 µL | 10 | DA | 10 |
|  |  |  | NE | 0 |

- grupa	Uređaj za automatiziranu ELISA tehniku

-	Ponderi

1.	Cijena iskazana u ponudi ocjenjuje se relativnim ponderom	65%	65 bodova

2.	Sustav za pipetiranje uključuje dvije neovisne igle od kojih je jedna

za aspiraciju, a druga za dispenziju	5%	5 bodova

3.	Moguća aplikacija kemiluminescentnih mjerenja (aplikacija

kemiluminescentnih imunometoda, CIA)	30%	30 bodova

Formula po kojoj se izračunava ekonomski najpovoljnija ponuda je:

B = C + 2. + 3.

B	ukupan broj bodova

C	broj bodova koji je ponuda dobila za ponuđenu cijenu

2.	broj bodova koji je ponuda dobila za karakteristiku pod rednim brojem 2.

3.	broj bodova koji je ponuda dobila za karakteristiku pod rednim brojem 3.

-	Izračun bodova za cijenu

C = NC / CP x 65

C	broj bodova koji je ponuda dobila za ponuđenu cijenu

NC	najniža cijena ponuđena u postupku nabave

CP	cijena ponude koja je predmet ocjene

65	maksimalni broj bodova

-	Izračun bodova za karakteristike ponuđene analitičke i pomoćne analitičke opreme

|  |  | maksimalni broj bodova |  | bodovi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sustav za pipetiranje uključuje dvije neovisne igle od kojih je jedna za aspiraciju, a druga za dispenziju. | 5 | DA | 5 |
|  |  |  | NE | 0 |
| 2 | Moguća aplikacija kemiluminescentnih mjerenja (aplikacija kemiluminescentnih imunometoda, CIA) | 30 | DA | 30 |
|  |  |  | NE | 0 |

- grupa	Fluorescentni mikroskop

-	Ponderi

1.	Cijena iskazana u ponudi ocjenjuje se relativnim ponderom	50%	50 bodova

2.	Reprodukcija boje po cijelom vidnom polju koje je

homogeno osvjetljeno bez zatamljenih rubova	5%	5 bodova

3.	LED izvor svjetlosti emitira podjednako intenzivnu svjetlost

duž cijelog vidljivog spektra. Intenzitetom ne prevladava plava boja.	¸5%	5 bodova

4.	Mogućnost produljenja kontrolne ručke stolića prema radnoj

površini radi prirodnog položaja ruke korisnika za vrijeme

mikroskopiranja	10%	10 bodova

5.	Ugrađeno Peltier hlađenje kamere	10%	10 bodova

6.	Ekspozicija: najmanji raspon 40 µs – 60 s	10%	10 bodova

7.	Vidno polje kamere: najmanje 21 mm	10%	10 bodova

Formula po kojoj se izračunava ekonomski najpovoljnija ponuda je:

B = C + 2. + 3. + 4. + 5. + 6. + 7.

B	ukupan broj bodova

C	broj bodova koji je ponuda dobila za ponuđenu cijenu

2.	broj bodova koji je ponuda dobila za karakteristiku pod rednim brojem 2.

3.	broj bodova koji je ponuda dobila za karakteristiku pod rednim brojem 3.

4.	broj bodova koji je ponuda dobila za karakteristiku pod rednim brojem 4.

5.	broj bodova koji je ponuda dobila za karakteristiku pod rednim brojem 5.

6.	broj bodova koji je ponuda dobila za karakteristiku pod rednim brojem 6.

7.	broj bodova koji je ponuda dobila za karakteristiku pod rednim brojem 7.

-	Izračun bodova za cijenu

C = NC / CP x 50

C	broj bodova koji je ponuda dobila za ponuđenu cijenu

NC	najniža cijena ponuđena u postupku nabave

CP	cijena ponude koja je predmet ocjene

50	maksimalni broj bodova

-	Izračun bodova za karakteristike ponuđene analitičke i pomoćne analitičke opreme

|  |  | maksimalni broj bodova |  | bodovi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Reprodukcija boje po cijelom vidnom polju koje je homogeno osvjetljeno bez zatamljenih rubova. | 5 | DA | 5 |
|  |  |  | NE | 0 |
| 2 | LED izvor svjetlosti: emitira podjednako intenzivnu svjetlost duž cijelog vidljivog spektra. Intenzitetom ne prevladava plava boja. | 5 | DA | 5 |
|  |  |  | NE | 0 |
| 3 | Mogućnost produljenja kontrolne ručke stolića prema radnoj površini za postizanje prirodnog položaja ruke korisnika za vrijeme mikroskopiranja | 10 | DA | 10 |
|  |  |  | NE | 0 |
| 4 | Ugrađeno Peltier hlađenje kamere | 10 | DA | 10 |
|  |  |  | NE | 0 |
| 5 | Ekspozicija: najmanji raspon 40 µs – 60 s | 10 | DA | 10 |
|  |  |  | NE | 0 |
| 6 | Vidno polje kamere: najmanje 21 mm | 10 | DA | 10 |
|  |  |  | NE | 0 |

- grupa	Tekućinski kromatograf visoke djelotvornosti s trostrukim kvadropolom masa (LCMSMS)

-	Ponderi

1.	Cijena iskazana u ponudi ocjenjuje se relativnim ponderom	60%	60 bodova

2.	Osjetljivost MSMS detektora (1pg reserpina): S/N veća

ili jednaka 500000:1 pozitivan mod	5%	5 bodova

3.	Osjetljivost MSMS detektora (1pg kloramfenikola): S/N veća

ili jednaka 500000:1 negativan mod	5%	5 bodova

4.	Brzina skeniranja MSMS detektora veća ili jednaka 30.000 u/sec	5%	5 bodova

5.	Robotizirani modul za automatsku pripremu bioloških uzoraka

direktno je spojen na LCMSMS sustav te treba u potpunosti

automatski pripremiti biološke uzorke koristeći komercijalne

reagense uz robotizirano unošenje pripremljenog uzorka u HPLC

jedinicu tzv. "autosampler" bez dodatne manipulacije od strane 	25%	25 bodova

laboratorijskog osoblja.

Formula po kojoj se izračunava ekonomski najpovoljnija ponuda je:

B = C + 2. + 3. + 4. + 5.

B	ukupan broj bodova

C	broj bodova koji je ponuda dobila za ponuđenu cijenu

2.	broj bodova koji je ponuda dobila za karakteristiku pod rednim brojem 2.

3.	broj bodova koji je ponuda dobila za karakteristiku pod rednim brojem 3.

4.	broj bodova koji je ponuda dobila za karakteristiku pod rednim brojem 4.

5.	broj bodova koji je ponuda dobila za karakteristiku pod rednim brojem 5.

-	Izračun bodova za cijenu

C = NC / CP x 60

C	broj bodova koji je ponuda dobila za ponuđenu cijenu

NC	najniža cijena ponuđena u postupku nabave

CP	cijena ponude koja je predmet ocjene

60	maksimalni broj bodova

-	Izračun bodova za karakteristike ponuđene analitičke i pomoćne analitičke opreme

|  |  | maksimalni broj bodova |  | bodovi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Osjetljivost MSMS detektora (1pg reserpina): S/N veća ili jednaka 500000:1 pozitivan mod | 5 | DA | 5 |
|  |  |  | NE | 0 |
| 2 | Osjetljivost MSMS detektora (1pg kloramfenikola): S/N veća ili jednaka 500000:1 negativan mod | 5 | DA | 5 |
|  |  |  | NE | 0 |
| 3 | Brzina skeniranja MSMS detektora veća ili jednaka 30000 u/sec | 5 | DA | 5 |
|  |  |  | NE | 0 |
| 4 | Robotizirani modul za automatsku pripremu bioloških uzoraka direktno je spojen na LCMSMS sustav te treba u potpunosti automatsku pripremiti biološke uzorka koristeći komercijalne reagense uz robotizirano unošenje pripremljenog uzorka u HPLC jedinicu tzv. "autosampler", bez dodatne manipulacije od strane laboratorijskog osoblja. | 25 | DA | 25 |
|  |  |  | NE | 0 |

- grupa	Atomski apsorpcioni spektrofotometar i VIS/UV spektrofotometar

-	Ponderi

1.	Cijena iskazana u ponudi ocjenjuje se relativnim ponderom	40%	40 bodova

1. stavka

2.	Korekcija pozadine:Transverzalna korekcije pozadine za rad

grafitne tehnike	15%	15 bodova

3.	Mogućnost softvera za grafitnu tehniku: Softver sadrži alat

za optimizaciju metode pomoću metodologije površinskog odziva	15%	15 bodova

4.	Susav omogućuje istovremeni rad plamene i grafitne tehnike s

deuterijskom korrekcijom pozadine (D2) za rad plamene tehnike

te Zeemanovom korekcijom pozadine za rad grafitne tehnike	15%	15 bodova

5. 	Kontrola temperature grafitne peći postiže se pomoću prediktivnog

mehanizma koji uključuje kontrolu rashladne temperature	15%	15 bodova

Formula po kojoj se izračunava ekonomski najpovoljnija ponuda je:

B = C + 2. + 3. + 4. + 5.

B	ukupan broj bodova

C	broj bodova koji je ponuda dobila za ponuđenu cijenu

2.	broj bodova koji je ponuda dobila za karakteristiku pod rednim brojem 2.

3.	broj bodova koji je ponuda dobila za karakteristiku pod rednim brojem 3.

4.	broj bodova koji je ponuda dobila za karakteristiku pod rednim brojem 4.

5.	broj bodova koji je ponuda dobila za karakteristiku pod rednim brojem 5.

-	Izračun bodova za cijenu

C = NC / CP x 40

C	broj bodova koji je ponuda dobila za ponuđenu cijenu

NC	najniža cijena ponuđena u postupku nabave

CP	cijena ponude koja je predmet ocjene

40	maksimalni broj bodova

-	Izračun bodova za karakteristike ponuđene analitičke i pomoćne analitičke opreme

|  |  | maksimalni broj bodova |  | bodovi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1. stavka troškovnika Korekcija pozadine: Transverzalna korekcije pozadine za rad grafitne tehnike | 15 | DA | 15 |
|  |  |  | NE | 0 |
| 2 | 1. stavka troškovnika Mogućnost softvera za grafitnu tehniku: Softver sadrži alat za optimizaciju metode pomoću metodologije površinskog odziva | 15 | DA | 15 |
|  |  |  | NE | 0 |
| 3 | 1. stavka troškovnika Sustav omogućuje istovremeni rad plamene i grafitne tehnike s deuterijskom korekcijom pozadine (D2) za rad plamene tehnike te Zeemanovom korekcijom pozadine za rad grafitne tehnike. | 15 | DA | 15 |
|  |  |  | NE | 0 |
| 4 | 1. stavka troškovnika Kontrola temperature grafitne peći postiže se pomoću prediktivnog mehanizma koji uključuje kontrolu rashladne temperature. | 15 | DA | 15 |
|  |  |  | NE | 0 |

- grupa	Predanalitička i analitička oprema za genotipizaciju

-	Ponderi

1.	Cijena iskazana u ponudi ocjenjuje se relativnim ponderom	50%	50 bodova

2. stavka

2.	Glave za pipetiranje 96 i 384 uzorka:

Procedura zamjene glava traje manje od minute	10%	10 bodova

3.	Prostor za pohranu nastavaka za pipetiranje i ostalog

plastičnog potrošnog materijala integriran je s uređajem i

omogućuje automatizirani prijenos iz pohrane na instrument	5%	5 bodova

4.	Mogućnost simultane pripreme za 8 do 96 uzoraka	5%	5 bodova

3. stavka

5.	Proširenje broja kanala moguće bez zamjene bloka i bez servisne

bloka i bez servisne podrške. Proširenje može provesti

samostalno korisnik u laboratoriju.	5%	5 bodova

6.	Multiplex – broj molekula: više od 4 molekule	5%	5 bodova

4. stavka

7.	Detekcijski limit: jednak ili manji od 0,01 kromofor/µm2	5%	5 bodova

8.	Uređaj s oznakom kvalitete CE-IVD	5%	5 bodova

5. stavka

9.	Sustav ima integriran barkodni čitač.	5%	5 bodova

10.	Promjena vrste uzorka ili metode ne zahtjeva ispiranje sustava	5%	5 bodova

Formula po kojoj se izračunava ekonomski najpovoljnija ponuda je:

B = C + 2. + 3. + 4. + 5. + 6. + 7. + 8. + 9. +10.

B	ukupan broj bodova

C	broj bodova koji je ponuda dobila za ponuđenu cijenu

2.	broj bodova koji je ponuda dobila za karakteristiku pod rednim brojem 2.

3.	broj bodova koji je ponuda dobila za karakteristiku pod rednim brojem 3.

4.	broj bodova koji je ponuda dobila za karakteristiku pod rednim brojem 4.

5.	broj bodova koji je ponuda dobila za karakteristiku pod rednim brojem 5.

6.	broj bodova koji je ponuda dobila za karakteristiku pod rednim brojem 6.

7.	broj bodova koji je ponuda dobila za karakteristiku pod rednim brojem 7.

8.	broj bodova koji je ponuda dobila za karakteristiku pod rednim brojem 8.

9.	broj bodova koji je ponuda dobila za karakteristiku pod rednim brojem 9.

10.	broj bodova koji je ponuda dobila za karakteristiku pod rednim brojem 10.

-	Izračun bodova za cijenu

C = NC / CP x 50

C	broj bodova koji je ponuda dobila za ponuđenu cijenu

NC	najniža cijena ponuđena u postupku nabave

CP	cijena ponude koja je predmet ocjene

50	maksimalni broj bodova

-	Izračun bodova za karakteristike ponuđene analitičke i pomoćne analitičke opreme

|  |  | maksimalni broj bodova |  | bodovi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2. stavka troškovnika Glave za pipetiranje 96 i 384 uzorka: Procedura zamjene glava traje manje od 1 minute | 10 | DA | 10 |
|  |  |  | NE | 0 |
|  |  | maksimalni broj bodova |  | bodovi |
| 2 | 2. stavka troškovnika Prostor za pohranu nastavaka za pipetiranje i ostalog plastičnog potrošnog materijala integriran je s uređajem i omogućuje automatizirani prijenos iz pohrane na instrument | 5 | DA | 5 |
|  |  |  | NE | 0 |
| 3 | 2. stavka troškovnika Mogućnost simultane pripreme za 8 do 96 uzoraka. | 5 | DA | 5 |
|  |  |  | NE | 0 |
| 4 | 3. stavka troškovnika Proširenje broja kanala moguće bez zamjene bloka i bez servisne podrške. Proširenje može provesti samostalno korisnik u laboratoriju. | 5 | DA | 5 |
|  |  |  | NE | 0 |
| 5 | 3. stavka troškovnika Multiplex – broj molekula: više od 4 molekule | 5 | DA | 5 |
|  |  |  | NE | 0 |
| 6 | 4. stavka troškovnika Detekcijski limit: 0,01 kromofora/µm2 ili manje | 5 | DA | 5 |
|  |  |  | NE | 0 |
| 7 | 4. stavka troškovnika Uređaj s oznakom kvalitete CE-IVD | 5 | DA | 5 |
|  |  |  | NE | 0 |
| 8 | 5. stavka troškovnika Sustav ima integrirani barkodni čitač. | 5 | DA | 5 |
|  |  |  | NE | 0 |
| 9 | 5. stavka troškovnika Promjena vrste uzorka ili metode ne zahtjeva ispiranje sustava. | 5 | DA | 5 |
|  |  |  | NE | 0 |

- grupa	Uređaj za umnožavanje, apsolutnu kvantifikaciju i detekciju genetskih mutacija (digitalni PCR)

-	Ponderi

1.	Cijena iskazana u ponudi ocjenjuje se relativnim ponderom	50%	50 bodova

2.	Pasivna referentna boja optičkih je svojstava absorbancije/em-

isije na valnim duljinama 575/602 ± 10 nm.	10%	10 bodova

3.	Vrsta detekcije: hidrolizirajuće oligonukleotidne sekvence

obilježene fluorescentnom bojom	20%	20 bodova

4.	Uređaj ima mogućnost promjene blokova koje može promijeniti

sam korisnik u laboratoriju bez servisne podrške	20%	20 bodova

Formula po kojoj se izračunava ekonomski najpovoljnija ponuda je:

B = C + 2. + 3. + 4.

B	ukupan broj bodova

C	broj bodova koji je ponuda dobila za ponuđenu cijenu

2.	broj bodova koji je ponuda dobila za karakteristiku pod rednim brojem 2.

3.	broj bodova koji je ponuda dobila za karakteristiku pod rednim brojem 3.

4.	broj bodova koji je ponuda dobila za karakteristiku pod rednim brojem 4.

-	Izračun bodova za cijenu

C = NC / CP x 50

C	broj bodova koji je ponuda dobila za ponuđenu cijenu

NC	najniža cijena ponuđena u postupku nabave

CP	cijena ponude koja je predmet ocjene

50	maksimalni broj bodova

-	Izračun bodova za karakteristike ponuđene analitičke i pomoćne analitičke opreme

|  |  | maksimalni broj bodova |  | bodovi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pasivna referentna boja optičkih svojstava absorbancije/emisije na valnim duljinama 575/602 ± 10 nm | 10 | DA | 10 |
|  |  |  | NE | 0 |
| 2 | Vrsta detekcije: Hidrolizirajuće oligonukleotidne sekvence obilježene fluorescentnom bojom. | 20 | DA | 20 |
|  |  |  | NE | 0 |
| 3 | Uređaj ima mogućnost promjene blokova koje može sam korisnik u laboratoriju promijeniti bez servisne podrške. | 20 | DA | 20 |
|  |  |  | NE | 0 |

- grupa	Uređaj za brzo čitanje koncentracije DNA/RNA u niskim koncentracijskim područjima

-	Ponderi

1.	Cijena iskazana u ponudi ocjenjuje se relativnim ponderom	50%	50 bodova

2.	Uređaj podržava mikrovolumni i kivetni način rada

(uključena kvarcna kiveta 1 cm)	10%	10 bodova

3.	Uređaj podržava spektrofotometrijska i fluorometrijska mjerenja	10%	10 bodova

4.	Volumen uzorka u mikrovolumnom načinu rada	10%	10 bodova

5.	Granica detekcije u mikrovolumnom načinu rada  < 2 ng/µL

dsDNA	10%	10 bodova

6.	Vrijeme mjerenja koncentracija u mikrovolumnom načinu

< 5 sekundi	5%	5 bodova

7.	Maksimalna koncentracija u mikrovolumnom načinu rada

> 27500 ng/μL dsDNA	5%	5 bodova

Formula po kojoj se izračunava ekonomski najpovoljnija ponuda je:

B = C + 2. + 3. + 4. + 5. + 6. + 7.

B	ukupan broj bodova

C	broj bodova koji je ponuda dobila za ponuđenu cijenu

2.	broj bodova koji je ponuda dobila za karakteristiku pod rednim brojem 2.

3.	broj bodova koji je ponuda dobila za karakteristiku pod rednim brojem 3.

4.	broj bodova koji je ponuda dobila za karakteristiku pod rednim brojem 4.

5.	broj bodova koji je ponuda dobila za karakteristiku pod rednim brojem 5.

6.	broj bodova koji je ponuda dobila za karakteristiku pod rednim brojem 6.

7.	broj bodova koji je ponuda dobila za karakteristiku pod rednim brojem 7.

-	Izračun bodova za cijenu

C = NC / CP x 50

C	broj bodova koji je ponuda dobila za ponuđenu cijenu

NC	najniža cijena ponuđena u postupku nabave

CP	cijena ponude koja je predmet ocjene

50	maksimalni broj bodova

-	Izračun bodova za karakteristike ponuđene analitičke i pomoćne analitičke opreme

|  |  | maksimalni broj bodova |  | bodovi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Uređaj podržava mikrovolumni i kivetni način rada (uključena kvarcna kiveta 1 cm) | 10 | DA | 10 |
|  |  |  | NE | 0 |
| 2 | Uređaj podržava spektrofotometrijska i fluorometrijska mjerenja | 10 | DA | 10 |
|  |  |  | NE | 0 |
| 3 | Volumen uzorka u mikrovolumnom načinu rada | 10 | ≥1,5 µL | 0 |
|  |  |  | 0,6 - 1,4 µL | 5 |
|  |  |  | ≤ 0,5 µL | 10 |
| 4 | Granica detekcije u mikrovolumnom načinu rada < 2 ng/µL dsDNA | 10 | DA | 10 |
|  |  |  | NE | 0 |
| 5 | Vrijeme mjerenja koncentracija u mikrovolumnom načinu < 5 sekundi | 5 | DA | 5 |
|  |  |  | NE | 0 |
| 6 | Maksimalna koncentracija u mikrovolumnom načinu rada > 27.500 ng/μL dsDNA | 5 | DA | 5 |
|  |  |  | NE | 0 |

- grupa	Sustavi nove generacije za automatsko sekvenciranje cijelog genoma, transkiptoma i egzona te sekvenciranje manjih fragmenata DNA i RNA

-	Ponderi

1.	Cijena iskazana u ponudi ocjenjuje se relativnim ponderom	70%	70 bodova

2.	Vrijeme odaziva na poziv naručitelja u slučaju zastoja u radu	20%	20 bodova

3.	Preventivni pregledi uključeni u cijenu uređaja	10%	10 bodova

Formula po kojoj se izračunava ekonomski najpovoljnija ponuda je:

B = C + 2. + 3..

B	ukupan broj bodova

C	broj bodova koji je ponuda dobila za ponuđenu cijenu

2.	broj bodova koji je ponuda dobila za karakteristiku pod rednim brojem 2.

3.	broj bodova koji je ponuda dobila za karakteristiku pod rednim brojem 3.

-	Izračun bodova za cijenu

C = NC / CP x 70

C	broj bodova koji je ponuda dobila za ponuđenu cijenu

NC	najniža cijena ponuđena u postupku nabave

CP	cijena ponude koja je predmet ocjene

70	maksimalni broj bodova

-	Izračun bodova za karakteristike ponuđene analitičke i pomoćne analitičke opreme

|  |  | maksimalni broj bodova |  | bodovi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vrijeme odaziva na poziv naručitelja u slučaju zastoja u radu | 20 | 3 i više dana | 0 |
|  |  |  | 2 dana | 10 |
|  |  |  | 1 dan | 20 |
| 2 | Broj preventivnih servisa uključenih u cijenu uređaja | 10 | 0 | 0 |
|  |  |  | Nakon isteka svake godine za vrijeme trajanja jamstvenoga roka | 10 |

- grupa	Pomoćna laboratorijska oprema

-	Ponderi

1.	Cijena iskazana u ponudi ocjenjuje se relativnim ponderom	70%	70 bodova

11. stavka

2.	Ugrađena automatska funkcija ispiranja RO membrane u

slučaju duljeg nekorištenja uređaja za deioniziranu vodu	10%	10 bodova

3.	Pokazne jedinice protočnog mjerača vodljivosti/otpornosti

deminaralizirane vode mobilne su te ke njihova zamjena

moguća bez servisne intervencije	10%	10 bodova

4.	Protočni mjerači vodljivosti imaju mogućnost temperaturne

kompenzacije i prikaza vodljivosti/otpora deminaralizirane

vode u µS/cm i/ili MΩ-cm	10%	10 bodova

Formula po kojoj se izračunava ekonomski najpovoljnija ponuda je:

B = C + 2. + 3. + 4.

B	ukupan broj bodova

C	broj bodova koji je ponuda dobila za ponuđenu cijenu

2.	broj bodova koji je ponuda dobila za karakteristiku pod rednim brojem 2.

3.	broj bodova koji je ponuda dobila za karakteristiku pod rednim brojem 3.

4.	broj bodova koji je ponuda dobila za karakteristiku pod rednim brojem 4.

-	Izračun bodova za cijenu

C = NC / CP x 70

C	broj bodova koji je ponuda dobila za ponuđenu cijenu

NC	najniža cijena ponuđena u postupku nabave

CP	cijena ponude koja je predmet ocjene

70	maksimalni broj bodova

-	Izračun bodova za karakteristike ponuđene analitičke i pomoćne analitičke opreme

|  |  | maksimalni broj bodova |  | bodovi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 11. stavka troškovnika (napajanje kliničkih analizatora) Ugrađena automatska funkcija ispiranja RO membrane u slučaju duljeg nekorištenja uređaja za deioniziranu vodu | 10 | DA | 10 |
|  |  |  | NE | 0 |
| 2 | 11. stavka troškovnika (napajanje kliničkih analizatora) Pokazne jedinice protočnog mjerača vodljivosti/otpornosti demineralizirane vode mobilne su te je njihova zamjena moguća bez servisne intervencije. | 10 | DA | 10 |
|  |  |  | NE | 0 |
| 3 | 11. stavka troškovnika (napajanje kliničkih analizatora) Protočni mjerači vodljivosti imaju mogućnost temperaturne kompenzacije i prikaza vodljivosti/otpora demineralizirane vode u µS/cm i/ili MΩ-cm. | 10 | DA | 10 |
|  |  |  | NE | 0 |

- grupa	Pomoćna sitna laboratorijska oprema

-	Ponderi

1.	Cijena iskazana u ponudi ocjenjuje se relativnim ponderom	70%	70 bodova

7. stavka

2.	Tip elektrode pH/ORP koja mjeri pH i redoks potencijal (ORP)	15%	15 bodova

3.	Omogućena automatska temperaturna kompenzacija (ATC)	15%	15 bodova

Formula po kojoj se izračunava ekonomski najpovoljnija ponuda je:

B = C + 2. + 3.

B	ukupan broj bodova

C	broj bodova koji je ponuda dobila za ponuđenu cijenu

2.	broj bodova koji je ponuda dobila za karakteristiku pod rednim brojem 2.

3.	broj bodova koji je ponuda dobila za karakteristiku pod rednim brojem 3.

-	Izračun bodova za cijenu

C = NC / CP x 70

C	broj bodova koji je ponuda dobila za ponuđenu cijenu

NC	najniža cijena ponuđena u postupku nabave

CP	cijena ponude koja je predmet ocjene

70	maksimalni broj bodova

-	Izračun bodova za karakteristike ponuđene analitičke i pomoćne analitičke opreme

|  |  | maksimalni broj bodova |  | bodovi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7. stavka troškovnika (pH metar) Tip elektrode pH/ORP koja mjeri pH i redoks potencijal (ORP) | 15 | DA | 15 |
|  |  |  | NE | 0 |
| 2 | 7. stavka troškovnika (pH metar) Omogućena automatska temperaturna kompenzacija (ATC) | 15 | DA | 15 |
|  |  |  | NE | 0 |

- grupa	Sustav za vizualizaciju i snimanje gelova

-	Ponderi

1.	Cijena iskazana u ponudi ocjenjuje se relativnim ponderom	80%	80 bodova

2.	Dvije valne duljine: 254 i 302/312 nm	10%	10 bodova

3.	Mogućnost samostalne zamjene lampi bez intervencije servisera	10%	10 bodova

Formula po kojoj se izračunava ekonomski najpovoljnija ponuda je:

B = C + 2. + 3.

B	ukupan broj bodova

C	broj bodova koji je ponuda dobila za ponuđenu cijenu

2.	broj bodova koji je ponuda dobila za karakteristiku pod rednim brojem 2.

3.	broj bodova koji je ponuda dobila za karakteristiku pod rednim brojem 3.

-	Izračun bodova za cijenu

C = NC / CP x 80

C	broj bodova koji je ponuda dobila za ponuđenu cijenu

NC	najniža cijena ponuđena u postupku nabave

CP	cijena ponude koja je predmet ocjene

80	maksimalni broj bodova

-	Izračun bodova za karakteristike ponuđene analitičke i pomoćne analitičke opreme

|  |  | maksimalni broj bodova |  | bodovi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dvije valne duljine: 254 i 302/312 nm | 10 | DA | 10 |
|  |  |  | NE | 0 |
| 2 | Mogućnost samostalne zamjene lampi bez intervencije servisera | 10 | DA | 10 |
|  |  |  | NE | 0 |

- grupa	Elektroforetski sustav za molekularnu dijagnostiku

Ponderi

1.	Cijena iskazana u ponudi ocjenjuje se relativnim ponderom	80%	80 bodova

2.	Mogućnost programiranja automatskog prekida elektroforeze

u rasponu od 0 do 9000 minuta ili u širem rasponu	10%	10 bodova

3.	Razlučivost: 1 bp (parova baza)	10%	10 bodova

Formula po kojoj se izračunava ekonomski najpovoljnija ponuda je:

B = C + 2. + 3.

B	ukupan broj bodova

C	broj bodova koji je ponuda dobila za ponuđenu cijenu

2.	broj bodova koji je ponuda dobila za karakteristiku pod rednim brojem 2.

3.	broj bodova koji je ponuda dobila za karakteristiku pod rednim brojem 3.

-	Izračun bodova za cijenu

C = NC / CP x 80

C	broj bodova koji je ponuda dobila za ponuđenu cijenu

NC	najniža cijena ponuđena u postupku nabave

CP	cijena ponude koja je predmet ocjene

80	maksimalni broj bodova

-	Izračun bodova za karakteristike ponuđene analitičke i pomoćne analitičke opreme

|  |  | maksimalni broj bodova |  | bodovi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mogućnost programiranja automatskog prekida elektroforeze u rasponu od 0 do 9000 minuta ili u širem rasponu | 10 | DA | 10 |
|  |  |  | NE | 0 |
| 2 | Razlučivost: 1 bp (parova baza) | 10 | DA | 10 |
|  |  |  | NE | 0 |

- grupa	Automatske varijabilne pipete

Ponderi

1.	Cijena iskazana u ponudi ocjenjuje se relativnim ponderom	70%	70 bodova

1. stavka

2.	Mogućnost autoklaviranja zasebno gornjeg i donjeg dijela pipete	5%	5 bodova

2. stavka

3.	Mogućnost autoklaviranja zasebno gornjeg i donjeg dijela pipete	5%	5 bodova

3. stavka

4.	Mogućnost autoklaviranja zasebno gornjeg i donjeg dijela pipete	5%	5 bodova

4. stavka

5.	Mogućnost autoklaviranja zasebno gornjeg i donjeg dijela pipete	5%	5 bodova

5. stavka

6.	Mogućnost autoklaviranja zasebno gornjeg i donjeg dijela pipete	5%	5 bodova

6. stavka

7.	Mogućnost autoklaviranja zasebno gornjeg i donjeg dijela pipete	5%	5 bodova

Formula po kojoj se izračunava ekonomski najpovoljnija ponuda je:

B = C + 2. + 3. + 4. + 5. + 6. + 7.

B	ukupan broj bodova

C	broj bodova koji je ponuda dobila za ponuđenu cijenu

2.	broj bodova koji je ponuda dobila za karakteristiku pod rednim brojem 2.

3.	broj bodova koji je ponuda dobila za karakteristiku pod rednim brojem 3.

4.	broj bodova koji je ponuda dobila za karakteristiku pod rednim brojem 4.

5.	broj bodova koji je ponuda dobila za karakteristiku pod rednim brojem 5.

6.	broj bodova koji je ponuda dobila za karakteristiku pod rednim brojem 6.

7.	broj bodova koji je ponuda dobila za karakteristiku pod rednim brojem 7.

-	Izračun bodova za cijenu

C = NC / CP x 70

C	broj bodova koji je ponuda dobila za ponuđenu cijenu

NC	najniža cijena ponuđena u postupku nabave

CP	cijena ponude koja je predmet ocjene

70	maksimalni broj bodova

-	Izračun bodova za karakteristike ponuđene analitičke i pomoćne analitičke opreme

|  |  | maksimalni broj bodova |  | bodovi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1. stavka troškovnika Mogućnost autoklaviranja zasebno gornjeg i donjeg dijela pipete | 5 | DA | 5 |
|  |  |  | NE | 0 |
| 2 | 2. stavka troškovnika Mogućnost autoklaviranja zasebno gornjeg i donjeg dijela pipete | 5 | DA | 5 |
|  |  |  | NE | 0 |
| 3 | 3. stavka troškovnika Mogućnost autoklaviranja zasebno gornjeg i donjeg dijela pipete | 5 | DA | 5 |
|  |  |  | NE | 0 |
| 4 | 4. stavka troškovnika Mogućnost autoklaviranja zasebno gornjeg i donjeg dijela pipete | 5 | DA | 5 |
|  |  |  | NE | 0 |
| 5 | 5. stavka troškovnika Mogućnost autoklaviranja zasebno gornjeg i donjeg dijela pipete | 5 | DA | 5 |
|  |  |  | NE | 0 |
| 6 | 6. stavka troškovnika Mogućnost autoklaviranja zasebno gornjeg i donjeg dijela pipete | 5 | DA | 5 |
|  |  |  | NE | 0 |

  - Jezik na kojemu se izrađuje ponuda

Ponuda se zajedno s pripadajućom dokumentacijom izrađuje na hrvatskom jeziku, a za sve dijelove ponude koji nisu na hrvatskom jeziku ponuditelj je dužan u ponudi dostaviti prijevod na hrvatski jezik. Prijevod na hrvatski jezik mora biti istovjetan izvorniku dokumenta.

Ukoliko prijevod dostavljen u ponudi (koji nije ovjeren) ostavi dvojbe i/ili nejasnoće koje će onemogućiti naručitelja da donese nedvojbenu odluku o nekoj odlučnoj činjenici, naručitelj će od ponuditelja temeljem članka 263. stavka 2. ZJN 2016, u svrhu objašnjenja i nadopune zatražiti i dostavu ovjerenog prijevoda u odnosu na isprave i potvrde taksativno navedene u članku 265. ZJN 2016.

Iznimno je moguće navođenje pojmova, naziva projekata ili publikacija i sl. na stranom jeziku, kao i korištenje međunarodno priznatih izričaja (tzv. internacionalizama, tuđih riječi i prilagođenica).

  - Rok valjanost ponude

Rok valjanosti ponude mora biti najmanje 4 (četiri) mjeseca od dana krajnjeg roka za dostavu ponuda.

Rok valjanosti ponude mora biti naveden u Uvezu ponude.

Naručitelj može zatražiti od ponuditelja primjereno produženje roka valjanosti ponude sukladno članku 216. stavku 2. ZJN 2016.

Ako tijekom postupka javne nabave istekne rok valjanosti ponude i jamstva za ozbiljnost ponude, naručitelj je obvezan prije odabira zatražiti produženje roka valjanosti ponude i jamstva od ponuditelja koji je podnio najpovoljniju ponudu u primjerenom roku ne kraćem od pet dana.

  - Ponuda dostavljena elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN RH

Smatra se da ponuda dostavljena elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN RH obvezuje ponuditelja u roku valjanosti ponude neovisno o tome je li potpisana ili nije te naručitelj ne smije odbiti takvu ponudu samo zbog toga razloga.

- 7.	OSTALE ODREDBE

  - Podaci o terminu obilaska lokacije ili neposrednog pregleda dokumenata koji potkrepljuju dokumentaciju o nabavi

Za ovaj postupak javne nabave nije potreban obilazak lokacije.

  - Odredbe koje se odnose na zajednicu gospodarskih subjekata

Zajednica gospodarskih subjekata (fizičke ili pravne osobe, uključujući podružnice, ili javna tijela ili zajednice tih osoba ili tijela) je svako privremeno udruživanje gospodarskih subjekata koje na tržištu nudi izvođenje radova ili posla, isporuku robe ili pružanje usluga.

Ponuda zajednice gospodarskih subjekata mora sadržavati podatke o svakom članu zajednice gospodarskih subjekata, kako je određeno obrascem EOJN RH, uz obveznu naznaku člana zajednice gospodarskih subjekata koji je ovlašten za komunikaciju s naručiteljem.

Zajednica gospodarskih subjekata može se osloniti na sposobnost članova zajednice ili drugih subjekata (članci 273. 274. 275. 276. 277. i 278. ZJN 2016.).

Naručitelj neposredno plaća svakom članu zajednice ponuditelja za onaj dio ugovora o javnoj nabavi koji je on izvršio, ako zajednica ponuditelja ne odredi drugačije.

U ponudi zajednice ponuditelja mora biti navedeno koji će dio ugovora o javnoj nabavi (predmet, količina, vrijednost i postotni dio) izvršavati pojedini član zajednice ponuditelja.

U slučaju zajednice gospodarskih subjekata svi članovi zajednice gospodarskih subjekata moraju dostaviti zaseban e-ESPD i pojedinačno dokazati nepostojanje okolnosti iz točke 3. Obvezne osnove za isključenje gospodarskog subjekta ove dokumentacije o nabavi.

Odgovornost ponuditelja iz zajedničke ponude je solidarna.

  - Odredbe koje se odnose na podugovaratelje

7.3.1.	Gospodarski subjekt koji namjerava dati dio ugovora o javnoj nabavi u podugovor obvezan je u ponudi:

-	navesti koji dio ugovora namjerava dati u podugovor (predmet ili količina, vrijednost ili postotni udio)

-	navesti podatke o podugovarateljima (naziv ili tvrtka, sjedište, OIB ili nacionalni identifikacijski broj, broj računa, zakonski zastupnici podugovaratelja)

-	dostaviti europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi za podugovaratelja, ispunjenu sukladno uputama dijela 5. Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi (ESPD obrazac) točaka 5.1. Pojam, oblik i dostava i 5.2. Upute za popunjavanje ESPD obrasca ove dokumentacije o nabavi.

7.3.2.	Ugovaratelj može tijekom izvršenja ugovora o javnoj nabavi od javnog naručitelja zahtijevati:

-	promjenu podugovaratelja za onaj dio ugovora o javnoj nabavi koji je prethodno dao u podugovor

-	uvođenje jednog ili više novih podugovaratelja čiji ukupni udio ne smije prijeći 30 % vrijednosti ugovora o javnoj nabavi bez poreza na dodanu vrijednost, neovisno o tome je li prethodno dao dio ugovora o javnoj nabavi u podugovor ili nije

-	preuzimanje izvršenja dijela ugovora o javnoj nabavi koji je prethodno dao u podugovor.

Uz navedene zahtjeve iz ove podtočke, ugovaratelj javnom naručitelju dostavlja podatke i dokumente iz podtočke 7.3.1. dokumentacije o nabavi za novog podugovaratelja.

7.3.3.	Javni naručitelj ne smije odobriti zahtjev ugovaratelja:

-	u slučaju iz podtočke 7.3.2., prve i druge alineje, ako se ugovaratelj u postupku javne nabave radi dokazivanja ispunjenja kriterija za odabir gospodarskog subjekta oslonio na sposobnost podugovaratelja kojeg sada mijenja, a novi podugovaratelj ne ispunjava iste uvjete, ili postoje osnove za isključenje

-	u slučaju iz podtočke 7.3.2., treće alineje, ako se ugovaratelj u postupku javne nabave radi dokazivanja ispunjenja kriterija za odabir gospodarskog subjekta oslonio na sposobnost podugovaratelja za izvršenje tog dijela, a ugovaratelj samostalno ne posjeduje takvu sposobnost, ili ako je taj dio ugovora već izvršen.

7.3.4.	Podaci o imenovanim podugovarateljima (naziv ili tvrtka, sjedište, OIB ili nacionalni identifikacijski broj, broj računa, zakonski zastupnici podugovaratelja) i dijelovi ugovora koje će oni izvršavati (predmet ili količina, vrijednost ili postotni udio) su obvezni sastojci ugovora o javnoj nabavi.

Javni naručitelj je obvezan neposredno plaćati podugovarateljima, u slučaju kada se dio ugovora daje u podugovor.

Ugovaratelj mora svom računu priložiti račune svojih podugovaratelja koje je prethodno potvrdio.

  - Vrsta, sredstvo i uvjeti jamstva

Sva jamstva, opisana u ovoj u cjelini dokumentacije o nabavi, ponuditelji ili ugovaratelji dužni su dostaviti naručitelju u papirnatom obliku u izvorniku, u obliku:

-	neopozive, bezuvjetne, bankarske garancije naplative na prvi poziv korisnika garancije i bez prigovora

ili

-	novčanog pologa – uplatom iznosa jamstva na račun Naručitelja IBAN: HR 12 1001 0051 8630 0016 0, model plaćanja: HR 64 9725-26395-OIB uplatitelja, opis plaćanja: ev.br. 48/2019, ___ grupa – polog jamstva za ___________ (navesti vrstu jamstva)

Bankarske garancije dostavljaju se u izvorniku.

Izvornik ne smije biti ni na koji način oštećen (bušenjem, klamanjem i sl.).

U svakoj bankarskoj garanciji mora biti navedeno da je korisnik garancije Naručitelj: Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice, Vinogradska cesta 29, Zagreb, OIB 84924656517.

Na svakoj bankarskoj garanciji mora biti izrijekom navedeno da je bezuvjetna, neopoziva, naplativa na prvi poziv korisnika garancije i bez prigovora.

U slučaju zajednice ponuditelja, naručitelj će prihvatiti bankovno jamstvo koje glasi:

- na sve članove zajednice (a ne samo na jednog člana), ali jamstvo tada mora sadržavati navod o tome da je riječ o zajednici ponuditelja

ili

- da svaki član zajednice ponuditelja dostavi jamstvo za svoj dio posla pri čemu zbroj pojedinih jamstava treba biti jednak ukupnom iznosu jamstva.

Opisane mogućnosti bankovnog jamstva zajednice ponuditelja na odgovarajući se način odnose i na uplatu novčanog pologa zajednice ponuditelja na račun naručitelja.

    - Jamstvo za ozbiljnost ponude

Ponuditelji dostavljaju jamstvo za ozbiljnost ponude za slučajeve:

  - odustajanja ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti,

  - nedostavljanju ažuriranih popratnih dokumenata sukladno članku 263. ZJN 2016

  - neprihvaćanja ispravka računske greške,

  - odbijanja potpisivanja ugovora o javnoj nabavi,

  - nedostavljanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora o javnoj nabavi.

Ukoliko ponuditelj dostavlja jamstvo u obliku bankarske garancije, na bankarskoj garanciji izrijekom treba biti navedeno svih 5 (pet) prethodno navedenih slučajeva za koje se ista dostavlja naručitelju.

Izvornik jamstva za ozbiljnost ponude ponuditelj dostavlja naručitelju odvojeno od elektroničke ponude, u papirnatom obliku, poštom ili dostavom u zatvorenoj omotnici na kojoj su navedeni podaci sukladno dijelu 6. Podaci o ponudi točki 6.2. Način dostave ponude (elektroničkim sredstvima komunikacije te sredstvima komunikacije koja nisu elektronička) i podtočki 6.2.1. Više dijelova ponude ove dokumentacije o nabavi.

Jamstvo za ozbiljnost ponude iznosi po grupama:

- grupa	Sustav za mjerenje reoloških svojstava bioloških kapljevina	6.600,00	kuna

- grupa	Protočni citometar	42.300,00	kuna

- grupa	Uređaj za automatiziranu ELISA tehniku	8.900,00	kuna

- grupa	Fluorescentni mikroskop	6.400,00	kuna

- grupa	Tekućinski kromatograf visoke djelotvornosti s trostrukim kvadropolom masa (LCMSMS)	62.000,00	kuna

- grupa	Atomski apsorpcioni spektrofotometar i VIS/UV spektrofotometar	13.100,00	kuna

- grupa	Predanalitička i analitička oprema za genotipizaciju	86.000,00	kuna

- grupa	Uređaj za umnožavanje, apsolutnu kvantifikaciju i detekciju genetskih mutacija (digitalni PCR)	11.800,00	kuna

- grupa	Uređaj za brzo čitanje koncentracije DNA/RNA u niskim koncentracijskim područjima	3.500,00	kuna

- grupa	Sustavi nove generacije za automatsko sekvenciranje cijelog genoma, transkiptoma i egzona te sekvenciranje manjih fragmenata DNA i RNA	113.500,00	kuna

- grupa	Pomoćna laboratorijska oprema	42.200,00	kuna

- grupa	Pomoćna sitna laboratorijska oprema	3.300,00	kuna

- grupa	Sustav za vizualizaciju i snimanje gelova	2.250,00	kuna

- grupa	Elektroforetski sustav za molekularnu dijagnostiku	352,00	kuna

- grupa	Automatske varijabilne pipete	745,00	kuna

Jamstvo za ozbiljnost ponude treba trajati najmanje 4 (četiri) mjeseca od dana krajnjeg roka za dostavu ponuda, koliko iznosi rok valjanosti ponude, sukladno dijelu 6. Podaci o ponudi toči 6.8. Rok valjanosti ponude ove dokumentacije o nabavi.

Ponuditelj koji u predmetnom postupku javne nabave nudi dvije ili više grupa može dostaviti zasebno jamstvo za ozbiljnost ponude za svaku od ponuđenih grupa ili može dostaviti jedno jamstvo za sve ponuđene grupe, pri čemu na jamstvu izrijekom trebaju biti navedene grupe za koje se jamstvo dostavlja te trebaju biti iskazani iznosi jamstva za svaku grupu zasebno.

Gospodarski subjekt može dostaviti i jamstvo koje je duže od roka valjanosti ponude.

Ako istekne rok valjanosti ponude, naručitelj će tražiti od ponuditelja produženje roka valjanosti ponude i jamstva za ozbiljnost ponude sukladno tom produženom roku.

Naručitelj će odbiti ponudu ponuditelja koji ne dostavi jamstvo za ozbiljnost ponude.

Ukoliko ponuditelj u ponudi dostavi jamstvo za ozbiljnost ponude koje sadrži određene nedostatke, a koji se mogu ispraviti primjenom instituta dopune, upotpunjavanja ili pojašnjenja ponude sukladno članku 293. ZJN 2016, naručitelj će od ponuditelja zatražiti pojašnjenje ili dopunu istog poštujući pri tome načela jednakog tretmana i transparentnosti.

Ponuditelj može umjesto bankarske garancije uplatiti novčani polog na račun naručitelja sukladno odredbi točke 7.4. Vrsta, sredstvo i uvjeti jamstva ove dokumentacije o nabavi.

Javni naručitelj će sukladno članku 217. ZJN 2016 vratiti ponuditeljima jamstvo za ozbiljnost ponude u roku od 10 (deset) dana od dana dostave jamstva za uredno izvršenje ugovora o javnoj nabavi, a preslike vraćenih jamstava će pohraniti.

    - Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora

Ugovaratelj je dužan u roku od 10 (deset) dana od dana potpisa ugovora dostaviti naručitelju bankovno jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u vrijednosti 10 % (deset posto) od ugovorenog iznosa bez poreza na dodanu vrijednost ili u navedenom roku uplatiti potreban iznos jamstva na račun naručitelja.

Ponuditelj može dostaviti zasebno jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za svaku od ugovorenih grupa ili može dostaviti jedno jamstvo za sve ugovorene grupe, pri čemu na jamstvu izrijekom trebaju biti navedene grupe za koje se jamstvo dostavlja te trebaju biti iskazani iznosi jamstva za svaku grupu zasebno.

Ukoliko naručitelj naplati bankovno jamstvo za uredno ispunjenje ugovora ugovaratelj je dužan je u roku od 10 (deset) dana od dana naplate prethodnog jamstva dostaviti naručitelju novo bankovno jamstvo na iznos jednak bankovnom jamstvu koje je naručitelj naplatio, odnosno dužan je na račun naručitelja doplatiti iznos sredstava koliko je naručitelj platio drugog gospodarskog subjekta koji je otklonio nedostatke isporučene robe.

Ugovaratelj dostavlja jamstvo za uredno ispunjenje ugovora kao osiguranje naručitelju da neće tijekom izvršenja ugovornih obveza:

- bez krivnje naručitelja jednostrano raskinuti potpisani ugovor

- odustati od izvršenja potpisanog ugovora

- povrijediti ugovorne obveze, a osobito:

--	da će isporučiti, instalira i/ili pustiti u rad robu ugovorenu robu uz edukaciju korisnika, prema zahtjevima Naručitelja, pravilima struke, važećim standardima, normativima, zakonima i tehničkim propisima Republike Hrvatske, na način opisan u ugovoru, dokumentaciji o nabavi i troškovniku

-	da će poštivati svoje obveze ugovorene Ugovorom o javnoj nabavi,

-	da će unutar jamstvenog roka, bez prava na posebnu naknadu, otkloniti sva neslaganja, nedostatke, oštećenja i/ili nesretne slučajeve vezane uz isporuku, instalaciju i puštanje u rad, odnosno uredan rad ugovorene robe

- da će dostaviti jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku u ugovorenom roku.

Naručitelj će opisano postupanje ili više njih, povodom kojeg je naplaćeno jamstvo za uredno ispunjenje ugovora, smatrati kao značajni nedostatak tijekom provedbe ugovora koje će u budućim postupcima javne nabave koristiti kao razlog isključenja tog gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave u svemu prema odredbama članka 254. ZJN 2016.

Neiskorišteno jamstvo naručitelj će vratiti ugovaratelju u roku od 10 (deset) dana od dana uspješno obavljene primopredaje robe, nakon što od ugovaratelja u navedenom roku primi jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.

    - Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku za slučaj da nalogoprimac u jamstvenom roku ne ispuni obveze otklanjanja nedostataka koje ima po osnovi jamstva ili s naslova naknade štete

Ugovaratelj je dužan najduže u roku od 10 (deset) dana nakon uspješno obavljene primopredaje robe naručitelju predati jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku u vrijednosti 10 % (deset posto) ugovorenog iznosa bez poreza na dodanu vrijednost sukladno članku 1039. Zakona o obveznim odnosima s jamstvenim rokom od ___________ godina (ovisno o grupi).

Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku služiti će naručitelju kao osiguranje da će ugovaratelj u jamstvenom roku:

- odazvati se na pisanu obavijest ovlaštenog predstavnika naručitelja u roku od 1 (jednog) radnog dana radi otklanja svih nedostataka i/ili zastoja u radu uređaja,

- u roku od 8 (osam) dana od dana primitka pisane obavijesti ovlaštenog predstavnika naručitelja otkloniti sve nedostatke i/ili zastoje u radu robe u jamstvenom roku i/ili s naslova naknade štete.

Ukoliko se ugovaratelj ne odazove na pisanu obavijest ovlaštenog predstavnika naručitelja u roku od 1 (jednog) radnog dana i/ili ne otkloni nedostatke i/ili zastoje u radu uređaja u roku od 8 (osam) dana, naručitelj je ovlašten naplatiti bankarsku garanciju kako bi navedenim sredstvima platio otklanjanje nedostataka koje će izvesti drugi gospodarski subjekt odnosno platiti će drugog gospodarskog subjekta koji će otkloniti nedostatke isporučene robe od iznosa jamstva uplaćenog na vlastiti račun.

U tom slučaju ugovaratelj je dužan je u roku od 10 (deset) dana od dana naplate prethodnog jamstva dostaviti naručitelju novo bankovno jamstvo na iznos jednak bankovnom jamstvu koje je naručitelj naplatio, odnosno dužan je na račun naručitelja doplatiti iznos sredstava koliko je naručitelj platio drugog gospodarskog subjekta koji je otklonio nedostatke isporučene robe.

Neiskorišteno jamstvo naručitelj će vratiti ugovaratelju nakon proteka jamstvenog roka.

  - Datum, vrijeme i mjesto javnog otvaranja ponuda

Ponuditelji su dužni ponude dostaviti predajom u EOJN RH, a dijelove ponude koji se dostavljaju odvojeno predati sukladno dijelu 6. Podaci o ponudi točki 6.2. Način dostave ponude (elektroničkim sredstvima komunikacije te sredstvima komunikacije koja nisu elektronička) i podtočki 6.2.1. Više dijelova ponude ove dokumentacije o nabavi zaključno do 15. listopada 2019. do 13:00 sati.

Trenutak zaprimanja elektronički dostavljene ponude dokumentira se potvrdom o zaprimanju elektroničke ponude koja se ovjerava vremenskim žigom. Ponuditelju se bez odgode elektroničkim putem dostavlja potvrda o zaprimanju elektroničke ponude s podacima o datumu i vremenu zaprimanja te rednom broju ponude prema redoslijedu zaprimanja elektronički dostavljenih ponuda.

Javno otvaranje ponuda održat će se 15. listopada 2019. u 13:00 sati u ravnateljstvu Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice, Vinogradska cesta 29, Zagreb (upravna zgrada, 1. kat lijevo, soba broj 11).

Javnom otvaranju ponuda smiju prisustvovati ovlašteni predstavnici ponuditelja i druge osobe.

Pravo aktivnog sudjelovanja na javnom otvaranju ponuda imaju samo članovi Stručnog povjerenstva za javnu nabavu i ovlašteni predstavnici ponuditelja.

Ovlašteni predstavnici ponuditelja dužni su svoje pisano ovlaštenje (Obrazac C.2. Obrazac ovlasti za zastupanje i sudjelovanje ponuditelja u postupku javnog otvaranja ponuda ove dokumentacije o nabavi) predati članovima Stručnog povjerenstva za javnu nabavu neposredno prije javnog otvaranja ponuda.

Ponuditelj može dostaviti samo jednu ponudu za cjelokupan predmet nabave.

  - Dokumenti koji će se nakon završetka postupka javne nabave vratiti ponuditeljima

Naručitelj će vratiti neodabranim ponuditeljima jamstvo za ozbiljnost ponude, odnosno izvršiti povrat novčanog pologa, u roku od 10 (deset) dana od dana dostave jamstva za uredno ispunjenje ugovora.

  - Posebni uvjeti za izvršenje ugovora – prijedlog ugovora o javnoj nabavi

Prijedlog ugovora sastavni je dio ove dokumentacije o nabavi (cjelina B. Prijedlog ugovora).

Nakon proteka roka mirovanja naručitelj će pozvati odabranog ponuditelja da potpiše ugovor ili mu isti proslijediti na potpis, ovisno o dogovoru. Ugovorne strane su dužne potpisati ugovor o javnoj nabavi u roku od 30 (trideset) dana od dana izvršnosti odluke o odabiru u kojem roku je odabrani ponuditelj dužan pribaviti dokumente iz točke 7.11. Uvjeti i zahtjevi koji moraju biti ispunjeni sukladno posebnim propisima ili stručnim pravilima ove dokumentacije o nabavi i dostaviti ih naručitelju prije potpisivanja ugovora.

Ukoliko odabrani ponuditelj do potpisa ugovora o javnoj nabavi ne dostavi preslike potrebnih dokumenata iz točke 7.11. podtočaka 7.11.1., 7.11.2. i/ili 7.11.3. naručitelj će smatrati da je odbio potpisati ugovor i naplatiti jamstvo za ozbiljnost ponude iz članka 214. stavka 1. točke 1. ZJN 2016.

U navedenom slučaju, naručitelj će sukladno članku 307. stavku 7. ZJN 2016 ponovno rangirati ponude ne uzimajući u obzir ponudu prvotno odabranog ponuditelja, te na temelju kriterija za odabir ponude donijeti novu odluku o odabiru slijedećeg najpovoljnijeg ponuditelja ili poništiti postupak javne nabave.

Nakon sklapanja ugovora o javnoj nabavi radova ugovaratelj je dužan u narednom roku od 10 (deset) dana dostaviti naručitelju:

- bankovno jamstvo za uredno ispunjenje ugovora opisano u točki 7.4. Vrsta, sredstvo i uvjeti jamstva podtočki 7.4.2. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora ove dokumentacije o nabavi

Ukoliko ugovaratelj u navedenom roku ne dostavi naručitelju opisano bankovno jamstvo iz ove podtočke dokumentacije o nabavi, naručitelj će naplatiti jamstvo za ozbiljnost ponude i sukladno članku 307. stavku 7. ZJN 2016 ponovno rangirati ponude ne uzimajući u obzir ponudu prvotno odabranog ponuditelja (ugovaratelja), te na temelju kriterija za odabir ponude donijeti novu odluku o odabiru sljedećeg najpovoljnijeg ponuditelja ili poništiti postupak javne nabave obzirom da je temeljem članka 313. stavka 3. ZJN 2016, a u svezi članka 360. Zakona o obveznim odnosima, nastupio raskidni uvjet ugovora.

Ugovaratelj se dužan tijekom izvršavanja ugovora o javnoj nabavi pridržavati primjenjivih obveza u području prava okoliša, socijalnog i radnog prava, uključujući kolektivne ugovore, a osobito obvezu isplate ugovorene plaće, ili odredaba međunarodnog prava okoliša, socijalnog i radnog prava navedenim u Prilogu XI. ZJN 2016.

  - Navod o primjeni trgovačkih običaja (uzanci)

Naručitelj tijekom izvršenja ugovora o javnoj nabavi neće primjenjivati trgovačke običaje (uzance).

  - Rok za donošenje odluke o odabiru

Sukladno članku 302. stavku 4. ZJN 2016 naručitelj određuje rok za donošenje odluke o odabiru ili odluke o poništenju postupka javne nabave od najduže 60 (šezdeset) dana računajući od dana isteka roka za dostavu ponuda.

Naručitelj ovim putem pojašnjava kako uz druge postupke javne nabave koje provodi, a osobito uzimajući u obzir kompleksnost predmetnog postupka javne nabave, kao i potrebu kvalitetne obrade svih ponuda, pojašnjenja, ažuriranja dokumenata, provjere računske ispravnosti ponuda, pripreme zapisnika o pregledu i ocjeni pristiglih ponuda, te pripreme odluku, rok propisan odredbama ZJN 2016 od 30 (trideset) dana smatra previše kratkim.

Naručitelj će nastojati donijeti odluku u predmetnom postupku javne nabave što je moguće prije.

Sukladno članku 301. stavku 5. točki 2. ZJN 2016 odluku o odabiru ili odluku o poništenju javni naručitelj će bez odgode dostaviti svakom ponuditelju putem EOJN RH.

Dostava odluke o odabiru ili odluke o poništenju postupka javne nabave smatra se dostavljenom istekom dana javne objave.

  - Rok, način i uvjeti plaćanja

Naručitelj će isporučenu robu plaćati po računima koje će ugovaratelj dostavljati naručitelju nakon uredno izvršene primopredaje iste u roku od 30 (trideset) dana od dana nastanka dužničko-vjerovničkog odnosa.

Predujam i traženje sredstava osiguranja plaćanja isključena su.

Nema avansnog plaćanja.

Plaćanje će se obavljati na IBAN ugovaratelja / članova zajednice ponuditelja / podugovaratelja.

Odabrani ponuditelj mora svom računu obavezno priložiti račune odnosno situacije svojih podugovaratelja koje je prethodno potvrdio. U tom slučaju za robe koje je isporučio, instalirao i pustio u rad podugovaratelj, Naručitelj neposredno plaća podugovaratelju.

Ukoliko se radi o zajednici gospodarskih subjekata, Naručitelj neposredno plaća svakom članu zajednice gospodarskih subjekata za onaj dio ugovora o javnoj nabavi koji je on izvršio, ako zajednica gospodarskih subjekata ne odredi drugačije.

Sukladno odredbama Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (Narodne novine, broj 94/18) od 01. prosinca 2018. svi javni naručitelji dužni su zaprimati račune u elektroničkom obliku (u nastavku teksta: eRačun), a od 01. srpnja 2019. svi korisnici državnog proračuna su obvezni slati eRačune.

Slijedom prije navedenog, ugovaratelji od 01. srpnja 2019. naručitelju mogu dostavljati račune isključivo u elektroničkom obliku.

Nakon 01. srpnja 2019. obvezan je eRačun bez obzira na vrijednost posla, te naručitelj od navedenog datuma više neće smjeti zaprimati papirnate račune pod prijetnjom kazne, a gospodarski subjekt se temeljem istog neće moći naplatiti.

  - Uvjeti i zahtjevi koji moraju biti ispunjeni sukladno posebnim propisima ili stručnim pravilima

U svrhu dokazivanja ispunjenja uvjeta propisanih posebnim zakonom iz ove točke podtočaka 7.11.1., 7.11.2. i/ili 7.11.3. odabrani ponuditelj će dostaviti naručitelju preslike odgovarajućih traženih dokumenata najkasnije do potpisa ugovora o javnoj nabavi.

Ukoliko odabrani ponuditelj do potpisa ugovora o javnoj nabavi ne dostavi preslike potrebnih dokumenata iz ove točke podtočaka 7.11.1., 7.11.2. i/ili 7.11.3. naručitelj će smatrati da je odbio potpisati ugovor i naplatiti jamstvo za ozbiljnost ponude iz članka 214. stavka 1. točke 1. ZJN 2016.

U navedenom slučaju, naručitelj će sukladno članku 307. stavku 7. ZJN 2016 ponovno rangirati ponude ne uzimajući u obzir ponudu prvotno odabranog ponuditelja, te na temelju kriterija za odabir ponude donijeti novu odluku o odabiru slijedećeg najpovoljnijeg ponuditelja ili poništiti postupak javne nabave.

    - Rješenje agencije za lijekove i medicinske proizvode o upisu u očevidnik proizvođača i/ili veleprodaja medicinskih proizvoda

Važeće Rješenje Agencije za lijekove i medicinske proizvode, Zagreb, o upisu proizvođača medicinskih proizvoda u očevidnik proizvođača medicinskih proizvoda temeljem članka 28. i 29. Zakona o medicinskim proizvodima, koje mora biti dostavljeno:

- za proizvođače medicinskih proizvoda sa sjedištem u Republici Hrvatskoj i

- za proizvođače sa sjedištem u trećim zemljama (zemlje koje nisu članice Europske unije niti Europskog gospodarskog pojasa) (u nastavku teksta: treće zemlje) njihovi ovlašteni zastupnici sa sjedištem u Republici Hrvatskoj

i/ili

Važeće Rješenje Agencije za lijekove i medicinske proizvode, Zagreb, o upisu u očevidnik veleprodaja medicinskih proizvoda sukladno članku 3. stavku 30. i člancima 47., 51., 52. i 53. Zakona medicinskim proizvodima. Navedenim Rješenjem:

- ponuditelj sa sjedištem u Republici Hrvatskoj dokazuje da je upisan u očevidnik veleprodaja medicinskih proizvoda pri Agenciji za lijekove i medicinske proizvode – ponuditelj je sposoban ako ima valjanu dozvolu za promet medicinskim proizvodima izdanu od strane Agencije za lijekove i medicinske proizvode

- ponuditelj sa sjedištem u nekoj drugoj državi Europske unije dokazuje da ispunjava sve uvjete za obavljanje djelatnosti prometa na veliko medicinskih proizvoda u državi u kojoj ima sjedište – ponuditelj je sposoban ako ima potvrdu, izjavu ili dozvolu izdanu od nadležnog tijela u državi sjedišta.

- ponuditelj koji obavlja djelatnost uvoza ili je distributer medicinskih proizvoda iz trećih zemalja  dužan je priložiti i dokaz da proizvođač ima ovlaštenog zastupnika u Europskoj uniji, sukladno članku 51. i 52. Zakona o medicinskim proizvodima – ponuditelj je sposoban ako dostavi dokaz da proizvođač nuđenog medicinskog proizvoda ima ovlaštenog zastupnika u Europskoj uniji.

    - Izjava o sukladnosti (Declaration of Conformity)

Izjava o sukladnosti proizvoda (Declaration of Conformity) sukladno članku 259. ZJN 2016 i članku 3. stavku 1. točki 41. Zakona o medicinskim proizvodima kojom proizvođač medicinskih proizvoda jamči da je proizvodni postupak ili medicinski proizvod sukladan bitnim zahtjevima koji su odgovarajući sa zahtjevima određenim Zakonom o medicinskim proizvodima i propisima donesenim na temelju tog Zakona ili propisima Europske unije.

Ponuditelj je sposoban ako ima izjavu o sukladnosti proizvoda koju izdaje proizvođač.

Ukoliko je proizvođač iz trećih zemalja na istoj se obavezno nalazi podatak o tome tko je ovlašteni zastupnik prozvođača za EU.

Na Izjavi o sukladnosti treba jasno i nedvojbeno biti istaknut uređaj za koju je izjava dana, te je na istoj potrebno naznačiti na koju grupu i stavku se odnosi.

    - Ovlaštenje ponuditelja za prodaju, servis i podršku ponuđene robe

Ovlaštenje/izjava proizvođača ili ovlaštenog zastupnika za Europsku uniju kojim ovlašuje ponuditelja za prodaju, servis i podršku ponuđene robe.

  - Rok za izjavljivanje žalbe na dokumentaciju o nabavi te naziv i adresa žalbenog tijela

Pravo na žalbu ima svaki gospodarski subjekt koji ima ili je imao pravni interes za dobivanje ugovora o javnoj nabavi i koji je pretrpio ili bi mogao pretrpjeti štetu od navodnoga kršenja subjektivnih prava.

Pravo na žalbu ima i središnje tijelo državne uprave nadležno za politiku javne nabave i nadležno državno odvjetništvo.

Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave (u nastavku teksta : Državna komisija), Koturaška cesta 43/IV, 10000 Zagreb, u pisanom obliku.

Žalba se dostavlja neposredno, putem ovlaštenog davatelja poštanskih usluga ili elektroničkim sredstvima komunikacije putem međusobno povezanih informacijskih sustava Državne komisije i EOJN RH.

Žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti naručitelju u roku za žalbu.

Kad je žalba upućena putem ovlaštenog davatelja poštanskih usluga, dan predaje ovlaštenom davatelju poštanskih usluga smatra se danom predaje Državnoj komisiji, odnosno naručitelju.

Žalba koja nije dostavljena naručitelju u roku žalbe smatra se nepravodobnom.

Žalba se izjavljuje u roku od deset dana, i to od dana:

1.	objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi

2.	objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka

3.	objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije

4.	otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda

5.	primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave sukladno prethodno navedenom, nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.

Žalba obvezno sadržava podatke navedene u članku 420. stavku 1. ZJN 2016.

  - Drugi podaci koje naručitelj smatra potrebnim

    - Naručitelj može izmijeniti ili dopuniti dokumentaciju o nabavi do isteka roka za dostavu ponuda

Gospodarski subjekt može zahtijevati dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene u vezi s dokumentacijom o nabavi tijekom roka za dostavu ponuda.

Zahtjev je pravodoban ako je dostavljen najkasnije tijekom osmog dana prije roka određenog za dostavu ponuda

Pod uvjetom da je zahtjev dostavljen pravodobno, naručitelj je obvezan odgovor, dodatne informacije i objašnjenja bez odgode, a najkasnije tijekom šestog dana prije roka određenog za dostavu ponuda staviti na raspolaganje na isti način i na istim internetskim stranicama kao i osnovnu dokumentaciju, bez navođenja podataka o podnositelju zahtjeva.

Naručitelj je obvezan produžiti rok za dostavu ponuda u sljedećim slučajevima:

-	ako dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene u vezi s dokumentacijom o nabavi, iako pravodobno zatražene od strane gospodarskog subjekta, nisu stavljene na raspolaganje najkasnije tijekom šestog dana prije roka određenog za dostavu

-	ako je dokumentacija o nabavi značajno izmijenjena

-	ako EOJN RH nije bio dostupan u slučaju iz članka 239. ZJN 2016.

U slučajevima iz alineje 1. i 2. naručitelj je dužan produžiti rok za dostavu razmjerno važnosti dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene, a najmanje za deset dana od dana slanja ispravka poziva na nadmetanje.

U slučaju iz alineje 3. naručitelj je dužan produžiti rok za dostavu za najmanje četiri dana od dana slanja ispravka poziva na nadmetanje.

Naručitelj nije obvezan produljiti rok za dostavu ako dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene nisu bile pravodobno zatražene ili ako je njihova važnost zanemariva za pripremu i dostavu prilagođenih ponuda.

Naručitelj je obvezan o svakom produženju roka obavijestiti sve gospodarske subjekte na dokaziv način.

    - Dopune, pojašnjenja i nužne informacije sukladno članku 293. ZJN 2016

Sukladno članku 293. ZJN 2016, ako su informacije ili dokumentacija koje je trebao dostaviti gospodarski subjekt nepotpuni ili pogrešni ili se takvima čine ili ako nedostaju određeni dokumenti, naručitelj može, poštujući načela jednakog tretmana i transparentnosti, zahtijevati od dotičnih gospodarskih subjekata da dopune, razjasne, upotpune ili dostave nužne informacije ili dokumentaciju u primjerenom roku ne kraćem od pet dana.

Takvo postupanje ne smije dovesti do pregovaranja u vezi s kriterijem za odabir ponude ili ponuđenim predmetom nabave.

Naručitelj će dopunjavanje, pojašnjenje i/ili upotpunjavanje ponude zatražiti putem sustava EOJN RH modul Pojašnjenja/upotpunjavanje elektronički dostavljenih ponuda.

Ponudbeni list, troškovnik i jamstvo za ozbiljnost ponude ne smatraju se određenim dokumentima koji nedostaju u smislu članka 293. ZJN 2016 te naručitelj ne smije zatražiti ponuditelja da iste dostavi tijekom pregleda i ocjene ponuda.

  - Tajnost podataka

Temeljem članka 52. stavka 1. ZJN 2016 gospodarski subjekt u postupku javne nabave smije na temelju zakona, drugog propisa ili općeg akta određene podatke označiti tajnom, uključujući tehničke ili trgovinske tajne te povjerljive značajke ponude.

Ako je gospodarski subjekt neke podatke označio tajnima, obvezan je navesti pravnu osnovu na temelju koje su ti podaci označeni tajnima.

Gospodarski subjekt ne smije označiti tajnom: cijenu ponude, troškovnik, katalog, podatke u vezi s kriterijima za odabir ponude, javne isprave, izvatke iz javnih registara te druge podatke koji se prema posebnom zakonu ili podzakonskom propisu moraju javno objaviti ili se ne smiju označiti tajnom.

Naručitelj ne smije otkriti podatke dobivene od gospodarskih subjekata koje su oni na temelju zakona, drugog propisa ili općeg akta označili tajnom, uključujući tehničke ili trgovinske tajne te povjerljive značajke ponuda i zahtjeva za sudjelovanje.

  - Izmjena, dopuna i odustajanje od ponude

U roku za dostavu ponude ponuditelj može izmijeniti svoju ponudu, nadopuniti je ili od nje odustati.

Prilikom izmjene ili dopune ponude automatski se poništava prethodno predana ponuda što znači da se učitavanjem ("upload") nove izmijenjene ili dopunjene ponude predaje nova ponuda koja sadržava izmijenjene ili dopunjene podatke.

Učitavanjem i spremanjem novog uveza ponude u EOJN RH naručitelju se šalje nova izmijenjena/dopunjena ponuda.

  - Klauzula integriteta

Ponuditelj predajom ponude jamči korektnost u postupku kao i izostanak bilo kakve zabranjene prakse u vezi s postupkom nabave (radnja koja je korupcija ili prijevara, nuđenje, davanje ili obećanje neke neprilične prednosti koja može utjecati na djelovanje nekog zaposlenika), izražava suglasnost s provedbom revizije cijelog postupka od strane neovisnih stručnjaka te prihvaća odgovornost i određene sankcije uključujući i bezuvjetni otkaz ugovora ukoliko se krše pravila.

## PRIJEDLOG UGOVORA

KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SESTRE MILOSRDNICE iz Zagreba, Vinogradska cesta 29, OIB 84924656517, zastupan po ravnatelju prof.dr.sc. Mariu Zovaku, dr.med.  (u nastavku teksta : Naručitelj)

i

_______________ iz _____________, ______________, OIB ___________, zastupan po ______________  (u nastavku teksta : Ugovaratelj)

sklapaju

UGOVOR O JAVNOJ NABAVI ROBE

broj N-___/2019

- Predmet nabave

Članak 1.

1.1.	Naručitelj povjerava, a Ugovaratelj preuzima obvezu nabave analitičke i pomoćne analitičke opreme za realizaciju projekta Modernizacija i proširenje znanstveno-istraživačke djelatnosti Kliničkog zavoda za kemiju pri KBC Sestre milosrdnice broj KK.01.1.1.02.0014 za

____ grupu __________________

____ grupu __________________

prema opisu robe, kvaliteti i jediničnim cijenama iz ponuda Ugovaratelja:

-	oznake ______, od __________ 2019. predane za _____ grupu

oznake ______, od __________ 2019. predane za _____ grupu (u nastavku teksta : Ponuda),

i ponudbenih troškovnika po citiranim grupama nabave, koji su sastavni dijelovi ovog Ugovora.

1.2.	Ugovaratelju je povjerena isporuka robe opisane u stavku 1.1. ovog članka na temelju provedenog otvorenog postupka javne nabave velike vrijednosti u Elektroničkom oglasniku javne nabave Narodnih novina pod brojem ____________, od __________ 2019., i Službenom listu EU pod brojem, od __________ 2019., datum slanja obje objave __________ 2019., evidencijskog broja nabave: 48/2019, u kojem je Odlukom o odabiru Urbroj ________, od _______ 2019., odabrao Ponudu Ugovaratelja kao ekonomski najpovoljniju ponudu sukladno objevljenom kriteriju za odabir ponude, te uvjetima i zahtjevima iz dokumentacije o nabavi.

Članak 2.

Svu robu iz članka 1. ovog Ugovora Ugovaratelj je dužan isporučiti, instalirati i pustiti u rad sukladno uputama proizvođača, tehničkom opisu i troškovniku iz dokumentacije o nabavi, te osigurati edukaciju korisnika za upotrebu uređaja, a sve sukladno:

- IDEJNIIM PROJEKTOM oznake 04/16, od srpnja 2016. izrađen po izvršitelju projekta Anina d.o.o. i ovjeren po glavnom projektantu Ani Boljar, d.i.a.

- GLAVNIM PROJEKTOM S TROŠKOVNIKOM, koji se sastoji od sljedećih dijelova:

Arhitektonski projekt, glavni projekt s troškovnikom broj 04/16, od listopada 2016., izrađen po trgovačkom društvu Anina d.o.o. i ovjeren po glavnom projektantu Ani Boljar, d.i.a., koji se sastoji od sljedećih knjiga:

- KNJIGA 1	Glavni arhitektonski projekt s troškovnikom broj TD: 04/06, od listopada 2016., izrađen po trgovačkom društvu Anina d.o.o.

- KNJIGA 2	Glavni projekt elektrotehničkih instalacija broj TD: KB-950/16, od studenog 2016., izrađen po trgovačkom društvu KB projekt d.o.o.

- KNJIGA 3	Glavni projekt instalacije vodovoda i odvodnje broj TD: 05-10-16, od studenog 2016., izrađen po trgovačkom društvu Avoka-ing d.o.o.

- KNJIGA 4	Glavni projekt strojarskih instalacija – hlađenja, grijanja i ventilacije broj TD: 2016/022, od studenog 2016., izrađen po trgovačkom društvu Ured trit d.o.o.

- IZVEDBENIM PROJEKTOM oznake 04/16, od prosinca 2016., izrađen po izvršitelju projekta Anina d.o.o. i ovjeren po glavnom projektantu Ani Boljar d.i.a.

- PROJEKTOM OPREME I TEHNOLOŠKIM PROJEKTOM, koji se sastoji od sljedećih dijelova:

1.	PROJEKT OPREME oznake 04/16, od rujna 2016., izrađen po izvršitelju projekta Anina d.o.o. i ovjeren po glavnom projektantu Ani Boljar d.i.a.

2.	ELABORAT TEHNIČKO-TEHNOLOŠKOG RJEŠENJA oznake 04/16, od rujna 2016. izrađen po izvršitelju projekta Anina d.o.o. i ovjeren po glavnom projektantu Ani Boljar d.i.a.

- Načela Ugovora

Članak 3.

  - Ugovaratelj potpisom ovog Ugovora potvrđuje da su mu poznati svi uvjeti za isporuku, instalaciju i puštanje u rad robe iz članka 1. stavka 1.1. ovog Ugovora, kao i za edukaciju korisnika za rad na istoj.

  - Ugovaratelj se potpisom ovog Ugovora odriče prava na moguće prigovore s osnova nepoznavanja uvjeta i načina isporuke, instalacije i puštanja u rad robe iz članka 1. stavka 1.1. ovog Ugovora, kao i edukacije korisnika za rad na istoj.

  - Ugovorne strane su dužne pridržavati se načela savjesnosti i poštenja, surađivati radi potpunog i urednog ispunjenja ovog Ugovora i ostvarivanja prava u tim odnosim, te se suzdržati od postupaka kojim se može drugome prouzročiti šteta.

  - Ugovorne strane dužne su u ispunjavanju svojih obveza postupati s pažnjom koja se u pravnom prometu zahtijeva u odgovarajućoj vrsti obveznih odnosa (pažnja dobrog gospodarstvenika, odnosno pažnja dobrog domaćina).

  - Ugovaratelj je dužan u ispunjavanju obveze iz svoje profesionalne djelatnosti postupati s povećanom pažnjom, prema pravilima struke i običajima (pažnja dobrog stručnjaka).

3.6.	Ugovaratelj je dužan tijekom izvršenja ovog Ugovora pridržavati se primjenjivih obveza u području prava okoliša, socijalnog i radnog prava, uključujući kolektivne ugovore, a osobito obvezu isplate ugovorene plaće, kao i odredaba međunarodnog prava okoliša, socijalnog i radnog prava navedenim u Prilogu XI. ZJN 2016.

- Cijena

Članak 4.

4.1.	Ugovorena cijena robe iz članka 1. stavka 1.1. ovog Ugovora iznosi

____ grupa	______________

______________  kuna (bez PDV-a)

(slovima   :  ____________________________________________)

što s porezom na dodanu vrijednost (PDV-om) u iznosu od _______ kuna sveukupno iznosi _________ kuna (slovima : ________________________)

____ grupa	______________

______________  kuna (bez PDV-a)

(slovima   :  ____________________________________________)

što s porezom na dodanu vrijednost (PDV-om) u iznosu od _______ kuna sveukupno iznosi _________ kuna (slovima : ________________________)

što za sve grupe iznosi ukupno

______________  kuna (bez PDV-a)

(slovima   :  ____________________________________________)

što s porezom na dodanu vrijednost (PDV-om) u iznosu od _______ kuna sveukupno iznosi _________ kuna (slovima : ________________________)

4.2.	Sredstva iz stavka 4.1. ovog članka osigurana su Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. za projekt broj KK.01.1.1.02.0014 Modernizacija i proširenje znanstveno-istraživačke djelatnosti Kliničkog zavoda za kemiju pri KBC Sestre milosrdnice, od 28. svibnja 2018.

4.3.	Jedinična cijena svake stavke troškovnika obuhvaća:

-	isporuku i instalaciju uređaja na radnom mjestu, te puštanje istih u rad

-	osiguravanje validacije uređaja od strane ovlaštenog servisa proizvođača odmah po izvršenoj instalaciji uređaja uz izdavanje potvrde Naručitelju o izvršenoj validaciji

-	osiguravanje standardnog, osnovnog seta laboratorijskog potrošnog materijala i reagensa za puštanje uređaja u rad

-	osiguravanje standardnog, osnovnog seta laboratorijskog potrošnog materijala i reagensa za sve edukacije koje će održati

-	osiguravanje preventivnih servisa u jamstvenom roku bez dodatne naknade i/ili održavanje isporučenih uređaja od strane ovlaštenog servisera, u cijelosti prema uputama proizvođača

-	osiguravanje servisa po pozivu naručitelja u jamstvenom roku bez dodatne naknade radi zastoja u radu i/ili kvara uređaja, od strane ovlaštenog servisera s vremenom odaziva od:

- za 5., 6., 7., 8., 9., 11., 13, 14. i 15. grupu – najduže 1 (jednog) radnog dana

- za 1., 2., 3., 4. i 12. grupu – najduže 2 (dva) radna dana

- za 10. grupu – sukladno ponuđenom iz točke 6.6.3. Kriteriji za odabir ponude iskazani po grupama ove dokumentacije o nabavi, u dijelu koji se odnosi na 10. grupu

-	osiguravanje edukacije korisnika za rad na isporučenim uređajima, kako slijedi:

(NAPOMENA: u ugovoru će ostati navodi o grupama za koje se sklapa ugovor)

- grupa	Sustav za mjerenje reoloških svojstava bioloških kapljevina

- edukacija 2 (dva) djelatnika u trajanju od ukupno 16 (šesnaest) sati tijekom 2 (dva) radna dana (za oba djelatnika istovremeno) za rad na uređajima

- grupa	Protočni citometar

- edukacija 4 (četiri) djelatnika u trajanju od ukupno 16 (šesnaest) sati tijekom 2 (dva) radna dana (za sva četiri djelatnika istovremeno) za rad na uređaju

- grupa	Uređaj za automatiziranu ELISA tehniku

- edukacija 4 (četiri) djelatnika u trajanju od ukupno 16 (šesnaest) sati tijekom 2 (dva) radna dana (za sva četiri djelatnika istovremeno) za rad na uređaju

- grupa	Fluorescentni mikroskop

- edukacija 4 (četiri) djelatnika u trajanju od ukupno 16 (šesnaest) sati tijekom 2 (dva) radna dana (za sva četiri djelatnika istovremeno) za rad na uređaju

- grupa	Tekućinski kromatograf visoke djelotvornosti s trostrukim kvadropolom masa (LCMSMS)

- edukacija 4 (četiri) djelatnika u trajanju od ukupno 24 (dvadesetičetiri) sata tijekom 3 (tri) radna dana (za sva četiri djelatnika istovremeno) za rad na uređaju

- grupa	Atomski apsorpcioni spektrofotometar i VIS/UV spektrofotometar

- edukacija 4 (četiri) djelatnika u trajanju od ukupno 24 (dvadesetičetiri) sata tijekom 3 (tri) radna dana (za sva četiri djelatnika istovremeno) za rad na uređajima

- grupa	Predanalitička i analitička oprema za genotipizaciju

- edukacija 4 (četiri) djelatnika u trajanju od ukupno 16 (šesnaest) sati tijekom 2 (dva) radna dana (za sva četiri djelatnika istovremeno) za rad na uređajima

- grupa	Uređaj za umnožavanje, apsolutnu kvantifikaciju i detekciju genetskih mutacija (digitalni PCR)

- edukacija 4 (četiri) djelatnika u trajanju od ukupno 16 (šesnaest) sati tijekom 2 (dva) radna dana (za sva četiri djelatnika istovremeno) za rad na uređaju

- grupa	Uređaj za brzo čitanje koncentracije DNA/RNA u niskim koncentracijskim područjima

- edukacija 4 (četiri) djelatnika u trajanju od ukupno 16 (šesnaest) sati tijekom 2 (dva) radna dana (za sva četiri djelatnika istovremeno) za rad na uređajima

- grupa	Sustavi nove generacije za automatsko sekvenciranje cijelog genoma, transkiptoma i egzona te sekvenciranje manjih fragmenata DNA i RNA

- edukacija 4 (četiri) djelatnika u trajanju od ukupno 16 (šesnaest) sati tijekom 2 (dva) radna dana (za sva četiri djelatnika istovremeno) za rad na uređajima

- grupa	Pomoćna laboratorijska oprema

- edukacija 4 (četiri) djelatnika u trajanju od ukupno 16 (šesnaest) sati tijekom 2 (dva) radna dana (za sva četiri djelatnika istovremeno) za rad na uređajima.

- grupa	Pomoćna sitna laboratorijska oprema

- edukacija 4 (četiri) djelatnika u trajanju od ukupno 16 (šesnaest) sati tijekom 2 (dva) radna dana (za sva četiri djelatnika istovremeno) za rad na uređajima

- grupa	Sustav za vizualizaciju i snimanje gelova

- edukacija 4 (četiri) djelatnika u trajanju od ukupno 16 (šesnaest) sati tijekom 2 (dva) radna dana (za sva četiri djelatnika istovremeno) za rad na uređajima

- grupa	Elektroforetski sustav za molekularnu dijagnostiku

- edukacija 4 (četiri) djelatnika u trajanju od ukupno 16 (šesnaest) sati tijekom 2 (dva) radna dana (za sva četiri djelatnika istovremeno) za rad na uređajima

- grupa	Automatske varijabilne pipete

- edukacija 4 (četiri) djelatnika u trajanju od ukupno 8 (sati) sati tijekom 1 (jednog) radnog dana (za sva četiri djelatnika istovremeno) za rukovanje s pipetama

- Rok isporuke i jamstveni rok

Članak 5.

5.1.	Robu iz članka 1. stavka 1.1. ovog Ugovora Ugovaratelj će isporučiti, instalirati i pustiti u rad tijekom veljače i/ili ožujka 2020., te će u navedenim mjesecima educirati korisnike za rad na istima, sukladno odredbi članka 4. stavka 4.3. ovoga Ugovora, a sve nakon završetka građevinskih radova adaptacije prostora dijela laboratorija i završene montaže novog namještaja i u istom prostoru.

Nakon što Ugovaratelj primi putem elektroničke pošte pisanu obavijest naručitelja o završetku građevinskih radova i završenoj montaži namještaja dužan je u roku od najduže 4 (četiri) radna dana započeti izvršavati svoje ugovorne obveze i o planiranom početku isporuke, instalacije, podešavanja i puštanja u rad opreme pisanim putem obavijestiti ovlaštenog predstavnika naručitelja, te sve svoje ugovorne obveze u cijelosti izvršiti u roku od 10 (deset) radnih dana

5.2.	Ukoliko građevinski radovi i namještaj budu završeni ranije od planiranih rokova, naručitelj će pisanim putem obavijestiti Ugovaratelja da su isporuka, instalacija i puštanje u rad s edukacijom korisnika mogući i prije roka iz stavka 5.1. ovoga članka, te će Ugovaratelj moći svu ili dio ugovorene opreme isporučiti ranije (ukoliko mu isto bude prihvatljivo.

Iznimno, ukoliko građevinski radovi i montaža namještaja eventualno ne budu gotovi u planiranim rokovima, naručitelj će pisanim putem o istom obavijestiti Ugovaratelja kako bi znao da će svoje ugovorne obveze izvršavati nakon roka navedenog u stavku 5.1. ovog članka.

5.3.	Predujam i traženje sredstava osiguranja plaćanja isključena su. Nema avansnog plaćanja.

5.4.	Jamstveni rok za isporučenu, instaliranu i puštenu u rad robu iz članka 1. stavka 1.1. ovoga Ugovora je _____ (_________) mjeseci (sukladno ponudi i grupi koja je predmetom ugovaranja), a počinje teći od dana uspješno obavljene primopredaje iz članka 8. ovoga Ugovora.

Ugovaratelj je dužan u jamstvenom roku, bez prava na posebnu naknadu, otkloniti sve nedostatke robe iz članka 1. stavka 1.1. ovoga Ugovora koji se pokažu tijekom korištenja iste.

5.5.	Ugovaratelj je dužan na svim dokumentima (dostavnica, račun i sl.) koje dostavlja Naručitelju vezano uz predmet nabave i isporučenu robu opisanu u članku 1. stavku 1.1. ovog Ugovora koristiti hrvatske nazive isporučene robe sukladne ponudbenom troškovniku u privitku ovog Ugovora te jedinične cijene iz ponudbenog troškovnika koji se nalazi u privitku ovog Ugovora.

- Način i uvjeti plaćanja

Članak 6.

6.1.	Naručitelj je dužan vrijednost iz članka 4. stavka 4.1. ovoga Ugovora, ugovorenu za isporuku, instalaciju i puštanje u rad robe s edukacijom korisnika opisane u članku 1. stavku 1.1. ovog Ugovora, platiti Ugovaratelju u roku od 30 (trideset) dana od dana nastanka dužničko-vjerovničkog odnosa.

6.2.	Isporučenu, instaliranu i puštenu u rad robu s edukacijom korisnika Naručitelj će platiti Ugovaratelju na žiro-račun Ugovaratelja IBAN __________ otvoren kod ____________, odnosno na IBAN članova zajednice ponuditelja / podugovaratelja :_________________________..

6.3.	Predujam i traženje sredstava osiguranja plaćanja isključena su. Nema avansnog plaćanja.

- Ambalaža i otprema

Članak 7.

7.1.	Roba iz članka 1. stavka 1.1. ovog Ugovora treba biti zapakirana sukladno standardnoj specifikaciji Ugovaratelja u pogledu pakiranja i ambalaže za izvoz.

7.2.	Sve oznake vezane uz otpremu i ambalažu opreme bit će sukladne važećoj terminologiji Međunarodne trgovačke komore „Incoterms 2010“.

- Preuzimanje i količine

Članak 8.

8.1.	Po završetku isporuke robe opisane u članku 1. stavku 1.1. ovog Ugovora, njezine instalacije i puštanja u rad, te završene edukacije korisnika, ovlašteni predstavnici Naručitelja i Ugovaratelja obaviti će primopredaju iste o čemu će potpisati zapisnik o primopredaji, kojim će konstatirati da li je isporučena roba iz članka 1. stavka 1.1. ovog Ugovora sukladna ponudbenom troškovniku, dokumentaciji o nabavi i uvjetima ovog Ugovora.

8.2.	U slučaju neslaganja, nedostataka, oštećenja i/ili nesretnih slučajeva vezanih uz isporuku, instalaciju i/ili puštanje u rad robe opisane u članku 1. stavku 1.1. ovog Ugovora, evidentiranih zapisnikom o primopredaji iz stavka 8.1. ovoga članka, Ugovaratelj je dužan iste otkloniti u najdužem roku od 10 (deset) dana, osim ako se predstavnici Naručitelja i Ugovaratelja ne dogovore drugačije.

- Jamstvo za dobro izvršenje ovog Ugovora

Članak 9.

9.1.	Ugovaratelj je dužan najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana potpisa ovog Ugovora, Naručitelju predati bankovno jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora u vrijednosti 10 % (deset posto) ugovorenog iznosa bez poreza na dodanu vrijednost u obliku neopozive, bezuvjetne bankarske garancije naplative na prvi poziv korisnika garancije i bez prigovora na kojoj je kao korisnik naznačen Naručitelj, sukladno članku 1039. Zakona o obveznim odnosima, ili u navedenom roku uplatiti potreban iznos jamstva na račun Naručitelja IBAN HR12 1001 0051 8630 0016 0, model plaćanja HR64 9725-26395-OIB uplatitelja, opis plaćanja : ev.br. 48/2019 ___ grupa, polog jamstva za uredno ispunjenje ugovora i dostaviti Naručitelju potvrdu o uplati.

Rok valjanosti garancije mora biti 10 (deset) dana duži od roka isporuke određenog člankom 5. stavkom 5.1. ovog Ugovora, a neiskorišteno jamstvo Naručitelj će vratiti Ugovaratelju u roku od 10 (deset) dana od dana uspješno obavljene primopredaje robe iz članka 1. stavka 1.1. ovog Ugovora, nakon što od Ugovaratelja u navedenom roku primi jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.

9.2.	U slučaju zajednice ponuditelja, Naručitelj će prihvatiti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora :

-	koje glasi na sve članove zajednice (a ne samo na jednog člana), ali jamstvo tada mora sadržavati navod o tome da je riječ o zajednici ponuditelja

ili

- da svaki član zajednice ponuditelja dostavi jamstvo za svoj dio posla pri čemu zbroj pojedinih jamstava treba biti jednak ukupnom iznosu jamstva,

odnosno odgovarajuću uplatu na račun Naručitelja naveden u stavku 9.1. ovog članka.

9.3.	Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora Naručitelj će naplatiti u sljedećim slučajevima:

- ukoliko Ugovaratelj bez krivnje Naručitelja jednostrano raskine ovaj Ugovor

- ukoliko Ugovaratelj odustane od izvršenja ovog Ugovora

- ukoliko Ugovaratelj povrijedi ugovorne obveze, a osobito:

--	ne isporuči, ne instalira i/ili ne pusti u rad robu opisanu u članku 1. stavku 1.1. ovog Ugovora uz edukaciju korisnika u roku iz članka 5. stavka 5.1. ovog Ugovora, prema zahtjevima Naručitelja, pravilima struke, važećim standardima, normativima, zakonima i tehničkim propisima Republike Hrvatske, na način opisan u troškovniku i projektno-tehničkoj dokumentaciji

-	ne poštuje svoje obveze ugovorene ovim Ugovorom,

-	unutar jamstvenog roka iz članka 5. stavka 5.4. ovog Ugovora, bez prava na posebnu naknadu, ne otkloni sva neslaganja, nedostatke, oštećenja i/ili nesretne slučajeve vezane uz isporuku, instalaciju i puštanje u rad, odnosno uredan rad robe iz članka 1. stavka 1.1. ovoga Ugovora

- ukoliko Ugovaratelj ne dostaviti dostavi jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku iz članka 16. ovog Ugovora.

9.4.	U slučajevima iz stavka 9.3. ovog članka, Naručitelj će takvo postupanje smatrati kao značajni nedostatak tijekom provedbe Ugovora koje će u budućim postupcima javne nabave koristiti kao razlog isključenja tog gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave u svemu prema odredbama članka 254. ZJN 2016.

9.5.	Neiskorišteno jamstvo Naručitelj će vratiti Ugovaratelju u roku od 10 (deset) dana od dana uspješno obavljene primopredaje, nakon što od Ugovaratelja u navedenom roku primi jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.

- Prava i obveze Ugovaratelja

Članak 10.

10.1.	Ugovaratelj je u sklopu isporuke, montaže i puštanja u rad robe iz članka 1. stavka 1.1. ovog Ugovora uz edukaciju korisnika dužan izvršiti sljedeće obveze (za sve grupe nabave):

-	isporučiti i instalirati uređaje na radnom mjestu, te pustiti iste u rad

-	osigurati validaciju uređaja od strane ovlaštenog servisa proizvođača odmah po izvršenoj instalaciji uređaja uz izdavanje potvrde ugovaratelju o izvršenoj validaciji

-	osigurati standardni, osnovni set laboratorijskog potrošnog materijala i reagensa za puštanje uređaja u rad

-	osigurati standardni, osnovni set laboratorijskog potrošnog materijala i reagensa za sve edukacije koje će održati

-	u jamstvenom roku bez dodatne naknade osigurati preventivne servise i/ili održavanje isporučenih uređaja od strane ovlaštenog servisera, u cijelosti prema uputama proizvođača

-	u jamstvenom roku bez dodatne naknade osigurati servis po pozivu naručitelja radi zastoja u radu i/ili kvara uređaja od strane ovlaštenog servisera s vremenom odaziva od:

- za 5., 6., 7., 8., 9., 11., 13., 14. i 15. grupu – najduže 1 (jednog) radnog dana

- za 1., 2., 3., 4. i 12. grupu – najduže 2 (dva) radna dana

- za 10. grupu – sukladno ponuđenom iz točke 6.6.3. Kriteriji za odabir ponude iskazani po grupama ove dokumentacije o nabavi, u dijelu koji se odnosi na 10. grupu

-	osigurati edukaciju korisnika za rad na ponuđenim, odnosno isporučenim uređajima, kako slijedi:

(NAPOMENA: u ugovoru će ostati navodi o grupama za koje se sklapa ugovor)

- grupa	Sustav za mjerenje reoloških svojstava bioloških kapljevina

- osigurati edukaciju 2 (dva) djelatnika u trajanju od ukupno 16 (šesnaest) sati tijekom 2 (dva) radna dana (za oba djelatnika istovremeno) za rad na uređajima

- grupa	Protočni citometar

- osigurati edukaciju 4 (četiri) djelatnika u trajanju od ukupno 16 (šesnaest) sati tijekom 2 (dva) radna dana (za sva četiri djelatnika istovremeno) za rad na uređaju

- grupa	Uređaj za automatiziranu ELISA tehniku

- osigurati edukaciju 4 (četiri) djelatnika u trajanju od ukupno 16 (šesnaest) sati tijekom 2 (dva) radna dana (za sva četiri djelatnika istovremeno) za rad na uređaju

- grupa	Fluorescentni mikroskop

- osigurati edukaciju 4 (četiri) djelatnika u trajanju od ukupno 16 (šesnaest) sati tijekom 2 (dva) radna dana (za sva četiri djelatnika istovremeno) za rad na uređaju

- grupa	Tekućinski kromatograf visoke djelotvornosti s trostrukim kvadropolom masa (LCMSMS)

- osigurati edukaciju 4 (četiri) djelatnika u trajanju od ukupno 24 (dvadesetičetiri) sata tijekom 3 (tri) radna dana (za sva četiri djelatnika istovremeno) za rad na uređaju

- grupa	Atomski apsorpcioni spektrofotometar i VIS/UV spektrofotometar

- osigurati edukaciju 4 (četiri) djelatnika u trajanju od ukupno 24 (dvadesetičetiri) sata tijekom 3 (tri) radna dana (za sva četiri djelatnika istovremeno) za rad na uređajima

- grupa	Predanalitička i analitička oprema za genotipizaciju

- osigurati edukaciju 4 (četiri) djelatnika u trajanju od ukupno 16 (šesnaest) sati tijekom 2 (dva) radna dana (za sva četiri djelatnika istovremeno) za rad na uređajima

- grupa	Uređaj za umnožavanje, apsolutnu kvantifikaciju i detekciju genetskih mutacija (digitalni PCR)

- osigurati edukaciju 4 (četiri) djelatnika u trajanju od ukupno 16 (šesnaest) sati tijekom 2 (dva) radna dana (za sva četiri djelatnika istovremeno) za rad na uređaju

- grupa	Uređaj za brzo čitanje koncentracije DNA/RNA u niskim koncentracijskim područjima

- osigurati edukaciju 4 (četiri) djelatnika u trajanju od ukupno 16 (šesnaest) sati tijekom 2 (dva) radna dana (za sva četiri djelatnika istovremeno) za rad na uređajima

- grupa	Sustavi nove generacije za automatsko sekvenciranje cijelog genoma, transkiptoma i egzona te sekvenciranje manjih fragmenata DNA i RNA

- osigurati edukaciju 4 (četiri) djelatnika u trajanju od ukupno 16 (šesnaest) sati tijekom 2 (dva) radna dana (za sva četiri djelatnika istovremeno) za rad na uređajima

- Pomoćna laboratorijska oprema

- osigurati edukaciju 4 (četiri) djelatnika u trajanju od ukupno 16 (šesnaest) sati tijekom 2 (dva) radna dana (za sva četiri djelatnika istovremeno) za rad na uređajima.

- grupa	Pomoćna sitna laboratorijska oprema

- osigurati edukaciju 4 (četiri) djelatnika u trajanju od ukupno 16 (šesnaest) sati tijekom 2 (dva) radna dana (za sva četiri djelatnika istovremeno) za rad na uređajima.

- grupa	Sustav za vizualizaciju i snimanje gelova

- osigurati edukaciju 4 (četiri) djelatnika u trajanju od ukupno 16 (šesnaest) sati tijekom 2 (dva) radna dana (za sva četiri djelatnika istovremeno) za rad na uređajima.

- grupa	Elektroforetski sustav za molekularnu dijagnostiku

- osigurati edukaciju 4 (četiri) djelatnika u trajanju od ukupno 16 (šesnaest) sati tijekom 2 (dva) radna dana (za sva četiri djelatnika istovremeno) za rad na uređajima.

- grupa	Automatske varijabilne pipete

- osigurati edukaciju 4 (četiri) djelatnika u trajanju od ukupno 8 (osam) sati tijekom 1 (jednog) radnog dana (za sva četiri djelatnika istovremeno) za rukovanje s pipetama.

10.2.	Ugovaratelj je dužan osigurati rezervne dijelove za uređaje iz članka 1. stavka 1.1. ovog Ugovora u roku od najmanje 5 (pet) godina od dana sklapanja ovog Ugovora.

10.3.	Ugovaratelj ima pravo na prekid ugovorenih aktivnosti u slučaju neispunjavanja obveza Naručitelja iz ovog Ugovora, kao i pravo na naknadu štete uvjetovane prekidom i ponovnim nastavkom ugovorenih aktivnosti.

10.3.	Ugovaratelj će nadoknaditi Naručitelju sve troškove i štete prouzročene Naručitelju isporukom robe s nedostacima i/ili oštećene robe opisane u članku 1. stavku 1.1. ovog Ugovora, kao i štete koje mogu proizaći iz opisanog stanja.

10.4.	Ukoliko Ugovaratelj, bez krivnje Naručitelja, jednostrano raskine ovaj Ugovor, dužan je Naručitelju nadoknaditi nastalu štetu.

10.5.	U razdoblju od sklapanja ovog Ugovora do uspješno izvršene primopredaje opisane u članku 8. ovoga Ugovora odgovornost i rizik u pogledu slučajne propasti, oštećenja ili gubitka robe opisane u članku 1. stavku 1.1. ovog Ugovora snosi Ugovaratelj.

- Prava i obveze Naručitelja

Članak 11.

11.1.	Naručitelj može raskinuti ovaj Ugovor i prije isteka roka na štetu Ugovaratelja ukoliko Ugovaratelj neopravdano zakasni više od 25 (dvadesetipet) kalendarskih dana s isporukom instalacijom i puštanjem u rad robe, odnosno s edukacijom korisnika, u odnosu na rok određen člankom 5. stavkom 5.1. ovog Ugovora kao rok isporuke, instalacije i puštanja u rad s edukacijom korisnika, nakon ponovljenog upozorenja Ugovaratelju od strane Naručitelja na nekvalitetno izvršavanje ugovorenih obveza.

11.2.	Ukoliko Naručitelj bez krivnje Ugovaratelja raskine Ugovor dužan je platiti Ugovaratelju dio, do tog trenutka, izvršenih ugovornih obveza.

- Ugovorne kazne i naknada štete

Članak 12.

12.1.	Ukoliko Ugovaratelj ne isporuči robu opisanu u članku 1. stavku 1.1. ovog Ugovora u roku iz članka 5. stavka 5.1. ovog Ugovora, ili krivnjom Ugovaratelja dođe do prekoračenja ugovorenog roka isporuke, instalacije i puštanja u rad robe iz članka 1. stavka 1.1. ovog Ugovora, i/ili edukacije korisnika, Naručitelj će na ime ugovorne kazne (penala) zadržati 2 ‰ (dva promila) za svaki dan zakašnjenja, ali najviše do 5 % (pet posto) ukupno ugovorene vrijednosti.

12.2.	Pravo na obračun i naplatu ugovorne kazne Naručitelj ostvaruje prilikom isplate bilo kojeg računa Ugovoratelju.

12.3.	Ako je šteta zbog prekoračenja ugovorenog roka veća od iznosa ugovorne kazne, Naručitelj ima pravo na naknadu u punom iznosu podnošenjem pisanog zahtjeva Ugovaratelj, a u slučaju nemogućnosti dogovora, podnošenjem tužbe nadležnom sudu radi naknade štete.

- Predstavnici Naručitelja i Ugovaratelja

Članak 13.

13.1.	Naručitelj za svog predstavnika imenuje __________________, tel. __________, mob. ___________, adresa elektroničke pošte ________________________.

Predstavnik Naručitelja kao odgovorna osoba prati izvršavanje ovog Ugovora, koordinira Ugovaratelja i osobu koja izvršava ugovorenu uslugu stručnog nadzora nad opremanjem adaptiranog dijela Kliničkog zavoda za kemiju novom opremom, te organizira primopredaju isporučene, instalirane i puštene u rad robe iz članka 1. stavka 1.1. ovog Ugovora.

13.2.	Osim predstavnika Naručitelja iz stavka 13.1. ovoga članka opremanje prostora robom iz članka 1. stavka 1.1. ovog Ugovora pratiti će i stručni nadzor koji kontrolira urednost i pravodobnost izvršavanja ovog Ugovora u skladu s uvjetima određenima u dokumentaciji o nabavi i odabranom ponudom.

Nadzorni inženjer koji će u ime Naručitelja obavljati stručni nadzor, ima sva prava i obveze u provedbi stručnog nadzora u okviru zakonskih odredbi i ugovora s Naručiteljem, a naročito je odgovoran za cjelovitost i međusobnu usklađenost svih ugovaratelja.

Odluke, obveze i primjedbe nadzornog inženjera obvezne su za Ugovaratelja.

13.3.	Ugovaratelj za svog predstavnika imenuje __________________, tel. __________, mob. ___________, adresa elektroničke pošte ________________________.

- Zajednica ponuditelja

Članak 14.

14.1.	Sukladno ponudi iz članka 1. ovoga Ugovora, ugovorne strane utvrđuju članaove zajednice kako slijedi:

-	___________________________

-	___________________________.

14.2.	Naručitelj je dužan članovima zajednice ponuditelja iz članka 14.1. ovoga članka na temelju ispostavljenih računa sukladno članku 6. ovog Ugovora, koje će Ugovaratelj ispostaviti Naručitelju nakon izvršene primopredaje isporučene, instalirane i puštene u rad robe iz članka 1. stavka 1.1. ovog Ugovora, te u cijelosti završene edukacije korisnika, a sve na način i u rokovima opisanim člankom 5. ovog Ugovora.

14.3.	Odgovornost članova zajednice ponuditelja je solidarna.

- Podugovaratelji

Članak 15.

15.1.	Sukladno članku 222. Zakona o javoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16, u nastavku teksta : ZJN 2016) i ponudi iz članka 1. ovog Ugovora, ugovorne strane utvrđuju podugovaratelja/e kako slijedi:

-	___________________________

-	___________________________.

15.2.	Naručitelj je dužan podugovaratelju/ima iz stavka 15.1. ovoga članka na temelju ispostavljenih računa sukladno članku 6. ovog Ugovora, koje će Ugovaratelj ispostaviti Naručitelju nakon izvršene primopredaje isporučene, instalirane i puštene u rad robe iz članka 1. stavka 1.1. ovog Ugovora, te u cijelosti završene edukacije korisnika, a sve na način i u rokovima opisanim člankom 5. ovog Ugovora.

15.3.	Sudjelovanje podugovaratelja ne utječe na odgovornost Ugovaratelja za izvršenje ovog Ugovora.

- Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku

Članak 16.

16.1.	Ugovaratelj je dužan najduže u roku od 10 (deset) dana nakon uspješno obavljene primopredaje, Naručitelju predati jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku u vrijednosti 10 % (deset posto) ugovorenog iznosa bez poreza na dodanu vrijednostu obliku neopozive, bezuvjetne bankarske garancije naplative na prvi poziv korisnika garancije i bez prigovora na kojoj je kao korisnik naznačen Naručitelj, sukladno članku 1039. Zakona o obveznim odnosima s jamstvenim rokom od ___________ godina (ovisno o grupi koja će se ugovarati), ili u navedenom roku uplatiti potreban iznos jamstva na račun Naručitelja IBAN HR12 1001 0051 8630 0016 0, model plaćanja HR64 9725-26395-OIB uplatitelja, opis plaćanja : ev.br. 48/2019 ___ grupa – polog jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku i dostaviti Naručitelju potvrdu o uplati.

16.2.	U slučaju zajednice ponuditelja, Naručitelj će prihvatiti jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku :

-	koje glasi na sve članove zajednice (a ne samo na jednog člana), ali jamstvo tada mora sadržavati navod o tome da je riječ o zajednici ponuditelja

ili

- da svaki član zajednice ponuditelja dostavi jamstvo za svoj dio posla pri čemu zbroj pojedinih jamstava treba biti jednak ukupnom iznosu jamstva.

kao i odgovarajuću uplatu na račun Naručitelja naveden u članku 9. stavku 9.1. ovog Ugovora.

16.3.	Neiskorišteno jamstvo Naručitelj će vratiti Ugovaratelju nakon proteka jamstvenog roka.

- Raskid Ugovora

Članak 17.

17.1.	U slučaju nepoštivanja obveza iz ovoga Ugovora od strane Ugovaratelja, Naručitelj će pisanom reklamacijom dati Ugovaratelju naknadni rok od 3 (tri) dana da ispravi povredu.

Ukoliko Ugovaratelj u navedenom roku ne ispravi povredu ugovorne strane su suglasne da je nastupio raskidni uvjet i da učinci ovoga Ugovora prestaju, o čemu će Ugovaratelja izvijestiti pisanim putem preporučenom poštanskom pošiljkom ili na drugi dokaziv način.

17.2.	Ukoliko se povrede obveza ovog Ugovora ponavljaju, bez obzira što Ugovaratelj ispravi povrede, ugovorne strane su suglasne da nakon treće pisane reklamacije nastupa raskidni uvjet i da učinci ovoga Ugovora prestaju.

Članak 18.

Naručitelj je obvezan raskinuti ugovor o javnoj nabavi tijekom njegova trajanja ako:

- je ugovor značajno izmijenjen, što bi zahtijevalo novi postupak nabave na temelju članka 321. ZJN 2016

- je ugovaratelj morao biti isključen iz postupka javne nabave zbog postojanja osnova za isključenje iz članka 251. stavka 1. ZJN 2016

3.	se ugovor nije trebao dodijeliti ugovaratelju zbog ozbiljne povrede obveza iz osnivačkih Ugovora i Direktive 2014/24/EU, a koja je utvrđena presudom Suda Europske unije u postupku iz članka 258. Ugovora o funkcioniranju Europske unije

4.	se ugovor nije trebao dodijeliti ugovaratelju zbog ozbiljne povrede odredaba ZJN 2016, a koja je utvrđena pravomoćnom presudom nadležnog upravnog suda.

Članak 19.

U slučaju raskida ovog Ugovora temeljem članka 17. i/ili 18. ovoga Ugovora, Naručitelj će naplatiti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora iz članka 9. ovoga Ugovora ili jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku iz članka 16. ovog Ugovora.

- Izmjene Ugovora tijekom njegova trajanja

Članak 20.

20.1.	Tijekom trajanja, ovaj Ugovor smije se izmijeniti sukladno članku 316 ZJN 2016 bez provođenja novog postupka javne nabave radi nabave dodatnih roba od prvotnog ugovaratelja koje su se pokazale potrebnima, a nisu bili uključeni u prvotnu nabavu, ako promjena ugovaratelja:

1.	nije moguća zbog ekonomskih ili tehničkih razloga, kao što su zahtjevi za međuzamjenjivošću i interoperabilnošću s postojećom opremom, uslugama ili instalacijama koje su nabavljene u okviru prvotne nabave, i

2.	prouzročila bi značajne poteškoće ili znatno povećavanje troškova za javnog naručitelja.

20.2.	Svako povećanje cijene ne smije biti veće od 30 % vrijednosti prvotnog ugovora.

20.3.	Ako je učinjeno nekoliko uzastopnih izmjena, ograničenje iz stavka 27.2. ovoga članka procjenjuje se na temelju neto kumulativne vrijednosti svih uzastopnih izmjena.

Članak 21.

21.1.	Tijekom trajanja, ovaj Ugovor smije se izmijeniti sukladno članku 317. ZJN 2016 bez provođenja novog postupka javne nabave ako su kumulativno ispunjeni sljedeći uvjeti:

1.	do potrebe za izmjenom došlo je zbog okolnosti koje pažljiv javni naručitelj nije mogao predvidjeti

2.	izmjenom se ne mijenja cjelokupna priroda ugovora

3.	svako povećanje cijene nije veće od 30 % vrijednosti prvotnog ugovora.

21.2.	Ako je učinjeno nekoliko uzastopnih izmjena, ograničenje iz stavka 28.1. točke 3. ovoga članka procjenjuje se na temelju neto kumulativne vrijednosti svih uzastopnih izmjena.

Članak 22.

Tijekom trajanja, ovaj Ugovor smije se izmijeniti sukladno članku 318. ZJN 2016 bez provođenja novog postupka javne nabave s ciljem zamjene prvotnog ugovaratelja s novim ugovarateljem koje je posljedica:

1.	primjene članka 315. ZJN 2016

2.	općeg ili djelomičnog pravnog sljedništva prvotnog ugovaratelja, nakon restrukturiranja, uključujući preuzimanje, spajanje, stjecanje ili insolventnost, od strane drugog gospodarskog subjekta koji ispunjava prvotno utvrđene kriterije za odabir gospodarskog subjekta, pod uvjetom da to ne predstavlja drugu značajnu izmjenu ugovora te da nema za cilj izbjegavanje primjene ZJN 2016

3.	obveze neposrednog plaćanja podugovarateljima.

Članak 23.

Tijekom trajanja, ovaj Ugovor smije se izmijeniti sukladno članku 319. ZJN 2016 bez provođenja novog postupka javne nabave ako izmjene, neovisno o njihovoj vrijednosti, nisu značajne u smislu članka 321. ZJN 2016 prema kojem se izmjena ugovora o javnoj nabavi tijekom njegova trajanja smatra značajnom ako njome ugovor postaje značajno različit po svojoj naravi od prvotno zaključenog, a osobito ukoliko je ispunjen jedan ili više sljedećih uvjeta:

- izmjenom se unose uvjeti koji bi, da su bili dio prvotnog postupka nabave, dopustili prihvaćanje drugih natjecatelja od onih koji su provotno odabrani ili prihvaćanje ponude različite od ponude koja je izvorno prihvaćena ili privlačenje dodatnih sudionika u postupak javne nabave

- izmjenom se mijenja ekonomska ravnoteža ugovora u korist ugovaratelja na način koji nije predviđen provotnim ugovorom

- izmjenom se značajno povećava opseg ugovora

- ako novi ugovaratelj zamijeni onoga kojemu je provotno javni naručitelj dodijelio ugovor, osim u slučajevima iz članka 318. ZJN 2016, odnosno članka 22. ovog Ugovora.

Članak 24.

24.1.	Tijekom trajanja, ovaj Ugovor smije se izmijeniti sukladno članku 320. ZJN 2016 bez provođenja novog postupka javne nabave ako su kumulativno ispunjeni sljedeći uvjeti:

- vrijednost izmjene manja je od europskih pragova iz članka 13. ZJN 2016

- vrijednost izmjene manja je od 15 % prvotne vrijednosti ovoga Ugovora

- izmjena ne mijenja cjelokupnu prirodu ugovora.

24.2.	Javni naručitelj za primjenu stavka 23.1. ovoga članka ne provjerava jesu li ispunjeni uvjeti iz članka 321. ZJN 2016.

24.3.	Ako je učinjeno nekoliko uzastopnih izmjena, ograničenje vrijednosti iz stavka 23.1. točke 2. ovoga članka procjenjuje se na temelju neto kumulativne vrijednosti svih uzastopnih izmjena.

- Zaštita podataka

Članak 25.

25.1.	Ugovorne strane, obje kao voditelji obrade, obvezuju se da će sve osobne podatke otkrivene temeljem ovog Ugovora obrađivati poštujući pri tome Opću uredbu o zaštiti podataka 679/2016 i sve relevantne propise iz područja zaštite osobnih podataka, isključivo u svrhu izvršenja obveza iz ovog Ugovora.

25.2.	Ugovorne strane trebaju osigurati da za obradu osobnih podataka koje međusobno stavljaju na raspolaganje tijekom izvršenja ovog Ugovora, postoje odgovarajuće privole osoba čiji se osobni podaci obrađuju, odnosno da postoji opravdani legitimni interes za takvu obradu.

25.3.	Osobni podaci koji se obrađuju neće biti učinjeni dostupnima neovlaštenim trećim osobama te će biti pohranjeni uz primjenu odgovarajućih tehničkih, organizacijskih i kadrovskih mjera zaštite, onoliko dugo koliko je potrebno radi ispunjenja svrhe za koju su prikupljeni i radi poštivanja propisanih rokova arhiviranja, nakon čega će biti trajno uništeni.

- Završne odredbe

Članak 26.

Na odgovornost ugovornih strana za ispunjenje obveza te svemu ostalom što nije određeno odredbama ovog Ugovora, uz odredbe ZJN 2016, na odgovarajući način primjenjivat će se odredbe Zakona o obveznim odnosima i ostalih propisa koji uređuju predmetno područje.

Članak 27.

Ugovorne strane se obvezuju da će eventualne sporove koji mogu proizaći iz ovoga Ugovora sporazumno riješiti, a u protivnom ugovaraju rješavanje stvarno nadležnog suda u Zagrebu.

Članak 28.

Odredbe ovog Ugovora izraz su volje obje ugovorne strane, te ga se iste odriču pobijati.

Članak 29.

Ovaj Ugovor sastavljen je u 8 (osam) istovjetnih primjeraka, od kojih 6 (šest) zadržava Naručitelj, a 2 (dva) Ugovaratelj, te stupa na snagu danom potpisa obje ugovorne strane.

Članak 30.

Sastavnim dijelom ovog Ugovora smatra se :

- Odluka o odabiru Urbroj: ___________, od __________ 2019.

- Ponuda oznake ________, od _________ 2019.

- Ponudbeni troškovnik za ____ grupu.

Urbroj :

U Zagrebu, _____________, 2019.

ZA UGOVARATELJA	ZA NARUČITELJA

DIREKTOR	RAVNATELJ

________________________________	prof.dr.sc. Mario Zovak, dr.med.

## OBRASCI IZJAVA

OBRASCI IZJAVA

OBRASCI IZJAVA SU PRIJEDLOG NARUČITELJA, TE PONUDITELJI MOGU PREDATI SVOJE OBRASCE KOJI SADRŽAJNO ODGOVARAJU PREDLOŠCIMA

- C.1.	KARAKTERISTIKE ANALITIČKE I POMOĆNE ANALITIČKE OPREME

(Memorandum ponuditelja)

Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice

Zagreb, Vinogradska cesta 29

PREDMET:	Karakteristike analitičke i pomoćne analitičke opreme

kojom ja  _____________________________________________________________________ iz

(ime i prezime)

______________________________________________________________________________,

(adresa)

kao osoba ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta  ______________________________,

(naziv gospodarskog subjekta)

izjavljujem da gospodarski subjekt  _________________________________________________,

(naziv gospodarskog subjekta)

______________________________________________________________________________,

(adresa i OIB)

u postupku javne nabave analitičke i pomoćne analitičke opreme za realizaciju projekta Modernizacija i proširenje znanstveno-istraživačke djelatnosti Kliničkog zavoda za kemiju pri KBC Sestre milosrdnice broj KK.01.1.1.02.0014, evidencijskog broja nabave 48/2019, izjavljujem da ponuđena analitička i pomoćna analitička oprema ima sljedeće karakteristike:

- grupa	Sustav za mjerenje reoloških svojstava bioloških kapljevina

|  |  | maksimalni broj bodova |  | bodovi | tražena karakteristika (DA/NE) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Volumen uzorka za mjerenje | 25 | 1 mL i manje od 1 mL | 25 |  |
|  |  |  | 1,1 – 2,0 mL | 10 |  |
|  |  |  | 2,1 – 2,9 mL | 5 |  |
|  |  |  | 3 mL i više | 0 |  |
| 2 | Viskozimetar detektira nehomogenost uzorka i prisutnost mjehurića zraka u uzorku | 10 | DA | 10 |  |
|  |  |  | NE | 0 |  |

- grupa	Protočni citometar

|  |  | maksimalni broj bodova |  | bodovi | tražena karakteristika (DA/NE) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dodatni laseri | 30 | Konfiguracija s minimalno 3 osnovna funkcionalno aktivna lasera | 0 |  |
|  |  |  | Uz 3 osnovna lasera, dodatno 1 funkcionalno aktivni laser u žuto-zelenom području s najvećim brojem detektora koje proizvođač ima u programu za navedeni laser | 10 |  |
|  |  |  | Uz 3 osnovna lasera, dodatna 2 funkcionalno aktivna lasera s najvećim brojem detektora koje proizvođač ima u programu za pojedini laser: jedan laser u žuto-zelenom području i drugi u području od 375 nm do 408 nm | 20 |  |
|  |  |  | Uz 3 osnovna lasera, dodatna 3 funkcionalno aktivna lasera s najvećim brojem detektora koje proizvođač ima u programu za navedeni laser: jedan laser u žuto-zelenom području, drugi u području od 375 nm do 408 nm i treći u infracrvenom području | 30 |  |
| 2 | Akvizicija volumena uzorka <30 µL | 10 | DA | 10 |  |
|  |  |  | NE | 0 |  |

- grupa	Uređaj za automatiziranu ELISA tehniku

|  |  | maksimalni broj bodova |  | bodovi | tražena karakteristika (DA/NE) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sustav za pipetiranje uključuje dvije neovisne igle od kojih je jedna za aspiraciju, a druga za dispenziju. | 5 | DA | 5 |  |
|  |  |  | NE | 0 |  |
| 2 | Moguća aplikacija kemiluminescentnih mjerenja (aplikacija kemiluminescentnih imunometoda, CIA) | 30 | DA | 30 |  |
|  |  |  | NE | 0 |  |

- grupa	Fluorescentni mikroskop

|  |  | maksimalni broj bodova |  | bodovi | tražena karakteristika (DA/NE) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Reprodukcija boje po cijelom vidnom polju koje je homogeno osvjetljeno bez zatamljenih rubova. | 5 | DA | 5 |  |
|  |  |  | NE | 0 |  |
| 2 | LED izvor svjetlosti: emitira podjednako intenzivnu svjetlost duž cijelog vidljivog spektra. Intenzitetom ne prevladava plava boja. | 5 | DA | 5 |  |
|  |  |  | NE | 0 |  |
| 3 | Mogućnost produljenja kontrolne ručke stolića prema radnoj površini za postizanje prirodnog položaja ruke korisnika za vrijeme mikroskopiranja | 10 | DA | 10 |  |
|  |  |  | NE | 0 |  |
| 4 | Ugrađeno Peltier hlađenje kamere | 10 | DA | 10 |  |
|  |  |  | NE | 0 |  |
| 5 | Ekspozicija: najmanji raspon 40 µs – 60 s | 10 | DA | 10 |  |
|  |  |  | NE | 0 |  |
| 6 | Vidno polje kamere: najmanje 21 mm | 10 | DA | 10 |  |
|  |  |  | NE | 0 |  |

- grupa	Tekućinski kromatograf visoke djelotvornosti s trostrukim kvadropolom masa (LCMSMS)

|  |  | maksimalni broj bodova |  | bodovi | tražena karakteristika (DA/NE) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Osjetljivost MSMS detektora (1pg reserpina): S/N veća ili jednaka 500000:1 pozitivan mod | 5 | DA | 5 |  |
|  |  |  | NE | 0 |  |
| 2 | Osjetljivost MSMS detektora (1pg kloramfenikola): S/N veća ili jednaka 500000:1 negativan mod | 5 | DA | 5 |  |
|  |  |  | NE | 0 |  |
|  |  | maksimalni broj bodova |  | bodovi | tražena karakteristika (DA/NE) |
| 3 | Brzina skeniranja MSMS detektora veća ili jednaka 30000 u/sec | 5 | DA | 5 |  |
|  |  |  | NE | 0 |  |
| 4 | Robotizirani modul za automatsku pripremu bioloških uzoraka direktno je spojen na LCMSMS sustav te treba u potpunosti automatski pripremiti biološke uzorka koristeći komercijalne reagense uz robotizirano unošenje pripremljenog uzorka u HPLC jedinicu tzv. "autosampler", bez dodatne manipulacije od strane laboratorijskog osoblja. | 25 | DA | 25 |  |
|  |  |  | NE | 0 |  |

- grupa	Atomski apsorpcioni spektrofotometar i VIS/UV spektrofotometar

|  |  | maksimalni broj bodova |  | bodovi | tražena karakteristika (DA/NE) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1. stavka troškovnika Korekcija pozadine: Transverzalna korekcije pozadine za rad grafitne tehnike | 15 | DA | 15 |  |
|  |  |  | NE | 0 |  |
| 2 | 1. stavka troškovnika Mogućnost softvera za grafitnu tehniku: Softver sadrži alat za optimizaciju metode pomoću metodologije površinskog odziva | 15 | DA | 15 |  |
|  |  |  | NE | 0 |  |
| 3 | 1. stavka troškovnika Sustav omogućuje istovremeni rad plamene i grafitne tehnike s deuterijskom korekcijom pozadine (D2) za rad plamene tehnike te Zeemanovom korekcijom pozadine za rad grafitne tehnike. | 15 | DA | 15 |  |
|  |  |  | NE | 0 |  |
| 4 | 1. stavka troškovnika Kontrola temperature grafitne peći postiže se pomoću prediktivnog mehanizma koji uključuje kontrolu rashladne temperature. | 15 | DA | 15 |  |
|  |  |  | NE | 0 |  |

- grupa	Predanalitička i analitička oprema za genotipizaciju

|  |  | maksimalni broj bodova |  | bodovi | tražena karakteristika (DA/NE) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2. stavka troškovnika Glave za pipetiranje 96 i 384 uzorka: Procedura zamjene glava traje manje od 1 minute | 10 | DA | 10 |  |
|  |  |  | NE | 0 |  |
| 2 | 2. stavka troškovnika Prostor za pohranu nastavaka za pipetiranje i ostalog plastičnog potrošnog materijala integriran je s uređajem i omogućuje automatizirani prijenos iz pohrane na instrument | 5 | DA | 5 |  |
|  |  |  | NE | 0 |  |
| 3 | 2. stavka troškovnika Mogućnost simultane pripreme za 8 do 96 uzoraka. | 5 | DA | 5 |  |
|  |  |  | NE | 0 |  |
| 4 | 3. stavka troškovnika Proširenje broja kanala moguće bez zamjene bloka i bez servisne podrške. Proširenje može provesti samostalno korisnik u laboratoriju. | 5 | DA | 5 |  |
|  |  |  | NE | 0 |  |
| 5 | 3. stavka troškovnika Multiplex – broj molekula: više od 4 molekule | 5 | DA | 5 |  |
|  |  |  | NE | 0 |  |
| 6 | 4. stavka troškovnika Detekcijski limit: 0,01 kromofora/µm2 ili manje | 5 | DA | 5 |  |
|  |  |  | NE | 0 |  |
| 7 | 4. stavka troškovnika Uređaj s oznakom kvalitete CE-IVD. | 5 | DA | 5 |  |
|  |  |  | NE | 0 |  |
| 8 | 5. stavka troškovnika Sustav ima integrirani barkodni čitač. | 5 | DA | 5 |  |
|  |  |  | NE | 0 |  |
| 9 | 5. stavka troškovnika Promjena vrste uzorka ili metode ne zahtjeva ispiranje sustava. | 5 | DA | 5 |  |
|  |  |  | NE | 0 |  |

- grupa	Uređaj za umnožavanje, apsolutnu kvantifikaciju i detekciju genetskih mutacija (digitalni PCR)

|  |  | maksimalni broj bodova |  | bodovi | tražena karakteristika (DA/NE) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pasivna referentna boja optičkih svojstava absorbancije/emisije na valnim duljinama 575/602 ± 10 nm | 10 | DA | 10 |  |
|  |  |  | NE | 0 |  |
| 2 | Vrsta detekcije: Hidrolizirajuće oligonukleotidne sekvence obilježene fluorescentnom bojom. | 20 | DA | 20 |  |
|  |  |  | NE | 0 |  |
| 3 | Uređaj ima mogućnost promjene blokova koje može sam korisnik u laboratoriju promijeniti bez servisne podrške. | 20 | DA | 20 |  |
|  |  |  | NE | 0 |  |

- grupa	Uređaj za brzo čitanje koncentracije DNA/RNA u niskim koncentracijskim područjima

|  |  | maksimalni broj bodova |  | bodovi | tražena karakteristika (DA/NE) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Uređaj podržava mikrovolumni i kivetni način rada (uključena kvarcna kiveta 1 cm) | 10 | DA | 10 |  |
|  |  |  | NE | 0 |  |
| 2 | Uređaj podržava spektrofotometrijska i fluorometrijska mjerenja | 10 | DA | 10 |  |
|  |  |  | NE | 0 |  |
| 3 | Volumen uzorka u mikrovolumnom načinu rada | 10 | ≥1,5 µL | 0 |  |
|  |  |  | 0,6 - 1,4 µL | 5 |  |
|  |  |  | ≤ 0,5 µL | 10 |  |
| 4 | Granica detekcije u mikrovolumnom načinu rada < 2 ng/µL dsDNA | 10 | DA | 10 |  |
|  |  |  | NE | 0 |  |
|  |  | maksimalni broj bodova |  | bodovi | tražena karakteristika (DA/NE) |
| 5 | Vrijeme mjerenja koncentracija u mikrovolumnom načinu < 5 sekundi | 5 | DA | 5 |  |
|  |  |  | NE | 0 |  |
| 6 | Maksimalna koncentracija u mikrovolumnom načinu rada > 27.500 ng/μL dsDNA | 5 | DA | 5 |  |
|  |  |  | NE | 0 |  |

- grupa	Sustavi nove generacije za automatsko sekvenciranje cijelog genoma, transkiptoma i egzona te sekvenciranje manjih fragmenata DNA i RNA

|  |  | maksimalni broj bodova |  | bodovi | tražena karakteristika (DA/NE) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vrijeme odaziva na poziv naručitelja u slučaju zastoja u radu | 20 | 3 i više dana | 0 |  |
|  |  |  | 2 dana | 10 |  |
|  |  |  | 1 dan | 20 |  |
| 2 | Broj preventivnih servisa uključenih u cijenu uređaja | 10 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Nakon isteka svake godine za vrijeme trajanja jamstvenoga roka | 10 |  |

- grupa	Pomoćna laboratorijska oprema

|  |  | maksimalni broj bodova |  | bodovi | tražena karakteristika (DA/NE) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 11. stavka troškovnika (napajanje kliničkih analizatora) Ugrađena automatska funkcija ispiranja RO membrane u slučaju duljeg nekorištenja uređaja za deioniziranu vodu | 10 | DA | 10 |  |
|  |  |  | NE | 0 |  |
|  |  | maksimalni broj bodova |  | bodovi | tražena karakteristika (DA/NE) |
| 2 | 11. stavka troškovnika (napajanje kliničkih analizatora) Pokazne jedinice protočnog mjerača vodljivosti/otpornosti demineralizirane vode mobilne su te je njihova zamjena moguća bez servisne intervencije. | 10 | DA | 10 |  |
|  |  |  | NE | 0 |  |
| 3 | 11. stavka troškovnika (napajanje kliničkih analizatora) Protočni mjerači vodljivosti imaju mogućnost temperaturne kompenzacije i prikaza vodljivosti/otpora demineralizirane vode u µS/cm i/ili MΩ-cm. | 10 | DA | 10 |  |
|  |  |  | NE | 0 |  |

- grupa	Pomoćna sitna laboratorijska oprema

|  |  | maksimalni broj bodova |  | bodovi | tražena karakteristika (DA/NE) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7. stavka troškovnika (pH metar) Tip elektrode pH/ORP koja mjeri pH i redoks potencijal (ORP) | 15 | DA | 10 |  |
|  |  |  | NE | 0 |  |
| 2/ | 7. stavka troškovnika (pH metar) Omogućena automatska temperaturna kompenzacija (ATC) | 15 | DA | 10 |  |
|  |  |  | NE | 0 |  |

- grupa	Sustav za vizualizaciju i snimanje gelova

|  |  | maksimalni broj bodova |  | bodovi | tražena karakteristika (DA/NE) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dvije valne duljine: 254 i 302/312 nm | 10 | DA | 10 |  |
|  |  |  | NE | 0 |  |
| 2 | Mogućnost samostalne zamjene lampi bez intervencije servisera | 10 | DA | 10 |  |
|  |  |  | NE | 0 |  |

- grupa	Elektroforetski sustav za molekularnu dijagnostiku

|  |  | maksimalni broj bodova |  | bodovi | tražena karakteristika (DA/NE) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mogućnost programiranja automatskog prekida elektroforeze u rasponu od 0 do 9000 minuta ili šire | 10 | DA | 10 |  |
|  |  |  | NE | 0 |  |
| 2 | Razlučivost: 1 bp (parova baza) | 10 | DA | 10 |  |
|  |  |  | NE | 0 |  |

- grupa	Automatske varijabilne pipete

|  |  | maksimalni broj bodova |  | bodovi | tražena karakteristika (DA/NE) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1. stavka troškovnika Mogućnost autoklaviranja zasebno gornjeg i donjeg dijela pipete | 5 | DA | 5 |  |
|  |  |  | NE | 0 |  |
| 2 | 2. stavka troškovnika Mogućnost autoklaviranja zasebno gornjeg i donjeg dijela pipete | 5 | DA | 5 |  |
|  |  |  | NE | 0 |  |
| 3 | 3. stavka troškovnika Mogućnost autoklaviranja zasebno gornjeg i donjeg dijela pipete | 5 | DA | 5 |  |
|  |  |  | NE | 0 |  |
| 4 | 4. stavka troškovnika Mogućnost autoklaviranja zasebno gornjeg i donjeg dijela pipete | 5 | DA | 5 |  |
|  |  |  | NE | 0 |  |
| 5 | 5. stavka troškovnika Mogućnost autoklaviranja zasebno gornjeg i donjeg dijela pipete | 5 | DA | 5 |  |
|  |  |  | NE | 0 |  |
| 6 | 6. stavka troškovnika Mogućnost autoklaviranja zasebno gornjeg i donjeg dijela pipete | 5 | DA | 5 |  |
|  |  |  | NE | 0 |  |

_____________________________		___________________________________________

(mjesto i datum)		(POTPIS)

NAPOMENA:

dokazi koji se dostavljaju uz ponudu za dokazivanje kriterija za odabir predstavljaju dio ponude. S obzirom na to da ponuda obvezuje ponuditelja u roku valjanosti ponude neovisno o tome je li potpisana ili nije, za valjanost ovog obrasca dovoljno je da popunjen traženim podacima bude priložen u ponudi.

Potpisanost odnosno nepotpisanost obrasca neće utjecati na valjanost istog.

- C.2.	OBRAZAC OVLASTI ZA ZASTUPANJE I SUDJELOVANJE PONUDITELJA U POSTUPKU JAVNOG OTVARANJA PONUDA

(Memorandum ponuditelja

Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice

Zagreb, Vinogradska cesta 29

PREDMET:	Ovlast za zastupanje i sudjelovanje u postupku javnog otvaranja ponuda

Ovime ovlašćujemo svog predstavnika ______________________________________________ iz

(ime i prezime)

______________________________________________________________________________,

(adresa)

zaposlenom na radnom mjestu _____________________________________________________,

(naziv radnog mjesta)

da u otvorenom postupku javne nabave ______________________________________________,

(naziv postupka javne nabave)

evidencijskog broja javne nabave EVRO ________________________________________, u ime i

(evidencijski broj javne nabave EVRO)

za račun gospodarskog subjekta ____________________________________________________,

(naziv gospodarskog subjekta)

_______________________________________________________________________________

(adresa i OIB gospodarskog subjekta)

sudjeluje u postupku javnog otvaranja ponuda i zastupa istog kao ponuditelja.

_____________________________		___________________________________________

(mjesto i datum)		(POTPIS)

NAPOMENA:

Ovaj Obrazac predaje se ovlaštenim predstavnicima Naručitelja prije početka javnog otvaranja ponuda

- C.3.	IZJAVA O NEKAŽNJAVANJU ZA GOSPODARSKOG SUBJEKTA KOJI IMA POSLOVNI NASTAN U REPUBLICI HRVATSKOJ

Temeljem članka 251. stavka 1. točke 1. i članka  265. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) kao ovlaštena osoba za zastupanje gospodarskog subjekta dajem sljedeću

IZJAVU O NEKAŽNJAVANJU

kojom ja _______________________________________________________________________,

(ime i prezime)

iz  ______________________________________________________________________________,

(adresa stanovanja)

broj osobne iskaznice ________________ izdane od ___________________________________,

kao osoba ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta

_______________________________________________________________________________

(naziv gospodarskog subjekta)

_______________________________________________________________________________

(sjedište i OIB gospodarskog subjekta)

izjavljujem, za sebe i za navedenog gospodarskog subjekta, da ja osobno niti navedeni gospodarski subjekt nismo pravomoćnom presudom osuđeni za jedno ili više sljedećih kaznenih djela:

- sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, na temelju

- članka 328. (zločinačko udruženje) i članka 329. (počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja) Kaznenog zakona

- članka 333. (udruživanje za počinjenje kaznenih djela), iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

- korupciju, na temelju

- članka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 253. (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 254. (zlouporaba u postupku javne nabave), članka 291. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 292. (nezakonito pogodovanje), članka 293. (primanje mita), članka 294. (davanje mita), članka 295. (trgovanje utjecajem) i članka 296. (davanje mita za trgovanje utjecajem) Kaznenog zakona

- članka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 294.b (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 337. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 338. (zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti), članka 343. (protuzakonito posredovanje), članka 347. (primanje mita) i članka 348. (davanje mita) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

- prijevaru, na temelju

- članka 236. (prijevara), članka 247. (prijevara u gospodarskom poslovanju), članka 256. (utaja poreza ili carine) i članka 258. (subvencijska prijevara) Kaznenog zakona

- članka 224. (prijevara), članka 293. (prijevara u gospodarskom poslovanju) i članka 286. (utaja poreza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

- terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, na temelju

- članka 97. (terorizam), članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje za terorizam), članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102. (terorističko udruženje) Kaznenog zakona

- članka 169. (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b (novačenje i obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

- pranje novca ili financiranje terorizma, na temelju

- članka 98. (financiranje terorizma) i članka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona

- članka 279. (pranje novca) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

- dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju

- članka 106. (trgovanje ljudima) Kaznenog zakona

- članka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.),

NAPOMENA:

Gospodarski subjekt i davatelj ove Izjave o nekažnjavanju, ovom Izjavom, kao ažuriranim popratnim dokumentom, dokazuju da podaci koji su sadržani u dokumentu odgovaraju činjeničnom stanju u trenutku dostave naručitelju te dokazuju ono što je gospodarski subjekt naveo u ESPD obrascu.

ZA GOSPODARSKOG SUBJEKTA

_____________________________		___________________________________________

(mjesto i datum)		(čitko ime i prezime osobe po zakonu ovlaštene

za zastupanje gospodarskog subjekta)

M.P.	___________________________________________

(vlastoručni potpis osobe po zakonu ovlaštene

za zastupanje gospodarskog subjekta)

UPUTA:

Ovaj obrazac potpisuje osoba ovlaštena za samostalno i pojedinačno zastupanje gospodarskog subjekta (ili osobe koje su ovlaštene za skupno zastupanje gospodarskog subjekta), a koje su državljani Republike Hrvatske.

Ovaj obrazac Izjave o nekažnjavanju mora imati ovjereni potpis davatelja Izjave kod javnog bilježnika ili kod nadležne sudske ili upravne vlasti ili strukovnog ili trgovinskog tijela u Republici Hrvatskoj.

Ukoliko su dvije ili više osoba ovlaštene zastupati gospodarski subjekt pojedinačno i samostalno dovoljno je da izjavu za gospodarski subjekt na obrascu iz ovog Priloga potpiše jedna od osoba ovlaštenih zastupati gospodarskog subjekta pojedinačno i samostalno.

- C.4.	IZJAVA O NEKAŽNJAVANJU ZA OSOBU KOJA JE DRŽAVLJANIN REPUBLIKE HRVATSKE

Temeljem članka 265. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16), kao osoba iz članka 251. stavka 1. točke 1. istog Zakona kao

_______________________________________________________________________________

(upisati svojstvo osobe : član upravnog ili upravljačkog ili nadzornog tijela ili osoba koja ima ovlasti za zastupanje, donošenje odluka ili nadzora gospodarskog subjekta)

u gospodarskom subjektu _________________________________________________________

(naziv gospodarskog subjekta)

_______________________________________________________________________________

(sjedište i OIB gospodarskog subjekta)

dajem sljedeću

IZJAVU O NEKAŽNJAVANJU

kojom ja _______________________________________________________________________,

(ime i prezime)

iz  ______________________________________________________________________________,

(adresa stanovanja)

broj osobne iskaznice _______________ izdane od ____________________________________,

izjavljujem (zaokružiti a ili b ili oboje) :

- da nisam pravomoćnom presudom osuđen za

i/ili

- kao osoba ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta u ime i za račun drugog člana upravnog ili upravljačkog ili nadzornog tijela ili osobe koja ima ovlasti za zastupanje, donošenje odluka ili nadzora gospodarskog subjekta za koju se izjava daje

__________________________________________________________________________

(navesti ime i prezime osobe za koju se izjava daje, adresu stanovanja, broj identifikacijskog dokumenta i izdavatelja istog)

__________________________________________________________________________

(navesti ime i prezime osobe za koju se izjava daje, adresu stanovanja, broj identifikacijskog dokumenta i izdavatelja istog)

__________________________________________________________________________

(navesti ime i prezime osobe za koju se izjava daje, adresu stanovanja, broj identifikacijskog dokumenta i izdavatelja istog)

__________________________________________________________________________

(navesti ime i prezime osobe za koju se izjava daje, adresu stanovanja, broj identifikacijskog dokumenta i izdavatelja istog)

__________________________________________________________________________

(navesti ime i prezime osobe za koju se izjava daje, adresu stanovanja, broj identifikacijskog dokumenta i izdavatelja istog)

__________________________________________________________________________

(navesti ime i prezime osobe za koju se izjava daje, adresu stanovanja, broj identifikacijskog dokumenta i izdavatelja istog)

__________________________________________________________________________

(navesti ime i prezime osobe za koju se izjava daje, adresu stanovanja, broj identifikacijskog dokumenta i izdavatelja istog)

__________________________________________________________________________

(navesti ime i prezime osobe za koju se izjava daje, adresu stanovanja, broj identifikacijskog dokumenta i izdavatelja istog)

__________________________________________________________________________

(navesti ime i prezime osobe za koju se izjava daje, adresu stanovanja, broj identifikacijskog dokumenta i izdavatelja istog)

da ista nije pravomoćnom presudom osuđena za :

- sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, na temelju

- članka 328. (zločinačko udruženje) i članka 329. (počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja) Kaznenog zakona

- članka 333. (udruživanje za počinjenje kaznenih djela), iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

- korupciju, na temelju

- članka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 253. (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 254. (zlouporaba u postupku javne nabave), članka 291. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 292. (nezakonito pogodovanje), članka 293. (primanje mita), članka 294. (davanje mita), članka 295. (trgovanje utjecajem) i članka 296. (davanje mita za trgovanje utjecajem) Kaznenog zakona

- članka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 294.b (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 337. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 338. (zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti), članka 343. (protuzakonito posredovanje), članka 347. (primanje mita) i članka 348. (davanje mita) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

- prijevaru, na temelju

- članka 236. (prijevara), članka 247. (prijevara u gospodarskom poslovanju), članka 256. (utaja poreza ili carine) i članka 258. (subvencijska prijevara) Kaznenog zakona

- članka 224. (prijevara), članka 293. (prijevara u gospodarskom poslovanju) i članka 286. (utaja poreza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

- terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, na temelju

- članka 97. (terorizam), članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje za terorizam), članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102. (terorističko udruženje) Kaznenog zakona

- članka 169. (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b (novačenje i obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

- pranje novca ili financiranje terorizma, na temelju

- članka 98. (financiranje terorizma) i članka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona

- članka 279. (pranje novca) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

- dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju

- članka 106. (trgovanje ljudima) Kaznenog zakona

- članka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.),

NAPOMENA:

Davatelj ove Izjave o nekažnjavanju, ovom Izjavom, kao ažuriranim popratnim dokumentom, dokazuju da podaci koji su sadržani u dokumentu odgovaraju činjeničnom stanju u trenutku dostave naručitelju te dokazuju ono što je gospodarski subjekt naveo u ESPD obrascu.

ZA GOSPODARSKOG SUBJEKTA

_____________________________		___________________________________________

(mjesto i datum)		(čitko ime i prezime osobe ovlaštene

za zastupanje gospodarskog subjekta)

M.P.	___________________________________________

(vlastoručni potpis osobe ovlaštene

za zastupanje gospodarskog subjekta)

UPUTA:

Ovaj obrazac potpisuju osobe ili se daje za osobe koje su članovi upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili koje imaju ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta, a koje su državljani Republike Hrvatske.

Sukladno članku 20. stavku 10. Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudama u postupcima javne nabave (Narodne novine, broj 65/17) izjavu iz članka 265. stavka 2. u vezi s člankom 251. stavkom 1. ZJN 2016 može dati osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta za gospodarski subjekt i za sve osobe koje su članovi upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili osoba koja ima ovlasti za zastupanje, donošenje odluka ili nadzora gospodarskog subjekta.

U navedenom slučaju osoba ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta može na jednoj izjavi dati izjavu i za sve osobe koje su članovi upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili osoba koja ima ovlasti za zastupanje, donošenje odluka ili nadzora gospodarskog subjekta.

Ovaj obrazac Izjave o nekažnjavanju mora imati ovjereni potpis davatelja Izjave kod javnog bilježnika ili kod nadležne sudske ili upravne vlasti ili strukovnog ili trgovinskog tijela u Republici Hrvatskoj.

- C.5.	IZJAVA O NEKAŽNJAVANJU ZA GOSPODARSKOG SUBJEKTA KOJI IMA POSLOVNI NASTAN IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE

Temeljem članka 251. stavka 1. točke 2. i članka  265. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) kao osoba ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta dajem sljedeću

IZJAVU O NEKAŽNJAVANJU

kojom ja _______________________________________________________________________,

(ime i prezime)

iz  ______________________________________________________________________________,

(adresa stanovanja)

broj identifikacijskog dokumenta ________________ izdanog od _________________________,

kao osoba ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta za sebe i za gospodarski subjekt

_______________________________________________________________________________

(naziv gospodarskog subjekta)

_______________________________________________________________________________

(sjedište i OIB ili identifikacijski broj zemlje poslovnog nastana)

izjavljujem da ja niti navedeni gospodarski subjekt nismo pravomoćnom presudom osuđeni za kaznena djela iz članka 251. stavka 1. točke 1. podtočaka od a) do f) i za odgovarajuća kaznena djela koja, prema nacionalnim propisima države poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno države čiji je osoba državljanin, obuhvaćaju razloge za isključenje iz članka 57. stavka 1. točaka od (a) do (f) Direktive 2014/24/EU.

NAPOMENA:

Gospodarski subjekt i davatelj ove Izjave o nekažnjavanju, ovom Izjavom, kao ažuriranim popratnim dokumentom, dokazuju da podaci koji su sadržani u dokumentu odgovaraju činjeničnom stanju u trenutku dostave naručitelju te dokazuju ono što je gospodarski subjekt naveo u ESPD obrascu.

ZA GOSPODARSKOG SUBJEKTA

_____________________________		___________________________________________

(mjesto i datum)		(čitko ime i prezime osobe ovlaštene

za zastupanje gospodarskog subjekta)

M.P.	___________________________________________

(vlastoručni potpis osobe ovlaštene

za zastupanje gospodarskog subjekta)

UPUTA:

Ovaj obrazac potpisuje osoba ovlaštena za samostalno i pojedinačno zastupanje gospodarskog subjekta (ili osobe koje su ovlaštene za skupno zastupanje gospodarskog subjekta).

Ukoliko su dvije ili više osoba ovlaštene zastupati gospodarski subjekt pojedinačno i samostalno dovoljno je da izjavu za gospodarski subjekt na obrascu iz ovog Priloga potpiše jedna od osoba ovlaštenih zastupati gospodarskog subjekta pojedinačno i samo stalno.

Sukladno članku 265. stavku 2. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin ne izdaju dokumenti iz stavka 1. citiranog članka ili ako ne obuhvaćaju sve okolnosti iz članka 251. stavka 1., članka 252. stavka 1. i članka 254. stavka 1. točke 2. istog Zakona, oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin.

- C.6.	IZJAVA O NEKAŽNJAVANJU ZA OSOBE KOJE NISU DRŽAVLJANI REPUBLIKE HRVATSKE

Temeljem članka 265. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16), kao osoba iz članka 251. stavka 1. točke 2. istog Zakona kao

_______________________________________________________________________________

(upisati svojstvo osobe : član upravnog ili upravljačkog ili nadzornog tijela ili osoba koja ima ovlasti za zastupanje, donošenje odluka ili nadzora gospodarskog subjekta)

u gospodarskom subjektu _________________________________________________________

(naziv gospodarskog subjekta)

_______________________________________________________________________________

(sjedište i OIB gospodarskog subjekta)

dajem sljedeću

IZJAVU O NEKAŽNJAVANJU

kojom ja _______________________________________________________________________,

(ime i prezime)

iz  ______________________________________________________________________________,

(adresa stanovanja)

broj identifikacijskog dokumenta _______________ izdanog od __________________________,

izjavljujem da (zaokružiti a ili b ili oboje) :

- nisam pravomoćnom presudom osuđen za

i/ili

- kao osoba ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta u ime i za račun drugog člana upravnog ili upravljačkog ili nadzornog tijela ili osobe koja ima ovlasti za zastupanje, donošenje odluka ili nadzora gospodarskog subjekta za koju se izjava daje

___________________________________________________________________________

(navesti ime i prezime osobe za koju se izjava daje, adresu stanovanja, broj identifikacijskog dokumenta i izdavatelja istog)

___________________________________________________________________________

(navesti ime i prezime osobe za koju se izjava daje, adresu stanovanja, broj identifikacijskog dokumenta i izdavatelja istog)

___________________________________________________________________________

(navesti ime i prezime osobe za koju se izjava daje, adresu stanovanja, broj identifikacijskog dokumenta i izdavatelja istog)

___________________________________________________________________________

(navesti ime i prezime osobe za koju se izjava daje, adresu stanovanja, broj identifikacijskog dokumenta i izdavatelja istog)

___________________________________________________________________________

(navesti ime i prezime osobe za koju se izjava daje, adresu stanovanja, broj identifikacijskog dokumenta i izdavatelja istog)

___________________________________________________________________________

(navesti ime i prezime osobe za koju se izjava daje, adresu stanovanja, broj identifikacijskog dokumenta i izdavatelja istog)

___________________________________________________________________________

(navesti ime i prezime osobe za koju se izjava daje, adresu stanovanja, broj identifikacijskog dokumenta i izdavatelja istog)

___________________________________________________________________________

(navesti ime i prezime osobe za koju se izjava daje, adresu stanovanja, broj identifikacijskog dokumenta i izdavatelja istog)

da ista nije pravomoćnom presudom osuđena za kaznena djela iz članka 251. stavka 1.. točke 1. podtočaka od a) do f) i za odgovarajuća kaznena djela koja, prema nacionalnim propisima države poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno države čiji je osoba državljanin, obuhvaćaju razloge za isključenje iz članka 57. stavka 1. točaka od (a) do (f) Direktive 2014/24/EU.

NAPOMENA:

Davatelj ove Izjave o nekažnjavanju, ovom Izjavom, kao ažuriranim popratnim dokumentom, dokazuju da podaci koji su sadržani u dokumentu odgovaraju činjeničnom stanju u trenutku dostave naručitelju te dokazuju ono što je gospodarski subjekt naveo u ESPD obrascu.

ZA GOSPODARSKOG SUBJEKTA

_____________________________		___________________________________________

(mjesto i datum)		(čitko ime i prezime osobe ovlaštene

za zastupanje gospodarskog subjekta)

M.P.	___________________________________________

(vlastoručni potpis osobe ovlaštene

za zastupanje gospodarskog subjekta)

UPUTA:

Ovaj obrazac potpisuje osoba ili se daju za osobu/-e (osim ovlatene/-ih osobe/-a za zastupanje gospodarskog subjekta koja/-e je/su za gospodarski subjekt i za sebe dao/dale prethodnu izjavu), koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili koje imaju ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta, a koja nije državljanin Republike Hrvatske.

Sukladno članku 20. stavku 10. Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudama u postupcima javne nabave (Narodne novine, broj 65/17) izjavu iz članka 265. stavka 2. u vezi s člankom 251. stavkom 1. ZJN 2016 može dati osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta za gospodarski subjekt i za sve osobe koje su članovi upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili osoba koja ima ovlasti za zastupanje, donošenje odluka ili nadzora gospodarskog subjekta.

U navedenom slučaju za svaku osobu se daje zasebna izjava.

osoba ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta može na jednoj izjavi dati izjavu i za sve osobe koje su članovi upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili osoba koja ima ovlasti za zastupanje, donošenje odluka ili nadzora gospodarskog subjekta.

Sukladno članku 265. stavku 2. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin ne izdaju dokumenti iz stavka 1. citiranog članka ili ako ne obuhvaćaju sve okolnosti iz članka 251. stavka 1., članka 252. stavka 1. i članka 254. stavka 1. točke 2. istog Zakona, oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin.

- C.7.	IZJAVA O PLAĆANJU DOSPJELIH POREZNIH OBVEZA I OBVEZA ZA MIROVINSKO I ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZA GOSPODARSKOG SUBJEKTA KOJI NEMA POSLOVNI NASTAN U REPUBLICI HRVATSKOJ

Izjava se traži jedino ako se ne izdaju dokumenti iz članka 265. stavka 1. točke 2. ili ako ne obuhvaćaju sve okolnosti iz članka 252. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16)

Temeljem članka 252. stavka 1. točke 2. i članka  265. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) kao osoba ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta dajem sljedeću

IZJAVU O PLAĆANJU DOSPJELIH POREZNIH OBVEZA

I OBVEZA ZA MIROVINSKO I ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

kojom ja _________________________________________________________________________,

(ime i prezime)

iz  ______________________________________________________________________________,

(adresa stanovanja)

broj identifikacijskog dokumenta  (osobne iskaznice ili putovnice) _____________________________

izdane od ________________________________________________________________________,

kao osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta kojeg zastupam

_________________________________________________________________________________

(naziv gospodarskog subjekta)

_________________________________________________________________________________

(sjedište i OIB ili identifikacijski broj zemlje poslovnog nastana)

izjavljujem da je gospodarski subjekt kojeg zastupam ispunio sve obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje u Republici Hrvatskoj ili u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, budući da gospodarski subjekt nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj.

NAPOMENA:

Gospodarski subjekt i davatelj ove Izjave o nekažnjavanju, ovom Izjavom, kao ažuriranim popratnim dokumentom, dokazuju da podaci koji su sadržani u dokumentu odgovaraju činjeničnom stanju u trenutku dostave naručitelju te dokazuju ono što je gospodarski subjekt naveo u ESPD obrascu.

_____________________________		____________________________________

(mjesto i datum)		(POTPIS)

UPUTA:

Ako gospodarski subjekt ima više osoba ovlaštenih za zastupanje ovu izjavu zajednički potpisuju osobe koje su ovlaštene za skupno zastupanje gospodarskog subjekta.

Izjava mora imati ovjereni potpis kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin.

Prihvaća se i izjava s ovjerenim potpisom kod javnog bilježnika iz Republike Hrvatske.