|  | KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SESTRE MILOSRDNICE Vinogradska cesta 29 tel.: 01 3787 294 10000 Zagreb fax.: 01 3768 270 Hrvatska OIB 84924656517 |
| --- | --- |

Klasa:	361-02/22-01/001

Urbroj:	251-29-12/5-22-58

Zagreb, 31. ožujka 2022.

GOSPODARSKI SUBJEKTI KOJI SU PREUZELI DOKUMENTACIJU O NABAVI

- svima –

PREDMET   :	Nabava građevinskih radova i usluga izrade projektno-tehničkih dokumentacija za obnovu od potresa zgrada Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice

- odgovori na 4.-6. upit, dostavljaju se

Temeljem upita zainteresiranih gospodarskih subjekata vezanih uz dokumentaciju o nabavi građevinskih radova i usluga izrade projektno-tehničkih dokumentacija za obnovu od potresa zgrada Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice, evidencijskog broja nabave 27/2022, objavljenoj u Elektroničkom oglasniku javne nabave Narodnih novina pod brojem 2022/S 0F2-0007455, od 28. veljače 2022., i Službenom listu Europske unije pod brojem 2022/S 041-105294, od 28. veljače 2022., datum slanja obje objave 23. veljače 2022., u nastavku dopisa dostavljamo sljedeće odgovore:

Na upite zainteresiranih gospodarskih subjekata koji glase :

4.)

"I. UVOD

Dana 23. veljače 2022. godine Naručitelj je u Elektroničkom oglasniku javne nabave (dalje u tekstu: EOJN) pod evidencijskim brojem nabave: 27/2022 objavio Dokumentaciju o nabavi u otvorenom postupku javne nabave velike vrijednosti „ Nabava građevinskih radova i usluga izrade projektno-tehničkih dokumentacija za obnovu od potresa zgrada Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice“, s procijenjenom vrijednosti nabave od 350.996.500,00 HRK (bez PDV-a).

Zainteresirani gospodarski subjekt (u daljnjem tekstu: ZGS) u propisanom roku, a sukladno članku 202. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016) podnosi Zahtjev za pojašnjenjem Dokumentacije o nabavi.

II. OBRAZLOŽENJE

ČISTE SOBE / PRIJEDLOG PITANJA

Obrtničke radove u čistim sobama (obloge zidova i stropova) je nemoguće izvesti bez prethodnog odabira opreme i montaže dijelova opreme (npr. nosači stativa za lampe itd...).

Obzirom nabava opreme nije dio ove javne nabave ZGS predlaže da se sve čiste sobe izvedu u ROHBAU izvedbi."

5.)

"U dijelu 7.11.2. dokumentacije o nabavi naveli ste da se za svakog inženjera gradilišta/voditelja radova dostavlja elektronički zapis o radnopravnom statusu ili jedbnakovredan dokument države sedišta gospodarskog subjekta.

Ukoliko odabrani ponuditelj za nekog od navedenih stručnjaka koristi mogućnost iz članka 25.b, stavak 3. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje da li je prihvatljivo dostaviti sklopljen ugovor o poslovnoj suradnji s gospodarskim subjektom čiji je zaposlenik stručnjak?"

6.)

"Točka 7.4.1. Dokumentacije o nabavi navodi da „Jamstvo za ozbiljnost ponude iznosi: 5.000.000,00 kn“

Molimo pojašnjenje:

Može li se jamstvo za ozbiljnost ponude izdati u drugoj valuti (EUR ili USD) u protuvrijednosti od 5.000.000,00 HRK te ukoliko je moguće, po kojem tečaju?"

Odgovaramo kako slijedi:

Ad 4.)

Prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta se ne usvaja jer je protivan odredbama dokumentacije o nabavi predmetnog postupka javne nabave.

Primjera radi navodimo tri odredbe dokumentacije o nabavi u smislu prethodne tvrdnje:

- točka 1.3. Nadmetanje uključuje sklapanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma – druga rečenica

"Odredba „ključ u ruke“ znači dužnost ponuditelja, odnosno ugovaratelja, da izvede sve radove i za njih vezane usluge, isporuči i ugradi sve materijale i opremu što uključuje sve usluge projektiranja s istražnim radovima gdje je potrebno, te sve radove i uz njih vezanu opremu potrebne za cjelovitu obnovu zgrada do potpune funkcionalnosti istih."

- točka 2.1. Opis predmeta nabave - prva rečenica drugog ulomka

"U okviru navedenog potrebno je za sve zgrade iz ove točke dokumentacije o nabavi izraditi cjelokupnu projektno-tehničku dokumentaciju sukladno opisima iz troškovnika, tehničkih specifikacija, elaborata procjene stanja građevinske konstrukcije, odredbi DNHS načela i idejnog rješenja s istražnim radovima i ishođenjem dozvola nadležnih tijela gdje je potrebno, te svim radovima i uz njih vezanim uslugama i opremi potrebnim za konstrukcijsku i cjelovitu obnovu zgrada, te podizanje energetske učinkovitosti istih najmanje do razine tražene prethodno opisanim dokumentima, kako bi po izvršenju ugovornih obveza sve zgrade bile potpuno funkcionalne sukladno važećim zakonima, propisima i drugim podzakonskim aktima.

- točka 2.3. Količina predmeta nabave

Radovi se izvode po sustavu obračuna "ključ u ruke", što uključuje sve usluge projektiranja i izvođenje svih radova do potpune funkcionalnosti građevina koje su obuhvatom ovog postupka javne nabave.

Iz citiranih odredbi dokumentacije o nabavi nesporno proizlazi činjenica da je naručitelju neprihvatljiv prijedlog da se u okviru cjelovite obnove određeni prostore obnove u rohbau izvedbi, odnosno da se cjelovitom obnovom ne obnove svi prostori u cijelosti.

Međutim, imajući u vidu specifičnog ovog postupka javne nabave, kao i činjenicu da se određeni prostori ne mogu u cijelosti dovršiti bez ugradnje određenih dijelova opreme, u nastojanju da svi zainteresirani gospodarski subjekti budu u ravnopravnom položaju, naručitelj primjera radi navodi radove i opremu vezanu uz čiste prostore koji, prema dosadašnjem iskustvu naručitelja, predstavljaju očekivani minimum u okviru izvršavanja usluga i radova ovog postupka javne nabave temeljem sklopljenog ugovora:

ZIDNE OBLOGE I STROPOVI, projektirati i izvesti prema potrebi.

Količine definirati projektnom dokumentacijom.

Cleanroom zidni pregradni antibakterijski paneli za operacijske dvorane, bez vidljive podkonstrukcije. Pregradni sendvič paneli za čiste prostore ukupne debljine 62 mm, obostrano obložen pocinčanim čeličnim Iimom debljine 0.8 mm, antibakterijske boje 110 mikrona. lspuna panela od kamene vune debljine 60 mm klase negorivosti Al.

Okvir panela izrađen od čeličnih profila sa svim potrebnim ukručenjima. Maksimalna visina panela je 3300 mm. Maksimalna širina panela je 1200 mm. Podni Al profil pripremljen je za elektro provodljivu PVC podnu oblogu debljine 2 mm. Svi spojevi kitani netoksičnim fungicidnim silikonskim kitom. Zrakotjesna izvedba za tlak do 100Pa.

Olovni lim za oblaganje zidova, debljine 2 mm. Cleanroom zidni obloženi antibakterijski paneli za čiste prostore, bez vidljive podkonstrukcije. Obloženi sendvič paneli za čiste prostore ukupne debljine 42 mm obostrano obložen pocinčanim čeličnim limom debljine 0.8 mm, antibakterijske boje 110 mikrona. Ispuna panela od kamene vune debljine 40 mm klase negorivosti Al ili jednakovrijedno. Okvir panela izraden od čeličnih profila sa svim potrebnim ukručenjima. Maksimalna visina panela je 3300 mm.

Maksimalna širina panela je 1200 mm. Podni Al profil pripremljen je za elektroprovodljivu PVC podnu oblogu debljine 2 mm. Svi spojevi kitani netoksičnim fungicidnim silikonskim kitom. Zrakotjesna izvedba za tlak do 100 Pa. Aluminijski podni profil za čiste prostore, 35 x 100 mm Aluminijski podni profil za čiste prostore, 55 x 100 mm. Aluminijski holkeri za čiste prostore, za vertikalno spajanje zidnih i horizontalno spajanje panela zid/strop. Holkeri se učvršćuju za kutni aluminijski profil koji se montira između spoja zidnih i spoja zid-strop. Aluminijski kut za čiste prostore, za spoj zid-zid-strop. Prodori u zidnim panelima (utičnice, tipkala, prekidači, rešetke ....).

Prozor za čiste prostore. Prozori za čiste prostore izrađeni prema EU GMP i ISO 14544. Prozor je izrađen od dvostrukog stakla 6 + 6 mm. Okvir prozora izrađen od aluminijskog profila sa silika gelom protiv vlage. Ukupna debljina prozora jednaka debljini zida. jednokrilna okretna vrata za čiste prostore, izrađena prema EU GMP i ISO 14644. Dovratnik izrađen od aluminijskog profila iste debljine kao i zidni panel. Krilo izrađeno od aluminijskog lima debljine 1.0 mm, antibakterijske boje 110 mikrona sa svim potrebnim ukručenjima, ispuna od tvrdog stiropora ili kamene vune debljine 40 mm. Kvake i panti izrađeni od inoxa. Ugrađena brava sa ključem. Sva vrata na podnoj strani imaju automatsku pomičnu gumenu brtvu koja spriječava prostrujavanje zraka ispod vrata (radi održavanja potlaka u prostoru).Ostakljenje u krilu.

Cleanroom prohodni antibakterijski stropni paneli za čiste prostore, bez vidljive podkonstrukcije. Stropni sendvič paneli za čiste prostore ukupne debljine 42 mm, obostrano obloženi čeličnim limom debljine 0,8 mm antibakterijske boje 110 mikrona. Ispuna panela od kamene vune debljine 40 mm. Okvir panela izrađen od čeličnih profila sa svim potrebnim ukručenjima. Standardni raster stropnih panela 1200 x 2400 mm. Svi spojevi kitani netoksičnim fungicidnim silikonskim kitom. Zrakotjesna izvedba za tlak do 100 Pa.

VISEĆI STATIVI, LAMPE, Projektirati i ugraditi opremu prema opisu u prilogu

Broj komada definirati projektom.

Anesteziološki stativ

Podkonstrukcija za ugradnju na betonski strop debljine >20 cm i prostora izmedu spuštenog stropa H=45 cm. Zglobna ruka s podešavanjem visine minimalno 60 cm, duljine minimalno 100 cm.

-	korisna neto nosivost opreme minimalno 50 kg

-	pneumatska i frikcijska kočnica ugrađena u svakom zglobu ruke

-	kontrola kočnica zglobne ruke preko tipkala smještenog u nosivoj glavi

Nosiva glava za opremu s ugrađenim utičnicama medicinskih plinova i struje na tri plohe (naprijed, straga, dolje)

-	okretanje glave oko vlastite osi minimalno 330°

-	prilikom podešavanja visine, nosiva glava mora uvijek biti u horizontalnom položaju – važno radi infuzijskih pumpi

-	dvije horizontalne šine 10x25 mm za opremu, ugrađene na bočnim stranicama nosive glave

-	ugrađene DIN utičnice medicinskih plinova:

1x kisik

1x komprimirani zrak 5 bar

1x vakuum

1x dušični oksidul N2O

1x odsis anestetičkih plinova (AGSS)

-	ugrađene električne utičnice (šuko utičnice, s LED prikazom stanja strujnog kruga, s izjednačenjem potencijala, s poklopcem:

2x 230V – UPS (narančasta boja)

4x 230V – mreža (zelena boja)

2x RJ45 CAT6"

Mogućnost pozicioniranja cjelokupnog sustava iznad standardnog anesteziološkog aparata (h=140 cm).

Kirurški stativ

Podkonstrukcija za ugradnju na betonski strop debljine >20 cm i prostora između spuštenog stropa H=45 cm. Dvostruka zglobna ruka, ukupne duljine minimalno 150 cm.

-	korisna neto nosivost opreme (bez polica, nosača infuzije) minimalno 110 kg

-	pneumatska i frikcijska kočnica ugrađena u svakom zglobu ruke

-	pneumatske kočnice pod stalnim tlakom, osim tijekom promjene položaja ruku

-	obojane oznake zglobova ruku su u skladu s tipkama kontrole kočnica.

Nosivi stup za opremu minimalne duljine 50 cm, s ugrađenim utičnicama medicinskih plinova i struje na tri plohe, u cijeloj duljini stupa (lijevo, desno, straga)

-	ugrađene dvije vertikalne medicinske šine profila 10x25 mm, po cijeloj duljini stupa. Omogućuju ergonomsko podešavanje visine opreme

-	ugrađene DIN utičnice medicinskih plinova:

1x komprimirani zrak 5 bar

1x vakuum

-	ugrađene električne utičnice (šuko utičnice, s LED prikazom stanja strujnog kruga, s izjednačenjem potencijala, s poklopcem:

2x 230V – UPS (narančasta boja)

4x 230V – mreža (zelena boja)

2x RJ45 CAT6"

Polica s bočnim šinama

-	minimalna površina police 53x48 cm

-	minimalna nosivost police 40 kg.

Operacijska LED svjetiljka (glavno svjetlo + satelit)

Podkonstrukcija za ugradnju na betonski strop debljine >20 cm i prostora između spuštenog stropa H=45 cm. Smještaj rasvjetnih glava na dvostrukim rukama duljine minimalno 70 cm i rotacijom >360°, sa podešavanjem visine na ruci duljine minimalno 90 cm i rotacijom >360°, na dvostrukoj kardanskoj ruci

Glavno svjetlo:

Karakteristike glavnog svjetla:

Intenzitet svjetlosti minimalno 160.000 Luksa

Dubina osvjetljenja radnog područja (Ll+L2 60%) minimalno 74 cm

Temperatura boje svjetla minimalno 5.600 K

Podešavanje jačine osvjetljenja u minimalnom rasponu od 35% do 100%.

Prigušena rasvjeta pri endoskopskim operacijama, jačina svjetla maksimalno 300 Luksa

Indeks prikaza boje Ra minimalno 95

Dvostruki stativ (posebno anesteziološka i kirurška strana)

Podkonstrukcija za ugradnju na betonski strop debljine >20 cm i prostora izmedu spuštenog stropa H=45 cm.

Anesteziološka strana:

Zglobna ruka s podešavanjem visine minimalno 60 cm, duljine minimalno 100 cm.

-	korisna neto nosivost opreme minimalno 50 kg

-	pneumatska i frikcijska kočnica ugrađena u svakom zglobu ruke

-	kontrola kočnica zglobne ruke preko tipkala smještenog u nosivoj glavi.

Nosiva glava za opremu s ugrađenim utičnicama medicinskih plinova i struje na tri plohe (naprijed, straga, dolje).

-	okretanje glave oko vlastite osi minimalno 330°

-	prilikom podešavanje visine, nosiva glava mora uvijek biti u horizontalnom polozaju - važno radi infuzijskih pumpi

-	dvije horizontalne šine profila 10x25 mm za opremu, ugrađene na bočnim stranicama nosive glave

-	ugrađene DIN utičnice medicinskih plinova:

1x kisik

1x komprimirani zrak 5 bar

1x vakuum

1x dušični oksidul N2O

1x odsis anestetičkih plinova (AGSS}

-	ugrađene električne utičnice (šuko utičnice, s LED prikazom stanja strujnog kruga, s izjednačenjem potencijala, s poklopcem:

2x 230V – UPS (narančasta boja}

4x 230V – mreža (zelena boja)

2x RJ45 CAT6

Mogućnost pozicioniranja cjelokupnog sustava iznad standardnog anesteziološkog aparata (h=140 cm)

Kirurška strana:

Dvostrana zglobna ruka, ukupne duljine minimalno 150 cm.

-	korisna neto nosivost opreme (bez polica, nosača infuzije} minimalno 110 kg

-	pneumatska i frikcijska kočnica ugrađena u svakom zglobu ruke

-	pneumatske kočnice pod stalnim tlakom, osim tijekom promjene položaja ruku

-	obojane oznake zglobova ruku su u skladu s tipkama kontrole kočnica.

Nosivi stup za opremu minimalne duljine 150 cm, s ugrađenim utičnicama medicinskih plinova i struje na tri plohe, u cijeloj duljini stupa (lijevo, desno, straga).

-	ugrađene dvije vertikalne medicinske šine profila 10x25 mm, po cijeloj duljini stupa. Omogučuju ergonomsko podešavanje visine opreme

-	ugrađene DIN utičnice medicinskih plinova

1x komprimirani zrak 5 bar

1x vakuum

-	ugrađene električne utičnice (šuko uticnica, s LED prikazom stanja strujnog kruga, s izjednačenjem potencijala, s poklopcem:

2x 230V – UPS (narančasta boja)

1Ox 230V - mreža (zelena boja)

4x slijepa rupa s poklopcem za ugradnju video utičnica.

Pet polica s bočnim šinama i dvije ladice

-	minimalna površina police 43x48 cm

-	minimalna nosivost police 40 kg

-	ladica za opremu, dubine minimalno 10 cm

-	ladica za smještaj tipkovnice. Prednja fronta ladice se maze preklopiti

-	upravljanje kočnicama zglobnih ruku preko dvije ručice smještenih na prednjoj strani police.

Kirurški stativ s dvostrukim drzacem monitora

Podkonstrukcija za ugradnju na betonski strop debljine >20 cm i prostora izmedu spustenog stropa H=45 cm.

Kirurška strana:

Dvostruka zglobna ruka, ukupne duljine minimalno 150 cm.

-	korisna neto nosivost opreme (bez polica, nosača infuzije) minimalno 110 kg

-	pneumatska i frikcijska kočnica ugrađena u svakom zglobu ruke

-	pneumatske kočnice pod stalnim tlakom, osim tijekom promjene položaja ruku

-	obojane oznake zglobova ruku su u skiladu s tipkama kontrole kočnica.

Nosivi stup za opremu minimalne duljine 150 cm, s ugrađenim utičnicama medicinskih plinova i struje na tri plohe, u cijeloj duljini stupa (lijevo, desno, straga).

-	ugrađene dvije vertikalne medicinske šine profila 10x25 mm, po cijeloj duljini stupa. Omogućuju ergonomsko podešavanje visine opreme

-	ugrađene DIN utičnice medicinskih plinova

1x komprimirani zrak 5 bar

1x vakuum

-	ugrađene električne utičnice (šuko utičnica, s LED prikazom stanja strujnog kruga, s izjednačenjem potencijala, s poklopcem:

2x 230V – UPS (narančasta boja)

10x 230V – mreža (zelena boja)

4x slijepa rupa s poklopcem za ugradnju video utičnica.

Pet polica s bočnim šinama i dvije ladice

-	minimalna površina police 43x48 cm

-	minimalna nosivost police 40 kg

-	ladica za opremu, dubine minimalno 10 cm

-	ladica za smjestaj tipkovnice. Prednja fronta ladice se može preklopiti

-	upravljanje kočnicama zglobnih ruku preko dvije ručice smještenih na prednoj strani police.

Dvostruki nosač monitora:

-	smještaj držača monitora na poprečnoj ruci iz dva dijela, minimalnog radijusa okretanja 160 cm, s rotacijom minimalno 330°, s podešavanjem visine i rotacijom minimalno 330°

-	sučelje za prihvat dva monitora: svaki težine od 8 kilograma i dijagonale 22"

-	prihvat monitora sa standardnim adapterima VESA 100x100, VESA 75x75

-	ulazni kabeli i adapteri za priključak video kabela u monitor moraju biti zatvoreni poklopcem radi higijene

-	mjesto za prihvat dva tranformatora monitora dimenzija 37x7x7 cm unutar zatvorenog kučista

-	ugrađeni 2xHD-SDI kabel, 2x 4-polni S-video kabel, 2x kabel napajanja 230V

-	ručica za pozicioniranje pogodna za sterilizaciju koja se može lako skinuti i sterilizirati.

Dvostruki drzač monitora:

Podkonstrukcija za ugradnju na betonski strop debljine >20 cm i prostora izmedu spuštenog stropa H=4S cm.

-	smještaj držača monitora na poprečnoj ruci iz dva dijela, minimalnog radijusa okretanja 160 cm, s rotacijom minimalno 330°, s podesavanjem visine i rotacijom minimalno 330°

-	sučelje za prihvat dva monitora: svaki težine od 8 kilograma i dijagonale 22"

-	prihvat monitora sa standardnim adapterima VESA 100x100, VESA 75x75

-	ulazni kabeli i adapteri za priključak video kabela u monitor moraju biti zatvoreni poklopcem radi higijene

-	mjesto za prihvat dva tranformatora monitora dimenzija 37x7x7 cm unutar zatvorenog kučišta

-	ugrađeni 2xHD-SDI kabel, 2x 4-polni 5-video kabel, 2x kabel napajanja 230V

-	ručica za pozicioniranje pogodna za sterilizaciju koja se može lako skinuti i sterilizirati.

Zidni aluminijski kanal za jedan krevet, za smještaj električnih i plinskih utičnica, te rasvjete

Minimalne dimenzije (ŠxV): 170x3S cm

U gornjem dijelu kanala ugrađena indirektna rasvjeta, ukljucivo TS žarulja oznake W/840 (kvaliteta 80<Ra<89, temperatura svjetla 4000 K)

U donjem dijelu kanala ugrađena indirektna rasvjeta, uključivo TS žarulja oznake W/840 (kvaliteta 80<Ra<89, temperatura svjetla 4000 K)

Fizički odvojene plinske i električne instalacije.

Ugrađene utičnice (količine se odnose na jedan krevet) DIN uticnice medicinskih plinova

1x kisik

1x komprimirani zrak S bar

1x vakuum

Ugrađene električne Suko utičnice, s LED prikazom stanja strujnog kruga, bez poklopca:

2x 230V – UPS (naračasta)

2x 230V – mreža (zelena boja)

2x RJ4S CAT6.

Zidni aluminijski kanal za dva kreveta, za smještaj električnih i plinskih utičnica, te rasvjete

Minimalne dimenzije (ŠxV): 340x3S cm

U gornjem dijelu kanala ugrađena indirektna rasvjeta, ukljucivo TS žarulja oznake W /840 (kvaliteta 80<Ra<89, temperatura svjetla 4000 K)

U donjem dijelu kanala ugradena indirektna rasvjeta, uključivo TS žarulja oznake W/840 (kvaliteta 80<Ra<89, temperatura svjetla 4000 K)

Fizički odvojene plinske i električne instalacije.

Ugrađene utičnice (količine se odnose na jedan krevet) DIN utičnice medicinskih plinova

1x kisik

1x komprimirani zrak S bar

1x vakuum

- ugrađene električne Suko utičnice, s LED prikazom stanja strujnog kruga, bez poklopca:

2x 230V – UPS (naračasta)

2x 230V – mreža (zelena boja)

2x RJ4S CAT6.

Zidni aluminijski kanal za tri kreveta, za smještaj električnih i plinskih utičnica, te rasvjete

Minimalne dimenzije (ŠxV): 340x3S cm

U gornjem dijelu kanala ugrađena indirektna rasvjeta, uključivo TS žarulja oznake W/840 (kvaliteta 80<Ra<89, temperatura svjetla 4000 K)

U donjem dijelu kanala ugrađena indirektna rasvjeta, uključivo TS žarulja oznake W/840 (kvaliteta 80<Ra<89, temperatura svjetla 4000 K)

Fizički odvojene plinske i električne instalacije.

Ugrađene utičnice (količine se odnose na jedan krevet) DIN utičnice medicinskih plinova

1x kisik

1x komprimirani zrak S bar

1x vakuum

Ugrađene električne Suko utičnice, s LED prikazom stanja strujnog kruga, bez poklopca:

2x 230V – UPS (naračasta)

2x 230V – mreža (zelena boja)

2x RJ45 CAT6.

Zidni aluminijski kanal za četiri kreveta, za smještaj električnih i plinskih utičnica, te rasvjete

Minimalne dimenzije (SxV): 340x35 cm

U gornjem dijelu kanala ugrađena indirektna rasvjeta, uključivo TS žarulja oznake W/840 (kvaliteta 80<Ra<89, temperatura svjetla 4000 K)

U donjem dijelu kanala ugrađena indirektna rasvjeta, uključivo TS žarulja oznake W/840 (kvaliteta 80<Ra<89, temperatura svjetla 4000 K)

Fizički odvojene plinske i električne instalacije.

Ugrađene utičnice (količine se odnose na jedan krevet) DIN utičnice medicinskih plinova

1x kisik

Ugrađene električne Suko utičnice, s LED prikazom stanja strujnog kruga, bez poklopca:

2x 230V – UPS (naračasta)

2x 230V – mreža (zelena boja)

2x RJ45 CAT6.

Ad 5.)

Zahvaljujemo se zainteresiranom gospodarskom subjektu na dostavljenom upitu jer smo pri pripremi ovog odgovora uočili omaške u točkama 4.2.2. i 7.11.2. uočili omašku, koje ovim putem ispravljamo:

U točki 4.2.2. Podaci o tehničkmi stručnjacima mijenja se četvrti ulomak tako da isti glasi:

"Traženi stručnjaci:

- projektiranje – za svakog od navedenih stručnjaka za projektiranje najmanje po 1 (jedna) osoba:

Stručnjak 1	Projektant – ovlašteni inženjer arhitekture

Stručnjak 2	Projektant – ovlašteni inženjer građevinarstva

Stručnjak 3	Projektant – ovlašteni inženjer elektrotehnike

Stručnjak 4	Projektant – ovlašteni inženjer strojarstva

pri čemu za svakog stručnjaka od 1 do 4 ponuditelj treba imati na raspolaganju najmanje po 1 (jednog) stručnjaka.

- izvođenje radova

Stručnjak 5	Inženjer gradilišta

Stručnjak 6	Voditelj radova 1

Stručnjak 7	Voditelj radova 2

pri čemu najmanje jedan od stručnjaka od 5 do 7 treba biti:

- arhitektonske ili građevinske struke

- elektroinstalaterske struke i

- strojarske struke

jer su predmetom ovog postupka javne nabave građevinski, elektroinstalaterski i strojarski radovi."

U točki 7.11.2. Inženjer gradilišta/voditelj radova dodaje se novi drugi ulomak koji glasi:

"S obzirom na to da su predmet ovog postupka javne nabave građevinski radovi koji obuhvaćaju izvođenje građevinskih, elektroinstalaterskih i strojarskih radova, odabrani ponuditelj je dužan dokazati da će u svrhu ispunjenja uvjeta određenih Zakonom o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje imati na raspolaganju

- najmanje jednu osobu građevinske ili arhitektonske struke

- najmanje jednu osobu elektroinstalaterske struke

- najmanje jednu osobu strojarske struke

koje zajedno trebaju ispuniti uvjete za:

- inženjera gradilišta – najmanje jedna osoba od prethodno navedenih struka

- voditelja radova – najmanje dvije osobe od prethodno navedenih struka."

U točki 7.11.2. Inženjer gradilišta/voditelj u dijelu teksta poslije podnaslova Dokumenti kojima odabrani ponuditelj dokazuje da ispunjava zahtjeve koji moraju biti ispunjeni sukladno posebnim propisima u točki 2. u dijelovima:

- državljani Republike Hrvatske

- fizičke osobe koje u stranoj državi imaju pravo obavljati poslove inženjera gradilišta / voditelja radova

- ovlaštene fizičke osobe iz druge države ugovornice egp-a – trajno obavljanje poslova inženjera gradilišta / voditelja radova

- ovlaštene fizičke osobe iz države ugovornice egp-a – povremeno ili privremeno obavljanje poslova inženjera gradilišta / voditelja radova

tekst koji je glasio:

- upisu u imenik inženjera gradilišta građevinske struke

u svim dijelovima se zamjenjuje tekstom:

- inženjera gradilišta/voditelja radova građevinske struke.

Nadalje, u dijelu upita koji se odnosi na mogućnsot primjene članka 25.b stavka 3. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje ovim putem pojašnjavamo navode iz dokumentacije o nabavi:

Citiranim člankom definiran je slučaj kada Izvođač (ugovaratelj), odnosno odabrani ponuditelj, nema zaposlenu osobu s odgovarajućim stručnim kvalifikacijama u kojem se slučaju sudjelovanje te osobe u građenju građevine koju gradi može osigurati sklapanjem ugovora o poslovnoj suradnji s drugim izvođačem koji izvodi radove na istoj građevini i ima zaposlenu takvu osobu.

Stoga ponuditelj ne mora imati zaposlenu osobu s kvalifikacijama koje se traže kao uvjet, već se za obavljanje određenog rada može osloniti na drugog subjekta te iste radove podugovoriti s drugom pravnom osobom uz potpisivanje ugovora o poslovnoj suradnji.

Navedena se mogućnost, međutim, ne odnosi na inženjera gradilišta koji sukladno članku 25.b stavku 4. istog Zakona mora biti zaposlenik glavnog izvođača.

Ujedno napominjemo da u slučaju sklapanja ugovora o poslovnoj ili poslovno-tehničkoj suradnji gospodarski subjekt koji ustupa stručnjaka mora biti registriran za obavljanje djelatnosti građenja.

U navedenom slučaju odabrani ponuditelj kao dokaze dostavlja:

- elektronički zapis o radnopravnom statusu stručnjaka

- sklopljen ugovor o poslovnoj ili poslovno-tehničkoj suradnji u slučaju podugovaranja

- odgovarajući dokaz iz točke 7.11.1. za gospodarskog subjekta koji ustupa stručnjaka.

Ad 6.)

Točkom 7.4.1. dokumentacije o nabavi izrijekom je traženo jamstvo za ozbiljnost ponude u iznosu od 5.000.000,00 kuna bez obzira na oblik u kojem će isto biti dano (bankarska garancija ili novčani polog).

Sukladno odredbama citirane točke druge valute nisu dozvoljene.

Pri tome ujedno napominjemo zainteresiranim gospodarskim subjektima da se sukladno točki 6.7. dokumentacije o ponudi ponuda zajedno s pripadajućom dokumentacijom (među kojom je i garancija banke) izrađuje na hrvatskom jeziku, a za sve dijelove ponude koji nisu na hrvatskom jeziku ponuditelj je dužan u ponudi dostaviti prijevod na hrvatski jezik.

S poštovanjem,

SLUŽBA EU PROJEKATA I

POSLOVNIH PROCESA