## Sheet1
PILA I BUŠILICA ZA TRAUMATOLOGIJU
Red br. | Naziv i opis predmeta nabave | Jed. mj. | Količina | Proizvođač - zemlja porijekla | Naziv i šifra ili kataloški broj | JEDINIČNE CIJENE (bez PDV-a) | UKUPNO (bez PDV-a) | STOPA PDV-a U % | IZNOS PDV-a | SVEUKUPNO (s PDV-om) | Potvrda tehničkog opisa DA/NE
1. | PILA I BUŠILICA ZA TRAUMATOLOGIJU - 1 kom Model: Proizvođač: Jamstvo: 2 godine
1.1. | MOTOR modularni baterijsko/strujni | kom | 1
* vrtnja pri bušenju 0 - min 1350 okr/min
* vrtnja pri frezanju 0 - min 330 okr/min
* 2 okidač s 4 moda rada: naprijed,nazad, oscilacija 50:50 i 2 napred 1 nazad (za vijke i nareznice)
* kanulacija min 4.4 mm
1.2. | PILA SAGITALNA | kom | 1
* 0-13500 osc/min
1.3. | BUŠILICA po Jacobsu s ključem | kom | 1
* kanulacija min 4.4 mm
* prihvat svrdla min 0.5 do min 7.4 mm
1.4. | BUŠILICA A.O.bez ključa | kom | 1
* kanulacija min 2.0 mm
1.5. | FREZA A.O. |  | 1
* kanulacija min. 4.4 mm
1.6. | FREZA HUDSON | kom | 1
* kanulacija min. 4.4 mm
1.7. | BATERIJA LiIon | kom | 1
* kapacitet min 2000 mAh
* min 14.6 V
* led prikaz stanja baterije
1.8. | KUĆIŠTE za bateriju | kom | 1
* autoklavibilno, sa dvostranom bravicom
* prozor za led prikaz stanja baterije
UKUPNO (bez PDV-a):
IZNOS PDV-a:
SVEUKUPNO (s PDV-om):