## Sheet1
D. TROŠKOVNIK
KBC Sestre milosrdnice
Vinogradska cesta 29, 10000 ZAGREB
Hibridna sala za endovaskularnu kirurgiju za realizaciju projekta Digitalizacija i integracija operacijskih dvorana opremljenih robotskom kirurgijom u KBC-u Sestre milosrdnice broj C5.1. R1-I7
Evidencijski broj:101 /2023
Redni broj | Opis predmeta nabave - Minimalne tehničke karakteristike koje trebaju biti zadovoljene | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA (bez PDV-a) | UKUPNO (bez PDV-a) | STOPA PDV-a | IZNOS PDV-a | UKUPNO (sa PDV-om) | Potvrda tehničkog opisa DA/NE | U kolonu upisati broj stranice kataloga/prospekta/specifikacije/izjave ovjerenih od strane proizvođača ili od strane ovlaštenog zastupnika proizvođača za EU na kojoj je vidljiva tražena karakteristika
1. | Hibridni C-luk za napredne vaskularne, intervencijske radiološke i onkološke postupke | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.1 | Portal ( C luk ) | kom | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.1.1 | RAO/LAO rotacija min. 180/120 stupnjeva
1.1.2 | RAO/LAO brzina rotacije min. 15 stupnjeva/sek
1.1.3 | Dubina C-luka min. 90 cm
1.1.4 | CRA/CAU angulacija min. 40 / 54 stupnjeva
1.1.5 | CRA/CAU brzina angulacije min. 15 stupnjeva/sek
1.1.6 | Uređaj protiv sudara i sigurnosni sustav za kretanje C-luka
1.1.7 | Programabilni položaji C-luka min. 40 položaja
1.1.8 | Udaljenost fokusa i detektora najmanje 90 do 119 cm
1.1.9 | Maksimalna brzina rotacijske angiografije nije manja od 55˚/sek
1.1.10 | C-luk ovješen o stropno montirani nosač s pomacima u 8 osi (uključuje motorizirani transverzalni pomak nosača C-luka > 230 cm) i ukupnu rotaciju C-luka oko okomite osi od min. 270° ili robotizirani C-luk fiksno montiran na pod ukupne rotacije C-luka oko okomite osi od min. 180°
1.1.11. | Bežični nožni prekidač u OR
1.2 | Stol za pacijente | kom | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.2.1 | Stol montiran na pod
1.2.2 | Stol mora ispunjavati standard za stolove za operacijske sobe: IEC 60601-2-46:1998
1.2.3 | Stol i njegovi dodaci moraju imati IPX4 razinu zaštite od ulaska tekućina
1.2.4 | Jednodjelna OP ploča sa motoriziranim namještanjem dijela za leđa i noge, te motoriziranim transverzalnim i longitudinalnim pomakom. Uključuje karbonske ploče za leđa i za noge. Kompletna ploča dimenzija min 2350 mm x 600 mm. Transverzalni pomak min. +/-88 mm, longitudinalni pomak min. 350 mm.“
1.2.5 | Karbonski adapter za ploču glave
1.2.6 | Karbonska ploča glave min. 200x530 mm
1.2.7 | Fluoroskopski obuhvat min. 90 cm od strane glave, te min. 150 cm od strane nogu
1.2.8 | Ravna endovaskularna ploča stola (slobodno plutajuća)
1.2.9 | Motorizirano uzdužno pomicanje ploče stola
1.2.10 | Fluoroskopski obuhvat najmanje 210 cm
1.2.11 | Automatsko pozicioniranje položaja stola i položaja kučišta RTG uređaja
1.2.12 | Transporter za OP ploču stola, 2 kom
1.2.13 | Nosivost min. 225 kg
1.2.14 | Nagib ploče leđa: +/-90°, nagib ploče za noge: +/-90°
1.3 | Generator | kom | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.3.1 | Generator visoke frekvencija
1.3.2 | Maksimalni raspon snage generatora min. 100 kW
1.3.3 | Maksimalna kontinuirana snaga u fluoro modu min. 2,5 kW od najmanje 15 minuta
1.3.4 | Napon u minimalnom rasponu od 40 – 125 kV
1.3.5 | mA raspon min. 10 – 1000 mA
1.4 | Rendgenska cijev | kom | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.4.1 | Minimalno dvije žarišne točke
1.4.2 | Veličina male žarišne točke max 0,4 mm
1.4.3 | Veličina velike žarišne točke max 0,7 mm
1.4.4 | Kapacitet skladištenja topline anode min 6,4 MHU
1.4.5 | Nazivna ulazna snaga anode po velikoj žarišnoj točki: min. 65 kW
1.4.6 | Minimalno 4000 W kontinuirane fluoro snage (min. 20 min)
1.5 | Kolimator | kom | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.5.1 | Sinkronizirana rotacija
1.5.2 | Filtracija RTG zračenja, filtri u min. rasponu od 0.2 do 0.9 mm Cu ekvivalenta
1.5.3 | Spektralni filterski sustav
1.5.4 | Uklonjiva rešetka
1.5.5 | Pozicioniranje kolimatora na monitoru bez X-zraka
1.6 | Ravni detektori | kom | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.6.1 | Mogućnost rotacije detektora
1.6.2 | Najveće vidno polje detektora dijagonale min. 48 cm
1.6.3 | Matrica detektora min. 1000x1000 piksela
1.6.4 | Veličine dostupnih aktivnih polja (min 3)
1.6.5 | DQE pri 0 lp/mm najmanje 77%
1.6.6 | Veličina piksela nije veća od 160 μm
1.7 | Sustavi ravnog zaslona (monitori za slike) | kom | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.7.1 | Monitor u boji visoke rezolucije od min. 55" na stropnom ovjesu s dvozglobnom rukom u OR
1.7.2 | Rezolucija min. 3840x2160 (8 MP)
1.7.3 | Min. 9 kanala video ulaza
1.7.4 | Dva monitora u boji, dijagonale min. 27“ na stražnjoj strani monitora velikog zaslona
1.7.5 | Prikaz odabira izgleda sa zaslona osjetljivog na dodir uz stol
1.7.6 | Svjetlina min 400 cd/m2
1.7.7 | Dva monitora u boji (uživo, referentni), dijagonale min. 24“ u kontrolnoj sobi
1.7.8 | Rezolucija min 1280x1024
1.7.9 | Svjetlina min. 180 cd/m2
1.8 | Neovisna radna stanica za pregled i arhiviranje | kom | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.8.1 | Neovisna multimodalna radna stanica s min. jednim LCD monitorom, min. 19”, u boji za naknadnu obradu (npr. 3D slike, CT slike) ili poseban hardvare za intervencije
1.8.5 | Alati za poboljšanje slike
1.8.6 | Paket analize stenoze
1.8.7 | Izvoz slika u AVI i JPEG formatu
1.8.9 | DICOM kompatibilnost: DICOM Send ili DICOM Store, DICOM StorageCommitment, DICOM Query/Retrieve, DICOM Worklist, DICOM MPPS ili jednakovrijedno
1.9 | Digitalno snimanje i naknadna obrada | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.9.1 | Pulsna fluoroskopija s najmanje 4 varijabilne brzine kadrova od 3,75 fps do 30 fps
1.9.2 | Grid-switched pulsirajuća fluoroskopija
1.9.3 | Analiza stenoze
1.9.4 | 2D putokaz
1.9.5 | DSA, puna razlučivost, mogućnost promjene brzine snimanja slike od minimalno 0,5 - 7,5 f/s, automatska korekcija maske
1.9.6 | Način prikupljanja bolusa s automatskim lijepljenjem slike (prikazivanje cijele slike noge na jednoj slici)
1.9.8 | Pozicioniranje objekta longitudinalnim i lateralnim pomakom ploče ležaja te izmjenom SID udaljenosti, a bez radijacije kroz grafički prikaz centralne zrake i rubova slike na LIH slici
1.9.10 | Pregled snimljenih slika u usporenom snimku, kadar po kadar naprijed i nazad
1.9.11 | Mogućnost pohranjivanja fluoro sekvenci
1.9.12 | Nesuptrakcijska i suptraktirana 3D angiografija
1.9.13 | Conebeam CT snimanje s različitim brzinama snimanja
1.10 | Napredno 3D Fusion Imaging – Smjernice za slike | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.10.1 | 2D/3D Fusion imaging (3D Roadmapping): Prekrivanje 3D volumena na živoj fluoroskopskoj slici za smanjenje doze i kontrastnog medija
1.10.2 | Image Fusion ne zahtijeva 3D snimanje ako je dostupan prijeoperacijski 3D volumen
1.10.3 | Redukcija metalnih artefakata za CBCT rotacijska 3D snimanja
1.10.4 | Fuzija 3D angio slike sa sljedećim modalitetama: CT, MR, PET, Angio, Subtracted angio
1.10.5 | EVAR / TEVAR softver za planiranje i navođenje:
1.10.5.1 | • Zajednička registracija CT i MR segmentiranih struktura s angiografskim slikama
1.10.5.2 | • Segmentacija relevantnih arterijskih struktura jednim klikom iz prethodno dobivenih CT i MR slika
1.10.5.3 | • Postavljanje relevantnih oznaka (engl. „landmark“), kružnica i ravnina na segmentiranim slikama
1.10.5.4 | • Čuvanje optimalnih kutova C-luka
1.10.6 | Softver za planiranje i usmjeravanje embolizacije jetre:
1.10.6.1 | • Specifični CBCT protokol za embolizaciju jetre, za potpuno pokrivanje jetre (uključujući periferna područja, u slučaju pacijenata s prekomjernom težinom)
1.10.6.2 | • Automatska identifikacija hranilice za više tumora
1.10.6.4 | • Čuvanje optimalnih kutova C-luka
1.10.7 | Softver za planiranje i usmjeravanje embolizacije:
1.10.7.1 | • Specifični protokol Cone Beam CT za embolizaciju jetre s radiokontaktnim BTG LUMI zrncima koji omogućuje preklapanje između arterijskog i postarterijskog volumena povećanja kontrasta i bolju vizualizaciju zrna
1.10.7.2 | • Izvoz i prekrivanje identificiranih žila na živoj fluoroskopskoj slici za 3D navođenje
1.10.8 | Simulacija igle za ablaciju za sve organe
1.10.10 | Planiranje i smjernice za postupke perkutane igle:
1.10.10.1 | Planiranje više igala uključujući toplinske karakteristike igle za odgovarajuću pokrivenost ablacijom
1.10.10.2 | • Minimalno 3 izoterme po igli
1.10.10.3 | • 3D segmentacija lezija na Cone Beam CT slici i preklapanje sa živom fluoro slikom 3D segmentiranih lezija i 3D planom na temelju žila hranilica
1.10.11 | Kontrole 3D fuzije (ponovno podešavanje registracije, prikaz slike, zumiranje) dostupne uz stol
1.10.12 | Mogućnost korištenja izrađenog 3d Roadmapa pod istim kutom pod kojim je snimljen, kao i sa stalkom C-luka pod +/- 45 stupnjeva od kuta pod kojim je snimljen
1.11 | Umrežavanje/Povezivanje/Dokumentacija | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.11.1 | Slanje slike ili radove: DICOM Push ili Send
1.11.2 | Primanje potvrde iz arhive (Obveza pohrane)
1.11.3 | Ispis slika: DICOM Print
1.11.4 | Mogućnost arhiviranja DICOM medija
1.12 | Smanjenje doze | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.12.1 | DICOM Strukturirana izvješća o dozi zračenja (RDSR)
1.12.2 | Ionizacijska komorica za mjerenje doze zračenja, sustav za mjerenje umnoška doze ionizirajućeg zračenja i ozračene površine
1.12.3 | Prikaz akumulirane doze na monitoru
2 | UGRADBENA I ANESTEZIOLOŠKA OPREMA | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.1 | STROPNI STATIV ZA ANESTEZIOLOGA | kom | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.1.1 | Podkonstrukcija za ugradnju na betonski strop i unutar prostora između spuštenog stropa
2.1.2 | Lijeva strana, kirurška opskrbna jedinica:
2.1.2.1 | Stropna opskrbna jedinica za radno mjesto kirurga za smještaj medicinske opreme te opskrbu električnom energijom i medicinskim plinovima iz centralnog razvoda
2.1.2.2 | Prihvat opskrbnog stupa preko dvostruke zglobne ruke minimalne duljine 150 cm, s pneumatskim i tarnim kočnicama u svakom zglobu. Rotacija zglobova minimalno 330°
2.1.2.3 | Korisna neto nosivost opreme minimalno 250 kg
2.1.2.4 | Vertikalno postavljeni opskrbni stup za opremu, minimalne visine 125 cm, s mogućnošću ugradnje utičnica medicinskih plinova i struje na 4 plohe (naprijed, straga, lijevo, desno)
2.1.2.5 | Glatke površine, zaobljeni rubovi i ploče bez vidljivih utora i vijaka omogućuju lakše čišćenje i dezinfekciju, odabir boje okvira opskrbnog stupa proizvoljno prema želji korisnika prilikom narudžbe
2.1.2.6 | Pneumatska kočnica u osi stupa
2.1.2.7 | Kontrola kočnica pomoću ugrađene ploče osjetljive na dodir. Prilikom dodira upravljačke ploče otpuštaju se kočnice na minimalno 15 sekundi
2.1.2.8 | Kontrola kočnica pomoću ručica osjetljivih na dodir smještenih na stražnjoj strani opskrbnog stupa
2.1.2.9 | Mogućnost montaže dodatne opreme na sva četiri brida opskrbnog stupa po cijeloj duljini
2.1.2.10 | Horizontalna šina dimenzije presjeka 10x25 mm na stražnjoj strani opskrbnog stupa za prihvat dodatne medicinske opreme, nosivost minimalno 20 kg
2.1.2.11 | Električne instalacije na opskrbnom stupu: - 14x 230 V (utičnica s poklopcem i LED indikacijom) - 14x izjednačenje potencijala - 4x RJ45 - 2x HD SDI
2.1.2.12 | Instalacije medicinskih plinova na opskrbnom stupu: - 1x kisik - 1x zrak - 1x CO2 - 2x vakuum
2.1.2.12.1 | Konstrukcija utičnica za zamjenu dijelova i redovito održavanje utičnica bez prekida opskrbe plinom
2.1.2.12.2 | Dva položaja utikača: radni i parkirni položaj. Parkirni položaj omogućuje sigurni prihvat utikača kada se utičnica ne koristi
2.1.2.13 | Na opskrbnom stupu minimalno četiri slobodna mjesta, s poklopcem, za mogućnost dodatne ugradnje električnih utičnica ili poziva sestre
2.1.2.14 | Četiri police dimenzija minimalno 60x45 cm (širina x dubina), nosivosti minimalno 80 kg, s bočno postavljenim šinama dimenzije 10x25 mm
2.1.2.15 | Dvije ladice dimenzija minimalno 60x35 (širina x dubina), s automatom za tiho zatvaranje
2.1.2.16 | Dva držača za šine, za prihvat cijevi za dodatnu opremu promjera 25 mm, minimalne nosivost 7 kg
2.1.3 | Desna strana, nosač monitora:
2.1.3.1 | Nosač monitora smješten na dvostrukoj zglobnoj ruci minimalnog radijusa okretanja 160 cm, s rotacijom > 300° i s podešavanjem visine minimalno 1200 mm
2.1.3.2 | Nosivost zglobne ruke minimalno 15 kg
2.1.3.3 | Mjesto za prihvat transformatora monitora dimenzija 35x18x8 cm unutar zatvorenog kućišta
2.1.3.4 | Moguć prihvat monitora veličine 24-32'' s adapterom 100x100 mm
2.1.3.5 | Ugrađen 12G HD-SDI kabel
2.1.3.6 | Ručica za pozicioniranje pogodna za sterilizaciju
2.1.3.7 | Horizontalna rotacija monitora > 340°
2.1.3.8 | Nagib monitora minimalno +5°/-50°
2.1.4 | Ponudi treba biti priložena skica ponuđenog rješenja iz koje su jasno vidljive sve tražene tehničke karakteristike
2.2 | OPERACIJSKA LAMPA S KAMEROM | kom | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.2.1 | Montaža na postojeće podkonstrukcije ugrađene u betonskom stropu u prostoru iznad spuštenog stropa
2.2.2 | Rasvjetna glava na dvostrukoj zglobnoj ruci. Zglobna ruka minimalnog radijusa okretanja 160 cm, s rotacijom 360° i s podešavanjem visine
2.2.3 | Dvije identične rasvjetne glave, s karakteristikama:
2.2.3.1 | Kružni higijenski oblik kupole namijenjen za upotrebu u laminarnom protoku zraka
2.2.3.2 | Jačina svjetlosti minimalno 160.000 luksa
2.2.3.3 | Izvor svjetla bijele LED svjetleće diode, minimalno 90 dioda u rasvjetnoj glavi
2.2.3.4 | Podešavanje nijanse bijelog svjetla u minimalnom rasponu od 3.800K do 5.600K, u minimalno 4 koraka
2.2.3.5 | Podešavanje jačine osvjetljenja u minimalnom rasponu od 20.000 do 160.000 luksa
2.2.3.6 | Automatska sinkronizacija između rasvjetnih glava: sinkronizirane promjene jačine osvjetljenja i promjene nijanse bijelog svjetla
2.2.3.7 | Prigušena bijela rasvjeta pri endoskopskim operacijama, jačina svjetla minimalno 3.000 luksa
2.2.3.8 | Vijek trajanja LED svjetlećih dioda minimalno 50.000 sati
2.2.3.9 | Elektronsko podešavanje promjera svjetlosnog snopa (fokus) u minimalno 3 koraka, u minimalnom rasponu od 19 do 28 cm
2.2.3.10 | Promjer svjetlosnog snopa na udaljenosti 1m, d10 minimalno 19 cm
2.2.3.11 | Promjer svjetlosnog snopa na udaljenosti 1m, d50 minimalno 12 cm
2.2.3.12 | Dubina osvjetljenja radnog područja (L1+L2 60%) minimalno 70 cm
2.2.3.13 | Indeks prikaza boje Ra minimalno 95
2.2.3.14 | Preostali intenzitet svjetlosti u cilindru, minimalno 100%
2.2.3.15 | Preostali intenzitet svjetlosti s jednom maskom, minimalno 45%
2.2.3.16 | Preostali intenzitet svjetlosti s dvije maske, minimalno 45%
2.2.3.17 | Preostali intenzitet svjetlosti s jednom maskom i jednim cilindrom, minimalno 45%
2.2.3.18 | Preostali intenzitet svjetlosti s dvije maske i jednim cilindrom, minimalno 45%
2.2.3.19 | Sterilna ručica za pozicioniranje rasvjetne glave smještena u centru omogućuje slijedeća podešavanja:
2.2.3.19.1 | Podešavanje fokusa
2.2.3.19.2 | Podešavanje jačine osvjetljenja
2.2.3.19.3 | Ručica je izrađena od jednog dijela, bez mehaničkih dijelova, pogodna za sterilizaciju
2.2.3.20 | Upravljački panel s tipkama smješten kraj rasvjetne glave
2.2.3.21 | Tipke upravljačkog panela s tehnologijom osjetljivom na dodir omogućuju upravljanje bez pomicanja rasvjetne glave
2.2.3.22 | Dva hvatišta za nesterilno pozicioniranje postavljene po obodu rasvjetne glave
2.2.3.23 | Mogućnost korištenja jednokratnih sterilnih navlaka za ručicu za pozicioniranje rasvjetne glave
2.2.3.24 | Težina rasvjetne glave maksimalno 16 kg
2.2.3.25 | Promjer rasvjetne glave maksimalno 65 cm
2.2.4 | Bežična kamera rezolucije Full HD 1080 ugrađena u jednu rasvjetnu glavu
2.2.4.1 | Pozicija bežične HD kamere dislocirana od sterilne ručice za pozicioniranje i podešavanje
2.2.4.2 | Karakteristike kamere:
2.2.4.2.1 | minimalno 10 x optičko povećanje slike
2.2.4.2.2 | minimalno 12 x digitalno povećanje slike
2.2.4.2.3 | Auto fokus
2.2.4.2.4 | Korisničko namještanje fokusa
2.2.4.2.5 | Funkcija zamrzavanja slike
2.2.4.2.6 | Automatsko postavljanje balansa bijele boje sukladno postavljenoj temperaturi boje operacijske svjetiljke
2.2.4.2.7 | Kontrola radom kamere udaljenim komandama (integrirana operacijska dvorana)
2.2.4.2.8 | Bežično slanje signala na minimalnoj udaljenosti 10 metara
2.2.5 | Nosač monitora:
2.2.5.1 | Nosač monitora smješten na dvostrukoj zglobnoj ruci minimalnog radijusa okretanja 160 cm, s rotacijom > 300° i s podešavanjem visine
2.2.5.2 | Nosivost zglobne ruke minimalno 15 kg .
2.2.5.3 | Moguć prihvat monitora veličine 19-32'' sa standardnim adapterima 100x100
2.2.5.4 | Ulazni kabeli i adapteri za priključak video kabela u monitor moraju biti zatvoreni poklopcem radi higijene
2.2.5.5 | Mjesto za prihvat transformatora monitora dimenzija 35x18x8 cm unutar zatvorenog kućišta
2.2.5.6 | Ugrađen HD-SDI kabel
2.2.5.7 | Ručica za pozicioniranje pogodna za sterilizaciju
2.2.5.8 | Horizontalna rotacija monitora >340°
2.2.6 | Ponudi treba biti priložena skica ponuđenog rješenja iz koje su jasno vidljive sve tražene tehničke karakteristike
2.3 | STROPNI STATIV ZA ANESTEZIOLOGA | kom | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.3.1 | Podkonstrukcija za ugradnju na betonski strop i unutar prostora između spuštenog stropa
2.3.2 | Prihvat vetikalnog stupa preko dvostruke zglobne ruke minimalne duljine 150 cm, s podešavanjem visine u rasponu od 60 cm, s pneumatskim i tarnim kočnicama u svakom zglobu. Rotacija zglobova minimalno 330°
2.3.3 | Nosivost opreme minimalno 300 kg
2.3.4 | Kontrola kočnica i podešavanje visine pomoću ručica osjetljivih na dodir smještenih na stražnjoj strani nosivog stupa
2.3.5 | Vertikalno postavljeni stup za opremu, minimalne visine 100 cm, s ugrađenim utičnicama medicinskih plinova i struje na 4 plohe
2.3.6 | Glatke površine, zaobljeni rubovi i ploče bez vidljivih utora i vijaka omogućuju lakše čišćenje i dezinfekciju, odabir boje okvira stativa proizvoljno prema želji korisnika prilikom narudžbe
2.3.7 | Pneumatska kočnica u osi stupa
2.3.8 | Ploča osjetljiva na dodir za upravljanje pneumatskim kočnicama zglobova ruku ugrađena na lijevoj strani stupa
2.3.9 | Moguć smještaj dodatne opreme na sva četiri brida nosivog stupa po cijeloj duljini
2.3.10 | Horizontalna standardna šina dimenzije presjeka 10x25 mm na stražnjoj strani stupa za prihvat dodatne medicinske opreme
2.3.11 | Električne instalacije na opskrbnom stupu: - 10x 230 V (utičnica s poklopcem i LED indikacijom) - 10x Izjednačenje potencijala - 2x RJ45
2.3.12 | Instalacije medicinskih plinova na opskrbnom stupu: - 2x Kisik - 2x Zrak 5 bara - 1x N2O - 1x Vakuum - 1x AGSS
2.3.12.1 | Konstrukcija utičnice za zamjenu dijelova i redovito održavanje utičnice bez prekida opskrbe plinom
2.3.12.2 | Dva položaja utikača: radni i parkirni položaj. Parkirni položaj omogućuje sigurni prihvat utikača kada se utičnica ne koristi
2.3.13 | Na opskrbnom stupu smještena minimalno dva slobodna mjesta promjera min. 68 mm, s poklopcem, za mogućnost dodatne ugradnje utičnica
2.3.14 | Nosač stalka za infuzije:
2.3.14.1 | Izvlačni infuzijski stalak za 4 infuzijske boce poredane u liniju, visina stalka podesiva minimalno od 100 do 180 cm
2.3.14.2 | Montaža na dvostrukoj zglobnoj ruci duljine minimalno 30 + 30 cm, s rotacijskim zglobovima s podesivom frikcijskom kočnicom i kanalicom za provođenje kablova po cijeloj dužini, nosivost minimalno 20 kg
2.3.15 | Mogućnost prihvata i podizanja anesteziološkog aparata težine do 300 kg
2.3.16 | Ponudi treba biti priložena skica ponuđenog rješenja iz koje su jasno vidljive sve tražene tehničke karakteristike
2.4 | Anesteziološki aparat | kom | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.4.1 | Aparat za anesteziju s podrškom za anesteziju s niskim i minimalnim protokom, za primjenu kod pacijenata od novorođenačke do odrasle dobi
2.4.1.1 | Montaža aparata na stropni stativ, šine za montažu dodatne opreme s lijeve i desne strane aparata, radna površina za pisanje s rasvjetom podesivog intenziteta
2.4.1.2 | Priključak aparata na centralni razvod O2, zraka i N2O te rezervna boca za O2 s regulatorom tlaka, elektroničko mjerenje tlaka opskrbe svih spojenih plinova i plinske boce
2.4.1.3 | Integrirana baterija koja osigurava normalan rad aparata 30 minuta u slučaju prekida opskrbe električnom energijom
2.4.1.4 | Elektronički kontroliran mješač svježeg plina s podešavanjem protoka u minimalnom rasponu od 0,2 do 15 l/min i direktnim zadavanjem koncentracije kisika
2.4.1.5 | Sučelje za montažu dva neovisna isparivača hlapivih anestetika istovremeno, sa sigurnosnom zaporkom koja osigurava korištenje samo jednog od njih
2.4.1.5.1 | Korištenje postojećih isparivača hlapivih anestetika sa spojem tipa AutoExclusion ili jednakovrijedno
2.4.1.5.2 | Isporuka novog sevofluranskog ispraivača, volumen spremnika za hlapivi anestetik minimalno 300 ml
2.4.1.6 | Bronhijalni aspirator, vakuumski, s kompletnim priborom
2.4.1.7 | Vodoravne šine za montažu pribora s lijeve i desne strane aparata
2.4.1.8 | Sigurnosni mehanizmi:
2.4.1.8.1 | Automatskim prilagođavanjem koncentracije kisika u smjesi svježeg plina s N2O za osiguravanje isporuke minimalne količine kisika od 200 ml/min
2.4.1.8.2 | Ventilacija ambijentalnim zrakom u slučaju potpunog nestanka napajanja medicinskim plinovima
2.4.1.8.3 | Tipka za brzo ispiranje sustava kisikom protokom od minimalno 75 l/min
2.4.1.8.4 | Respiracijski balon kontinuirano uključen u respiracijski krug kao pokazatelj nedostatka i curenja plina
2.4.2 | Integrirani ventilator
2.4.2.1 | Električno pogonjen, elektronički kontroliran ventilator
2.4.2.2 | Grijani respiracijski sustav s jednokratnim CO2 apsorberom od minimalno 1200 ml, rastavljanje respiracijskog sustava bez alata
2.4.2.3 | Modovi ventilacije:
2.4.2.3.1 | Spontano disanje
2.4.2.3.2 | Ručna ventilacija
2.4.2.3.3 | Volumenom kontrolirana ventilacija
2.4.2.3.4 | Tlakom kontrolirana ventilacija
2.4.2.3.5 | SIMV - sinkronizirana isprekidana mandatorna ventilacija
2.4.2.3.6 | PS - tlačna potpora spontanom disanju
2.4.2.3.7 | Programska opcija kod volumskih modova automatske kontinuirane korekcije protoka u svrhu postizanja željenog volumena uz minimalni tlak u dišnim putovima
2.4.2.3.8 | APRV
2.4.2.3.9 | CPAP u modovima spontano disanje i ručna ventilacija
2.4.2.4 | Podesivi parametri:
2.4.2.4.1 | Tidalni volumen u minimalnom rasponu : 20 – 1400 ml
2.4.2.4.2 | Frekvencija disanja u minimalnom rasponu: 3 – 100 1/min
2.4.2.4.3 | Vrijeme inspiracije u minimalnom rasponu: 0.2 – 10 s
2.4.2.4.4 | Maksimalni inspiracijski protok: barem 180 l/min
2.4.2.4.5 | Inspiracijski tlak u minimalnom rasponu: 10 – 70 mbar
2.4.2.4.6 | Relativno trajanje inspiratorne pauze (TIP:TINSP) u minimalnom rasponu: 20 do 50 %
2.4.2.4.7 | PEEP u minimalnom rasponu od 2 do 35 mbar
2.4.2.4.8 | Okidač u minimalnom rasponu od 0,3 do 15 l/min
2.4.2.5 | Alati za prilagodbu doziranja svježih plinova i hlapivih anestetika:
2.4.2.5.1 | Upravljanje ekspiratornom koncentracijom anestetika na jedan od dva načina:
2.4.2.5.1.1 | Neposrednim, direktnim zadavanjem ekspiratorne vrijednosti sa automatskom regulacijom protoka svježih plinova
2.4.2.5.1.2 | Posredno, pomoću alata sa grafičkim prikazom predviđanja inspiratorne i ekspiratorne vrijednosti u ovisnosti o zadanoj insp. vrijednosti na isparivaču i protoku svježih plinova. Minimalni raspon perioda predviđanja 20 min. Prikaz krivulje predviđanja i bez stvarne promjene odabrane vrijednosti ("što ako" analiza).
2.4.2.5.2 | Kontrola inspiratorne koncentracije kisika na jedan od dva načina:
2.4.2.5.2.1 | Kontrola inspiratorne i ekspiratorne vrijednosti uz automatsku regulaciju protoka svježih plinova
2.4.2.5.2.2 | Pomoću alata sa grafičkim prikazom predviđanja inspiratorne vrijednosti u ovisnosti o protoku svježih plinova. Minimalni raspon perioda predviđanja 20 min. Prikaz krivulje predviđanja i bez stvarne promjene odabrane vrijednosti ("što ako" analiza).
2.4.2.5.3 | Ugrađeni ekonometar tj. pokazivač efikasnosti doziranja svježih plinova
2.4.2.5.4 | Grafičkog prikaza trenda efikasnosti doziranja svježih plinova za posljednjih barem 30 minuta rada
2.4.2.5.5 | Mjerenje potrošnje i unosa anestetika po slučaju i ukupno od posljednjeg poništavanja brojača
2.4.2.6 | Automatsko podešavanje parametara ventilacije u ovisnosti o tjelesnoj masi pacijenta
2.4.2.7 | AGSS sustav za odsis viška anestetičkih plinova, indikator rada odsisa vidljiv s prednje strane aparata
2.4.3 | Integriran plinski monitor i upravljačka jedinica
2.4.3.1 | Ekran u boji, osjetljiv na dodir, minimalne dimenzije od 38 cm po dijagonali, s istovremenim prikazom minimalno 3 krivulje, s podešavanjem nagiba ekrana
2.4.3.2 | Korisničko sučelje na hrvatskom jeziku
2.4.3.3 | Potrebni parametri:
2.4.3.3.1 | Inspiracijske i ekspiracijske koncentracije O2, N2O, CO2, te hlapivih anestetika
2.4.3.3.2 | Minutna ventilacija - ukupna i spontana, respiracijski volumen
2.4.3.3.3 | Frekvencija disanja - ukupna i spontana
2.4.3.3.4 | Vršni tlak, tlak platoa, srednji tlak, PEEP
2.4.3.3.5 | Popustljivost (compliance), elastencija (elastance), otpor (resistance)
2.4.3.3.6 | Kalkulacija MAC vrijednosti, s korekcijom u ovisnosti o dobi pacijenta
2.4.3.3.7 | Brojčana vrijednost i trend utroška O2 pacijenta kao procjena metabolizirane količine kisika
2.4.3.4 | Prikaz sljedećih krivulja: tlaka u dišnim putovima, inspiratornog i ekspiratornog protoka, koncentracija CO2, O2 i hlapivog anestetika
2.4.3.5 | Istovremeni prikaz petlji tlak/volumen i volumen/protok
2.4.3.6 | Automatsko samotestiranje uređaja i softvera
2.4.3.7 | Automatska detekcija vrste hlapivog anestetika
2.4.3.8 | Funkcija stanke - zaustavljanje ventilacije i protoka svježeg plina radi smanjenja zagađenja okolnog zraka anestezijskim plinovima pri kratkim odspajanjima ili intubacija
2.4.3.9 | Netrošivi (paramagnetski) senzor za mjerenje koncentracije O2
2.4.3.10 | Prikaz grafičkih trendova mjerenih vrijednosti
2.4.3.10.1 | Prikaz grafičkog trenda i vrijednosti MVxCO2
2.4.3.10.2 | Prikaz grafičkog trenda međusobne ovisnosti PEEP-a i rastezljivosti kao pomoć kod raspuhivanja pluća
2.4.3.11 | Prikaz trenutačne postavke koncentracije na isparivaču hlapivog anestetika na ekranu upravljačke jedinice
2.4.3.12 | Prikaz upozorenje na nisku razinu hlapivog anestetika u spremniku isparivača na ekranu upravljačke jedinice
2.4.3.13 | Automatsko paljenje uređaja u predpodešeno vrijeme i potpuno automatizirano samotestiranje bez potrebe za prisutnošću medicinskog osoblja
2.4.3.14 | Automatsko ispiranje i sušenje cijevi za ventilaciju za uklanjanje zaostale vlage nakon završetka rada
2.4.3.15 | Pohrana podataka na USB memoriju, minimalno za povijest alarma, rezultate samotestiranja, snimke zaslona, trendove i konfiguracije uređaja
2.4.3.16 | Automatsko prepoznavanje priključenog pribora s funkcijom upozorenja u obliku ispisa poruke na ekranu u slučaju pogrešnog spajanja i/ili isteka definiranog vremenskog intervala korištenja
2.4.3.17 | Implementirano rješenje za "Remote Service" podršku koje omogućuje korisniku slanje log zapisa sa uređaja na internetski portal proizvođača u svrhu brze dijagnostike kvara na uređaju
2.4.4 | Monitor vitalnih funkcija
2.4.4.1 | Ekran u boji osjetljiv na dodir dijagonale minimalno 43 cm
2.4.4.2 | Istovremeni prikaz minimalno 16 krivulja uz brojčani prikaz ostalih parametara, ne računajući skupni prikaz svih odvoda EKG-a
2.4.4.3 | Rezolucija ekrana minimalno 1920x1080
2.4.4.4 | Pohrana najmanje 10 specifičnih konfiguracija ekrana sukladno potrebama radnog mjesta
2.4.4.5 | Monitor izveden sustavom pasivnog hlađenja bez ventilatora, otpornost na prodor tekućina minimalno IP21
2.4.4.6 | Pohrana i prikaz trendova za sve parametre, tabelarno i grafički u trajanju od najmanje 96 sati
2.4.4.7 | Priključak za spajanje dodatnog ekrana za kirurga čiji se prikaz može konfigurirati neovisno o ekranu monitora vitalnih funkcija, podržana rezolucija dodatnog ekrana minimalno 1920x1080
2.4.4.8 | Svjetlo za prikaz alarma vidljivo iz kruga od 360°
2.4.4.9 | Mogućnost pristupa web-aplikacijama i bolničkom informatičkom sučelju direktno s monitora vitalnih funkcija
2.4.4.10 | Upotreba u transportu s odvojivim transportnim modulom sljedećih karakteristika:
2.4.4.10.1 | Ekran u boji osjetljiv na dodir dijagonale minimalno 15 cm
2.4.4.10.2 | Istovremeni prikaz minimalno 3 krivulje na ekranu uz brojčani prikaz ostalih parametara
2.4.4.10.3 | Integrirana baterija koja osigurava kontinuiran rad najmanje 3 sata bez vanjskog napajanja
2.4.4.10.4 | Masa monitora s integriranom baterijom najviše 1 kg
2.4.4.10.5 | Pohrana trendova mjerenih parametara minimalno 72 sata unazad u samom transportnom modulu
2.4.4.10.6 | Docking jedinica za brzo odvajanje transportnog monitora s automatskim spajanjem i odspajanjem svih električnih i komunikacijskih priključaka pomicanjem jedne ručice
2.4.4.10.7 | Docking jedinice odvojena od glavnog ekrana monitora vitalnih funkcija za smještaj u blizini pacijenta
2.4.4.10.8 | Optička komunikacijska konekcija između transportnog modula i docking jedinice
2.4.4.10.9 | Automatsko zakretanje slike na ekranu za 180° za ispravan prikaz neovisno o položaju u koji je transportni modul postavljen
2.4.4.11 | Praćenje sljedećih parametara, sve dostupno na transportnom modulu, za upotrebu stacionarno i u transportu:
2.4.4.11.1 | EKG s 12 odvoda
2.4.4.11.2 | Respiracija
2.4.4.11.3 | SpO2 - saturacija krvi kisikom
2.4.4.11.4 | NIBP - neinvazivni tlak
2.4.4.11.5 | IBP - invazivni tlak x 2
2.4.4.11.6 | Temperatura
2.4.4.12 | Mogućnost nadogradnje za praćenje sljedećih parametara:
2.4.4.12.1 | Mjerenje etCO2 metodom u glavnom toku (engl. Mainstream) i bočnom toku s minimalnim uzorkom (engl. Microstream)
2.4.4.12.2 | Praćenje i prikaz 12 odvoda EKG-a pomoću reduciranog seta od 6 vodova/elektroda
2.4.4.12.3 | IBP - proširivanje broja ulaza do barem 8
2.4.4.12.4 | CCO - kontinuirano mjerenje minutnog volumena srca
2.4.4.12.5 | CO - minutni volumen srca
2.4.4.12.6 | NMT- neuro-muskularna transmisija
2.4.4.12.7 | BIS - mjerenje dubine svijesti
2.4.4.12.8 | Centralna temperatura - u potpunosti neinvazivno kontinuirano mjerenje unutarnje tjelesne temperature senzorom na čelu pacijenta
2.4.4.13 | Ugrađeni alati:
2.4.4.13.1 | Alat za praćenje odvijanja manevra raspuhavanja pluća s prikazom učinka na mehaniku pluća i hemodinamske parametre na jednom integriranom prikazu
2.4.4.13.2 | Alat za mjerenje parametra variranja pulsnog tlaka – PPV i variranja sistoličkog tlaka - SPV
2.4.4.14 | Pribor za praćenje parametara za odrasle:
2.4.4.14.1 | EKG kabel s 3 voda
2.4.4.14.2 | Crijevo za mjerenje tlaka i tri višekratne manžete za odrasle, mala, srednja i velika
2.4.4.14.3 | Kabel i višekratni SpO2 senzor za prst
2.4.4.14.4 | Kabel za mjerenje minimalno 2 invazivna tlaka
2.4.4.15 | Priključci:
2.4.4.15.1 | USB priključak za prijenos podataka, minimalno 3 komada
2.4.4.15.2 | Priključak za međusobno povezivanje medicinskih uređaja, minimalno 3 komada
2.4.4.15.3 | Mrežni priključak, minimalno 2 komada
2.4.4.15.4 | Priključak za dodatni ekran
2.4.4.16 | Pribor za montažu glavnog ekrana monitora vitalnih funkcija i docking jedinice na aparat za anesteziju
3 | OPREMA ZA INTEGRACIJU OPERACIJSKE SALE | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3.1 | KONTROLNI PANEL | kom | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3.1.2 | Ugradnja u zid OP sale
3.1.3 | Tehnički zahtjevi:
3.1.3.1 | Monitor:
3.1.3.1.1 | Minimalno 24" HD monitor na dodir za upravljanje i kontroliranje funkcijama opreme operacijske sale
3.1.3.1.2 | Rezolucija ekrana na dodir min. 1920x1080
3.1.3.2 | Ugrađena tipka za hitno prekidanje daljinskog upravljanja OP stolom
3.1.3.3 | Ulazi signala: VGA, DVI-D, 1xDisplay Port, 1x
3.1.3.4 | Osobno računalo:
3.1.3.4.1 | Ugrađen u kontrolni panel
3.1.3.4.2 | Min. Intel Core i5-6500T(E)
3.1.3.4.3 | Tvrdi disk: min 250 GB SSD
3.1.3.5 | Tipkovnica
3.1.3.6 | Komplet se sastoji od:
3.1.3.6.1 | okvir za ugradnju u zid OP sale
3.1.3.6.2 | slijepi okvir
3.1.3.6.3 | monitor
3.1.3.6.4 | osobno računalo
3.1.3.6.5 | staklo
3.2 | KIRURŠKI PANEL | kom | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3.2.2 | Ugradnja u zid OP sale
3.2.3 | Tehnički zahtjevi:
3.2.3.1 | Monitor:
3.2.3.1.1 | min. 54" UHD ekran
3.2.3.1.2 | Rezolucija ekrana min. 3840x2160
3.2.4 | Komplet se sastoji od:
3.2.4.1 | okvir za ugradnju u zid OP sale
3.2.4.2 | slijepi okvir
3.2.4.3 | monitor
3.2.4.4 | staklo
3.3 | KABLIRANJE | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3.3.1 | Povezivanje opreme
3.3.2 | Izvođenje kabliranja, povezivanje audio, video i kontrolnim kablovima, te montaža svih pojedinačnih konektora na licu mjesta
3.3.3 | Postavljanje kablova kroz vodilice i kanale u stropovima i zidovima
3.4 | LOKALNA TEHNIČKA PODRŠKA | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Nije primjenjivo za navedenu stavku.
3.4.1 | Obučeno i certificirano osoblje za projektiranje
3.4.2 | Ovlašteni servis u Republici Hrvatskoj
4 | AUTOMATSKI INJEKTOR KONTRASTNOG SREDSTVA I FIZIOLOŠKE OTOPINE S KONTROLOM VOLUMENA, PROTOKA I VREMENA | kom | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4.1 | Zapremina šprica za kontrastno sredstvo: min. 150 ml
4.2 | Mogućnost višekratnog korištenja iste šprice na više pacijenata („Multi Patient Tubing“)
4.3 | Volumen iniciranja u rasponu od min. 1 do 150 ml sa mogućnošću povećanja volumena u koracima od po minimalno 1 ml
4.4 | Injektor-sistem treba imati potpuno odvojene linije za kontrast i fiziološku otopinu radi uštede kontrasta
4.5 | Elektromehanički ručni kontroler (okidač):
4.6 | Način apliciranja kontrasta: aplikacija sa fiksnom i/ili varijabilnom brzinom protoka
4.7 | Brzina protoka u fiksnom modu: podesiva u min. rasponu od 1 do min. 45 ml/sec, sa mogućnošću povećanja od 1ml/sec
4.8 | Brzina protoka u varijabilnom modu: podesiva u min. rasponu od 1 do 10 ml/sec, sa mogućnošću povećanja od 0,1ml/sec
4.9 | Pritisak: podesiv u min. rasponu od 300 do 1200 PSI, sa povećanjem od 1 PSI
4.10 | Način apliciranja fiziološke otopine: fiksirani protok minimalno 1,25 ml/sec
4.11 | Mogućnost kontinuiranog automatskog ispiranja sistema sa fiziološkom otopinom
4.12 | Touch-screen kontrolno-upravljačka jedinica (monitor) montirana na stol ili na vlastiti stalak sa kotacima za jednostavan i brz odabir parametara
4.13 | Mogućnost pohranjivanja min. 40 protokola prilagođenih operateru, sa mogućnošću prilagođavanja parametara protokola individualnom pacijentu
4.14 | Sigurnosni senzori za kontrolu mjehurića zraka i prisustva kontrasta i fiziološke otopine: - Min. 2 ultrazvučna senzora za kontrolu mjehurića zraka u priključnim linijama - Min. 2 infracrvena senzora za kontrolu prisutnosti kontrasta i fiziološke otopine
4.15 | Heat maintainer (grijač/održavač topline) kontrasta na šprici sa održanjem topline na 35 stupnjeva Celzija +/- 5 stupnjeva
4.16 | Mogućnost sinhronizacije sa angio aparatom
4.17 | Mogućnost kontinuiranog invazivnog hemodinamskog monitoringa prije ili nakon injektiranja kontrasta, uz korištenje eksterne komorice
4.18 | Korištenje funkcije KVO (Keep vein open) tijekom perifernih procedura u razmaku od min. 0.1 do 10 ml/min
4.19 | Injektor specijaliziran za kardiološke intervencije
4.20 | Automatsko punjenje sistema kontrastnim sredstvom 2,5ml/sek
4.21 | Mogućnost instaliranja angio-injektora na postolje ili na stol za pacijenta
4.22 | Odgoda injektiranja 0-99,9 sekundi podesivo u koracima od 0,1 sekunde
4.23 | Vrijeme porasta tlaka do zadanog u vremenu od 0,1 do 9,9 sekundi podesivo u koracima od 0,1 sekunde
5 | LAPAROSKOPSKI STUP | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5.1 | VISOKO PROTOČNI INSUFLATOR CO2 plina | kom | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5.1.1.1 | Brzina punjenja do 45L/min, uključujući i brzinu 45L/min.
5.1.1.2 | Digitalni zaslon za jasni prikaz i praćenje tlaka, brzine protoka, volumena i kapaciteta boce sa CO2 u realnom vremenu
5.1.1.3 | Svjetlosni i zvučni alarmi upozorenja za: 1. izrazito povećanje pritiska u abdomenu; 2. oštećenje ili začepljenje insuflacijskih/sukcijskih crijeva; 3. nedovoljni dotok plina
5.1.1.4 | Mogućnost elektronskog povezivanja na elektrokirurški generator za automatsko usisavanje dima, npr. kod laparoskopskih operacija - neovisno podešavanje brzine usisa dima na prednjem panelu insuflatora.
5.1.1.5 | Minimalno 2 načina upuhivanja ovisno o veličini šupljine: mali (za šupljine manje od abdomena) i normalni za abdominalne šupljine
5.1.1.6 | Najmanje 3 brzine upuhivanja za svaki način: visoka, srednja i niska
5.1.1.7 | Automatska kontrola abdominalnog pritiska: 3 do 25 mmHg
5.1.1.8 | Višekratno crijevo za insuflaciju sa potrebnim adapterima za veress iglu/troakar
5.1.1.9 | Višekratno crijevo za sukciju sa potrebnim adapterima za veress iglu/troakar
5.2 | CRIJEVO ZA POVEZIVANJE NA BOCU SA CO2, DIN STANDARD | kom | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5.3 | FILTER, STERILNI, ZA INSUFLACIJU, PAKET OD 10 KOMADA | kom | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5.4 | UTIKAČ ZA CENTRALNI DOVOD CO2 | kom | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5.5 | 4K VIŠE SPECIJALIZIRANI VIDEO PROCESOR S MOGUĆNOŠĆU NADOGRADNJE 3D/IC/BL | kom | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5.5.1 | Napon: 110–240 V ±10%
5.5.2 | Frekvencija: 50/60 Hz; +/-1%
5.5.3 | Dimenzije (ŠxVxD): maks. 390x200x503 mm
5.5.4 | Težina: maks. 17,5 kg
5.5.5 | Funkcije optičko-digitalnog promatranja uz korištenje odgovarajućih endoskopa
5.5.5.1 | Promatranje putem slikovne tehnologije uskopojasnog spektra ili jednakovrijedno
5.5.5.2 | IC promatranje - Ovaj način promatranja koristi infracrveno svjetlo
5.5.6 | Sljedeća pomoćna oprema može se kontrolirati daljinskim upravljanjem: Prijenosna memorija, Video snimač, Video printer, Sustav arhiviranja slika
5.5.7 | Način promatranja: bijelo svijetlo, slikovna tehnologija uskopojasnog spektra ili blisko infracrveno promatranje (ili jednakovrijedno)
5.5.8 | Automatsko podešavanje svjetline: Auto ili ručno
5.5.9 | Video izlazi:
5.5.9.1 | Izlaz analognog signala: VBS kompozitni
5.5.9.2 | Izlaz digitalnog signala: može se odabrati 12G-SDI (SMPTE ST 2082), 3G-SDI (SMPTE424M), HD-SDI (SMPTE292M)
5.5.10 | Mogućnost odabira snimanje izlaznog signala: odabir između “3G-SDI” ili “HD-SDI”
5.5.11 | Elektronički zoom: 4K kamera (×1.0, ×1.2, ×1.4, ×1.6, ×1.8, ×2.0) Ostale kamere: 2D (×1.0, ×1.2, ×1.5), 3D (×1.0, ×1.2)
5.5.12 | Mogućnost odabira funkcije "Podešavanje ravnoteže bijele boje"
5.5.13 | Format snimanja: TIFF bez kompresije (Približno 120 slika), JPEG (1/5): Približno 1/5 kompresija (Približno 636 slika), JPEG (1/10): Približno 1/10 kompresija (Približno 1108 slika)
5.5.14 | Mogućnost odabira promatranja putem slikovne tehnologije uskopojasnog spektra
5.5.15 | Zaštita od električnog udara: minimalno Klasa I
5.5.16 | 3D i IC načini promatranja mogu se aktivirati nadogradnjom putem porta za prijenosnu memoriju
5.5.17 | Nadogradnja IC načina promatranja
5.6 | IC LED IZVOR SVJETLA | kom | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5.6.1 | Napon: 100 - 240 V AC; sa +/-10%
5.6.2 | Frekvencija: 50/60 Hz; sa +/-1% Hz
5.6.3 | Ulaz: 350 VA
5.6.4 | Dimenzije (ŠxVxD): maks. 395x165x525 mm
5.6.5 | Težina: maks. 19 kg
5.6.6 | Intenzitet svjetla minimalno otprilike 1,560 lumena
5.6.7 | Prisilno zračno hlađenje
5.6.8 | Automatska kontrola osvjetljenja: Metoda automatskog podešavanja svjetline (Trenutna kontrola LED pogona)
5.6.9 | Automatska ekspozicija u min. 17 stupnjeva
5.6.10 | Način intenziteta: Normalan ili visok intenzitet
5.6.11 | Optičko-digitalno promatranje:
5.6.11.1 | Promatranje putem slikovne tehnologije uskopojasnog spektra ili jednakovrijedno
5.6.11.2 | IC promatranje
5.6.11.3 | YE promatranje
5.6.11.4 | RA promatranje
5.6.12 | Postavke (osim načina promatranja) su spremljene čak i kad je izvor svjetla isključen
5.6.13 | Nadograđen posebnim filterom za slikovnu tehnologiju uskopojasnog spektra za raspoznavanje manjih kapilara i krvnih žila površine tkiva te promjena na tkivu. Primjena u otkrivanju i diferencijaciji benigne-maligne mukozne pojave i ranijih stadija karcionoma.
5.6.14 | Vrsta zaštite od strujnog udara: Min. Klasa I
5.6.15 | Mogućnost načina preklapanja sluorescentne slike koja pruža 4K fluorescenciju u stvarnom vremenu
5.6.16 | Mogućnost podešavanja nijanse, zasićenosti i tona boje za crvenu, narančastu, žutu i ljubičastu boju
5.7 | KOMPAKTNA 4K GLAVA KAMERE S KONTINUIRANIM AUTOFOKUSOM I FLUORESCENTNOM SLIKOM | kom | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5.7.1 | CMOS senzor slike
5.7.2 | S kontinuiranim automatskim fokusom (C-AF), koji automatski prati ciljani objekt i drži ga u fokusu bez potrebe za oslanjanjem na ručno podešavanje ili jednakovrijedno
5.7.3 | Proširena dubinska oštrina (Extended Depth Of Field) tehnologjia za proširenje područja fokusa ili jednakovrijedno
5.7.4 | Kompatibilna sa slikovnom tehnologijom uskopojasnog spektra ili s odgovarajućom funkcijom za raspoznavanje manjih kapilara i krvnih žila površine tkiva te promjena na tkivu.
5.7.5 | Minimalno 4 upravljačke tipke integrirane u glavu kamere
5.7.6 | Omjer povećavanja: žarišna udaljenost f = 19.7 mm
5.7.7 | Težina maksimalno 281 g
5.7.8 | Funkcija elektroničkog zatvarača
5.7.9 | Mogućnost IC promatranja
5.7.10 | Funkcija elektronskog uvećanja
5.7.11 | Čišćenje/dezinfekcija: Može se uroniti u dezinfekcijsku otopinu
5.7.12 | Kompatibilne tehnike sterilizacije: Autoklav/V-Pro/ETO/Sterrad
5.8 | IC TELESKOP 10 mm, 0° kut gledanja | kom | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5.8.1 | Vanjski promjer maksimalno 10,2 mm, kut gledanja 0°
5.8.2 | Širina polja gledanja: min. 88°
5.8.3 | Radna dužina 316-317 mm
5.8.4 | Autoklavan
5.8.5 | IC kompatibilan
5.9 | IC TELESKOP 10 mm, 30° kut gledanja | kom | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5.9.1 | Vanjski promjer maksimalno 10,2 mm, kut gledanja 30°
5.9.2 | Širina polja gledanja: min. 88°
5.9.3 | Radna dužina 316-319 mm
5.9.4 | Autoklavan
5.9.5 | IC kompatibilan
5.10 | AUTOKLAVNA POSUDA ZA STERILIZACIJU I TRANSPORT TELESKOPA | kom | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5.11 | SVJETLOSNI KABEL | kom | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5.11.1 | Autoklavan
5.11.2 | 3 m duljine
5.11.3 | Promjera min. 4.25 mm
5.12 | LAPAROSKOPSKA PUMPA | kom | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5.12.1 | Za izvođenje laparoskopskih operacija
5.12.2 | Maksimalni tlak pumpe 450 mmHG
5.12.3 | Maksimalni negativni sukcijski tlak -60 kPA
5.12.4 | Dimenzije (ŠxVxD): 210 mm x 148 mm x 260 mm
5.12.5 | Težina: max 3,7 kg
5.12.6 | U isporuku uključiti bocu kapaciteta 2 L, poklopac za bocu, nosač boce za sekret
5.13 | SET JEDNOKRATNIH IRIGACIJSKIH CRIJEVA | kom | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5.14 | SET JEDNOKRATNIH CRIJEVA ZA SUKCIJU | kom | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5.15 | SET CRIJEVA ZA VAKUM SA FILTERIMA | kom | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5.16 | VISOKOFREKVENTNI ELEKTROKIRURŠKI GENERATOR ZA PRIMJENU KOD OTVORENIH OPERACIJA I LAPAROSKOPSKIH ZAHVATA | kom | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5.16.1 | Za izvođenje laparoskopskih, otvorenih te endoskopskih operacije
5.16.2 | 8.4˝ LCD ekran na dodir
5.16.3 | Mogućnost korištenja bežične nožne pedale
5.16.4 | Mogućnost prijenosa pojedinačnih postavki i ažuriranje putem USB-a
5.16.5 | Utičnice - Monopolarna (2x), Bipolarna (1x), Univerzalna (2x)
5.16.6 | Kompatibilnost s visokofrekventnim funkcijama: monopolar/bipolar/napredni bipolar
5.16.7 | Plug & play funkcija prepoznavanja instrumenta
5.16.8 | Mogućnost implementacije u integriranu operacijsku salu
5.16.9 | Kompatibilan sa sustavom za evakuaciju dima u radu s insuflatorom
5.16.10 | Težina: max 17 kg
5.16.11 | Dimenzije (šxdxv): max 371 × 501 × 242 mm
5.16.12 | Monopolarne utičnice: min. 2 x 3-pin (Ø 4 mm), min. 2 x 1-pin (Ø 8 mm), min. 2 x 1-pin (Ø 4 mm), min. 2 x koaksijal (9/5 mm pin Ø)
5.16.13 | Bipolarne utičnice: min. 1 x 2-pin (Ø 4 mm, razmak pinova 28.6 mm), min. 1 x 2 -pin (Ø 4 mm sa trećim pinom za kodiranje), min. 1 x 2 -pin (Ø 4 mm, razmak pinova 22 mm), min. 1 x koaksijal (8/4 mm)
5.16.14 | Universal utičnica: min. 2 x 7-pin ili jednakovrijedno
5.16.15 | MONOPOLARNI NAČIN RADA
5.16.15.1 | Rezanje min. 8 načina snage 150 do 300 W
5.16.15.2 | Koagulacija min. 6 načina snage 120 do 200 W
5.16.16 | BIPOLARNI NAČIN RADA
5.16.16.1 | Rezanje min. 1 način snage min. 100 W
5.16.16.2 | Koagulacija min. 5 načina snage 120 W
5.16.17 | BIPOLARNI ZAHVATI U FIZOLOŠKOJ OTOPINI
5.16.17.1 | Rezanje snage min. 320 W
5.16.17.2 | Koagulacija snage min. 200 W
5.17 | NOŽNA SKLOPKA, DUPLA, BEŽIČNA | kom | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5.18 | KABEL ZA NEUTRALNU ELEKTRODU, VIŠEKRATNI | kom | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5.19 | NEUTRALNA ELEKTRODA, JEDNOKRATNA, PAKIRANJE 100 KOM | kom | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5.20 | VISOKOKVALITETNI 4K UHD 3D/2D MEDICINSKI MONITOR | kom | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5.20.1 | Veličina ekrana minimalno 31"
5.20.2 | Rezolucija ekrana 3840x2160
5.20.3 | Težina maksimalno 11 kg
5.20.4 | Dimenzije max. 754 x 477 x 85 mm
5.20.5 | Izlazi:BNC (x2) 12G/3G/HD-SDI, BNC (x1) 3G/HD/SD-SDI CLONE output BNC (x1) 12G/3G-SDI
5.20.6 | Ulazi: min. BNC (x2) 12G/3G/HD-SDI, BNC (x1) 3G/HD/SD-SDI, HDMI (x1), DVI-D (x1), Display Port (x1), D-sub 9-pin (RS-232C) (x1), RJ-45 (x1)
5.20.7 | Izlazi: min. BNC (x2) 12G/3G/HD-SDI, BNC (x1) 3G/HD/SD-SDI
5.20.8 | CLONE izlaz: BNC (x1) 12G/3G-SDI
5.20.9 | Napajanje: AC IN: 100 V - 240 V, 50/60 Hz, 2.4 A - 1.1 A
5.20.10 | Potrošnja: Približno 230 W (maks)
5.20.11 | Tehnologija panela: LCD s IPS
5.20.12 | Kontrastni omjer min. 1.000.000:1
5.20.13 | Format slike 16:9
5.20.14 | Svjetlina (specifikacija panela):min. 650cd/m2 (tipično)
5.20.15 | Boje: min. 10 bit boja
5.20.16 | Broj slika u sekundi: min. 50/60 Hz
5.20.17 | Kut gledanja: min. 89°/89°/89°/89° (tipično) (gore/dolje/lijevo/desno, kontrast > 10:1)
5.20.18 | Funkcija zumiranja (1x, 1.2x, 1.5x ili 2x)
5.20.19 | Opcije gledanja slike: slika u slici (PIP: picture-in-picture), slika van slike (POP Picture-out-picture) i Clone Out (mogućnost izlaza 4K/HD signala uključivši PIP/POP sliku na drugi monitor ili uređaj za snimanje)
5.20.20 | CLONE izlaz: Izlazni konektor za kloniranje omogućuje vam izlaz iste slike kakva je prikazana, npr. A.I.M.E., slika u slici i još mnogo toga, što omogućuje jednostavno snimanje istog sadržaja koji se gleda ili jednakovrijedno.
5.20.21 | HDR Kompatibilan
5.20.22 | Kontrolni panel s LED osvjetljenom navigacijom
UKUPNO: |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
UKUPNO BEZ PDV-a | [7 empty] | 0
IZNOS PDV-a | [7 empty] | 0
UKUPNO S PDV-om | [7 empty] | 0