## D. TROŠKOVNIK
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SESTRE MILOSRDNICE Vinogradska cesta 29, 10000 Zagreb OIB 84924656517
T R O Š K O V N I K Nabava opreme za potrebe dnevnih bolnica i jednodnevnih kirurgija Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice za realizaciju projekta Opremanje novih objekata objedinjenog hitnog bolničkog prijema i dnevnih bolnica i jednodnevnih kirurgija te uređenje Klinike za neurokirurgiju KBC-a Sestre milosrdnice broj C5.1. R1-I7 evidencijski broj nabave 145/2023
2. GRUPA Uređaji za pranje i dezinfekciju
Redni broj stavke | Naziv i opis predmeta nabave | Ponuđene tehničke specifikacije | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (bez PDV-a) | Ukupno (bez PDV-a)
1. | Uređaj za izlijevanje, pranje i termalnu dezinfekciju noćnih posuda | NAZIV, MODEL I KATALOŠKI BROJ PONUĐENOG PROIZVODA:
1.1 | Konstrukcija od nehrđajućeg čelika – komora izrađena dubokim vučenjem, bez zavarenih šavova (zbog nakupljanja bakterija), sukladno normi posuda za dezinfekciju
1.2 | Vanjska obloga iz nehrđajućeg čelika AISI 314
1.3 | Unutarnja komora iz krom-nikal-molibden nehrđajućeg čelika AISI 316
1.4 | Izolacija komore temperaturna i zvučna
1.5 | Vrata sa ručnim otvaranjem i automatskom indikacijom greške i blokadom rada ako vrata nisu zatvorena
1.6 | Nepropusnost vrata osigurana labirintnim sustavom kanala bez brtve, bez potrebe održavanja
1.7 | Automatsko pražnjenje noćnih posuda kod zatvaranja vrata, ulaganje noćnih posuda s prednje strane
1.8 | Termička dezinfekcija parom proizvedenom u vlastitom parogeneratoru min snage 3,0/4,5kW za napon 230/ 400 V
1.9 | Mehanizam za zaključavanje vrata komore za pranje, kontroliran matičnom pločom, koji onemogućava otvaranje tijekom ciklusa i kad je temperatura u komori previsoka
1.10 | Mikroprocesorsko upravljanje uređajem i kontrola parametara ciklusa, mogućnost ispisa na pisač i pohranu podataka na PC
1.11 | Folijska tastatura sa LCD displejem
1.12 | Ugrađen servisni program
1.13 | Dvolinijski pokazivač funkcija
1.14 | Digitalni pokazivač temperature
1.15 | Dozirna pumpa za automatsko doziranje tekućeg sredstva za omekšavanje vode za ispiranje
1.16 | Minimalno 3 programa za pranje/termodezinfekciju i to: standardni, intenzivni i kratki program
1.17 | Mogućnost programiranja min 99 individualnih korisničkih programa
1.18 | Kapcitet vodene pumpe min 400 lit/min
1.19 | U komori ugrađeno najmanje 12 sapnica za pranje od kojih minmalno 5 rotacionih
1.20 | Sustav automatske dezinfekcije cijevi i mlaznica kod nekorištenja uređaja dulje od 24h
1.21 | Priključci na ventile za toplu i hladnu vodu min ¾ "
1.22 | Mogućnost podne i zidne montaže (odvod Ø 100 - 110 mm)
1.23 | Ugrađen ventilator i sustav hlađenja sa recirkulacijom. Nije dozvoljen odvod toplog vlažnog zraka u sanitarnu cijev ili natrag u prostoriju kao način hlađenja
1.24 | Buka max 50 dB
1.25 | Kompletan set priključaka za uređaj
1.26 | Max. dimenzije uređaja: d x š x v: 600 x 500 x 1775 mm +/-5%
1.27 | Kapacitet komore: 1 noćna posuda + poklopac + 2 urinske boce ili 3 urinske boce, odnosno minimalno 3 mjesta
1.28 | Uređaj sukladan EN ISO 15883-1, EN ISO 15883-1/3 i EN 1717
1.29 | Mogućnost ugradnje dodatne dozirne pumpe
1.30 | Mogućnost priključka na sustav demi vode
1.31 | Mogućnost priključka na centralni razvod pare
1.32 | Izljevnik za noćne posude i pribor, za slavinom, izrađen od nehrđajučeg čelika 1.4301 postavljen bočno desno uz uređaj za izljevanje noćnih posuda, gledano od korisnika, sifonski izlaz za odvod minimalno Ø 100 mm, 1 kom
1.33 | Ponuditelj certificiran ISO 9001 i ISO 14001, priložiti certifikat
|  |  | kom | 1 |  | 0
UKUPNO (bez PDV-a): | [5 empty] | 0
PDV (25 %): | [5 empty] | 0
SVEUKUPNO (s PDV-om): | [5 empty] | 0