## Sheet1
TROŠKOVNIK
KBC SESTRE MILOSRDNICE
Vinogradska cesta 29, Zagreb
Predmet nabave: Nabava širokokutne fundus kamere s integriranim OCT-om za potrebe Klinike za očne bolesti KBC Sestre milosrdnice za realizaciju projekta „ Formiranje biobaze i analiza uzoraka očne vodice/seruma Ramanovom spektroskopijom i plinskom kromatografijom kod vodećih očnih bolesti“ NPOO.C3.2.R3-I1.04.0287 (ref.br. C3.2.R3-I1.04)
R.BR. | Naziv, opis i tehničke specifikacije predmeta nabave | Jedinična cijena | Količina | Jedinica mjere | Cijena bez PDV-a | Iznos PDV-a | Cijena s PDV-om | POTVRDA ZAHTJEVANIH KARAKTERISTIKA (Upisati DA/NE) | Broj stranice kataloga na kojoj je vidljivo ispunjavanje zahtjeva tehničke karakteristike
OCT SA ŠIROKOKUTNOM FUNDUS KAMEROM Model: Proizvođač: Država proizvodnje: |  | 0 | 1 | kpl | 0 | 0 | 0
1 | Ultra širokokutna (ultra-widefield) SLO kamera, s mogućnošću snimanja min 200 stupnjeva očne pozadine u boji bez potrebe za montažom slike - (jedan sinmak) kroz neproširenu zjenicu
2 | Mogućnost snimanja color fotografije fundusa
3 | Mogućnost snimanja fundus autofluorescence
4 | Mogućnost snimanja fluoresceinske angiografije
5 | Mogućnost snimanja "indocyanine green" angiografije
6 | Mogućnost snimanja "red free" fotografije
7 | Mogućnost snimanja žilnice
8 | Rezolucija: maksimalno 20 mikrona
9 | Vrijeme ekspozicije maksimalno 0.4 sek.
10 | Ultraširokokutno vođen integrirani uređaj za optičku koherentnu tomografiju (OCT) swept source tehnologija
11 | OCT prikaz (Scan) s maksimanlom aksijalnom rezolucijom 7 mikrona i maksimalnom transverzalnom rezolucijom do 20 mikrona
12 | Dubina prikaza (scan-a) OCT uređaja minimalno do 2,5 mm
13 | Širina prikaza (scan-a) OCT uređaja od 6-23 mm
14 | Automatsko ponavljanje OCT prikaza (scan-a) za precizno ponavljanje snimanja
15 | Upravljanje uređajem putem ručnog upravljača ili putem integriranog zaslona
16 | PC računalo minimalnih karakteristika: procesor sa najmanje 14 jezgara, minimalno 20 niti (engl. thread), 24 MB predmemorije (engl. cache), i osnovnom frekvencijom rada najmanje 2.4 GHz, operativni sustav Win 10 (64 BIT), radna memorija minimalno 8 GB, tvrdi disk 512 GB, monitor puna HD rezolucija 1920x1080 - kompatibilan zahtjevima kamere
17 | DICOM kompatibilni software s mogućnošću povezivanja uređaja s drugim računalima u bolničkom sustavu
18 | Postolje s električnom kontrolom podešavanja visine
19 | Kompatibilni uređaj za printanje fotografija u boji (printer)
UKUPNO BEZ PDV-a |  |  |  | 0
IZNOS PDV-a |  |  |  | 0
UKUPNO S PDV-om |  |  |  | 0