## TROŠKOVNIK
TROŠKOVNIK
KBC SESTRE MILOSRDNICE
Vinogradska cesta 29, Zagreb
Predmet nabave: Nabava uređaja za kompjuterizirano vidno polje za potrebe Klinike za očne bolesti KBC Sestre milosrdnice za realizaciju projekta „ Formiranje biobaze i analiza uzoraka očne vodice/seruma Ramanovom spektroskopijom i plinskom kromatografijom kod vodećih očnih bolesti“ NPOO.C3.2.R3-I1.04.0287 (ref.br. C3.2.R3-I1.04)
R.BR. | Opis | Jedinična cijena | Količina | Jedinica mjere | Cijena bez PDV-a | Iznos PDV-a | Cijena s PDV-om | Zadovoljava DA/NE | Broj stranice kataloga/izvoda iz kataloga/ prospekta i/ili tehničke specifikacije proizvođača nuđenog uređaja/izjave ovjerene od strane proizvođača ili od strane ovlaštenog zastupnika proizvođača za EU, na kojima je vidljiva tražena karakteristika
1. | Uređaj za kompjuterizirano vidno polje
1.1. | Generiranje stimulusa: sustav projekcije pomoću špigla
1.2. | Periferni raspon projekcije stimulunsa:180º (prava Goldmanova kupola jednakog radiusa, 30 cm, u svim smjerovima čime je isključena mogućnost restrikcije gornjeg i donjeg dijela vidnog polja).
1.3. | Pozadinska iluminacija: 0/4/31/314 asb
1.4. | Veličina stimulusa po Goldmanu: I, II, III, IV, V
1.5. | Trajanje stimulusa (dinamički raspon): min 0,2-10000 (47dB)
1.6. | Permanentna kontrola fiksacije :detekcija treptanja, automatsko praćenje oka, detekcija pozicije zjenice.
1.7. | Mogućnost umrežavanja sa bolničkim informacijskim sustavom (DICOM)
2. | TESTNE METODE
2.1. | Standardna, bijelo na bijelo perimetrija (SAP)
2.2. | Plavo na žuto perimetrija (SWAP)
2.3. | Fliker perimetrija na ranu dijagnostiku
2.4. | Crveno na bijelo perimetrija
2.5. | Goldmanova kinetička perimetrija
3. | TESTNE STRATEGIJE:
3.1. | TOP strategija u trajanju od minimalno 2-4min.
3.2. | Dinamička strategija (prilagodljiva veličina koraka, minimalno 6-8 min)
3.3. | Normalna strategija (4-2-1 brecketing, u trajanju minimalno 10-12 min)
3.4. | Strategija za slabovidnost s Goldman stimulusom V
3.5. | Strategija testiranja na 1. i 2. razini
4. | PROGRAMI (UZORCI)
4.1. | Uobičajeni / Glaukomski 30º (G1-program, 32 30-2, 24-2)
4.2. | Glaukomski periferni program (G2 program 60º i 70º), Program za makulu ( M program 10°, 30°)
4.3. | Program za testiranje vozača (monokularni i binokularni test)
4.4. | Program s ograničenjima (blefaroptoza, sljepoća)
4.5. | Neurološki program
4.6. | Makularni program
4.7. | Dijabetes program
4.8. | Skrining program (testovi probira)
4.9. | Mogućnost zadavanja programa (CUSTOM TESTOVI)
5. | ANALIZA PROGRESIJE OŠTEĆENJA
5.1. | Cluster analiza/trend: vrlo osjetljiv test za rano otkrivanje glaukoma
5.2. | Polar analiza/trend: alat za usporedbu strukturalnih i funkcionalnih oštećenja
5.3. | Analiza globalne progresije
6. | Stol s električnim podizanjem i s mogućnošću pristupa invalidima
7. | Računalo sa softverom za rad
8. | Set probnih leća u koferu za vidno polje
|  | Cijena bez PDV-a: |  |  | 0
|  | Iznos PDV-a: |  |  | 0
|  | Cijena sa PDV-om: |  |  | 0