## Sheet1
Redni broj | Opis predmeta nabave - Minimalne tehničke karakteristike koje trebaju biti zadovoljene | Potvrda tehničkog opisa DA/NE | U kolonu upisati broj stranice kataloga/prospekta/specifikacije/izjave ovjerenih od strane proizvođača ili od strane ovlaštenog zastupnika proizvođača za EU na kojoj je vidljiva tražena karakteristika
PRIJENOSNI DIGITALNI TCD UREĐAJ ZA RUTINSKI PREGLED
Doppler
1 | Digitalni doppler
2 | Prijenosni TCD uređaj s ekranom na dodir minimalne dijagonale od 17", minimalne rezolucije 1920x1080
3 | Ekran se može koristiti kao tablet
4 | Težina uređaja: maksimalno do 10,5 kg
5 | Min. 2 dopplerska kanala
6 | Minimalno 9 spektralnih prozora
7 | Mjerene brzine: min. 1200 cm/s
8 | Daljinski upravljač
9 | Simultano upravljanje i Windows operativnim sučeljem i Doppler uređajem
10 | Izvoz nalaza u ASCII mod
11 | Izvoz sirovih podataka
12 | Daljinski upravljač se ponaša kao miš računala
13 | Upravljanje putem bežične tipkovnice
14 | Software radi pod min. Windows 10 operativnim sustavom
15 | Držač za sonde
16 | Min. 6 USB portova
17 | HD minimalo 1 TB
18 | LAN (Ethernet) sučelje: 10/100/1000 MBit
Dopplerske frekvencije
19 | 1, 2, 2+2.5 MHz PW
20 | 4, 8 MHz PW/CW
21 | 16 MHz PW
Sonde (ručne)
22 | 2 MHz, min. duljina kabela 2 m - 1 kom
23 | Mogućnost spajanja multifrekventnih sondi (2+2.5 MHz)
Doppler M-Mod
24 | Minimalno 8000 dubina „Gates“
25 | Audio reproduciranje
26 | Kontinuirano snimanje spektra
Analogni ulazi i izlazi
27 | Min. 8 analognih ulaza
28 | Min. 4 analogna izlaza
Uključeni softveri
29 | Softver za rutinske pretrage
30 | DICOM softver
Obavezno dostupne nadogradnje
31 | Softver za bilateralni monitoring (2-kanalni)
32 | Softver za automatsku detekciju embolija
33 | Softver za automatsku diferencijaciju ili razlikovanje embolija
34 | Softver za testiranje Evoke Flow-a
35 | Softver za mjerenje CO2
36 | Sonde(ručne):
36.1 | 4 MHz
36.2 | 8 MHz
37 | Set za monitoring s obaveznim karakteristikama:
Dvije multifrekventne sonde od 2 + 2.5 MHz
Dva specijalna pričvrščivača za sonde za monitoriranje
Vrpca za glavu se na tri različita mjesta može pričvršćivati
Za glave opsega od 55 do 74 cm
Vrpca je proizvedena od bio-kompatibilne plastike
Dodatne značajke
38 | Potpuna baza podataka pacijenata i čitanje nalaza na bilo kojem PC kompatibilnom računalu
39 | Otvorena licenca (bez zaštite) software-a za rad i analizu na bilo kojem i neograničenom broju Windows baziranih računala
UKUPAN IZNOS bez PDV-a
IZNOS PDV-a
UKUPNO s PDV-om
U ____________________, __________2025.
ZA PONUDITELJA _______________________________________________ (čitko ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje gospodarskog subjekta ili osobe ovlaštene za zastupanje zajednice ponuditelja) M.P. ___________________________________________ (vlastoručni potpis osobe ovlaštene za zastupanje gospodarskog subjekta ili osobe ovlaštene za zastupanje zajednice ponuditelja)