## List1
Implementacija naprednog programskog sustava za automatsku dijagnostiku RTG patoloških stanja
Red br. | Naziv i opis predmeta nabave | Jed. mj. | Količina | Potvrda tehničkog opisa | Proizvođač - zemlja porijekla | Naziv-model ili tip i šifra i kataloški broj | Jedinična cijena fco bez PDV | Stopa PDV-a | Ukupni iznos stavke
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10= (4x8)
| PREDMET NABAVE - Implementacija naprednog programskog sustava za automatsku dijagnostiku RTG patoloških stanja | komplet | 1
1. | Specijalizirani softver za prepoznavanje patoloških stanja na RTG snimkama traumatiziranih i kardiopulmonalno insuficjentnih pacijenata potpomognut umjetnom inteligencijom
1.1 | Prepoznavanje i označavanje na zasebnoj RTG dijagnostičkoj snimci svih oblika fraktura neovisno o mehanizmu ozljede bez promjena na orginal snimci
1.2 | Prepoznavanje i označavanje na zasebnoj RTG dijagnostičkoj snimci srca i pluća patoloških stanja pneumotoraksa, efuzije pleure, kardiomegalije, konsolidata pluća, edema pluća bez promjena na orginalnoj snimci
1.3 | Značajke analize slike: automatiziran uvoz i izvoz DICOM snimke s jasno označenim patološkim stanjem na zasebno izgeneriranoj slici s opisom patološkog stanja
1.4 | Integracija s postojećim ISSA sustavom u KBC Sestre milosrdnice po DICOM kriteriju bez dodatnih troškova za naručitelja
1.5 | Integracija s RTG modalitetima koje naručitelj odabere po DICOM kriteriju bez dodatnih troškova za naručitelja
1.6 | Isporuka programskog riješenja na hardweru preporučenom od strane proizvođaća ili u CDU (centar dijeljenih usluga) KBC Sestre milosrdnice
1.7 | Korisnička i tehnička podrška mora biti osigurana za cijelo vrijeme trajanja ugovora
1.8 | Prijava kvarova: putem dogovorene adrese e-pošte ili telefona
1.9 | Rješavanje problema: do 48 sati od prijave kvara od strane korisnika (ako je incident bio prijavljen izvan radnog vremena korisničke podrške, rok za popravak počinje se računati od početka idućeg radnog dana u 7:00)
1.10 | Usluga održavanja i nadogradnje sustava mora se realizirati odmah po dostupnosti nove verzije sustava
1.11 | Edukacija krajnjih korisnika
1.12 | Proizvod mora biti klase II prema novoj MDR direktivi (Regulation (EU) 2017/745)
1.13 | Proizvođač i ponuditelj moraju imati ISO 13485:2016 certifikat upravljanja kvalitetom
UKUPNA VRIJEDNOST BEZ PDV-a
STOPA PDV-a
UKUPNAN IZNOS S PDV-om
U ____________________, __________2026.
ZA PONUDITELJA
_______________________________________________
(čitko ime i prezime osobe ovlaštene
UPUTA:
Izjavu potpisuje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta (ako je ovlaštena za pojedinačno i samostalno zastupanje gospodarskog subjekta) ili osobe po zakonu ovlaštene za zastupanje gospodarskog subjekta (ako su dvije ili više osoba ovlaštene za zajedničko odnosno skupno zastupanje).
Svi gospodarski subjekti koji sudjeluju u postupku nabave (ponuditelj, članovi zajednice ponuditelja, podugovaratelj, gospodarski subjekti na koje se ponuditelj oslanja) dužni su dostaviti ovu Izjavu.