## MR KLINIKA ZA TUMORE
MR - Klinika za tumore Model: Proizvođač: Država proizvodnje: Jamstvo: 2 godine
R. Br. | Naziv, opis i tehničke specifikacije predmeta nabave | POTVRDA ZAHTJEVANIH KARAKTERISTIKA (Upisati DA/NE) | Broj stranice kataloga/izvoda iz kataloga/ prospekta i/ili tehničke specifikacije proizvođača nuđenog uređaja/izjave ovjerene od strane proizvođača ili od strane ovlaštenog zastupnika proizvođača za EU (navedenog u Izjavi u sukladnosti proizvoda) ako je proizvođač iz trećih zemalja, na kojima je rednim brojem točno označena stavka koja jasno i nedvojbeno potvrđuje ispunjavanje tražene tehničke karakteristike
1. | SUPRAVODLJIVI MAGNET
1.1. | Snaga magnetskog polja min. 1.5 T
1.2. | Duljina cilindričnog dijela tunela za pacijenta max. 170 cm
1.3. | Promjer otvora tunela za pacijenta min. 70 cm ± 1 %
1.4. | Uz najveću snagu gradijenata vidno polje mora biti min. 50 cm u x,y i z smjeru
1.5. | Zajamčena homogenost magnetskog polja, V-RMS 30 cm DSV maks. 0.27 ppm
1.6. | Zajamčena homogenost magnetskog polja, V-RMS 40 cm DSV, maks. 0.77 ppm
1.7. | Aktivno prilagođavanje homogenosti magnetskog polja (engl. "shimming")
1.8. | Podešavanje homogenosti magnetskog polja prilagođeno pacijentu.
1.9. | Zaštita od vanjskih smetnji
1.10. | Tehnologija hlađenja s maks. 10 litara tekućeg helija u spremniku MR uređaja
1.11. | Sustav za tihi način rada i redukciju buke. Mogućnost smanjenja buke kod neuroloških i ortopedskih aplikacija
1.12. | Minimalno dva integrirana zaslona osjetljiva na dodir, po jedan sa svake strane tunela na kućištu magneta
1.13. | Planirano spuštanje magnetskog polja ili spuštanje magnetskog polja u nuždi mora se moći provesti bez gubitka tekućeg helija
2. | SUSTAV GRADIJENTNIH ZAVOJNICA
2.1. | Najveća amplituda na svakoj (x, y, z) osi min. 45 mT/m, (efektivne vrijednosti nisu dozvoljene)
2.2. | Najveća brzina porasta (engl. "slew rate") min. 200 T/m/s. (efektivne vrijednosti nisu dozvoljene)
2.3. | Maksimalna gradijentna struja min. 830 A
2.4. | Najkraće TE/TR (2D GRE ili FFE, 256 matrica) maks. 0.4/1.15 ms
2.5. | Najkraće TE/TR (3D GRE ili FFE, 256 matrica) maks. 0.4/1.15 ms
2.6. | Najmanja debljina sloja (2D) max. 0.5 mm
2.7. | Najmanja debljina sloja (3D) max. 0.1 mm
3. | RF SUSTAV
3.1. | Izlazna snaga odašiljačkog RF pojačala min. 18 kW
3.2. | Najveći raspon pojasa prijamnika po kanalu min. 500 kHz ili digitalna tehnologija pretvorbe analognog signala u sučelju montiranom na stolu za pacijenta.
3.3. | Frekvencija analogno digitalnog pretvarača min. 120 MHz ili digitalna tehnologija pretvorbe analognog signala u sučelju montiranom na stolu za pacijenta.
3.4. | Broj neovisnih prijemnih kanala koji se mogu koristiti istovremeno tijekom pojedinačnog oslikavanja i u jednom vidnom polju najmanje 48 ili digitalna tehnologija pretvorbe analognog signala u sučelju montiranom na stolu za pacijenta.
3.5. | Najveći dinamički raspon min. 155 dB
4. | ZAVOJNICE
4.1. | Fleksibilna zavojnica (mala) s min. 6 elemenata ili kanala, kompatibilna s tehnikama paralelnog oslikavanja
4.2. | Fleksibilna zavojnica (srednja ili velika) s min. 8 elemenata ili kanala, kompatibilna s tehnikama paralelnog oslikavanja
4.3. | Zavojnica za glavu i vrat koja bez kombinacije s drugim zavojnicama ima min. 16 elemenata, kompatibilna s tehnikama paralelnog oslikavanja ili zavojnica za glavu i vrat koja ima min. 20 kanala, kompatibilna s tehnikama paralelnog oslikavanja
4.4. | Zavojnica za kralježnicu s min. 44 kanala ili zavojnica za kralježnicu koja bez kombinacije s drugim zavojnicama ima min. 24 elemenata, kompatibilna s tehnikama paralelnog oslikavanja
4.5. | Zavojnica za oslikavanje tijela ili super fleksibilna zavojnica za oslikavanje tijela (kao deka), koja bez kombinacije s drugim zavojnicama ima min. 16 elemenata ili kanala, kompatibilna s tehnikama paralelnog oslikavanja. Mogućnost istovremenog spajanje s zavojnicom pod točkom 4.2. kako bi se kombinacijom dvije zavojnice moglo moglo pokriti minimalno 100 cm dužine tijela ili isporuka 2 zavojnice za tijelo
4.6. | Zavojnica za oslikavanje dojki s min. 16 elemenata ili kanala kompatibilna sa tehnikama paralelnog oslikavanja
4.7. | Zavojnica za oslikavanje i biopsiju dojki s min. 7 elemenata ili kanala kompatibilna sa tehnikama paralelnog oslikavanja
4.8. | Zavojnica za tijelo integrirana u MR uređaju
4.9. | Mogućnost kombiniranja više elemenata različitih zavojnica u jednom skenu.
5. | POZICIONIRANJE, NADZOR I OKOLINA PACIJENTA
5.1. | Najveće opterećenje ležaja za vrijeme horizontalnog i vertikalnog pomicanja stola min. 250 kg
5.2. | Promjenjiva visina ležaja
5.3. | Dvosmjerna komunikacija pacijenta i operatera
5.4. | Video kamera za nadzor pacijenta
5.5. | Najniži položaj stola max. 65 cm
5.6. | Slušalice za pacijenta za zaštitu pacijenta od buke
5.7. | Prijenos fizioloških signala (EKG, disanje, periferni puls) radi okidanja sekvenci
5.8. | Integrirani respiracijski senzor u zavojnici za kralježnicu ili kamera u tunelu za praćenje disanja bez respiracijskog pojasa.
5.9. | Aktiviranje alarma od strane pacijenta
6. | APLIKACIJA I SEKVENCE
6.1. | NEURO
6.1.1. | Vođeni, fleksibilne tijekovi rada za vratnu, torakalnu i lumbalnu kralježnicu. Omogućene su optimizirane strategije skeniranja koje se mogu odabrati na temelju stanja pacijenta, što omogućuje ponovljive, visokokvalitetne i vremenski učinkovite preglede.
6.1.2. | 3D TOF MRA
6.1.3. | 2D MRA faznog kontrasta
6.1.4. | 3D protokoli dvostruke inverzije za prigušenje cerebro-spinalne tekućine
6.1.5. | Brzo 2D oslikavanje sa TSE
6.1.6. | Korekcija pomaka za TSE oslikavanje
6.1.7. | 3D izotropno oslikavanje uz korištenje T1, T2 i 3D TSE T2
6.1.8. | DWI oslikavanje sa kalkulacijom ADC mapa
6.1.9. | DW segmentirana EPI sekvenca optimizirana na način da se dobije slika visoke rezolucije sa reduciranim distorzijama. DWI prostate, mozga, kralježnice sa prikazom detalja na visokom nivou i s velikom prostornom preciznošću. 2D navigator bazirana fazna korekcija za redukciju pulzacijskih artefakata
6.1.10. | T1 oslikavanje kralježnice
6.1.11. | T2 oslikavanje kralježnice
6.1.12. | Oslikavanje cijele kralježnice korištenjem višestrukih postaja
6.1.13. | Software za anatomsko te angiografsko povezivanje višestrukih susjednih koronalnih ili sagitalnih slika
6.1.14. | TSE
6.1.15. | 3D T1 i 3D T2 oslikavanje
6.1.16. | Simultano višeslojno skeniranje koje omogućuje ubrzano snimanje za DWI snimanje
6.2. | MR ANGIOGRAFIJA
6.2.1. | 2D ToF MR angiografija
6.2.2. | 3D fazno konstrastna MR angiografija
6.2.3. | MR Angiografija bez kontrasta
6.2.4. | Kontrastom naglašena MR angiografija
6.2.5. | Metoda praćenja dolaska bolusa u područje interesa
6.2.6. | Periferna, kontrastom naglašena angiografija
6.2.7. | MTC
6.2.8. | Sekvence i protokoli za 4D MR angiografiju ("time resolved") i dinamičko snimanje sa visokom prostornom i temporalnom rezolucijom
6.3. | OSLIKAVANJE TIJELA
6.3.1. | Vođeni, fleksibilne tijekovi rada za preglede abdomena. Omogućene su optimizirane strategije skeniranja koje se mogu odabrati na temelju stanja pacijenta, što omogućuje ponovljive, visokokvalitetne i vremenski učinkovite preglede.
6.3.2. | Start snimanja disanjem pacijenta
6.3.3. | 2D korekcija pomaka pacijenta
6.3.4. | T1, T2, STIR oslikavanje
6.3.5. | Oslikavanje uz prigušenje signala masti
6.3.6. | 3D izotropno T1 osikavanje organa uz prigušenje signala masti
6.3.7. | 3D izotropno T2 oslikavanje
6.3.8. | DIXON metoda oslikavanja tijela
6.3.9. | Visokorezolucijski DWI uz smanjenje izobličenja s “eng. multishot” segmentiranom EPI sekvencom
6.3.10. | EPI difuzijsko snimanje malih, "zumiranih" područja od interesa uz izbjegavanje signala iz okolnog tkiva i minimiziranje artefakata od metalnih implantata.
6.3.11. | Program za brzo oslikavanje tijela uz kompenzaciju pomaka, kontrastno oslikavanje tijekom slobodnog disanja, visoko rezolucijske 4D sekvence npr. za više arterijsko oslikavanje jetre te sekvence neosjetljive na pomake za oslikavanje tijela i zdjelice uz slobodno disanje pacijenta.Oslikavanje abdomena bez artefakata koristeći radijalnu tehniku oslikavanja bez okidanja i bez zadržavanja daha pacijenta
6.3.12. | Sekvenca koja omogućuje provođenje dinamičkih kontrastno pojačanih abdominalnih pregleda pri slobodnom disanju.
6.3.13. | Program za pregled cijelog tijela (eng. Whole body“)
6.3.14. | Softver za provođenje biopsija dojki
6.3.15. | 3D dinamičko snimanje dojki s visokom prostornom i temporalnom rezolucijom
6.4. | ORTOPEDSKA OSLIKAVANJA
6.4.1. | Redukcija smetnji nastalih uslijed metalnih imlantanata uključujući velike ortopedske implantante
6.4.2. | 2D i 3D T1 i T2 oslikavanja
6.5. | SPEKTROSKOPIJA
6.5.1. | Spektroskopija se mora koristiti kod oslikavanja glave, dojke i prostate
6.5.2. | 2D Spektroskopsko oslikavanje
6.5.3. | 3D spektroskopsko oslikavanje
6.5.4. | Program za evaluaciju spektroskopije
6.5.5. | STEAM tehnika odabira
6.5.6. | PRESS tehnika odabira
6.5.7. | Automatsko prilagođavanje homogenosti magnetskog polja višeg reda za optimizaciju homogenosti
6.6. | MR PROGRAMI ZA UBRZAVANJE PREGLEDA, AI PROGRAMI
6.6.1. | Simultano višeslojno EPI snimanje koje vrši ubrzanje za DWI snimanja sa skraćenjem brzine snimanja do min. 60%
6.6.2. | Simultano višeslojno TSE snimanje za ubrzanje kod MSK snimanja
6.6.3. | Visoko ubrzano 3D snimanje bazirano na SPACE ili jednakovrijednoj pulse sekvenci s iterativnom rekonstrukcijom. Optimizirani protokoli za MSK snimanje i snimanja tijela (trigerirana i 3D MRCP s zadržavanjem daha)
6.6.4. | Simultano višeslojno snimanje za akceleraciju DWI snimanja za dojku i mozak
6.6.5. | Napredna metoda rekonstrukcije slike s iterativnim uklanjanjem šuma, primjenjiva na sve regije tjela. Detekcija i uklanjanje šuma treba se obavljati optimizirano za pojedinačno skeniranje, čime se rješava prostorno promjenjiv šum određenog snimanja
6.6.6. | Metoda rekonstrukcije dubokog učenja koji je trenirana na velikoj količini skupova podataka za rekonstrukciju slika visokog omjera signala i šuma iz sirovih podataka premalo uzorkovanih. Omogućuje uklanjanje šuma s visokom akceleracijom paralelnog snimanja
6.6.7. | Metoda rekonstrukcije dubokog učenja trenirana na velikoj količini MR podataka visoke rezolucije za rekonstrukciju oštrih slika iz podataka niske rezolucije. Algoritam reducira "Gibbs-ove artifakte" na MR slici. Redukcija veličina voksela kroz interpolaciju dubokog učenja ILI Metoda rekonstrukcije slike koristi dva AI sustava: jedan za obradu izvornog MR signala, a drugi u domeni kompleksne slike. Kombinacija ovih pristupa postiže prostorno prilagodljivo smanjenje šuma uz očuvanje kontrasta, rubova i finih detalja, omogućujući do tri puta brže snimanje bez gubitka kvalitete slike i bez promjene kliničkog tijeka rada. Tehnologija mora biti primjenjiva na neurološke, spinalne i tjelesne protokole.
6.7. | OSTALO
6.7.1. | Okidanje oslikavanja putem fizioloških signala (EKG, disanje, periferni puls)
6.7.2. | Metoda korekcije pomaka pacijenta
6.7.3. | Paralelno oslikavanje
7. | RAČUNALO ZA AKVIZICIJU
7.1. | Računalo, višejezgreni procesor takta min. 2.5 GHz
7.2. | Radna memorija min. 32 GB
7.3. | Disk kapaciteta min. 400 GB
7.4. | Minimalno 2 komada monitora dijagonale min. 24"
7.5. | Integrirana pomoć (upute) za korisnika
8. | RAČUNALO ZA REKONSTRUKCIJU SLIKA
8.1. | Računalo, višejezgreni procesor takta min. 2.5 GHz
8.2. | Radna memorija min. 32 GB
8.3. | Disk kapaciteta min. 400 GB
8.4. | Brzina rekonstrukcije min. 37000 rekonstrukcija u sekundi (matrica 256x256, 100% vidno polje)
9. | POVEZIVANJE
9.1. | Ugrađeno sučelje za mrežnu komunikaciju u standardiziranom formatu za digitalno oslikavanje i komunikaciju u medicini (min. funkcionalnost: potvrda, ispis, pohrana, modalitetna radna lista, potvrda pohrane, obavljeni proceduralni korak modaliteta, upit/dohvat, razmjena medija i eksportiranje.
10. | RADNA STANICA ZA NAKNADNU OBRADU SLIKA
10.1. | Isporuka jednog server računala s min. 3 radne stanice ili dodavanje 3 radne stanice postojećem server-klient sustavu
10.2. | Isporuka min. 2 monitora uz svaku radnu stanicu, ravnog ekrana u boji, dijagonale min. 24" i rezolucije min. 1920 x 1200 piksela
10.3. | Multimodalitetni prikaz i obrada slika (CT, MR, RTG slike)
10.4. | Programska podrška za obradu slika: 3D Volume Rendering, MIP, miniIP ,MPR
10.5. | Preglednik za vizualizaciju i analizu spektroskopskih podataka
10.6. | Program za volumetrijsku evaluaciju onkoloških lezija (tumori, limfne željezde, metastaze) i neonkoloških lezija
10.7. | Program koji omogućuje manupuliranje s velilim brojem podataka generiranih onkološkim studijama. RECIST evaluacijski alat.
10.8. | Programski onkološki paket koji omogućuje histogramsku analizu i trendove kroz višestruke vremenske točke
10.9. | Aplikacija za stvaranje slika punog formata iz preklapajućih MR skupova podataka prikupljenih u više faza.
10.10. | Program koji ima intuitivne mape parametara za učinkovito očitavanje dinamičkih serija. Za nesmetan tijek rada, podaci se automatski predobrađuju: bilo na temelju kvantitativnog Toftsovog modela (Kep, Ktrans, Ve) ili primjenom brze kvalitativne analize.
10.9. | Program s naprednom alatima za kontrastnu mamografiju i evaluaciju mamografskih slika.. Automatska sinkronizacija 2D, 3D i 4D skupova podataka. Izvještavanje prema BI-RADS standardu. Mogućnost čitanja mamografskih slika na jednom ili dva monitora.
10.10. | DICOM kompatibilnost ili jednakovrijedno
11. | OSTALA OPREMA I UVJETI
11.1. | Kamera za nadgledanje pacijenata u sobi za pregled
11.2. | Kolica ili police za pohranu zavojnica
11.3. | Isporuka RF kabine ili adaptacija postojeće RF kabine s unutrašnjim uređenjem
11.4. | Automatski dvoglavi injektor za MR. Protok min. 10ml/s, volumen klipova min.60ml. Kompatibilan sa prednapunjenim klipovima kontrastnog sredstva. Povezan žicom, bez baterija i wifi veza (filter). Memorija protokola.
11.5. | Ležaj na kotačima za prijevoz bolesnika do pacijent stola izrađena od nemagnetskog materijala
11.6. | Sustav za hlađenje MR uređaja
11.7. | Demontaža i ekološko zbrinjavanje ili otkup postojećeg MR uređaja
UKUPNO BEZ PDV-a
IZNOS PDV-a
UKUPNO S PDV-om