## MR KLINIKA ZA TRAUMATOLOGIJU
MR - Klinika za traumatologiju Model: Proizvođač: Država proizvodnje: Jamstvo: 2 godine
R. Br. | Naziv, opis i tehničke specifikacije predmeta nabave | POTVRDA ZAHTJEVANIH KARAKTERISTIKA (Upisati DA/NE) | Broj stranice kataloga/izvoda iz kataloga/ prospekta i/ili tehničke specifikacije proizvođača nuđenog uređaja/izjave ovjerene od strane proizvođača ili od strane ovlaštenog zastupnika proizvođača za EU (navedenog u Izjavi u sukladnosti proizvoda) ako je proizvođač iz trećih zemalja, na kojima je rednim brojem točno označena stavka koja jasno i nedvojbeno potvrđuje ispunjavanje tražene tehničke karakteristike
1. | SUPRAVODLJIVI MAGNET
1.1. | Snaga magnetskog polja min. 1.5 T
1.2. | Duljina cilindričnog dijela tunela za pacijenta max. 170 cm
1.3. | Promjer otvora tunela za pacijenta min. 70 cm ± 1 %
1.4. | Uz najveću snagu gradijenata vidno polje mora biti min. 50 cm u x,y i z smjeru
1.5. | Zajamčena homogenost magnetskog polja, V-RMS 30 cm DSV maks. 0.27 ppm
1.6. | Zajamčena homogenost magnetskog polja, V-RMS 40 cm DSV, maks. 0.77 ppm
1.7. | Aktivno prilagođavanje homogenosti magnetskog polja (engl. "shimming")
1.8. | Podešavanje homogenosti magnetskog polja prilagođeno pacijentu.
1.9. | Zaštita od vanjskih smetnji
1.10. | Tehnologija hlađenja s maks. 10 litara tekućeg helija u spremniku MR uređaja
1.11. | Sustav za tihi način rada i redukciju buke. Mogućnost smanjenja buke kod neuroloških i ortopedskih aplikacija
1.12. | Minimalno dva integrirana zaslona osjetljiva na dodir, po jedan sa svake strane tunela na kućištu magneta
1.13. | Planirano spuštanje magnetskog polja ili spuštanje magnetskog polja u nuždi mora se moći provesti bez gubitka tekućeg helija
2. | SUSTAV GRADIJENTNIH ZAVOJNICA
2.1. | Najveća amplituda na svakoj (x, y, z) osi min. 35 mT/m, (efektivne vrijednosti nisu dozvoljene)
2.2. | Najveća brzina porasta (engl. "slew rate") min. 125 T/m/s. (efektivne vrijednosti nisu dozvoljene)
2.3. | Najkraće TE/TR (2D GRE ili FFE, 256 matrica) maks. 0.4/1.15 ms
2.4. | Najkraće TE/TR (3D GRE ili FFE, 256 matrica) maks. 0.4/1.15 ms
2.5. | Najmanja debljina sloja (2D) max. 0.5 mm
2.6. | Najmanja debljina sloja (3D) max. 0.1 mm
3. | RF SUSTAV
3.1. | Izlazna snaga odašiljačkog RF pojačala min. 18 kW
3.2. | Najveći raspon pojasa prijamnika po kanalu min. 500 kHz ili digitalna tehnologija pretvorbe analognog signala u sučelju montiranom na stolu za pacijenta.
3.3. | Frekvencija analogno digitalnog pretvarača min. 120 MHz ili digitalna tehnologija pretvorbe analognog signala u sučelju montiranom na stolu za pacijenta.
3.4. | Broj neovisnih prijemnih kanala koji se mogu koristiti istovremeno tijekom pojedinačnog oslikavanja i u jednom vidnom polju najmanje 48 ili digitalna tehnologija pretvorbe analognog signala u sučelju montiranom na stolu za pacijenta.
3.5. | Najveći dinamički raspon min. 155 dB
4. | ZAVOJNICE
4.1. | Fleksibilna zavojnica (mala) s min. 6 elemenata ili kanala i fleksibilna zavojnica (srednja ili velika) s min. 8 elemenata ili kanala, kompatibilne s tehnikama paralelnog oslikavanja
4.2. | Zavojnica za glavu i vrat koja bez kombinacije s drugim zavojnicama ima min. 16 elemenata, kompatibilna s tehnikama paralelnog oslikavanja ili zavojnica za glavu i vrat koja ima min. 20 kanala, kompatibilna s tehnikama paralelnog oslikavanja
4.3. | Zavojnica za kralježnicu s min. 44 kanala ili zavojnica za kralježnicu koja bez kombinacije s drugim zavojnicama ima min. 24 elemenata, kompatibilna s tehnikama paralelnog oslikavanja
4.4. | Zavojnica za oslikavanje tijela ili super fleksibilna zavojnica za oslikavanje tijela (kao deka), koja bez kombinacije s drugim zavojnicama ima min. 16 elemenata ili kanala, kompatibilna s tehnikama paralelnog oslikavanja.
4.5. | Zavojnica za oslikavanje ramena s min. 16 elemenata ili kanala, kompatibilna s tehnikama paralelnog oslikavanja (ne prihvaća se univerzalna zavojnica za snimanje više regija tijela)
4.6. | Zavojnica za oslikavanje koljena s min. 14 elemenata ili kanala, kompatibilna s tehnikama paralelnog oslikavanja (ne prihvaća se univerzalna zavojnica za snimanje više regija tijela)
4.7. | Zavojnica za oslikavanje nožnog zgloba s min. 16 elemenata ili kanala, kompatibilna s tehnikama paralelnog oslikavanja (ne prihvaća se univerzalna zavojnica za snimanje više regija tijela)
4.8. | Zavojnica za oslikavanje ručnog zgloba s min. 16 elemenata ili kanala, kompatibilna sa tehnikama paralelnog oslikavanja (ne prihvaća se univerzalna zavojnica za snimanje više regija tijela)
4.9. | Zavojnica za tijelo integrirana u MR uređaju
4.10. | Mogućnost kombiniranja više elemenata različitih zavojnica u jednom skenu.
5. | POZICIONIRANJE, NADZOR I OKOLINA PACIJENTA
5.1. | Najveće opterećenje ležaja za vrijeme horizontalnog i vertikalnog pomicanja stola min. 250 kg
5.2. | Promjenjiva visina ležaja
5.3. | Dvosmjerna komunikacija pacijenta i operatera
5.4. | Video kamera za nadzor pacijenta
5.5. | Najniži položaj stola max. 65 cm
5.6. | Slušalice za pacijenta za zaštitu pacijenta od buke
5.7. | Prijenos fizioloških signala (EKG, disanje, periferni puls) radi okidanja sekvenci
5.8. | Pregled fizioloških signala
5.9. | Aktiviranje alarma od strane pacijenta
6. | APLIKACIJA I SEKVENCE
6.1. | NEURO
6.1.1. | Automatsko planiranje pretraga mozga s automatiziranim radnim tokom.
6.1.2. | 3D TOF MRA
6.1.3. | 2D MRA faznog kontrasta
6.1.4. | 3D protokoli dvostruke inverzije za prigušenje cerebro-spinalne tekućine
6.1.5. | Brzo 2D oslikavanje sa TSE
6.1.6. | Korekcija pomaka za TSE oslikavanje
6.1.7. | 3D izotropno oslikavanje uz korištenje T1, T2 i 3D TSE T2
6.1.8. | DWI oslikavanje sa kalkulacijom ADC mapa
6.1.9. | DW segmentirana EPI sekvenca optimizirana na način da se dobije slika visoke rezolucije sa reduciranim distorzijama. DWI prostate, mozga, kralježnice sa prikazom detalja na visokom nivou i s velikom prostornom preciznošću. 2D navigator bazirana fazna korekcija za redukciju pulzacijskih artefakata
6.1.10. | T1 oslikavanje kralježnice
6.1.11. | T2 oslikavanje kralježnice
6.1.12. | Oslikavanje cijele kralježnice korištenjem višestrukih postaja
6.1.13. | Software za anatomsko te angiografsko povezivanje višestrukih susjednih koronalnih ili sagitalnih slika
6.1.14. | TSE
6.1.15. | 3D T1 i 3D T2 oslikavanje
6.1.16. | Simultano višeslojno skeniranje koje omogućuje ubrzano snimanje za DWI/DTI snimanje
6.2. | MR ANGIOGRAFIJA
6.2.1. | 2D ToF MR angiografija
6.2.2. | 3D fazno konstrastna MR angiografija
6.2.3. | MR Angiografija bez kontrasta s aktivacijom signalom EKG-a
6.2.4. | Kontrastom naglašena MR angiografija
6.2.5. | Metoda praćenja dolaska bolusa u područje interesa
6.2.6. | Periferna, kontrastom naglašena angiografija
6.2.7. | MTC
6.3. | OSLIKAVANJE CIJELOG TIJELA
6.3.1. | Start snimanja disanjem pacijenta
6.3.2. | 2D korekcija pomaka pacijenta
6.3.3. | T1, T2, STIR oslikavanje
6.3.4. | Oslikavanje uz prigušenje signala masti
6.3.5. | 3D izotropno T1 osikavanje organa uz prigušenje signala masti
6.3.6. | 3D izotropno T2 oslikavanje
6.3.7. | DIXON metoda oslikavanja tijela
6.3.8. | Kino opcija u realnom vremenu
6.3.9. | Visokorezolucijski DWI uz smanjenje izobličenja s “eng. multishot” segmentiranom EPI sekvencom
6.4. | ORTOPEDSKA OSLIKAVANJA
6.4.1. | Redukcija smetnji nastalih uslijed metalnih imlantanata uključujući velike ortopedske implantante
6.4.2. | Multi echo SE sekvenca za T2 mapiranje
6.4.3. | 2D i 3D T1 i T2 oslikavanja
6.4.4. | Evaluacija hrskavice u zglobovima
6.4.5. | Sekvenca za T1 mapiranje
6.5. | MR PROGRAMI ZA UBRZAVANJE PREGLEDA
6.5.1. | Simultano višeslojno EPI snimanje koje vrši ubrzanje za DWI snimanja
6.5.2. | Simultano višeslojno TSE snimanje za ubrzanje kod MSK snimanja
6.5.3. | Visoko ubrzano MSK snimanje s pacijentima koji imaju zamijenjene kuk i koljeno.
6.5.4. | Ubrzavanje MR skeniranja bez gubitka kvalitete slike pomoću tehnologije umjetne inteligencije
6.6. | OSTALO
6.6.1. | Okidanje oslikavanja putem fizioloških signala (EKG, disanje, periferni puls)
6.6.2. | Metoda korekcije pomaka pacijenta
6.6.3. | Paralelno oslikavanje
7. | RAČUNALO ZA AKVIZICIJU
7.1. | Računalo, višejezgreni procesor takta min. 2.5 GHz
7.2. | Radna memorija min. 32 GB
7.3. | Disk kapaciteta min. 400 GB
7.4. | Minimalno 2 komada monitora dijagonale min. 24"
7.5. | Integrirana pomoć (upute) za korisnika
8. | RAČUNALO ZA REKONSTRUKCIJU SLIKA
8.1. | Računalo, višejezgreni procesor takta min. 2.5 GHz
8.2. | Radna memorija min. 32 GB
8.3. | Disk kapaciteta min. 400 GB
8.4. | Brzina rekonstrukcije min. 37000 rekonstrukcija u sekundi (matrica 256x256, 100% vidno polje)
9. | POVEZIVANJE
9.1. | Ugrađeno sučelje za mrežnu komunikaciju u standardiziranom formatu za digitalno oslikavanje i komunikaciju u medicini (min. funkcionalnost: potvrda, ispis, pohrana, modalitetna radna lista, potvrda pohrane, obavljeni proceduralni korak modaliteta, upit/dohvat, razmjena medija i eksportiranje.
10. | RADNA STANICA ZA NAKNADNU OBRADU SLIKA
10.1. | Multimodalitetna podrška
10.2. | Minimalno 2 komada računala, minimalno 4 komada kolor monitora rezolucije minimalno 2MP, dijagonale minimalno 24"
10.3. | Programska podrška za obradu slika: 3D VolumeRendering, MIP, miniIP, MPR
10.4. | Paket za osnovnu obradu MR snimaka i MR Difuziju koji uključuje generiranje mapa
10.5. | Automatsko i ručno slaganje slika s različitih pozicija stola.
10.6. | DICOM 3.0 kompatibilnost ili jednakovrijedno
11. | OSTALA OPREMA I UVJETI
11.1. | Kamera za nadgledanje pacijenata u sobi za pregled
11.2. | Kolica ili police za pohranu zavojnica
11.3. | Isporuka RF kabine ili adaptacija postojeće RF kabine s unutrašnjim uređenjem
11.4. | Automatski dvoglavi injektor za MR. Protok min. 10ml/s, volumen klipova min.60ml. Kompatibilan sa prednapunjenim klipovima kontrastnog sredstva. Povezan žicom, bez baterija i wifi veza (filter). Memorija protokola.
11.5. | Ležaj na kotačima za prijevoz bolesnika do pacijent stola izrađena od nemagnetskog materijala
11.6. | Sustav za hlađenje MR uređaja
11.7. | Demontaža i ekološko zbrinjavanje postojećeg MR uređaja
UKUPNO BEZ PDV-a
IZNOS PDV-a
UKUPNO S PDV-om