## UZV
MINIMALNE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
Nabava UZV uređaja za neurološke namjene za potrebe KBC-a Sestre milosrdnice
evidencijski broj: 51-52/2026
1 | Opće karakteristike | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a | Ukupna cijena bez PDV-a | Stopa PDV-a | Iznos PDV-a | Ukupna cijena s PDV-om | Potvrda tehničkih karakteristika DA/NE. Ako je odgovor DA upisati točnu karakteristiku koja se nudi. | Upisati broj stranice kataloga/prospekta/Izjave proizvođača na kojoj je navedena tražena tehnička karakteristika | Kataloški broj / Naziv | Proizvođač / Zemlja porijekla
1.1 | Načini rada: - jednodimenzionalni (M) - jednodimenzionalni anatomski (AMM) - dvodimenzionalni (2D) - harmonično oslikavanje s pulsnom inverzijom (Harmonic) - obojeni Doppler (CDFI) - Doppler intenziteta (Power Doppler) - usmjereni Doppler intenziteta - visokoosjetljivi Doppler intenziteta - pulsni Doppler (PW) - pulsni Doppler za mjerenje većih brzina protoka (HPRF) | KOM | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
1.2 | Uređaj podržava korištenje sektorskih, linearnih, konveksnih, matričnih (sektorskih, konveksnih, linearnih)
2 | Sklopovlje:
2.1 | Integrirano napajanje najmanje 100-240 VAC, 50/60 Hz. Najveće opterećenje mreže u radu 600 W. Pričuvni način rada za uštedu energije.
2.2 | Baterija integrirana od strane proizvođača unutar kućišta uređaja. Autonomija rada najmanje 50 minuta u transportnom načinu.
2.3 | Vrijeme paljenja uređaja iz ugašenog stanja najviše 150 s i najviše 25 s iz pričuvnog načina rada
2.4 | Najmanje 4 aktivna priključka za slikovne sonde. Mehanizam za osiguranje priključka sondi integriran u kućištu UZV uređaja.
2.5 | Podržava ultrazvučne sonde u ukupnom frekvencijskom rasponu najmanje 1 – 26 MHz
2.6 | Podržava slikovne sonde izrađene u monokristalnoj i matričnoj tehnologiji
2.7 | Dinamički raspon uređaja veći od 380 dB, broj digitalnih procesnih kanala najmanje 7.800.000
2.8 | Ukupni prostor za pohranu podataka veći od 1 TB. Operativni sustav na zasebnom disku bez pokretnih dijelova (SSD).
2.9 | Glavni zaslon LED tehnologije montiran na zglobnom nosaču na upravljačkoj ploči; dijagonala zaslona 60 cm ili više, rezolucija najmanje 1920 x 1080 slikovnih elemenata. Kut gledanja vertikalno i horizontalno najmanje 178°. Najviša razlučivost ultrazvučne slike (ne odnosi se na razlučivost LED zaslona) najmanje 1920 x 1080 slikovnih elemenata. Prikaz ultrazvučne slike na cijelom zaslonu (full screen) u stvarnom vremenu u najvišoj razlučivosti.
2.10 | Upravljačka ploča sa interaktivnim pozadinskim osvjetljenjem i zaslonom u boji osjetljivim na dodir, dijagonale 30 cm ili više. Simultani prikaz žive ultrazvučne slike u stvarnom vremenu na zaslonu na upravljačkoj ploči i glavnom LED zaslonu. Podržava listanje kroz izbornike putem povlačnih gesti na dodirnom zaslonu.
2.11 | Rotacija upravljačke ploče u odnosu na centralnu poziciju u 2 ili više neovisnih zglobova rotacije ukupno 360° ili više. Zaključavanje upravljačke ploče u svim smjerovima pritiskom na jednu tipku. Slobodna rotacija glavnog LED zaslona na zglobnoj ruci neovisno od upravljačke ploče najmanje 180° u horizontalnoj ravnini s dodatnim podešavanjem visine i nagiba.
2.12 | Integrirana alfanumerička tipkovnica sa pozadinskim osvjetljenjem tipki
2.13 | Uređaj osiguran od nehotičnog pomicanja mehaničkom centralnom kočnicom s tri pozicije (zakočen, zaključan po smjeru, otključan).
2.14 | Ukupna masa uređaja bez termalnog printera najviše 108 kg
3 | Korisničko sučelje
3.1 | Jednodimenzionalni način rada
3.1.1 | Dostupan na svim traženim sondama
3.1.2 | Mjerenje vremenskih intervala na zamrznutoj slici s točnošću 1 ms ili boljom
3.1.3 | Brzina iscrtavanja jednodimenzionalnog zapisa u rasponu 25 - 150 mm/s ili većem, usklađeno sa EKG-om. Promjena brzine prikaza u najmanje 5 koraka, prikaz najmanje 20 s neprekinutog jednodimenzionalnog zapisa na glavnom LED zaslonu.
3.1.4 | Podesivi parametri slike, najmanje: pojačanje, kompresija, obojena mapa, format prikaza, brzina iscrtavanja, anatomski kut
3.2 | Dvodimenzionalni način rada
3.2.1 | Dostupan na svim traženim sondama
3.2.2 | Upravljanje širinom ultrazvučnog snopa. Kontinuirano podešavanje smjera snopa ili podešavanje u najmanje 20 koraka.
3.2.3 | Neovisna kontrola pojačanja za dvodimenzionalni način rada, Doppler intenziteta, jednodimenzionalni način, obojeni Doppler, pulsni Doppler i kontinuirani Doppler na pristupnim tipkama svakog pojedinačnog načina rada
3.2.4 | Automatsko fokusiranje snopa i ručno podešavanje dubine i širine polja fokusa u punom rasponu radnog polja.
3.2.5 | Uvećanje na živoj i zamrznutoj slici najmanje 16x s prikazom faktora povećanja na glavnom LED zaslonu. Povećanje visoke razlučivosti u odabranoj regiji interesa s podesivom pozicijom i veličinom po slobodnom odabiru operatera.
3.2.6 | Kontinuirana automatska optimizacija pojačanja po dubini u stvarnom vremenu (podešavanje svake sličice pojedinačno) za postizanje optimalne svjetline tkiva. Aktivacija funkcije pritiskom na jednu tipku.
3.2.7 | Istovremeno podešavanje parametara slike, najmanje: gustoća linija, perzistencija, broj linija u višesmjernom načinu rada, putem jedne tipke
3.2.8 | Upravljačke kontrole pojačanja odjeka po dubini (TGC) na upravljačkoj ploči i dodirnom zaslonu, najmanje 8 razina podešavanja.
3.2.9 | Algoritam za smanjenje šuma i poboljšanje definicije granica. Dostupan na svim slikovnim sondama. Redukcija šuma u najmanje 5 razina.
3.2.10 | Odabir sive mape u najmanje 5 varijacija i kromatske mape u najmanje 5 varijacija
3.2.11 | Podesivi parametri slike, najmanje: pojačanje, dinamički raspon, kompresija, povećanje, zrcaljenje slike (gore/dolje i lijevo/desno)
3.3 | Obojeni Dopplerski način rada
3.3.1 | Dostupan na svim traženim sondama u dvostrukom prikazu u kombinaciji sa dvodimenzionalnim načinom rada
3.3.2 | Automatsko pronalaženje i postavljanje područja interesa na mjesto najveće brzine protoka u radnom polju pritiskom na jednu tipku
3.3.3 | Prikaz brzina kodiranih bojom u najmanjem rasponu 3 - 300 cm/s
3.3.4 | Podešavanje bazne linije u najmanje 8 razina
3.3.5 | Podesivi parametri slike, najmanje: bazna linija, inverzija boje, obojena mapa, uklanjanje boje, prioritet boje, povećanje
3.4 | Pulsni Dopplerski način rada
3.4.1 | Dostupan na svim traženim sondama u dvostrukom prikazu u kombinaciji sa dvodimenzionalnim načinom rada i trostrukom prikazu u stvarnom vremenu u kombinaciji sa dvodimenzionalnim i obojanim načinom rada
3.4.2 | Veličina prozora uzorkovanja u pulsnom Doppleru najmanje 0,5 - 20 mm. Najveća dubina postavljanja prozora uzorkovanja više od 30 cm.
3.4.3 | Prikaz brzina u pulsnom Doppleru u najmanjem rasponu 10 cm/s - 600 cm/s
3.4.4 | Postavljanje pozicije i kuta prozora uzorkovanja u pulsnom Doppleru na područje najveće brzine protoka pritiskom na jednu tipku
3.4.5 | Automatska korekcija kuta s pomakom prozora uzorkovanja
3.4.6 | Podesivi parametri slike, najmanje: inverzija, bazna linija, korekcija kuta, format prikaza, pojačanje, brzina prikaza spektra, kompresija i obojena mapa
4 | Kliničke aplikacije
4.1 | Aplikacija za oslikavanje vaskulature s trodimenzionalnim efektom
4.1.2 | Prikaz topografije vaskularnog protoka paralelnim korištenjem informacija o brzini i intenzitetu protoka za jasnije ocrtavanje granica.
4.1.3 | Dostupno u kombinaciji sa obojenim načinom rada, Dopplerom intenziteta i mikrovaskularnim oslikavanjem
4.1.4 | Podešavanje razine trodimenzionalnog efekta u najmanje 4 razine
4.1.5 | Primjenjivo u radu u stvarnom vremenu i naknadnoj obradi
4.2 | Visokoosjetljivi Doppler intenziteta
Upotreba za detekciju sporih protoka i mikrovaskularne cirkulacije. Dvije razine osjetljivosti i direkcijski način rada. Adaptivni filteri niskih frekvencija. Dostupno u kontrastnim načinima rada sa niskim mehaničkim indeksom.
5 | Periferija
5.1 | Ugrađeno sučelje za mrežnu komunikaciju u standardiziranom formatu za digitalno oslikavanje i komunikaciju u medicini (DICOM). Omogućava dvosmjernu komunikaciju s bolničkom informatičkom infrastrukturom u svrhu upisa pacijenata u radnu listu i pohrane nalaza sa slikama i video isječcima.
5.2 | Uvoz, pregled i uporedno gledanje DICOM (CT, angio, MRI) podataka tijekom trajanja ultrazvučnog pregleda (na jednoj strani monitora prikaz DICOM podataka, na drugoj strani živa ultrazvučna slika)
5.3 | Digitalni video izlaz (Display Port), razlučivost slike u najvišoj izvornoj rezoluciji
5.4 | Aktivno praćenje parametara uređaja u stvarnom vremenu s alarmiranjem u slučaju nepravilnih vrijednosti, najmanje: napona, temperature, brzina ventilatora, grešaka sistema.
5.5 | Uvoz i izvoz podataka sa i na CD/DVD, USB memoriju, putem mrežnog (Ethernet) sučelja
5.6 | Crno bijeli termalni printer širine papira najmanje 110 mm
5.7 | Držači kablova sondi s elastičnim ovješenjem i podešavanjem slobodne dužine kabela. Podesivi po obodu ručke s prednje strane. Montiranje i uklanjanje bez alata ili dodatnih pričvrsnih elemenata
5.8 | Ladica za pohranu potrošnog materijala integrirana u konzolu uređaja; pristup s obje bočne strane
6 | Ultrazvučne sonde
6.1 | Linearna vaskularna sonda | KOM | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
6.1.1 | Širokopojasna linearna sonda frekvencijskog raspona najmanje 3-12 MHz, otvor ravnine oslikavanja najviše 39 mm. Najmanje 160 kristalnih elemenata. Sonda i priključnica izvedeni bez pokretnih dijelova. Priključni kontakti bez iglica.
6.2 | Mikro-linearna sonda | KOM | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
6.2.1 | Širokopojasna mikro-linearna sonda (hockey stick) frekvencijskog raspona najmanje 8 do 26 MHz, otvor ravnine oslikavanja najviše 27 mm sa 190 ili više kristalnih elemenata. Priključni kontakti bez iglica.
6.3 | Linearna sonda | KOM | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
6.3.1 | Širokopojasna matrična linearna sonda s elevacijskim fokusiranjem; frekvencijskog raspona od 2 do 22 MHz ili više, izrađena u monokristalnoj tehnologiji. Otvor ravnine skeniranja 50 mm ili više, najmanje 1900 kristalnih elemenata. Sonda i priključnica izvedeni bez pokretnih dijelova. Priključni kontakti bez iglica.
6.4 | Sektorska sonda | KOM | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
6.4.1 | Širokopojasna sektorska sonda, frekvencijskog raspona najmanje 1-5MHz, najmanje 80 kristalnih elemenata, širine polja najmanje 90°. Koristi single crystal tehnologiju. Sonda i priključnica izvedeni bez pokretnih dijelova. Priključni kontakti bez iglica.
|  | Ukupno bez PDV-a |  | 0
|  | PDV |  | 0
|  | Ukupno s PDV-om |  | 0