## Kloridi u znoju
Uređaji i potrošni materijal za određivanje klorida u znoju
Rd.br. | Šifra | Stavka | Jedinica mjere | Količina
1 |  | Uređaj za određivanje klorida u znoju (kloridometar) Na principu kulometrijske titracije. Raspon mjerenja minimalno od 10 do 160 mmol/L. Prikaz rezultata u mmol/L, uz najmanje 1 decimalno mjesto. Provjera rezultata s IVD kalibriranim referentnim kontrolnim otopinama. Kontrola kvalitete u 3 razine. Ponovljivost: CV < 2% za sve volumene uzorka. Uređaj mora imati ugrađen barkod čitač ili mogućnost povezivanja s vanjskim barkod čitačem. Mogućnost umrežavanja s laboratorijskim informacijskim sustavom (USB port ili mrežno povezivanje za prijenos podataka). Maksimalno vrijeme izrade analize do 30 sekundi. Maksimalni volumen uzorka do 15 µL. Uređaj treba imati sustav miješanja uzorka te jednostavno održavanje elektroda (bez kompleksnih procedura). Kompatibilan sa sustavom za prikupljanje znoja. Svi potrebni potrošni i zamjenski materijali za uređaj. Servisne intervencije i godišnje održavanje i umjeravanje analizatora. | kom | 1
2 |  | Uređaj za iznojavanje Uređaj za iznojavanje sa elektrodama eliptičnog oblika prilagođen radu s novorođenčadi i djecom (ergonomski kolektori i elektrode). Sakupljač znoja i aplikator za prijenos uzorka. Zatvoreni sustav prikupljanja znoja s kapilarnim kolektorom Podesive i jednokratne trake za pričvršćivanje elektroda pogodne za dezinfekciju i ponovnu upotrebu. Vrijeme prikupljanja uzorka za volumen dostatan za mjerenje (minimalno 15 µL znoja) je maksimalno 30 min. Mogućnost postavljanja sakupljenog uzorka na uređaj za mjerenje klorida (kloridometar) bez dodatne priprema uzorka. Na uređaju postoji oznaka za određivanje prikupljenog minimalnog volumena. Fleksibilna pohrana i uređivanje podataka na uređaju. Punjiva litijeva baterija preko punjača. USB port za prijenos podataka. Svi potrebni potrošni i zamjenski materijali (elektrode, jednokratne trake za pričvršćivanje, pribor za transfer uzorka). Kompatibilan s uređajem za određivanje klorida. Servisne intervencije i godišnje održavanje i umjeravanje analizatora. | kom | 1
UKUPNO brojkama bez PDV-a
UKUPNO brojkama sa PDV-om