## Sheet1
| Naziv, opis i tehničke specifikacije predmeta nabave | Količina | Potvrda tehničkih specifikacija DA/NE | Broj stranice kataloga/izvoda iz kataloga/ prospekta i/ili tehničke specifikacije proizvođača nuđenog uređaja/izjave ovjerene od strane proizvođača ili od strane ovlaštenog zastupnika proizvođača za EU, na kojima je vidljiva tražena karakteristika
1 | Operacijska lampa sa satelitom sa montažom na stropnu konstrukciju – 1 komplet | 1 KOMPLET
1.1 | Glavna rasvjetna jedinica
1.2 | Svjetleći LED reflektori najnovije generacije koje štede energiju i minimalnim stvaranjem topline.
1.3 | Minimalno 72 reflektora / LED rasvjetnih tijela
1.4 | Jačina svjetlosti min.160.000 luksa
1.5 | Mogućnost zatamnjenja min. od/do 48.000-160.000 [lx]
1.6 | Promjer svjetlosnog polja (d10) na 1m u minimalnom rasponu od 170-300 mm
1.7 | Promjer svjetlosnog polja (d50) na 1m minimalno 105mm
1.8 | Dubina osvjetljenja bez dodatnog fokusiranja (L1+L2) na 20% minimalno 915 mm
1.9 | Radno područje u minimalnom opsegu od 900 do 1.200 mm
1.1 | Indeks uzvrata boje (R9) - minimalno 96
1.11 | Temperatura boje u minimalno rasponu od/do 3.500- 5.500 ( K )
1.12 | Vijek trajanja LED reflektora min. 60.000 sati
1.13 | Rotacija - 360°
1.14 | Ručka koja se može sterilizirati
1.15 | Maksimalna težina rasvjetne glave 18kg
1.16 | Upravljačka ploča s funkcijama: ON/OFF, regulacije temperature boje, promjera svjetlosnog polja, regulacije intenziteta i aktivacije Endo svijetla.
1.17 | Lak pristup svim dijelovima, servisu s strane stakla
1.18 | Servisni priključak za dijagnostiku bez rastavljanja radne jedinice
1.19 | Aluminijsko kućište rasvjetnih jedinica
1.2 | Promjer svjetiljke maksimalno 710 mm
1.21 | CE odobrenje
1.22 | Satelitska rasvjetna jedinica
1.23 | Svjetleći LED reflektori najnovije generacije koje štede energiju i minimalnim stvaranjem topline.
1.24 | Minimalno 54 reflektora / LED rasvjetnih tijela
1.25 | Jačina svjetlosti min.160.000 luksa
1.26 | Mogućnost zatamnjenja min. od/do 48.000-160.000 [lx]
1.27 | Promjer svjetlosnog polja (d10) na 1m u minimalnom rasponu od 170-290 mm
1.28 | Promjer svjetlosnog polja (d50) na 1m minimalno 105mm
1.29 | Dubina osvjetljenja bez dodatnog fokusiranja (L1+L2) na 20% minimalno 945 mm
1.3 | Radno područje u minimalnom opsegu od 900 do 1.200mm
1.31 | Indeks uzvrata boje (Ra) - 96
1.32 | Temperatura boje u minimalnom rasponu od/do 3.500- 5.500 ( K )
1.33 | Rotacija - 360°
1.34 | Uklonjiva ručka koja se može sterilizirati
1.35 | Maksimalna težina rasvjetne glave 18 kg
1.36 | Upravljačka ploča s funkcijama: ON/OFF, regulacije temperature boje, promjera svjetlosnog polja, regulacije intenziteta i aktivacije Endo svijetla.
1.37 | Lak pristup svim dijelovima, servisu s strane stakla
1.38 | Servisni priključak za dijagnostiku bez rastavljanja radne jedinice
1.39 | Aluminijsko kućište rasvjetnih jedinica
1.4 | Životni vijek LED reflektora minimalno 60.000 sati
1.41 | Ostalo
1.42 | Mogućnost instaliranja zidnog panela za kontrolu funkcija OP lampe
1.43 | Instalacija i puštanje u rad uključeni u cijenu
1.44 | Skica ponuđenog rješenja
1.45 | Uputstva za rad na HR jeziku
Cijena bez PDV-a
PDV
UKUPNO sa PDV-om
U ____________________, __________2026.
ZA PONUDITELJA _______________________________________________ (čitko ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje gospodarskog subjekta ili osobe ovlaštene za zastupanje zajednice ponuditelja) M.P. ___________________________________________ (vlastoručni potpis osobe ovlaštene za zastupanje gospodarskog subjekta ili osobe ovlaštene za zastupanje zajednice ponuditelja)