## Sustav za neuromonitoring
Redni broj | Opis predmeta nabave - Minimalne tehničke karakteristike koje trebaju biti zadovoljene | Naziv proizvođača (upisati kod osnovnog naziva stavke - redak označen plavim) | Naziv modela (upisati kod osnovnog naziva stavke - redak označen plavim) | Potvrda tražene karakteristike tehničkog opisa (DA / NE) | U kolonu upisati broj stranice ponudbene dokumentacije na kojoj se nalazi potvrda zahtijevane tehničke karakteristike ili dokaz jednakovrijednosti kod zahtijevanih normi | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a | Ukupna cijena bez PDV-a
Naziv proizvođača: Naziv modela: | [5 empty] | kom | 1
MINIMALNE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE: SUSTAV ZA NEUROMONITORING ZA ORL OPERACIJE
1.1. | Sistem sa ekranom na dodir namijenjen za EMG monitoring operacija štitnjače, parotide, facijalnog živca i disekcije vrata te bilo koje ORL operacije koja zahtijeva praćenje kranijalnih i perifernih motornih živaca.
1.2. | Ekran u boji, vidljiv u potpunom mraku, rezolucije 1920x1080 piksela.
1.3. | Mogućnost spajanja monopolarnih i bipolarnih sondi za električnu stimulaciju.
1.4. | Prigušna sonda detektira i prigušuje elektrokirurške aktivnosti te sprječava neželjene interferencije i artefakte za vrijeme intraoperativnog praćenja.
1.5. | Praćenje do 4 kanala istovremeno.
1.6. | Zvučni i vizualni odziv sistema za vrijeme stimulacije.
1.7. | Stimulacijski raspon u miliamperima sa predefiniranim postavkama za svaku specifičnu proceduru.
1.8. | Prikaz modusa vremenske ljestvice u milisekundama.
1.9. | Grafički prikaz postavljanja elektroda na ekranu uređaja ovisno o proceduri i živcu koji se monitorira.
1.10. | Kontinuirana kontrola impedancije elektroda.
1.11. | Signali upozorenja ukoliko elektrode nisu dobro postavljene prije i tijekom zahvata.
1.12. | Mogućnost monitoringa i stimulacije za vrijeme elektrokirurške kauterizacije.
1.13. | Softver za detekciju artefakta koji mehaničke, kemijske ili termalne manipualcije prikazuje na ekranu sistema.
1.14. | Mogućnost promjene jačine stimulacije za vrijeme zahvata.
1.15. | Mogućnost rada sa dva stimulatora u isto vrijeme.
1.16. | Mogućnost konstantne stimulacije vagusnog živca uz grafički prikaz na ekranu sustava.
1.17. | Mogućnost zamrzavanja slike na ekranu za kliničku evaluaciju signala.
1.18. | Spremanje podataka i koraka stimuliranja na vanjsku USB memoriju u PDF formatu.
1.19. | Mogućnost nadogradnje i spajanja dodatnog monitora za kirurga bežično.
1.20. | Mogućnost integracije i stimulacije kompatibilnom električnom bušilicom za detekciju udaljenosti od živca.
1.21. | Interface za pacijenta sa kvačicama za sigurno postavljanje na operacijski stol/krevet
1.22. | Mogućnost spajanja interfacea za pacijenta sa sustavom bežično i kabelom.
1.23. | Stvaranje profila više kirurga sa željenim procedurama za svakog.
1.24. | Prikaz stimulacije tkiva koja ne daje EMG odgovor.
1.25. | Težina uređaja ne prelazi 12kg.
| NAPOMENA: |  |  |  |  | UKUPNO:
| Cijena ponuđenog sa svim navedenim količinama upisuje se kod osnovnog naziva. |  |  |  |  | PDV:
UKUPNO S PDV-om: