## 1. GRUPA
Redni broj | Opis | Jed. mj. | Količina | JEDINIČNE CIJENE (bez PDV-a) | UKUPNO (bez PDV-a) | STOPA PDV-a U % | IZNOS PDV-a | SVEUKUPNO (s PDV-om) | Oprema zadovoljava tražene karakteristike DA/NE | Broj stranice kataloga/izvoda iz kataloga/ prospekta i/ili tehničke specifikacije proizvođača nuđene opreme/izjave ovjerene od strane proizvođača ili od strane ovlaštenog zastupnika proizvođača za EU (navedenog u Izjavi u sukladnosti proizvoda) ako je proizvođač iz trećih zemalja, na kojima je rednim brojem točno označena stavka koja jasno i nedvojbeno potvrđuje ispunjavanje tražene tehničke karakteristik | Proizvođač/Zaštićeno ime ili kataloški broj
1 | FOTOTERAPIJSKA LAMPA S PODVOZJEM | kom | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
Dimenzija minimalno: 433 mm × 217mm × 99 mm
Težina maksimalno do 2,6 kg
4,3 inch-a ekran osjetljiv na dodir. Mogućnost umjeravanja ekrana na pet točaka.
Integrirana kamera za nadzor djeteta s prikazom na integriranom ekranu, u realnom vremenu
Mogućnost postavljanja na inkubator ili mobilno podvozje koje ima mogućnost podešavanja visine i nagiba. Brzo odvajanje od podvozja rukom, klik mehanizmom.
Umjeravanje uređaja putem senzora
Brojač vremenskog trajanja terapijskog postupka i/ili programiranje vremenskog trajanja terapijskog postupka.
Dva modula rada: normalni i automatski
Isporuka svjetla u apsorpcijskom spektru bilirubina: 400~550 nm, u jedinicama mW/cm ili 430~490 nm u jedinicama μW/cm
Točno pozicioniranje djeteta u središte eliptične zone obasjavanja pomoću integriranog crvenog svjetla
Životni vijek do 50 000 radnih sati
Regulacija intenziteta obasjavanja na 5 razina.
Regulacija intenziteta obasjavanja na 5 razina. U normalnom modulu rada u postocima, 20- 100%. U automatskom modulu rada u koracima od 0.76mW/cm2 (12.6μW/cm2/nm)
Buka <20dB
Alarm upozorenja
2. | Grijani krevetić za nedonoščad, novorođenčad i dojenčad | kom | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Grijana ležeća površina i grijač s upravljačkim sučeljem na prednjoj strani krevetića, gel madrac.
Dimenzija krevetića: dužina maksmalno 920 cm; visina maksimalno 620 cm.
Dimenzija ležeće površine: 480 x 760 mm, približno
Elektronsko upravljanje putem sučelja postavljenog na prednjoj strani krevetića
Podešavanje temperature zagrijavanja, u rasponu od minimalno od 30,0 C - 38,5 C
Podešavanje ležeće površine krevetića: podešavanje nagiba uzglavlja i podnožja. Visina ležeće površine minimalno 960 cm od poda.
Ladica za medicinski i dodatni materijal - 1 komad minimalno
Prozirne stranice koje se mogu spuštati, visine 25 cm, s dodatnim stranicama za pojačanje
Polica za opremu i/ili uređaje sa vertkalnim nosačem za infuzijsku otopinu ili uređaj
Proziran pokrov za krevetić, dvodjelni.
Protuvibracijski, u svim smjerovima okretni, dvostruki kotači, kočnice na tri kotača minimalno
3. | GRIJANI KREVETIĆ ZA ODRŽAVANJE NORMALNE TJELESNE TEMPERATURE NOVOROĐENČADI | kom | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
Kontrolna jedinica uređaja za održavanje temperature novorođenčadi
Regulacije temperature putem grijane ploče i vodenog madraca
Mogućnost montaže na šinu ili šipku
Podešavanje zadane temperature
Alarm temperaturne neispravnosti
Napajanje 100-240 V
Vodeni madrac za uređaj
Podržava održavanje normalne temperature novorođenčadi od 800 gr tjelesne težine
Dimenzija madraca:dužina maksimalno 60 cm i širina minimalno 38 cm
Spojivo s grijaćom pločom i kontrolnom jedinicom
Punjenje s do 10 litara vode.
Sredstvo za održavanje čistoće/dezinfekciju vodenog sustava
Grijaća ploča
Spojiva s vodenim madracem i kontrolnom jedinicom
Dimenzija: dužina maksimalno 58 cm, širina do 25 cm, debljina maksimalno 2 mm
Krevetić na pomičnom podvozju
Elektonsko podešavanje visine ležeće površine pomoću pedale
Zaštitne prozirne stranice. Mogućnost spuštanja prednje i bočnih stranica.
Podešavanje nagiba ležeće podloge +/-17°: podešavanje visine ležeće površine od poda raspona 30 cm.
Ladice za pohranu, minimalno jedna
Dimenzija ležeće površine minimalno dužina 690 mm širina 465 mm, visina 90 mm
4. | RESPIRATOR ZA INVAZIVNU I NEINVAZIVNU VENTILACIJU NEDONOŠČADI/NOVOROĐENČAD S MODULOM VISOKOFREKVENTNE VENTILACIJE | kom | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Respirator s mogučnošću dugotrajne ventilacije novorođenčadi i nedonoščadi vrlo niske porođajne težine i djece do 30 kg tjelesne težine
Mod: pedijatrijski i neonatalni
Načini, tipovi i oblici strojnog prodisavanja
Kontrolirana ventilacija (IPPV/IMV/CMV ili odgovarajuća) s tlačno kontroliranim udasima (PC), sigurnosnim ograničenjem disajnog volumena i prilagodljivim protokom u inspiriju i ekspiriju (VIVE ili odgovarajuće) IPPV / IMV + VT Limit
Trigerirana ili sinkronizirana intermitentna mandatorna ventilacija s tlačnom kontrolom (S-IPPV/PTV, SIMV ili odgovarajuća) s tlačno kontroliranim udasima (PC) sa sigurnosnim ograničenjem disajnog volumena, i mogućnošću podešenja zajamčenog disajnog volumena (S-IPPV+VG; S-IPPV+VT;S-IPPV+VT/VG ili odgovarajuća)
S-IPPV (SIMV-PC); S-IPPV + VT limit: S-IPPV + VTG s jamstvom (garancijom) tidalnog volumena;S-IPPV + VT limit / VTG s ograničenjem ili jamstvom tidalnog volumena.SIMV (SIMV-PC/ES): Sinkronizirana intermitentna mandatorna ventilacija (s tlačnom kontrolom i spontanim izdisajem).SIMV + Psupport: SIMV uz potporu tlakom (Pressure Support).SIMV + VT limit; SIMV + VTG: SIMV + Psupport + VTG / VT Limit; PSV - SIMV (SIMV-PC\PS\ES);Ventilacija uz potporu tlakom (PSV) u kombinaciji sa SIMV načinom;PSV - SIPPV (SIMV-PC\PS);PSV-SIMV + Psupport + VT limit / VTG: PSV-SIMV uz potporu tlakom i ograničenje/jamstvo volumena (konfigurabilno). PSV - SIPPV + VT limit / VTG: PSV-SIPPV s ograničenjem ili jamstvom volumena
Volumen (VT) od 0.1 ml
Neinvazivni modaliteti
CPAP; S-nCPAP sinkronizacija abdominalnim senzorom; nIPPV (CMV-PC); S-nIPPV* (SIMV-PC) ;nHFO (HFOV) Nasal High Frequency Oscillation; HFNC
Podrška sa zajamčenim disajnim volumenom (PSV+VG/VTG/TTV ili odgovarajuća)
Ventilacija u slučaju prestanka spontanih udaha (Apnea/Backup ventilacija)
Okidanje (trigger) koji reagira na promjene u volumenu, protoku ili tlaku
Visokofrekventna oscilacijska ventilacija (HFV/HFO/HFOV), tehnološke izvedbe s integriranom dvostrukom membarnom, pozitivne i negativne amplitude s minimalnim slijedećim karakteristikama:
Visokofrekventna ventilacija do minimalno 10kg tjelesne težine
Kod prelaska s konvencionalne na HFO ventilaciju nije potrebno mijenjati pacijent sustav cijevi
Podešavanje frekvencije u minimalnom rasponu 5-20Hz.
Podešavanje srednjeg tlaka, Pmean, u minimalnom rasponu 0-40 mbar-a.
Podešavanje amplitude oscilacije 5-100 mbara-a i I:E odnosa 1.1-1.3
Visokofrekventnu ventilaciju je moguće upotrebljavati samostalno ili u kombinaciji s kontroliranim udasima (HFO+CMV ili odgovarajući)
NIV – neinvazivna ventilacija s minimalnim slijedećim karakteristikama:
Kompenzacija propuštanja (lekaže)
nCPAP i nIPPV ili odgovarajuće s automatskim ili ručnim podešavanjem protoka
nHFO ventilacija
Integrirana ventilacija visokim protokom putem nazalne kanile, protoka 2-60 L/min
Apnea ventilacija s PC kontroliranim udasima i mogučnosti podešenja intervala apneje
Podesiv protok (bias flow)
Sinkronizacija/trigger abdominalnim senzorom
Postavke ventilacije:
Pri promjeni načina ventilacije na zaslonu su prikazane trenutne postavke i postavke novog načina ventilacije
Podešavanje parametara konvencionalne ventilacije:
Frekvencija disanja najmanje do 200/min
Inspiratorno vrijeme u minimalnom rasponu 0,1-2 sekunde s prikazom ekspiratornog vremena i I:E odnosa
Inspiratorni protok najmanje do 32l/min
Ekspiratorni protok podesiv do najmanje 10l/min
Omogućeno ručno podešavanje protoka
Inspiratorni tlak najmanje do 60mbara
PEEP do najmanje 30cmH2O/mbar
Zajamčeni disajni volumen u minimalnom rasponu 5-200ml
Koncentracija O2 u minmalnom rasponu 21-100%
Osjetljivost protočnog trigera
Respirator mora imati zaštitni protokol isporuke previsoke koncentracije O2 tijekom aspiracije
Stanje pripravnosti (Standby ili odgovarajuće)
Tipka za ručnu isporuku udaha
Monitoring:
Grafički i numerički prikaz svih podešenih postavki i izmjerenih vrijednosti, uključujući krivulje protoka, tlaka, volumena, petlji tlak-volumen, tlak-protok i protok-volumen s mogučnošću skaliranja i zamrzavanja prikaza krivulja
Zaslon koji omogućuje potpunu prilagodbu pri kojoj korisnik određuje broj i veličinu krivulja i petlji, prikaz monitoriranih vrijednosti i alarma
Zaslon omogućuje prikaz numeričkih i grafičkih trendova za minimalno 48 sati
Prikaz petlji omogućuje njihovo zamrzavanje i pohranu za naknadnu referentnu usporedbu
Monitoriranje koncentracije FiO2, tlaka (najmanje Ppeak, Pmean, PEEP), minutni volumen MV, inspiratorni i ekspiratorni disajni volumen, indikaciju propuštanja (lekaže) u % ili ml, ukupnu i spontanu frekvenciju disanja
Izračunavanje plućne funkcije:Compliance-popustljivost ili rastezljivost pluća;Dynamic compliance-pustljivost pluća mjerena tijekom kretanja zraka; C20/C (Stress Index): detekcija prenapuhivanja pluća;Resistance: Otpor (otpor dišnih puteva protoku zraka).
Tijekom ventilacije mjerenje protoka i volumena na Y i automatska kalibracija senzora kisika tijekom koje pacijent ne smije dobivati veće koncentracije kisika od podešenih
Alarmi:
Podesivi alarmi, zvučni i vizualni s mogučnošću stišavanja, prioritetno prikazani i pohranjeni redoslijedom događanja u memoriji respiratora. Memorija 40000 događaja.
Niska napunjenost baterije, ispad iz mrežnog napajanja, nizak tlak i prekid medicinskih plinova zraka i kisika, nizak/visok FiO2, opstrukcija, diskonekcija (odvajanje)
Alarmi ograničenja s automatskim i ručnim pojedinačnim postavljanjem (nizak i visok tlak u dišnim putevima, nizak i visok ekspiratorni minutni volumen, visok disajni volumen VT, propuštanje (lekaža), visoka frekvencija disanja f
Medicinski plinovi i napajanje:
Priključci za zrak i kisik (DIN), iz centralnog visokotlačnog bolničkog sustava sa spojnim crijevima dužine 3 metra
Električno mrežno napajanje 220V/50Hz s integriranom baterijom za samostalni rad respiratora minimalno 120 minuta
Korisničko sučelje i komunikacija:
Zaslon u boji, osjetljiv na dodir, što veće dimenzije, minimalno 39 cm po dijagonali ekrana s istovremenim prikazom podešenih i izmjerenih postavki, krivulja, petlje i alarma s mogućnosti samostalnog postavljanja ekrana (npr.: na šinu ili pontu). Mogućnost spremanja zaslona i snimke zaslona ("screenshot/screensave") memorija za 10000 snimaka
Mogućnost povezivanja s printerom, računalom, bolničkim sustavom ili ethernetom preko najmanje tri priključka (RS232, USB, MIB)
Mogućnost softverske nadogradnje sa regulatorom zatvorenog kruga FiO2 (closed loop FiO2), SpO2 nadzor Masimo tehnologije
Kompatibilnost sa iNO uređajem gdje respirator mora imati sistem za aktivno odvajanje NO/NO2 iz ekspiratornog sistema
Pribor i dodatna oprema:
Pokretno podvozje
Nosač za pridržavanje crijeva za ventilaciju
Nosač za aktivni ovlaživač s držačem za samostalnu isporuku vode u aktivni ovlaživač
Aktivni ovlaživač sa servo regulacijom temperature ili odgovarajući s odgovarajućim priborom za dvostruku kontrolu grijanja, opremljen u kompletu za rad
5 pacijent sustava cijevi, dvostruko grijanih za konvencionalnu i visokofrekventnu ventilaciju
5. | Uređaj za neinvazivno transkutano praćenje plinova u krvi | kom | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Za primjenu kod odraslih, pedijatrijskih i neonatalnih pacijenata
Prekonfigurirani profili s različitim postavkama
Napredne postavke u meniju zaštićenim lozinkom
Funkcija spajanja različitih tipova senzora
Funkcija odabira prethodno konfiguriranog korisničkog sučelja
Način mirovanja s mogućim zatamnjivanjem zaslona
Zaslon osjetljiv na dodir u boji, veličine minimalno 8'', s prikazom uputa za najčešće radne postupke (tutorials)
Vizualni i zvučni alarmni signali za visoke/niske vrijednosti parametara te za tehničke alarme prikazani na ekranu i na LED traci
Funkcija potpuno isključivanje zvučnih alarma
Prikaz trendova
Prikaz tcpO2, tcpCO2, SpO2, PR i snage zagrijavanja
Funkcija postavljanja polaznih linija (baselines) i delta vrijednosti za tcpO2, tcpCO2, SpO2, i RHP
Funkcija prikaza statističkih informacija na zaslonu: srednja vrijednost, minimum, maksimum, medijan i standardna devijacija
Prikaz razine baterije, razine plinske boce i preostalog trajanja mjerenja
Funkcija postavljanja markera događaja
Integrirana kalibracijska jedinica za senzor
Integrirana zaštita mjesta mjerenja ako se prekorači vrijeme praćenja
Isporuka uključuje softver za preuzimanje, analizu, ispis i spremanje podataka
Funkcija spajanja s eksternim uređajima uređajima za PSG i monitorima
Analogno, LAN i RS232 sučelje, USB-C i WiFI spajanje
Ručka za prijenos uređaja
Funkcija provođenja testa osjetljivosti za pO2 i pCO2
Dimenzije (V x Š x D) maksimalno 16 cm x 28 cm x 20 cm
Težina uređaja maksimalno 3 kg
Kapacitet baterije najmanje 4h te u stanju mirovanja najmanje do 7h
SENZOR
Digitalni senzori (pretvorba signala u glavi senzora)
Multiparametarski senzor (tcpCO2, tcpPO2, SpO2, PR)
Raspon mjerenja PO2 u minimalnom rasponu 0-800 mmHg
Optički princip mjerenja pPO2
Pomak pO2 maksimalno 0.1%/h
Raspon mjerenja PCO2 minimalno 0,1 - 200 mmHg
Pomak pCO2 maksimalno 0,5%/h
Funkcija odspajanja senzora bez ponovne kalibracije tijekom mjerenja u trajanju minimalno 30 min
Pričvršćivanje pomoću štipaljki za uši ili ljepljivih prstenova
Integrirano praćenje temperature senzora
Interval izmjene membrane minimalno 28 dana
POTROŠNI MATERIJAL I DODATNA OPREMA
Poluautomatski membranski set
Aplikacijski prsten sa silikonskim ljepilom za osjetljivu i krhku kožu
Aplikacijski prsten sa smanjenom silom umetanja senzora
Senzor slobodno rotirajući u prstenu
Kontaktni gel u bočicama za jednokratnu upotrebu za poboljšanu prevenciju infekcija
Dodatni ljepljivi film za okruženje visoke vlažnosti i zahtjevne uvjete kretanja pacijenata
Kompatibilno s 75x75 VESA nosačima za mobilne/infuzijske stalke, zidne nosače ili transportne inkubatore
Držač za kabel za odlaganje kabela
6. | GRIJANO REANIMACIJSKA JEDINICA ZA NOVOROĐENČAD S NAPREDNIM FUNKCIJAMA | kom | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Opći zahtjevi:
Krevet za zagrijavanje i reanimaciju mora imati najmanje:
- podešavanje i kontrola temperature s ugrađenim alarmima, s radom u ručnom načinu rada ili automatski reguliranom načinu rada, s podešavanjem temperature kože najmanje u rasponu između 32 i 38 °C +/-5%
zaslon, integriran, u više boja dijagonale minimalno 10,4 inča, s funkcijom rada na ekranu osjetljivom na dodir, koji prikazuje zadane vrijednosti i način zagrijavanja te praćene vrijednosti temperature i težine, kao i drugi nadzirani parametri pri korištenju opcijskih modula.
- uređaj treba imati ugrađeno prozirno svjetlo s regulacijom snage svjetla, koje treba osigurati osvjetljenje od najmanje 4000 luxa, intenzitet treba biti podesiv u najmanje tri razine.
Radijacijski grijač koji omogućuje ručnu ili automatsku regulaciju grijanja. Grijač treba imati mogućnost pomicanja lijevo-desno (najmanje 90 stupnjeva u svakom smjeru), a u isto vrijeme radijator se može naginjati (postavka nagiba od najmanje 45 stupnjeva). Snaga grijanja ne smije biti manja od 45mW/cm2 +/-5%
Posteljica mora imati APGAR brojač, mogućnost brojanja i odbrojavanja.
svi alarmi trebaju biti vidljivi sa svih strana krevetića, tj. 360° alarmno svjetlo. Utišavanje i isključivanje alarma bez kontakta/dodira površine. Podešavanje alarma na tri razine.
Krevet za zagrijavanje i reanimaciju trebao bi omogućiti nadogradnju modularnog tipa s najmanje:
modul za praćenje vitalnih funkcija novorođenčeta praćenjem SpO2, PR, RR/RESP, HR, EKG i NIBP te pletizmografijom i EKG krivuljama i RR/RESP. Svi navedeni parametri također bi trebali biti vidljivi u trendu barem zadnja 3 dana. Pulsna oksimetrija treba pratiti SpO2 s točnošću od najmanje ±3 i biti kompatibilna s Massimo tehnologijom; PI raspon 0.02~20%. Podaci monitora i grijano-reanimacijske jedinice moraju biti prenosivi na udaljenu lokaciju putem 1 veze za moguću nadogradnju i povezivanje sa središnjim nadzorom.
Reanimacijska jedinica treba imati samostalni monitor vitalnih funkcija SpO2, EKG, NIBP, RR, ali to mora biti dodatni monitor s ekranom od najmanje 4.3 inča, s funkcijom dodira, spojiv s krevetićem te prilagođen za praćenje vitalnih funkcija novorođenčadi i djece, podaci monitora i grijano-reanimacijske jedinice moraju biti prenosivi na udaljenu lokaciju putem 1 veze za moguću nadogradnju i povezivanje sa središnjim nadzorom. Monitor treba koristiti transportni modul, koji omogućuje prijenos pacijenta uz nastavak praćenja vitalnih funkcija s transportnim modulom. Transportni modul monitora treba imati vlastiti zaslon dijagonale minimalno 4.3 inča s funkcijom touch screena, težine 1,5 kg svaki i vlastitu bateriju za minimalno 4 sata rada.
transportna funkcija s nadzorom pacijenata i opskrbom plinom: 2 nosača boca, za boce za kisik i zrak, redukcijske ventile za boce za zrak i kisik treba uključiti u ponudu. Za potrebe transporta uređaj treba imati 4 velika kotača laka za manevriranje od kojih svi trebaju imati ugrađenu kočnicu, a krevetić treba imati i ručku za hvatanje za pokretljivost prilikom transporta. Autonomija rada baterije bit će najmanje 1 sat.
integrirani reanimacijski modul i aspirator, s postavkom koncentracije FiO2 između 21-100%, dva dozatora izlaznog protoka te postavkom i praćenjem inspiratornog Pinsp i ekspiratornog tlaka PEEP i postavkom vakuuma. Reanimacijski modul mora imati alarm u slučaju greške ili kvara jednog od plinova. Jačinu vakuuma treba ograničiti za neonatalnu populaciju na maksimalno 150 mmHg ili 20kPa +/-10%.
modul vage, koji treba mjeriti najmanje u rasponu težine između 300 i 8000 grama. Trebao bi omogućiti jednostavno uspostavljanje nulte težine (tare) i prikaz trenda - vremenskog tijeka težine novorođenčeta/nedonoščeta u grafičkom i numeričkom obliku za najmanje zadnja 3 dana.
modul za apneju, koji bi trebao otkriti i reagirati u slučaju apneje kliničkim stimuliranjem stopala novorođenčeta putem vibrirajućeg mekog dodatka.
6.1 | Karakteristike
Gijano reanimacijski stol:
Ukupna duljina kompletnog krevetića sa svim dodacima ne smije biti veća od 120 cm, a širina ne smije biti veća od 65 cm.
Spuštanje odnosno otvaranje stranica treba biti sporo i potpuno tiho. Uzglavlje mora imati dovoljno utora za prolaz kablova, senzora i cijevi za disanje (najmanje 2 utora) Ležeća površina mora imati mogućnost nagiba najmanje +12 stupnjeva i mora biti izrađena od mekanog materijala koji preraspoređuje pritisak kako bi se smanjio rizik od dekubitusa. Osim vanjskih stranica koje se spuštaju, krevet treba imati i unutarnje sigurnosne ograde na samom krevetu.
ispod ležeće površine treba postojati mogućnost postavljanja rendgenska kasete, kojoj treba biti omogućen pristup s obje strane. Za kontrolu položaja kreveta, na krevetu treba postojati uređaj za niveliranje na temelju sustava libele. U krevetić bi trebao biti ugrađen mjerač za procjenu tjelesne visine.
visina i nagib kreveta trebaju biti električno podesivi. Podesiva visina također bi trebala omogućiti vrlo niske postavke visine kreveta za klokansku njegu s roditeljima, najniža visina kreveta trebala bi biti 85 cm ili niža.
6.2 | Pribor i pomoćna oprema i usklađenost:
Krevet za grijanje-reanimaciju mora biti kompletan, na mobilnom postolju, infuzijskim stalkom, prozirnim svjetlom.
Sustav mora biti u skladu s EC direktivom MDD/MDR i ISO standardima.
Za uređaj pružatelj mora imati najmanje 2 servisera obučena i certificirana od strane proizvođača.
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
SVE stavke troškovnika podrazumjevaju isporuka, montažu i edukaciju s puštanjem u punu funkciju na mikrolokaciji korisnika