## 2. GRUPA
KBC SM
- oprema za neonatologiju
Popis opreme
R. br. | Naziv | Količina
I. | Uređaj za zatvorenu i otvorenu intenzivnu skrb novorođenčadi | 7
II. | Monitor vitalnih funkcija | 7
III. | Stolić za reanimaciju i toplinsku terapiju novorođenčadi i nedonoščadi | 1
IV. | Transkutani bilirubinometar | 1
Tehnička specifikacija
R. br. | Minimalne tehničke karakteristike | Jed. mj. | Količina | JEDINIČNE CIJENE (bez PDV-a) | UKUPNO (bez PDV-a) | STOPA PDV-a U % | IZNOS PDV-a | SVEUKUPNO (s PDV-om) | Oprema zadovoljava tražene karakteristike DA/NE | Broj stranice kataloga/izvoda iz kataloga/ prospekta i/ili tehničke specifikacije proizvođača nuđene opreme/izjave ovjerene od strane proizvođača ili od strane ovlaštenog zastupnika proizvođača za EU (navedenog u Izjavi u sukladnosti proizvoda) ako je proizvođač iz trećih zemalja, na kojima je rednim brojem točno označena stavka koja jasno i nedvojbeno potvrđuje ispunjavanje tražene tehničke karakteristike | Proizvođač/Zaštićeno ime ili kataloški broj
I. | Uređaj za zatvorenu i otvorenu intenzivnu skrb novorođenčadi | kom | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
1. | Pokretno podvozje s četiri kotačića s kočnicama
2. | Podešavanje visine podvozja u min. rasponu od 40 cm
3. | Dimenzije madraca minimalno 65x45 cm
3.1. | Podešavanje nagiba madraca u min. rasponu od -13º do 13º
3.2. | Podešavanje visine madraca, neovisno o visini uređaja u min. rasponu od 40 cm
3.3. | Integrirana ladica za rendgensko snimanje, mogućnost umetanja filma bez otvaranja inkubatora, pristup s obadvije bočne strane inkubatora
3.4. | Izvlačenje ladice madrac iz uređaja s obadvije bočne strane
4. | Rad uređaja na sljedeći način:
4.1. | Uređaj za zatvorenu njegu - inkubator
4.2. | Uređaj za otvorenu njegu - radijacijski grijač
4.3. | Automatski prijelaz iz načina rada inkubator u način rada radijacijski grijača i obrnuto, mehanički otvaranjem/zatvaranjem poklopca inkubatora
5. | Način rada inkubator sljedećih karakteristika:
5.1. | Regulacija temperature zraka unutar inkubatora u min. rasponu od 20º do 39º C
5.2. | Automatska kontrola temp. zraka inkubatora mjerenjem temperature kože pacijenta; podešavanja željene temperature kože u min. rasponu od 34º do 38º C
5.3. | Termomonitoring s istovremenim praćenjem dviju temperatura pacijenta, centralne i periferne u oba dva načina kontrole temperature zraka
5.4. | Zatvoreni sustav za ovlaživanje parom destilirane vode sljedećih karakteristika:
5.4.1. | Korištenje jednokratnih spremnika destilirane vode i pribora
5.4.2. | Integriran držač za jednokratne boce / vrećice destilirane vode na uređaju
5.4.3. | Integriran poseban način rada za samočišćenje sustava za ovlaživanje
5.4.4. | Regulacija relativne vlažnosti zraka unutar inkubatora, u minimalnom rasponu od 30 % do 95 %
5.4.5. | Regulacija postotka relativne vlažnosti zraka unutar inkubatora na min. slijedeće načine: automatsko kontrola - vrijednost postotka relativne vlage definira se na osnovi temp. zraka u inkubatoru i manualno podešavanje
5.6. | Regulacija koncentracije kisika unutar inkubatora u rasponu od 21 % do min. 65 % u koracima od max. 1%
5.7. | Implementiran sustav za smanjenje kondenzacije u inkubatoru
6. | Način rada radijacijski grijač sljedećih karakteristika:
6.1. | Regulacija snage grijanja u min. 10 razina intenziteta
6.2. | Ručna kontrola radijacijskog grijača u min. rasponu od ISKLJUČENO do 100%
6.3. | Automatska kontrola radijacijskog grijača na osnovi izmjerene temperature kože pacijenta u min. rasponu od 34º do 38º C
7. | Prikaz trendova na upravljačkom sučelju u trajanju od barem 7 dana za slijedeće parametre: koncetracija kisika, relativna vlažnost, masa pacijenta, centralna i periferna temperatura, temeperatura zraka, temperatura madraca
8. | Korisničko sučelje sljedećih karakteristika:
8.1. | LCD/TFT ekran u boji, osjetljiv na dodir
8.2. | Korisničko sučelje na hrvatskom jeziku
8.3. | Mogućnost unosa podataka pacijenta: ime i prezime, datum rođenja, spol, gestacijska dob
8.4. | Odabir između više prekonfiguriranih prikaza ekrana
9. | Brzina dotoka svježeg zraka iznad kreveta max. 10 cm/s
10. | Razina buke unutar inkubatora max. 40 dB pri 50 Hz
11. | Alarmi i sigurnosni sustavi:
11.1. | Kontinuirano samotestiranje električnog napajanja, grijača i senzora
11.2. | Vizualni i zvučni alarmi, razlikovanje min. 3 razine važnosti alarma
11.3. | Prikaz poruke alarma na ekranu uređaja s prikazom potencijalnog uzroka i preporuke za rješavanje problema
11.4. | Sigurnosna tipka za zaključavanje postavki inkubatora: visine uređaja, visine i nagiba madraca, sučelja
12. | Integrirana vaga min. rezolucije i točnosti mjerenja od 10 g
13. | Integriran APGAR i štoperica
14. | Integrirano radno svjetlo u min. 3 intenziteta osvjetljenja
15. | Integrirano svjetlo unutar inkubatora
16. | Implementiran "Kangaroo" (ili jednakovrijedan) način rada sljedećih karakteristika u načinu rada inkubator i radijacijski grijač: monitoriranje temperature djeteta izvan uređaja, automatsko podešavanje i utišavanje alarma, mjerenje vremena izbivanja djeteta izvan inkubatora
17. | Integrirano ambijentalno svjetlo u podvozju
18. | Implementirana "zračna zavjesa" unutar inkubatora koja sprečava gubitak topline; automatska aktivacija kod otvaranja inkubatora
19. | Priključak sa crijevom za dobavu kisika po DIN standardu, min.3 m duljine
20. | Napajanje el. energijom iz mreže 220 V/50 Hz
21. | Dodatni pribor: prekrivač za inkubator s otvorom za fototerapiju, šine za smještaj dodatne opreme, ladica, polica
II. | Monitor vitalnih funkcija | kom | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
1. | Ekran u boji osjetljiv na dodir dijagonale minimalno 43 cm
2. | Istovremeni prikaz min. 16 krivulja i odgovarajućih numeričkih vrijednosti parametara na ekranu
3. | Rezolucija ekrana minimalno 1920x1080
4. | Pohrana min. 5 specifičnih konfiguracija ekrana
5. | Monitor izveden sustavom pasivnog hlađenja bez ventilatora, otpornost na prodor tekućina minimalno IPX1
6. | Trendovi tabelarno i grafički u trajanju od min. 96 sati
7. | Priključak za spajanje dodatnog ekrana čiji se prikaz može konfigurirati neovisno o ekranu monitora vitalnih funkcija, podržana rezolucija dodatnog ekrana minimalno 1920x1080
8. | Centralizirani prikaz vitalnih parametara, parametara i krivulja sa spojenog respiratora ili aparata za anesteziju, web-baziranih aplikacija te podataka o pacijentu iz bolničkih sustava
9. | Upotreba u transportu s odvojivim transportnim monitorom/modulom sljedećih karakteristika:
9.1. | Ekran u boji osjetljiv na dodir dijagonale min. 15 cm
9.2. | Istovremeni prikaz min. 3 krivulje na ekranu uz brojčani prikaz ostalih parametara
9.3. | Integrirana baterija koja osigurava kontinuiran rad min. 3 sata bez vanjskog napajanja
9.4. | Masa transportnog modula s integriranom baterijom max. 1,4 kg
9.5. | Pohrana trendova mjernih parametara najmanje 48 sati unazad u samom transportnom monitoru
9.6. | Docking jedinica sa svojstvom nosača, komunikacijskog sučelja i izvora napajanja monitora
9.7. | Docking jedinica za brzo odvajanje transportnog monitora upotrebom jedne ruke
9.8. | Dvostruka kontrola nad funkcijama monitora uz krevet pacijenta - putem glavnog ekrana monitora vitalnih funkcija na jednoj strani kreveta i preko transportnog modula/monitora smještenog na drugoj strani kreveta
9.9 | Automatski prijenos podataka zabilježenih tokom transporta prilikom spajanja transportnog monitora na docking jedinicu
9.10. | Automatsko zakretanje slike na ekranu za 180° za ispravan prikaz neovisno o položaju u koji je transportni monitor postavljen
9.11. | Praćenje sljedećih parametara: EKG – 3 odvoda, respiracija, SpO2 - saturacija krvi kisikom (algoritam Massimo ili Nellcor), NIBP- neinvazivni tlak, IBP - invazivni tlak x 2, temperatura
9.12. | Mogućnost nadogradnje za praćenje sljedećih parametara:
9.12.1. | Mjerenje etCO2 metodom u glavnom toku (engl. Mainstream) i bočnom toku s minimalnim uzorkom (engl. Microstream)
9.12.2. | IBP - proširivanje broja ulaza do barem 4
9.12.3. | U potpunosti neinvazivno kontinuirano mjerenje ukupnog hemoglobina (spHb)
9.13. | Ugrađeni alati:
9.13.1. | Alat za praćenje odvijanja manevra raspuhavanja pluća s prikazom učinka na mehaniku pluća i hemodinamske parametre na jednom integriranom prikazu na transportnom ili glavnom monitoru
9.13.2. | Alat za mjerenje parametara variranja pulsnog tlaka – PPV i variranja sistoličnog tlaka – SPV na transportnom ili glavnom monitoru
9.14. | Korisničko sučelje: ekran osjetljiv na dodir ili dodatno rotirajući gumb
9.15. | Ugrađena baterija koja osigurava napajanje cijelog sustava u slučaju kratkotrajnog prekida centralnog napajanja u trajanju barem 5 minuta ili jednakovrijedno
9.16. | Pribor za praćenje parametara: EKG neo pacijent kabel, crijevo za mjerenje tlaka i tri veličine jednokratnih neo manžete, osnovni kabel i jednokratni SpO2 neo senzori Masimo
9.17. | Priključci: USB priključak za prijenos podataka, priključak za međusobno povezivanje medicinskih uređaja, mrežni LAN/RJ45 priključak
III. | Stolić za reanimaciju i toplinsku terapiju novorođenčadi i nedonoščadi | kom | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
1. | Mobilno podvozje, zakretni kotači s kočnicama
2. | Dimenzija madraca minimalno 70x48 cm
2.1. | Elektronsko podešavanje visine madraca u minimalnom rasponu od 35 cm putem nožnih pedala
2.2. | Kontinuirano podešavanje nagiba ležaja u min. rasponu od –15º do + 15º
2.3. | Preklopive bočne stjenke, minimalne visine 15 cm
3. | Ugrađeno svjetlo za pregled u min. 3 intenziteta
4. | Grijaća tijela sljedećih karakteristika:
4.1. | Grijaća ploča s gel madracem; manualno podešavanje temperature u rasponu od minimalno 30 do 38 ºC i AUTO način rada
4.2. | Gornji radijacijski grijač
4.2.1. | Kontrola grijača u modu rada za predzagrijavanje (priprema za prihvat pacijenta) s automatskom kontrolom jačine
4.2.2. | Ručna kontrola grijača u rasponu od ISKLJ., 10 do 100% jačine, s koracima od minimalno 10%
4.2.3. | Integriran alarm provjere temp. pacijenta nakon max 15 min kod jačine grijača iznad 30 %
4.2.4. | Automatska kontrola rada grijača prema postavljenoj vrijednosti temperature kože pacijenta sukladno izmjerenoj temperaturi; podešavanja željene temperature kože pacijenta u min. rasponu od 34 -38 ºC
4.3. | Termomonitoring s istovremenim praćenjem dviju temperatura pacijenta, centralne i periferne
5. | Sučelje za upravljanje s grijačem i integriranim displejom za prikaz postavljenih i mjerenih vrijednosti te prikazom alarma
5.1. | Ekran u boji, osjetljiv na dodir, minimalno 25 cm po dijagonali ekrana
5.2. | Korisničko sučelje na hrvatskom jeziku
5.3. | Mogućnost unosa podataka pacijenta: ime i prezime, datum rođenja, spol, gestacijska dob
5.4. | Odabir između više prekonfiguriranih prikaza ekrana
5.5. | Prikaz trendova na upravljačkom sučelju u trajanju od barem 7 dana za slijedeće parametre: centralna i periferne temp. pacijenta, temp.madraca, snage grijača, težine pacijenta
6. | Integriran "Apgar" brojač i štoperica
7. | Integriran modul za reanimaciju i respiratornu potporu pacijenta sa slijedećim karakteristikama:
7.1. | Prodisavanje pacijena na T-nastavak i opcija automatske ventilacije
7.2. | Integrirani mješač plinova, podešavanje koncetracije kisika u min. rasponu od 21-100%
7.3. | Minimalno dva izlaza protoka za istovremeno spajanje ručnog balona za ventilaciju i 15mm respiratornih cijevi
7.4. | Podesiv protok u minimalnom rasponu od 0 do 15 L/min
7.5. | Manometar tlaka u dišnim putovima
7.6. | Podesivi parametri:
7.6.1. | PEEP u maksimalnom rasponu od 0 do 14 mbara (cm H2O)
7.6.2. | PIP u maksimalnom rasponu od 0 do 40 mbara (cm H2O)
7.6.3. | Frekvencija disanja u minimalnom rasponu od 18 do 60 udisaja/min
8. | Integriran bronhijalni aspirator pogonjen komprimiranim zrakom
8.1. | Podesivi vakuum u maksimalnom rasponu 0 do –150 mmHg
8.2. | Minimalni protok sukcije 16L /min
9. | Integrirana vaga minimalnog mjernog raspona 200-13000 g, točnosti i razlučivosti ±10g
10. | Integrirana Masimo pulsna oksimetrija
10.1. | Prikaz vrijednosti saturacije, srčane frekvencije, perfuzijskog indeksa
10.2. | Tablica ciljanih SpO2 vrijednosti sinkroniziranih s APGAR brojačem
12. | Sučelja: komunikacijsko sučelje s adekvatnim protokolom za prijenos mjerenih podataka, USB sučelje za prijenos podataka, servisno sučelje
13. | Alarmi i sigurnosni sustavi:
13.1. | Vizualni i zvučni alarmi, razlikovanje min. 3 razine važnosti alarma
13.2. | Prikaz poruke alarma na ekranu uređaja s prikazom potencijalnog uzroka i preporuke za rješavanje problema
13.3. | Sigurnosna tipka za zaključavanje sučelja
14. | Priključak sa crijevom za dobavu kisika i komprimiranog zraka, priključak izveden prema standardu DIN, minimalna duljina 3m
15. | Napajanje el. energijom iz mreže 220 V/50 Hz.
16. | Dodatni pribor: klizne šine s obje strane uređaja za prihvat dodatne opreme, dvije ladice s mogućnošću zakretanja, ednokratne cijevi za pacijenta, set od minimalno 10 kom, et jednokratne posude za sekret zapremnine minimalno 500 ml s integriranim filterom
IV. | Transkutani bilirubinometar | kom | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
1. | Prijenosni bilirubinometar za transkutano mjerenje razine bilirubina kod novorođenčadi od 24.tjedna gestacijske dobi
2. | Neinvazivna metoda mjerenja bez potrebe za potrošnim dijelovima ili jednokratnim priborom za mjerenje ili kalibraciju
3. | Uređaj je namijenjen za korištenje prije, tijekom i nakon liječenja fototerapijom
4. | Mjerenje na prsnoj kosti ili čelu novorođenčadi
5. | Višekratni senzor, s izvorom svjetla sa životnim vijekom od min. 150.000 mjerenja
6. | Postolje s integriranim punjačom
7. | Integriran element za kontrolu izvora svjetla u postolju
8. | Integrirana baterija za min. 250 uzastopnih mjerenja bez punjenja
9. | Očekivani životni vijek baterije min. 2 godine
10. | Integriran čitač barkoda
11. | Mogućnost prikaza mjernih vrijednosti u µmol/L ili mg/dL
12. | Raspon mjernih vrijednosti od 0.0 do 20 mg/dL (0 do 340 µmol/L)
13. | Modovi rada:
13.1. | Prikaz rezultata nakon svakog mjerenja
13.2. | Prikaz prosječenog rezultata nakon odabranog broja uzastopnih mjerenja 2-5
14. | Mogućnost pohrane podataka od min 100 mjerenja
15. | USB priključni port u postolju za prijenos podataka
16. | Ekran osjetljiv na dodir s velikim i lako čitljivim prikazom mjerenih vrijednosti
17. | Izbornik na hrvatskom jeziku
18. | Prikaz indikatora slabe napunjenosti baterije na ekranu
19. | Masa samog bilirubinometra najviše 210 grama
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0