## Nadogradnja MR AVANTO
NADOGRADNJA UREĐAJA MR AVANTO
1 | NADOGRADNJA MR UREĐAJA MAGNETOM AVANTO NA NOVU HARDVERSKU I SOFTVERSKU PLATFORMU | POTVRDA ZAHTJEVANIH KARAKTERISTIKA (Upisati DA/NE) | Broj stranice kataloga/izvoda iz kataloga/ prospekta i/ili tehničke specifikacije proizvođača nuđenog uređaja/izjave ovjerene od strane proizvođača ili od strane ovlaštenog zastupnika proizvođača za EU (navedenog u Izjavi u sukladnosti proizvoda) ako je proizvođač iz trećih zemalja, na kojima je rednim brojem točno označena stavka koja jasno i nedvojbeno potvrđuje ispunjavanje tražene tehničke karakteristike
1.1 | OPĆI ZAHTJEVI
1.1.1. | Migracija postojećih softverskih licenci na novi MR sustav
1.1.2. | Sustav baziran na bio-matričnoj tehnologiji: bio-matrični senzori za respiraciju, bio-matrični „tuneri“ za precizno podešavanje rezonantne frekvencije – „sloj po sloj“
1.1.3. | Novi pacijent stol sa karakteristikama: maksimalna težina pacijenta min. 240 kg., vertikalno motorizirano podizanje i spuštanje
1.1.4. | Novi hardver za akvizicijsku konzolu. 2 monitora dijagonale min. 24"
1.1.5. | Sav stari hardver koji bude izmijenjen uključujući zavojnice, vraća se proizvođaču MR uređaja
1.1.6. | Adaptacija unitrašnjosti RF kabine;
1.1.7. | Kamera za nadgledanje pacijenata u RF kabini
1.1.8. | Izmjena hladnjaka novim
1.1.9. | Prijenos fizioloških signala (EKG, disanje, periferni puls) radi okidanja sekvenci
1.2 | SUSTAV GRADIJENATA
1.2.1. | Maksimalna stvarna vrijednost amplitude gradijenta u longitudinalnom smjeru min. 45 mT/m
1.2.2. | Maksimalna stvarna vrijednost amplitude gradijenta u horizontalnom i vertikalnom smjeru min. 40 mT/m
1.2.3. | Maksimalno stvarno vrijeme porasta (eng „Slew rate“), za svaku gradijentnu os, min. 200 T/m/s
1.2.4. | Maksimalna gradijentna amplituda i maksimalno vrijeme porasta su ostvarivi istovremeno duž svake osi
1.2.5. | Maksimalna izlazna gradijentna struja min. 620 A
1.2.6. | Maksimalno pregledno polje min. 50 cm
1.2.7. | Minimalna širina 2D sloja maksimalno 0.1 mm
1.3 | RF SUSTAV
1.3.1. | Sustav sa 48 nezavisnih prijemnih RF kanala
1.3.2. | Mogućnost spajanja min. 200 elemenata zavojnica
1.4 | ZAVOJNICE
1.4.1. | Postojeće zavojnice za glavu i vrat mijenjaju se s jednom novom zavojnicom za glavu i vrat s min. 20 elemenata. Kompatibilna sa paralelnom tehnologijom. Stare zavojnice vraćaju se proizvođaču.
1.4.2. | Postojeća zavojnica za kralježnicu mijenja se s novom zavojnicom za kralježnicu s min. 32 elemenata. Kompatibilna sa paralelnom tehnologijom. Respiracijski senzor integriran u zavojnici. Stara zavojnica vraća se proizvođaču.
1.4.3. | Postojeća zavojnica za tijelo mijenja se s novom zavojnicom za tijelo sa min. 18 elemenata. Kompatibilna sa paralelnom tehnologijom. Sadrži senzor za praćenje EKG-a. Stara zavojnica vraća se proizvođaču.
1.4.4. | Isporuka dodatne zavojnica za tijelo s min. 18 elemenata, kompatibilne sa paralelnom tehnologijom
1.4.5. | Postojeće fleksibilne zavojnice mijenjaju se s dvije nove fleksibilne zavojnice s min. 18 elemenata, kompatibilne sa paralelnom tehnologijom. Stare zavojnice vraćaju se proizvođaču.
1.4.6. | Postojeća zavojnica za rame mijenja se s novom zavojnicom za rame s min. 16 elemenata. Kompatibilna sa paralelnom tehnologijom. Stara zavojnica vraća se proizvođaču.
1.4.7. | Postojeća zavojnica za perifernu angiografiju mijenja se s novom zavojnicom za perifernu angiografiju s min. 36 elemenata. Kompatibilna sa paralelnom tehnologijom. Stara zavojnica vraća se proizvođaču.
1.4.8. | Isporuka jedne zavojnice za koljeno s min. 18 elemenata, kompatibilne sa paralelnom tehnologijom.
1.4.9. | Isporuka zavojnice za ruku/ručni zglob s min. 16 elemenata, kompatibilna sa paralelnom tehnologijom.
1.4.10. | Isporuka zavojnice za stopalo/gležanj s min. 16 elemenata, kompatibilne sa paralelnom tehnologijom.
1.4.11. | Isporuka zavojnice za dojku s min. 18 elemenata, kompatibilne sa paralelnom tehnologijom. Stara zavojnica vraća se proizvođaču.
1.5 | ISPORUKA NOVOG SOFTVERA I SEKVENCI NA AKVIZICIJSKOJ RADNOJ STANICI
1.5.1. | Program za vođene i fleksibilne radne tokove pregleda mozga, kralježnice, koljena, kuka, ramena, sa automatiziranim radnim procesima
1.5.2. | Lokalizator za cijelo tijelo ili velike dijelove tijela poput cijele kralježnice ili cijelog trbuha. Snima cijelo prošireno vidno polje u jednom volumenu s izotropnom rezolucijom.
1.5.3. | Sekvenca koja poboljšava kvalitetu slike korekcijom efekata koje uzrokuje gibanje pacijenta za vrijeme MR akvizicije
1.5.4. | Program za smanjenje buke za neurološke i ortopedijske pretrage
1.5.5. | Program za brzo oslikavanje tijela uz kompenzaciju pomaka, kontrastno oslikavanje tijekom slobodnog disanja, visoko rezolucijske 4D sekvence npr. za više arterijsko oslikavanje jetre te sekvence neosjetljive na pomake za oslikavanje tijela i zdjelice uz slobodno disanje pacijenta.Oslikavanje abdomena bez artefakata koristeći radijalnu tehniku oslikavanja bez okidanja i bez zadržavanja daha pacijenta
1.5.6. | Sekvenca koja omogućuje provođenje dinamičkih kontrastno pojačanih abdominalnih pregleda pri slobodnom disanju.
1.5.7. | Sekvenca za kvantitativnu procjenu protoka
1.5.8. | Napredni visokorezolucijski DWI uz smanjenje izobličenja s “multishot” segmentiranom EPI sekvencom.
1.5.9. | Sekvenca za ranu detekciju osteoartritisa strukture hrskavice koljena
1.5.10. | Program za pregled cijelog tijela (eng. Whole body“)
1.5.11. | Program za snimanje više regija u tijelu u minimalnom vremenu kroz planiranje vremena u jednom FoV
1.5.12. | Program za automatsko anatomsko ili angiografsko sastavljanje susjednih koronalnih ili sagitalnih slika
1.5.13. | Sekvence za redukciju artefakata uzrokovanih ortopedskim metalnim implantatima
1.5.14. | SWI
1.5.15. | Podrška za automatizirani tijek rada temeljen na umjetnoj inteligenciji, uključujući: Automatsko pozicioniranje anatomije i planiranje skeniranja za precizno postavljanje parametara snimanja, automatsko otkrivanje faze mirovanja
1.5.16. | Visokorezolucijsko, brzo i robusno 3D anatomsko snimanje cijelog srca i 3D karakterizacija tkiva pri slobodnom disanju.
1.5.17. | EPI difuzijsko snimanje malih, "zumiranih" područja interesa, izbjegavajući signal iz okolnog tkiva i minimizirajući artefakte od metalnih implantata. Omogućeni su protokoli za neurološko i snimanje prostate.
1.6 | PROGRAMI ZA UBRZAVANJE SNIMANJA
1.6.1. | Simultano višeslojno snimanje
1.6.2. | Simultano višeslojno EPI snimanje koje vrši ubrzanje za DWI snimanja sa skraćenjem brzine snimanja do min. 60%
1.6.3. | Simultano višeslojno TSE snimanje za ubrzanje kod MSK snimanja
1.6.4. | Simultano višeslojno snimanje koje vrši ubrzanje DWI snimanja kod dojke i mozga
1.6.5. | Ubrzanje angiografskog ToF snimanja bez ugrožavanja dijagnostičke kvalitete. Ova visoko ubrzana tehnika MR angiografije bez kontrasta posebno je prikladna za snimanje intrakranijalne arterijske vaskulature
1.6.6. | Visoko ubrzano 3D snimanje bazirano na SPACE ili jednakovrijednoj pulse sekvenci s iterativnom rekonstrukcijom. Optimizirani protokoli za MSK snimanje i snimanja tijela (trigerirana i 3D MRCP s zadržavanjem daha)
1.6.7. | Sekvenca za akceleraciju kod SWI snimanja
1.6.8. | Izvođenje visoko ubrzanih 2D kardijalnih cine pregleda temeljenih na tehnici komprimiranog očitavanja. Omogućuje snimanje veće vremenske rezolucije u stvarnom vremenu ili u segmentiranom načinu rada, bez kompromisa u prostornoj rezoluciji. Omogućeni su protokoli za potpuno pokrivanje srca unutar jednog zadržavanja daha za kvantitativnu funkcionalnu procjenu. U načinu rada stvarnog vremena, otporan je na aritmije i artefakte disanja.
1.6.9. | Sekvence i protokoi za inline izračun T1, T2 i T2* srca. Generiranje parametarskih mapa T1 i T2.
1.6.10. | Visoko ubrzano mišično-koštano snimanje kod pacijenata koji imaju zamijenjene velike zglobove. Optimizirani protokoli za kuk i koljeno. SAR optimizacija
1.7 | INTELIGENTNE REKONSTRUKCIJSKE METODE KOJE SADRŽE METODE DUBOKOG UČENJA
1.7.1. | Napredna metoda rekonstrukcije slike s iterativnim uklanjanjem šuma, primjenjiva na sve regije tjela, može se kombinirati s "multi band" tehnikom. Detekcija i uklanjanje šuma treba se obavljati optimizirano za pojedinačno skeniranje, čime se rješava prostorno promjenjiv šum određenog snimanja.
1.7.2. | Metoda rekonstrukcije dubokog učenja koji je trenirana na velikoj količini skupova podataka za rekonstrukciju slika visokog omjera signala i šuma iz sirovih podataka premalo uzorkovanih. Omogućuje uklanjanje šuma s visokom akceleracijom paralelnog snimanja, može se kombinirati s "multi band" tehnikom.
1.7.3. | Metoda rekonstrukcije dubokog učenja trenirana na velikoj količini MR podataka visoke rezolucije za rekonstrukciju oštrih slika iz podataka niske rezolucije. Algoritam reducira "Gibbs-ove artifakte" na MR slici. Redukcija veličina voksela kroz interpolaciju dubokog učenja.. Može se kombinirati s "multi band" tehnikom.
1.8. | NADOGRADNJA SUSTAVA SYNGO VIA SOFTVEROM:
1.8.1. | Program koji pruža volumetrijske podatke o srčanim aktivnostima pregledanog pacijenta - Automatizirana segmentacija lijeve klijetke - Poluautomatska segmentacija desne klijetke s vođenjem tijeka rada - Volumetrijska analiza i analiza zadebljanja stijenke, uključujući izračun parametara poput ventrikularne ejekcijske frakcije (EF), endsistolnog (ESV) i enddijastoličkog volumena (EDV), ventrikularne mase, srčanog minutnog volumena
1.8.2. | Program za kvantitativna analiza protoka - Analiza protoka kroz ravninu i u ravnini; Korekcija pozadinske faze; Prikaz vrijednosti i lokacije vršne brzine na svakoj slici - Izračun: srednje i vršne brzine; srednjeg, kumulativnog, direktnog i retrogradnog protoka;
1.8.3. | Računalo s dva monitora, dijagonala min 24 inch. Kom. 2
UKUPNO BEZ PDV-a
PDV
UKUPNO SA PDV-om