## List1
Red. Br. | Naziv, opis i tehničke specifikacije predmeta nabave | Količina | Jedinična cijena | Potvrda tehničkih specifikacija DA/NE | Broj stranice kataloga/izvoda iz kataloga/ prospekta i/ili tehničke specifikacije proizvođača nuđenog uređaja/izjave ovjerene od strane proizvođača ili od strane ovlaštenog zastupnika proizvođača za EU, na kojima je vidljiva tražena karakteristika
1. | Monitor vitalnih funkcija | 1
1.1 | Monitor vitalnih funkcija srednje razine, modularnog tipa, namijenjen uporabi na neonatalnim, pedijatrijskim i odraslim pacijentima
1.2 | Ekran u boji, kapacitativna tehnologija zaslona osjetljivog na dodir, rezolucija zaslona mnimalno 1920 x 1080 (FHD)
1.3 | Dimenzija zaslona minimalno 46 cm po dijagonali
1.4 | Boja i izgled zaslona mogu se korisnički konfigurirati
1.5 | Istovremeni prikaz minimalno 12 krivulja
1.6 | Integrirani Ethernet ulaz i minimalno 4 priključaka za parametre kabele medical grade USB
1.7 | Mogućnost mjerenja slijedećih parametara
1.7.1 | EKG
1.7.2 | Respiracija
1.7.3 | SpO2
1.7.4 | NIBP
1.7.5 | 3 X Temperatura
1.7.6 | 5 X IBP
1.7.7 | Mogućnost mjerenja CO2, O2, anestezijskog agenta i N2O putem bočne struje
1.7.8 | Mogućnost mjerenja entropije
1.7.9 | Mogućnost mjerenja CO (Cardiac Outputa)
1.7.10 | Mogućnost mjerenja kontinuiranog CO (Cardiac Outputa) pomoću PiCCO modula
1.7.11 | Mogućnost mjerenja kontinuiranog CO (Cardiac Output) pomoću PRAM algoritma
1.7.12 | Mogućnost mjerenja NMT-a
1.7.13 | Mogućnost mjerenja BIS-a
1.7.14 | Mogućnost praćenja adekvatnosti anestezije putem istovremenog grafičkog prikaza na zaslonu
1.8 | Mogućnost mjerenja EKG putem 3, 5 ili 10 odvoda
1.9 | Raspon mjerenja otkucaja srca putem EKG-a u minimalnom rasponu od 20 do 300 otkucaja
1.10 | Detekcija Pacemakera
1.11 | Simultana analiza aritmije putem 4 EKG kanala
1.12 | Alarmi aritmija: V Fib / V Tach, A Fib, Asystola, Brady, Tachy, V Tach, R on T, VT>2, V Brady, Couplet, Misising Beat, Frenkventni PVCs, Multifokalni PVC, Pauza, Irregular, Frenkventni SVC, SV trachy, Bigeminy, Trigeminy, Ubrzani ventrikularni
1.13 | Analiza ST segmenta
1.13.1 | Vrijednost ST segmenta u minimalnom rasponu od -20 mm do 20 mm
1.13.2 | Numerička rezolucija ST segmenta ne manja od 0.1 mm
1.14 | Analiza QT/QTc
1.15 | Impendacija disanja u rasponu za odrasle i pedijatrijske pacijente minimalno od 0 do 120 udaha/min
1.16 | Impendacija disanja u rasponu za neonatalne pacijente minimalno od 0 do 200 udaha/min
1.17 | Mjerenje SpO2 putem TruSignal, Massimo ili Nellcor
1.18 | Točnost mjerenja otkucaja srca putem SpO2 senzora do najviše 2 otkucaja u minuti
1.19 | Mjerenje NIBP-a putem manžeta s dvostrukom cijevi
1.19.1 | Mjerenje NIBP-a oscilometrijskom metodom sa stepenastim ispuhivanjem
1.19.2 | Način mjerenja NIBP-a automatski ili ručno
1.19.3 | Mjerenje NIBP za odrasle pacijente u minimalnom rasponu od 15 do 300 mmHg
1.19.4 | Mjerenje NIBP za pedijatrijske pacijente u minimalnom rasponu od 15 do 260 mmHg
1.19.5 | Mjerenje NIBP za neonatalne pacijente u minimalnom rasponu od 15 do 145 mmHg
1.19.6 | Dokazana klinička točnost za srednju razliku do maksimalno 5 mmHg
1.19.7 | Mjerenje otkucaja srca preko NIBP-a u minimalnom rasponu od 30 do 250 otkucaja po minuti
1.19.8 | Korištenje NIBP mjerenja za postizanje venskog zastojnog pritiska do maksimalno 80 mmHg za odrasle pacijente
1.19.9 | Korištenje NIBP mjerenja za postizanje venskog zastojnog pritiska do maksimalno 60 mmHg za pedijatrijske pacijente
1.19.10 | Mogućnost mjerenja NIBP-a na podlaktici kod pretilih bolesnika (kada je nadlaktica većeg promjera od 40 cm) putem validirane manžete za podlakticu
1.20 | Mjerenje IBP-a
1.20.1 | Raspon mjerenja IBP-a u rasponu od minimalno -40 do 320 mmHg
1.20.2 | Frenkvencijski raspon IBP-a u rasponu od minimalno 4 do 22 Hz
1.20.3 | SPV i PPV kalkulacije
1.21 | Mogućnost mjerenja kontinuiranog CO (Cardiac Outputa) pomoću arterijskog IBP-a
1.21.1 | Mogućnost praćenja kontinuiranog CO putem istovremenog grafičkog prikaza na zaslonu
1.21.2 | Mjerenje SV-a u minimalnom rasponu od 20 do 140 ml
1.21.3 | Mjerenje otkucaja srca u minimalnom rasponu od 40 do 160 otkucaja po minuti
1.21.4 | Raspon prikaza CO u minimalnom rasponu od 0.8 do 22.4 l/min
1.21.5 | Raspon prikaza CI u minimalnom rasponu od 0.1 do 20.0 l/min/m2
1.21.6 | Raspon prikaza SV u minimalnom rasponu od 20 do 140 ml
1.21.7 | Raspon prikaza SVI u minimalnom rasponu od 1 do 125 ml/m2
1.21.8 | Raspon prikaza SVR u minimalnom rasponu od 6.26 do 375.38 mmHg/l/min
1.21.9 | Raspon prikaza SVRI u minimalnom rasponu od 0.01 do 375.38 mmHg/l/min*m2
1.22 | Mjerenje NMT-a pomoću elektrosenzora na stopalu pacijenta
1.23 | Mogućnost mjerenje SPI-a (Kirurškog pletizmografskog indeksa) putem senzora za saturaciju
1.24 | Alarmi u 3 razine: visoki, srednji i niski
1.25 | Mogućnost kontrole alarma s monitora ili putem centralne stanice
1.26 | Zvučne i vizualne obavijesti alarma
1.27 | Pauziranje alarma na minimalno 2 minute
1.28 | Metoda pauziranja alarma putem pokreta, bez dodirivanja ekrana (handsfree)
1.29 | Grafički prikaz trendova do najmanje168 sati (7 dana)
1.30 | Prikaz numeričkih parametara do najmanje 168 sati (7 dana)
1.31 | Mogućnost snimke zaslona (snapshota) minimalno 400 snimki, aktivirano ručno ili putem alarma
1.32 | Spremanje svih podataka minimalno 72 sata
1.33 | Pregled svih podataka za specifično vrijeme i za specifičan alarm
1.34 | Litij ionska baterija s vremenom trajanja više od 3.5 sata
1.35 | Težina monitora s baterijom, bez modula, ne veća od 9 kg
1.36 | Hlađenje monitora bez ugrađenog ventilatora
1.37 | Mogućnost komunicaranja između monitora putem opcije s kreveta na krevet ("bed to bed")
1.38 | Mogućnost korištenja USB barcode skenera
2. | Transportni monitor/modul za praćenje vitalnih parametara pacijenata
2.1 | Višeparatametarski kompaktni modul s mogućnošću pohrane i kontinuiranog praćenja vitalnih parametara; zaslon osjetljiv na dodir u boji, dijagonale zaslona ne manje od 17 cm
2.2 | Rezolucija zaslona minimalno 1280 x 800
2.3 | Integrirana ručka ili nosač za lakši prijenos modul-monitora
2.4 | Omogućen neprekidni nadzor prilikom prijenosa pacijenta s jedne na drugu lokaciju
2.5 | Istovremeni prikaz minimalno 6 krivulja
2.6 | Integrirani priključi za mjerenje EKG-a, SpO2, IBP-a, NIBP-a i temperature
2.7 | 2 priključka za parametre kabele medical grade USB
2.8 | Izmjenjiva litij-ionska baterija s trajanjem ne manje od 2.5 sata
2.9 | Težina uređaja do najviše 2 kg uključujući bateriju
Cijena bez PDV-a
PDV
UKUPNO sa PDV-om
U ____________________, __________2026.
ZA PONUDITELJA _______________________________________________ (čitko ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje gospodarskog subjekta ili osobe ovlaštene za zastupanje zajednice ponuditelja) M.P. ___________________________________________ (vlastoručni potpis osobe ovlaštene za zastupanje gospodarskog subjekta ili osobe ovlaštene za zastupanje zajednice ponuditelja)