## Opis predmeta nabave
OPIS PREDMETA NABAVE - Medicinska oprema |  | Količina (kom) | Potvrda tehničkih karakteristika DA/NE. Ako je odgovor DA upisati točnu karakteristiku koja se nudi.
1. | Infuzijska volumetrijska pumpa | 80
1 | Vrsta jedinice: prenosiva volumetrijska infuzijska pumpa za povremenu ili kontinuiranu isporuku lijekova, parenteralnih tekućina, enteralne hrane i transfuzije krvi
1.1. | Točnost isporuke terapije prema IEC 60601-2-24 +/- 3%
1.2. | integrirana Litij-Ionska baterija, 100-240 V, 50-60 Hz
1.3. | Kapacitet rada baterije (uz uključen WiFi) najmanje 7 sati uz brzinu isporuke od 100 mL/h
1.4. | Kapacitet rada baterije (uz isključen WiFi) najmanje 12 sati uz brzinu isporuke od 100 mL/h
1.5. | Vrijeme punjenja baterije do 5 h
1.6. | Raspon brzine isporuke: 0,1- 1.200 mL/h, od 0,1 mL/h do 99,99 mL/h u povećanjima od 0,01 mL/h, od 100,0 mL/h do 999,9 mL/h u povećanjima od 0,1 mL/h, od 1.000 mL/h do 1.200 mL/h u povećanjima od 1 mL/h
1.7. | Promjena brzine isporuke lijeka bez prekida isporuke
1.8. | Raspon odabir volumena: 0,01 - 9.999 mL, od 0,01 mL/h do 99,99 mL/h u povećanjima od 0,01 mL/h, od 100,0 mL/h do 999,9 mL/h u povećanjima od 0,1 mL/h, od 1.000 mL/h do 9.999 mL/h u povećanjima od 1 mL/h
1.9. | Programiranje vremenskog perioda trajanja infuzije: od 00h : 00min : 01 sek do 99h : 59min : 59 sek
1.10. | Težina do najviše dva (2) kg
1.11. | Zaslon u boji osjetljiv na dodir TFT-LCD 5.1 inča (razlučivost: 800 [H] x 240 [V]), prilagođavanje svjetline putem senzora ili ručno podešavanje na pumpi
1.12. | Zaslon osjetljiv na dodir koji se može koristiti s mokrim rukavicama
1.13. | Mogućnost zaključavanja zaslona kao zaštita od slučajne uporabe kada se ne radi aktivno sa pumpom
1.14. | Prikazivanje stanja pumpe minimalno 3 LED savjetla različite boje
1.15. | Prikaz podataka na zaslonu pumpe tijekom rada: stanje baterije, naziv i koncentracija lijeka, brzina doze, preostalo vrijeme, preostali volumen, pokazatelj isporuke u tijeku, prikaz postavke razine tlaka s trenutačnim tlakom u infuzijskom sustavu
1.16. | Ručno doziranje bolusa doziranje bolusa dok se drži pritisnuta tipka
1.17. | Bolus s predodabirom volumena/doze
1.18. | Automatski izračun brzine isporuke temeljem unosa doze u mg, μg, IU ili mmol ili temeljem težine ili proteka vremena (npr. mg po kg / min; mg / kg / h; mg / kg / 24h), davanje bolusa u mg, μg, IU, mmol po kg i / ili vremenskoj jedinici
1.19. | Izbor liste lijeka koja sadrži do 10.000 lijekova, mogućnost grupiranja lijekova u kategorije minimalno 30 kategorija lijekova, mogućnost grupiranja lijekova po profilima - minimalno 30 profila pacijenata
1.20. | Vizualni i akustični alarmi: završetka infuzije, previsokog tlaka (okluzija), DVO način rad završen, prazne baterije, zrak u liniji
1.21. | Osjetljivost detektora (alarma) zraka u liniji: za pojedinačne mjehuriće zraka od 0,02 do 0,3 ml, za nakupljeni zrak od 0,5 do 3,8 ml/h
1.22. | Podešavanje okluzijskog tlaka u 9 razina (raspon od 0,067 bara do 1,1 bara). Automatsko smanjenje bolusa nakon aktivacije okluzijskog alarma
1.23. | Pohrana podataka: minimalno posljednih 1000 unosa pumpe
1.24. | Korisničko sučelje na hrvatskom jeziku
1.25. | Slaganje / povezivanje 3 pumpe u jedinstvenu cijelinu za lakši transport i uporabu
1.26. | Integrirani WiFi modul u svakoj pumpi
1.27. | Mogućnost direktnog povezivanje s elektroničkim sustavom medicinskih zapisa putem HL7 protokola
1.28. | Mogućnost korištenja infuzomata u zoni magnetnog zračenja (MRI) uz korištenje zasebnog kućišta
1.29. | Mod sekundarna infuzija,- privremeno zaustavljanje primarne infuzije sa svrhom aplikacije sekundarne infuzije
1.30. | Mod automatsko povećanje brzine protoka infuzije do platoa ovisno o volumenu i vremenu primjene infuzije, održavanje primjene infuzije pri zadanoj brzini i u zadanom vremenu te automatsko snižavanje brzine protoka (bit će dodano prilikom ažuriranja firmvera/softvera)
1.31. | Mod sekvencijska infuzija na infuzomatima - programiranje 12 infuzijskih sekvenci u jednom protokolu (bit će dodano prilikom ažuriranja firmvera/softvera)
1.32. | Mogućnost provođenja PCA (Patient Control Anelgesia) terapije
1.33. | DVO - opcija održavanja otvorenog venskog pristupa
1.34. | Dodatni priključak za kabel sučelja za pozivanje osoblja i za kabel od 12 V
1.35. | Podsjetnik na tehničko-sigurnosnu provjeru svake 2 godine
1.36. | Pritiskom na tipku "pomoć" slijede pisane i vizualne upute koje pojašnjavaju pravilno postavljanje i vađenje potrošnog materijala iz uređaja
1.37. | TCI model za primjenu TIVA metode anestezije korištenjem ugrađenih farmakokinetičkih modela i algoritama za djecu i odrasle za automatsku kontrolu i prilagodbu infuzije prema ciljanoj koncentraciji lijeka
1.38. | Zaštita IP44 (sukladno HRN EN 60529:2000 ili jednakovrijedno)
1.39. | Mogućnost povezivanja u sustav centralnog nadzora volumetrijskih pumpi infuzijske terapije s opcijom pregeda svih infuzija koje su u tijeku; preostalog vremena rada; alarmi (zvučni i vizualni) s prioriterizacijom kritičnih alarma
2 | Pripadajući adapter za napajanje za stavku 1. | 35
3 | Pripadajući šinski nosač za stavku 1. | 80
4. | Infuzijska pumpa sa štrcaljkom | 80
4 | Vrsta jedinice: prenosiva infuzijska pumpa za štrcaljke za povremenu ili kontinuiranu isporuku lijekova, parenteralnih tekućina, enteralne hrane, krvi i krvnih pripravaka
4.1 | Točnost isporuke terapije prema IEC 60601-2-24 minimalno +/- 2%
4.2 | Izbor štrcaljke: više proizvođača, zapremnine 2/3 ml, 5ml, 10ml, 20 ml, 30 ml, 50/60 ml
4.3 | integrirana Litij-Ionska baterija, 100-240 V, 50-60 Hz
4.4 | Kapacitet rada baterije (uz uključen WiFi) najmanje 11 sati uz brzinu isporuke od 25 mL/h
4.5 | Kapacitet rada baterije (uz isključen WiFi) najmanje 13 sati uz brzinu isporuke od 25 mL/h
4.6 | Vrijeme punjenja baterije do 5 h
4.7 | Raspon brzine isporuke: 0,01- 1.800 mL/h, od 0.01 mL/h do 99,99 mL/h u povećanjima od 0,01 mL/h, od 100,0 mL/h do 999,9 mL/h u povećanjima od 0,1 mL/h, od 1.000 mL/h do 1.800 mL/h u povećanjima od 1 mL/h
4.8 | Promjena brzine isporuke lijeka bez prekida isporuke
4.9 | Raspon odabir volumena: 0,01 - 9.999 mL, od 0,01 mL/h do 99,99 mL/h u povećanjima od 0,01 mL/h, od 100,0 mL/h do 999,9 mL/h u povećanjima od 0,1 mL/h, od 1.000 mL/h do 9.999 mL/h u povećanjima od 1 mL/h
4.1 | Programiranje vremenskog perioda trajanja infuzije: od 00h : 00min : 01 sek do 99h : 59min : 59 sek
4.11 | Težina do najviše dva (2) kg
4.12 | Zaslon u boji osjetljiv na dodir TFT-LCD 5.1 inča (razlučivost: 800 [H] x 240 [V]), prilagođavanje svjetline putem senzora ili ručno podešavanje na pumpi
4.13 | Zaslon osjetljiv na dodir koji se može koristiti s mokrim rukavicama
4.14 | Mogućnost zaključavanja zaslona kao zaštita od slučajne uporabe kada se ne radi aktivno sa pumpom
4.15 | Prikazivanje stanja pumpe minimalno 3 LED savjetla različite boje
4.16 | Prikaz podataka na zaslonu pumpe tijekom rada: stanje baterije, naziv i koncentracija lijeka, brzina doze, preostalo vrijeme, preostali volumen, pokazatelj isporuke u tijeku, prikaz postavke razine tlaka s trenutačnim tlakom u infuzijskom sustavu
4.17 | Mogućnost da se na zaslon postavi vizualni prikaz štrcaljke s njezinom razinom napunjenosti, vrstom štrcaljke i veličinom štrcaljke
4.18 | Ručno doziranje bolusa doziranje bolusa dok se drži pritisnuta tipka
4.19 | Bolus s predodabirom volumena/doze
4.2 | Automatski izračun brzine isporuke temeljem unosa doze u mg, μg, IU ili mmol ili temeljem težine ili proteka vremena (npr. mg po kg / min; mg / kg / h; mg / kg / 24h), davanje bolusa u mg, μg, IU, mmol po kg i / ili vremenskoj jedinici
4.21 | Izbor liste lijeka koja sadrži do 10.000 lijekova, mogućnost grupiranja lijekova u kategorije minimalno 30 kategorija lijekova, mogućnost grupiranja lijekova po profilima - minimalno 30 profila pacijenata
4.22 | Optički i zvučni signal alarma s jasnim prikazom teksta na zaslonu i LED-u, hitnost alarma može se podesiti za pojedinačni lijek
4.23 | Vizualni i akustični alarmi: Prazna štrcaljka, podsjetnik, tlak je previsok, prazna baterija, stanje mirovanja, otvoren držač štrcaljke, štrcaljka nije dobro pričvršćena
4.24 | Podešavanje okluzijskog tlaka u 9 razina (raspon od 0,1 bara do 1,2 bara). Automatsko smanjenje bolusa nakon aktivacije okluzijskog alarma
4.25 | Pohrana podataka: minimalno posljednih 1000 unosa pumpe
4.26 | Zaključavanje podataka na razini lijeka ili za određeni tim
4.27 | Korisničko sučelje na hrvatskom jeziku
4.28 | Slaganje / povezivanje 3 pumpe u jedinstvenu cijelinu za lakši transport i uporabu
4.29 | Integrirani WiFi modul u svakoj pumpi
4.3 | Mogućnost direktnog povezivanje s elektroničkim sustavom medicinskih zapisa putem HL7 protokola
4.31 | Mogućnost povezivanja u sustav centralnog nadzora volumetrijskih pumpi infuzijske terapije s opcijom pregeda svih infuzija koje su u tijeku; preostalog vrmena rada; alarmi (zvučni i vizualni) s prioriterizacijom kritičnih alarma
4.32 | Mogućnost korištenja perfuzora u zoni magnetnog zračenja (MRI) uz korištenje zasebnog kućišta
4.33 | Način rada preuzimanja (TOM): Automatsko preuzimanje funkcije (infuzijske terapije) na sekundarnoj infuzijskoj pumpi sa štrcaljkom nakon isteka istovrsne terapije na primarnom perfuzoru pri primjeni lijekova s popisa zbirke lijekova
4.34 | Mogućnost provođenja PCA (Patient Control Anelgesia) terapije
4.35 | TCI model za primjenu TIVA metode anestezije korištenjem ugrađenih farmakokinetičkih modela i algoritama za djecu i odrasle za automatsku kontrolu i prilagodbu infuzije prema ciljanoj koncentraciji lijeka
4.36 | DVO - opcija održavanja otvorenog venskog pristupa
4.37 | Dodatni priključak za kabel sučelja za pozivanje osoblja i za kabel od 12 V
4.38 | Podsjetnik na tehničko-sigurnosnu provjeru svake 2 godine
4.39 | Pritiskom na tipku "pomoć" slijede pisane i vizualne upute koje pojašnjavaju pravilno postavljanje i vađenje potrošnog materijala iz uređaja
4.4 | Zaštita IP44 (sukladno HRN EN 60529:2000 ili jednakovrijedno)
5. | Pripadajući adapter za napajanje za stavku 4. | 35
6. | Pripadajući šinski nosač za stavku 4. | 35
NAPOMENA: Ponuditelj uz ponudu mora osigurati i isporučiti (4) radne stanice za infuzijske pumpe u trajno vlasništvo naručitelja, kompatibilne sa stavkom 1. i 2. troškovnika
| RED. BR. | NAZIV | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | PROIZVOĐAČ - ZEMLJA PORIJEKLA | MODEL PONUĐENOG UREĐAJA | JEDINIČNA CIJENA U EUR BEZ PDV-a | STOPA PDV-a | UKUPNI IZNOS STAVKE U EUR BEZ PDV-a | Ukupno sa PDV-om
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=4x7
| 1: 1; 2: Infuzijska volumetrijska pumpa - kom. - infusomat; 3: kom.; 4: 80; 9=4x7: 0 | 0
| 1: 2; 2: Infuzijska volumetrijska pumpa - kom. - perfusor; 3: kom.; 4: 35; 9=4x7: 0 | 0
| 1: 3; 2: Pripadajući adapter za napajanje za stavku 1. tehničkih specifikacija; 3: kom.; 4: 80; 9=4x7: 0 | 0
| 1: 4; 2: Pripadajući šinski nosač za stavku 1. tehničkih specifikacija; 3: kom.; 4: 80; 9=4x7: 0 | 0
| 1: 5; 2: Pripadajući adapter za napajanje za stavku 4. tehničkih specifikacija; 3: kom.; 4: 35; 9=4x7: 0 | 0
| 1: 6; 2: Pripadajući šinski nosač za stavku 4. tehničkih specifikacija; 3: kom.; 4: 35; 9=4x7: 0 | 0
| 9=4x7: Ukupno bez PDV-a | 0
| 9=4x7: PDV | 0
| 9=4x7: Ukupno sa PDV-om | 0